## Část 5 - Lůžka pro akutní péči
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje III
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy - Specifikace předmětu plnění
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  | celková cena v Kč bez DPH | DPH v % | DPH v Kč |  | Celková cena v Kč vč. DPH
5 | Lůžka pro akutní péči |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel pravdivě vyplní všechna prázdná pole ve sloupcích E, F a G. Ve sloupci E dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Ve sloupci F dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje. Ve sloupci G dodavatel uvede jednotkovou cenu dané položky plnění. Přitom platí, že níže uvedené technické podmínky jsou minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena. Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH |  | počet ks | cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko | [5 empty] | 5 | 0
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění* |  |  | X
Stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka |  |  | X
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2400 x 1100 mm
Bezpečná provozní zátěž min. 250 kg
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 450 - 750 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
Plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha o velikosti min. 2000 x 900 mm – zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) |  |  | X
Ložná plocha RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dostupným z boku lůžka |  |  | X
Možnost snímání pacienta C ramenem |  |  | X
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. o 200 mm pomocí elektromotoru
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru, možný i v případě maximálního prodloužení ložné plochy, integrovaný indikátor stupně náklonu
Oboustranný laterální náklon minimálně +/- 30° – s možností automatického režimu polohování (systém CLRT, ALT, XPRT, apod.); lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace, automatická blokace náklonu při spuštěné postranici
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  | X
Sklopné madlo pro snadné vstávání s integrovaným ovládáním výšky lůžka |  |  | X
Kompaktní (bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela |  |  | X
Kompaktní (bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy) |  |  | X
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému – min. 450 mm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
Oboustranně v postranicích integrované centrální sesterské dotykové LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vážícího systému, antidekubitního systému a programovatelných funkcí. Panely musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další …) |  |  | X
Oboustranně v postranicích integrované pacientské ovladače s možností ovládání základních poloh lůžka a blokace tohoto ovládání z centrálního sesterského panelu |  |  | X
Přídavný sesterský ovládací panel s možností umístění na čele lůžka a s možností jednoduchého odpojení od lůžka |  |  | X
Přídavný pacientský ovladač s možností umístění v dosahu pacienta s možností jednoduchého odpojení od lůžka |  |  | X
Oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci |  |  | X
Oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci |  |  | X
Integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta a grafickým znázorněním trendu s rozlišovací schopností 0,1 kg |  |  | X
Alarm opuštění lůžka pacientem, alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka |  |  | X
Alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka |  |  | X
Dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic atd.
Páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené – musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 40 mm
Motorizovaný pohon s automatickou brzdou umožňující snadnou a bezpečnou manipulaci při jízdě vpřed i vzad
Systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda apod.) |  |  | X
Bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka při detekci objektu na podvozku |  |  | X
Plně integrovaný aktivní antidekubitní systém splňující následující požadavky: |  |  | X
Bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z centrálního sesterského panelu lůžka
Systém s plně automatickým nastavením tlaku dle váhy a polohy pacienta, tj. bez nutnosti nastavení obsluhou |  |  | X
Systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením |  |  | X
Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20 l/hod) |  |  | X
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  | X
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek apod.) není přípustný |  |  | X
Postranní univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  | X
Ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  | X
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  | X
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V |  |  | X
Svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |  | X
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  | X
Příslušenství ke každému lůžku:
Držák kyslíkové lahve |  |  | X
Hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  | X
Infuzní stojan |  |  | X
Držák močové lahve |  |  | X
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka |  |  | X
Sada fixačních klínů pro laterální náklon |  |  | X
Držák hadic ventilátoru pro laterální náklon |  |  | X
Aktivní antidekubitní matrace pro integrovaný systém v lůžku | [5 empty] | 5 | 0
Matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů |  |  | X
Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |  | X
Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel a různým tlakem v jednotlivých zónách pro jeho optimální rozložení na tělo pacienta
Nosnost matrace min. 250 kg
Výška matrace max. 23 cm
Potah snímatelný – zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra |  |  | X
Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
Aktivní antidekubitní matrace | [5 empty] | 2 | 0
Pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV.stupně |  |  | X
Šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 1-3 (třícelový) nebo vyšší
Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/hod)
Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta, apod. |  |  | X
Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat |  |  | X
Režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) |  |  | X
Senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta |  |  | X
Možnost transportu pacienta bez kompresoru |  |  | X
Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujích zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |  | X
Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta |  |  | X
Dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta |  |  | X
Nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut
Možnost rychlého vypuštění pro KPR |  |  | X
Nosnost minimálně 250 kg
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  | X
Integrovaná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el.sítě (transport pacienta, výpadek, apod.) |  |  | X
Potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra |  |  | X
Úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu |  |  | X
Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.