Veřejná zakázka Nemocnice Havlíčkův Brod - inkubátor CO2,

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Inkubátor CO2

Předmětem plnění je dodávka nového Inkubátoru CO2.

Nabízený přístroj splňuje níže uvedené technické podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatelem V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku. | Číslo strany nabídky dodavatele |
| --- | --- | --- |

| Parametry systému |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické označení – typ – doplní dodavatel |  |  |
| Inkubátor CO2, 1 kus |  |  |
| Inkubátor pro použití ve zdravotnictví | ANO |  |
| objem min. 105 litrů | ANO |  |
| Nerezová vnitřní komora | ANO |  |
| Mikroprocesorové řízení | ANO |  |
| Teplotní rozsah min. v rozsahu od 5° nad okolní teplotu až do 50°C | ANO |  |
| Možnost nastavení teploty v rozsahu min. 18°až 50°C | ANO |  |
| Řízení obsahu CO2 | ANO |  |
| Aktivní řízení vlhkosti v rozsahu min. 40-97% | ANO |  |
| Regulace O2 v rozsahu min. 1-20% | ANO |  |
| Ovládací LCD displej | ANO |  |
| systém akustických a vizuálních alarmů | ANO |  |
| Cirkulace atmosféry v komoře pomocí ventilátoru | ANO |  |
| Ethernetové rozhraní pro sítové připojení a přenos výstupů do PC | ANO |  |
| Min. 3 police v komoře | ANO |  |
| Různé uspořádání a přenastavení polic v komoře | ANO |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.

Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.