TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění: 			800 000 Kč bez DPH

Položka rozpočtu (dodávka č. 1 + č. 2 + č. 3 + č. 4)			400 000 Kč bez DPH

Položka rozpočtu (dodávka č. 5)					310 000 Kč bez DPH

Položka rozpočtu (dodávka č. 6) 					  90 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Dodávka číslo | Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinované chladící zařízení | 2 |  |  |  |
| 2 | Malé chladící zařízení ke skladování reagencií | 2 |  |  |  |
| 3 | Chladící zařízení ke skladování erytrocytárních transfuzních přípravků | 1 |  |  |  |
| 4 | Velké chladící zařízení ke skladování reagencií | 2 |  |  |  |
| 5 | Mrazící zařízení ke skladování kryokonzervovaných trombocytárních transfuzních přípravků | 2 |  |  |  |
| 6 | Mrazící zařízení | 3 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| 1. Kombinované chladící zařízení pro OKBMI – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Kombinované chladící zařízení skříňového typu |  |
| 2 | Skladovací teplota chladící části v rozsahu 3°C až 8°C |  |
| 3 | Skladovací teplota mrazící části v rozsahu -9°C až -30°C |  |
| 4 | Objem chladící části 250 l (± 10%) |  |
| 5 | Objem mrazící části 100 l (± 10%) |  |
| 6 | Plné dveře samostatné pro obě části |  |
| 7 | Digitální displej se zobrazením aktuální teploty |  |
| 8 | 4x výškově nastavitelná police v chladící části |  |
| 9 | 3x plastové boxy v mrazící části |  |
| 10 | Funkce automatického odmrazování chladící části a manuální odmrazování mrazící části |  |
| 11 | Nastavitelné nožky |  |

| 2. Malé chladící zařízení ke skladování reagencií pro HTO + PCR – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 12 | Chladící zařízení skříňového typu |  |
| 13 | Skladovací teplota v rozmezí 2 °C až 8 °C |  |
| 14 | Minimální objem zařízení 130 l |  |
| 15 | Zařízení musí vyhovovat normě DIN58345 |  |
| 16 | Minimální vnitřní rozměry (výška x šířka x hloubka) 600 x 500 x 450 mm |  |
| 17 | Dveře prosklené |  |
| 18 | Kompatibilita s centrálním monitorovacím systémem teplot MS Falcon |  |
| 19 | Chladící zařízení musí být připojeno do monitorovacího systému MS Falcon a připojení musí být funkční. V zařízení budou umístěna minimálně 2 čidla měřící vnitřní teplotu a dále bude zařízení opatřeno čidlem monitorující otevřené nebo zavřené víko. Čidla budou napojena na MS Falcon. /Pouze u 1ks zařízení/ |  |
| 20 | Bude provedena výchozí validace zařízení a dále bude provedena druhá validace, která bude provedena po dodání a usazení přístroje, která bude zahrnovat i teplotní mapu. |  |
| 21 | Digitální displej se zobrazením aktuální teploty |  |
| 22 | Zařízení bude disponovat minimálně 3 roštovými policemi |  |
| 23 | Zařízení bude opatřeno kolečky (minimálně zadními) pro snadnou manipulaci |  |
| 24 | Funkce automatického odmrazování |  |

| 3. Chladící zařízení ke skladování erytrocytárních transfuzních přípravků pro HTO – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 25 | Chladící zařízení skříňového typu |  |
| 26 | Skladovací teplota v rozmezí 2 °C až 6 °C |  |
| 27 | Minimální objem zařízení 650 l a maximální objem 800 l |  |
| 28 | Zařízení musí vyhovovat normě DIN58345 |  |
| 29 | Minimální vnitřní rozměry (výška x šířka x hloubka) 1700 x 600 x 600 mm |  |
| 30 | Dveře prosklené |  |
| 31 | Kompatibilita s centrálním monitorovacím systémem teplot MS Falcon |  |
| 32 | Chladící zařízení musí být připojena do monitorovacího systému MS Falcon a připojení musí být funkční. V zařízení budou umístěna minimálně 2 čidla měřící vnitřní teplotu a dále bude zařízení opatřeno čidlem monitorující otevřené nebo zavřené dveře. Čidla budou napojena na MS Falcon. |  |
| 33 | Bude provedena výchozí validace zařízení a dále bude provedena druhá validace, která bude provedena po dodání a usazení přístroje, která bude zahrnovat i teplotní mapu. |  |
| 34 | Digitální displej se zobrazením aktuální teploty |  |
| 35 | Zařízení bude disponovat minimálně 2 plno výsuvnými nerezovými šuplíky, které budou uzpůsobeny ke skladování vaků s erytrocyty, které mají rozměry (výška x šířka) 220 x 130 mm. Každý šuplík bude tudíž členěn na 4 oddíly s minimální šířkou každého oddílu 130 mm. Dále bude součástí dodání 7 roštových polic. |  |
| 36 | Zařízení bude opatřeno kolečky (minimálně zadními) pro snadnou manipulaci |  |
| 37 | Funkce automatického odmrazování |  |

| 4. Velké chladící zařízení pro skladování reagencií pro HTO – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P.č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 38 | Chladící zařízení skříňového typu |  |
| 39 | Skladovací teplota v rozmezí 2 °C až 8 °C |  |
| 40 | Minimální objem zařízení 500 l a maximální objem 700 l |  |
| 41 | Zařízení musí vyhovovat normě DIN58345 |  |
| 42 | Minimální vnitřní rozměry (výška x šířka x hloubka) 1400 x 600 x 550 mm |  |
| 43 | Dveře prosklené |  |
| 44 | Kompatibilita s centrálním monitorovacím systémem teplot MS Falcon |  |
| 45 | Chladící zařízení musí být připojeno do monitorovacího systému MS Falcon a připojení musí být funkční. V zařízení budou umístěna minimálně 2 čidla měřící vnitřní teplotu a dále bude zařízení opatřeno čidlem monitorující otevřené nebo zavřené víko. Čidla budou napojena na MS Falcon. |  |
| 46 | Bude provedena výchozí validace zařízení a dále bude provedena druhá validace, která bude provedena po dodání a usazení přístroje, která bude zahrnovat i teplotní mapu. |  |
| 47 | Digitální displej se zobrazením aktuální teploty. |  |
| 48 | Zařízení bude disponovat minimálně 7 roštovými policemi a 1 roštem na dno. |  |
| 49 | Zařízení bude opatřeno kolečky (minimálně zadními) pro snadnou manipulaci |  |
| 50 | Funkce automatického odmrazování |  |

| 5. Mrazící zařízení ke skladování kryokonzervovaných trombocytárních transfuzních přípravků pro HTO + PCR – 2ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 51 | Pultové zařízení s uzamykatelným víkem s horním plněním |  |
| 52 | Skladovací teplota v rozmezí -60 °C až -85 °C |  |
| 53 | Zařízení musí vyhovovat normě DIN58345 |  |
| 54 | Minimální čistý objem 1. zařízení 70 l (±10%) 2. zařízení 200 l (±10%) |  |
| 55 | Kompatibilita s centrálním monitorovacím systémem teplot MS Falcon |  |
| 56 | Zařízení musí být připojeno do monitorovacího systému MS Falcon a připojení musí být funkční. V zařízení bude umístěno minimálně 1 čidlo měřící vnitřní teplotu a dále bude zařízení opatřeno čidlem monitorující otevřené nebo zavřené víko. Čidla budou napojena na MS Falcon. /Pouze u 1ks zařízení o objemu 70 l/ |  |
| 57 | Bude provedena výchozí validace zařízení a dále bude provedena druhá validace, která bude provedena po dodání a usazení přístroje, která bude zahrnovat i teplotní mapu. |  |
| 58 | Digitální displej se zobrazením aktuální teploty |  |
| 59 | K zařízení bude dodán vnitřní organizér na skladování vzorků pacientů v ependorfkách, které jsou uloženy ve stojáncích vysokých 70 mm. |  |

| 6. Mrazící zařízení pro OKBMI – 3 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 60 | Mrazící zařízení skříňového typu |  |
| 61 | Skladovací teplota v rozsahu -14°C až -28°C |  |
| 62 | Objem 370 l (± 10%) |  |
| 63 | Plné dveře, stranově zaměnitelné |  |
| 64 | Vnitřní výbava – skleněné police s plastovými boxy, LED osvětlení |  |
| 65 | Digitální displej se zobrazením aktuální teploty |  |
| 66 | Funkce automatického odmrazování |  |
| 67 | Alarm otevřených dveří |  |
| 68 | Zařízení bude opatřeno kolečky (minimálně zadními) pro snadnou manipulaci |  |

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.