TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Rozmrazovač krevní plazmy

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				200 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístroj na rozmrazování krve a plazmy | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné). To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Rozmrazovač krevní plazmy – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Systém, klasifikovaný jako zdravotnický prostředek, umožňující suchý ohřev/rozmrazování krevních přípravků |  |
| 2 | Ohřev celého určeného prostoru oddělenou kapalnou náplní (nebo jiná alternativa suchého ohřevu) |  |
| 3 | Nastavitelný teplotní rozsah od +37 °C do +45 °C (plazma) |  |
| 4 | Regulace teploty celého prostoru a rovnoměrný ohřev ve všech částech ohřívacího prostoru |  |
| 5 | Spuštění signalizace po dokončení ohřevu (nebo v případě chyby), zvuková a vizuální se zobrazením na displeji |  |
| 6 | Signalizace úniku rozmrazované tekutiny z vaku |  |
| 7 | Zachování všech biologických vlastností krve a krevních produktů po ohřevu |  |
| 8 | Počet současně ohřívaných vaků – minimální počet 4 ks (4 x 250 ml) |  |
| 9 | Čas potřebný pro rozmrazení plazmy o objemu 250 ml (vak 150 x 120 x 20 mm) a vstupní teplotě - 35° C do maximálně 20 min. /možnost ověřit funkčním testem na vyžádání/ |  |
| 10 | Funkce pro zevní mechanické promíchání obsahu temperovaných materiálů |  |
| 11 | Snadná a jednoduchá obsluha, dezinfekce, čištění |  |
| 12 | Možnost doplnění o čtečku čárových kódů pro načítání a identifikaci transfuzního přípravku |  |
| 13 | Možnost přenosu dat o průběhu ohřevu s následnou vizualizací |  |
| 14 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Počet současně ohřívaných vaků |  |
| 2 | Možnost ohřevu transfuzních přípravků ve více nezávislých „slotech“ (min. 3 nezávislé sloty po 2 x 250 ml) |  |
| 3 | Možnost sterilizace „slotu“ při úniku rozmrazované tekutiny z vaku |  |