TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 3 – Endoskopické vybavení pro gastroenterologii

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:			13 422 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Videoendoskopický systém | 2 |  |  |  |
| 4K medicínský LCD monitor | 2 |  |  |  |
| Endoskopický vozík | 2 |  |  |  |
| Gastroskop diagnostický | 2 |  |  |  |
| Gastroskop terapeutický | 1 |  |  |  |
| Videokolonoskop diagnisticko-terapeutický | 2 |  |  |  |
| Pediatrický koloskop | 1 |  |  |  |
| Duodenoskop | 1 |  |  |  |
| Videogastroskop ultrazvukový – elektornický lineární | 1 |  |  |  |
| Oplachová pumpa s odsávačkou | 2 |  |  |  |
| UCR insuflační jednotka | 2 |  |  |  |

Specifikace předmětu plnění:

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Videosystém s monitorem a endoskopickým vozíkem - 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Videoendoskopický systém – 2 ks |  |  |
| 1 | 4K videoendoskopický procesor s integrovaným LED zdrojem světla pro diagnostické a terapeutické využití v gastroenterologii a umožňující činnost flexibilních videoendoskopů |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 2 | Zobrazovací systém pro barevný CMOS čip, černobílý CMOS čip, barevný CCD čip, černobílý CCD čip |  |
| 3 | Zpracování obrazového signálu - digitální, digitální ve videoprocesoru anebo endoskopu podle typu připojení endoskopu |  |
| 4 | Video technologie - zobrazení ve 4K/HDTV/SDTV |  |
| 5 | Výstup analogového signálu: FBAS |  |
| 6 | Výstup digitálního signálu: 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M) |  |
| 7 | Nastavitelné poměry stran pro video výstupní signály - 16:9 a 4:3 |  |
| 8 | Připojení pro video výstupní signály: 1x 12G-SDI Out (4K/HD), 1x 3G-SDI Out (HD), 1x Composite Out, 1x Printer Out |  |
| 9 | Funkce obraz v obraze: PiP a PoP |  |
| 10 | Endoskopický obraz - celoplošné zobrazení v kvalitě HDTV a možný elektronický zoom |  |
| 11 | Zdroj studeného světla: - integrovaný v procesorové jednotce, - minimálně 5 LED, vč. oranžové (jantarové) LED, - životnost min. 10 000 provozních hodin, - možnost osvětlovat sliznici různými vzájemně odlišnými charakteristikami použitých vlnových délek světla, - zapínání automaticky nebo manuálně, - funkce prosvětlování a vysoké intenzity světla, - integrovaný systém pro vodu a vzduch |  |
| 12 | Vyvážení bílé - ručně nebo automaticky |  |
| 13 | Opticko digitální funkce zobrazení: - softwarová funkce zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílé barvy - softwarová funkce pro kontrastní zobrazení koncentrované vs. zředěné krve v případech akutního krvácení pomocí technologie spektrálního filtrace bílého světla - softwarová funkce pro kontrastní zobrazení barev, hran, |  |

|  | struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Ovládání jasu: - ručně nebo automaticky, - elektronická závěrka pro řízení jasu CMOS nebo CCD čipu, - automatické nastavení expozice na základě hodnot jasu |  |
| 15 | Funkce následného zpracování endoskopického obrazu, která zachovává jas ve světlých oblastech endoskopického obrazu a koriguje jas v tmavých oblastech |  |
| 16 | Elektronické zesílení jasu: nastavitelná intenzita v min. 3 krocích s omezením šumu obrazu |  |
| 17 | Funkce zmrazení obrazu: ovládání z endoskopu, klávesnice, pedálu nebo dotykového displeje jednotky |  |
| 18 | Ovládání videoprocesoru: - dotykový displej v ČJ a klávesnice, - nastavení jasu displeje na více úrovních, - možnost výměny endoskopu bez vypínání procesoru, - přepínání více funkcí najednou, např. opticko-digitální funkce, zoom, zaostření, kontrast, tónování barev atd., - individuální nastavení funkcí pro jednotlivé uživatele včetně uložení |  |
| 19 | Zobrazení údajů na monitoru: - kód modelu, sériové číslo, přiřazení funkčních kláves, vnější průměr, vnitřní průměr kanálu nástroje, vstupní bod nástrojů v zorném poli lze přečíst z paměťového čipu integrovaného v endoskopu a zobrazit. - jméno pacienta, identifikační číslo pacienta, pohlaví, věk, datum narození, komentář |  |
| 20 | Archivace: - DICOM rozhraní, digitálně přes Ethernet, - foto formát TIFF a JPEG - USB |  |
| 21 | Přístroj musí být plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace a z důvodu ochrany předchozích investic a pro případ emergentních situací (havárií nebo oprav) musí být přístroj plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s přístroji Olympus TJF-Q180V(1x); SIF-Q180(1x); GIF-HQ190(1x); GIF-XP190N(1x); GF-UCT180 (1x); CF-HQ190L (3x); PCF-H190DL(1x); GIF-XTQ160(1x) |  |
| 4K medicínský LCD monitor – 2 ks |  |  |
| 22 | 4K UHD (Ultra High Definition) medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s endoskopickými systémy, pracující s technologií umožňující vylepšení struktury a barvy obrazu zvláště v drobných detailech např. A.I.M.E. (Advance Image Multiple Enhancer) |  |
| 23 | Monitor zajišťující přenos 4K/HD videosignálu pomocí jediného připojovacího 12G-SDI kabelu, přičemž další možnosti připojení jsou možné pro externí zdroje. |  |
| 24 | Monitor zajišťující barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného 4K/HD obrazu. |  |
| 25 | Monitor umožňující uživateli duplikovat 4K/HD videosignál, jak je zobrazený na monitoru včetně PiP/PoP na druhý monitor nebo záznamové zařízení, pomocí funkce Clone Out. V případě využití dalšího obrazového zdroje musí umožňovat použití zobrazení PiP (Picture in Picture) s volbou velikosti a umístění druhého obrazu nebo PoP (Picture on Picture) formou dvou vedle sebe položených obrazů s nastavitelnou velikostí. |  |
| 26 | Monitor umožňující rotaci obrazu o 180° |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 27 | Medicínský monitor, úhlopříčka min. 30“ – poměr 16:9 |  |
| 28 | 4K UHD rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 |  |
| 29 | Kontrast min. 1000:1 |  |
| 30 | Min. 1,07 bilionů barev |  |
| 31 | Zobrazovací úhel min. 178° (horizontálně i vertikálně) |  |
| 32 | Min. svítivost 450 cd/m2 |  |
| 33 | Antireflexní úprava |  |
| 34 | Certifikace MDE |  |
| 35 | 4K vstup – 2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI |  |
| 36 | 4K výstup – 2x 12G-SDI |  |
| 37 | 2K vstup – 1x 3G-SDI, 1x DVI-D |  |
| 38 | 2K výstup – 1x 3G-SDI |  |
| 39 | Clone Out/AUX -In -12G-SDI 1x/ Any port |  |
| Endoskopický vozík – 2 ks |  |  |
| 40 | Přístrojový endoskopický vozík bude kompatibilní s endoskopickým vybavením, které je součástí této technické specifikace |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 41 | Kloubový pohyblivý a nastavitelný držák LCD monitoru |  |
| 42 | Držák pro min. 2 endoskopy |  |
| 43 | Speciální povrchová úprava laku – tzv. antistatický matový lak |  |
| 44 | Integrovaná příprava elektroinstalace |  |
| 45 | Držák na CO2 plynové lahve |  |
| 46 | Součástí dodávky bude veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  |
| Gastroskop diagnostický – 2 ks |  |  |
| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| 47 | Videogastroskop umožňující provedení diagnostiky a terapie v horní části GIT |  |
| 48 | Technické řešení umožňující využít opticko-digitální technologické funkce zobrazení, kdy dojde k požadovanému barevnému, strukturálnímu a světelnému zobrazení se spolehlivější diagnostikou abnormalit, zdrojů krvácení apod. |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 49 | Funkce pro zobrazení textury, barevného a světelného nastavení – pro vyšší viditelnost potenciálních lézí zlepšující zobrazování textury a barev |  |
| 50 | Funkce úzkopásmového zobrazování – pro přesnou optickou diagnostiku při hodnocení lézí, pro zvýšení přesnosti u cílených biopsií a rozhodování o vhodném endoskopickém řešení |  |
| 51 | Funkce pro zvýšení viditelnosti hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení – pro urychlení a usnadnění hemostázy a snížení stresu při endoskopickém výkonu u pacienta i lékařského personálu |  |
| 52 | Funkce umožňující nepřerušované zaostření celého endoskopického obrazu – tato funkce nepřetržitého širokého ostření v celém poli endoskopického obrazu spolu s možností zvětšení přispívá k snadnější identifikaci a spolehlivější diagnostice abnormalit sliznice |  |
| 53 | Funkce umožňující volbu zaostřovací vzdálenosti - ve dvou polohách, a to aktivováním pomocí tlačítka, spolu s možností zvětšení endoskopického obrazu přispívá ke spolehlivější diagnostice abnormalit sliznice |  |
| 54 | Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV |  |
| 55 | Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím videoprocesoru, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů |  |
| Optický systém |  |  |
| 56 | Zorné pole minimálně 140° v normálním módu |  |
| 57 | Zorné pole minimálně 140° v přiblíženém módu |  |
| 58 | Směr pohledu - přímý pohled |  |
| 59 | Hloubka pole minimálně 1,5 – 100,0 mm |  |
| 60 | Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm (v Normal módu) |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 61 | Zevní průměr distálního konce maximálně 9,9 mm |  |
| 62 | Zevní průměr tubusu maximálně 9,6 mm |  |
| 63 | Pracovní délka minimálně 1030,0 mm |  |
| 64 | Celková délka maximálně 1350,0 mm |  |
| 65 | Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm |  |
| 66 | Ohybová část – minimální rozsah angulace - nahoru 210° - dolů 90° - doprava 100° - doleva 100° |  |
| 67 | Požadován přídavný oplachový kanál |  |
| 68 | Požadována plná kompatibilita s poptávaným videosystémem |  |
| Gastroskop terapeutický – 1 ks |  |  |
| 69 | Přístroj umožňující provedení diagnostiky a terapie v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů. |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 70 | Funkce úzkopásmového zobrazování – pro přesnou optickou diagnostiku při hodnocení lézí, pro zvýšení přesnosti u cílených biopsií a rozhodování o vhodném endoskopickém řešení |  |
| 71 | Funkce pro zvýšení viditelnosti hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení – pro urychlení a usnadnění hemostázy a snížení stresu při endoskopickém výkonu u pacienta i lékařského personálu |  |
| 72 | Funkce umožňující nepřerušované zaostření celého endoskopického obrazu – tato funkce nepřetržitého širokého ostření v celém poli endoskopického obrazu spolu s možností zvětšení přispívá k snadnější identifikaci a spolehlivější diagnostice abnormalit sliznice |  |
| 73 | Zobrazovací systém - barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i |  |
| 74 | Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím videoprocesoru, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů |  |
| Optický systém |  |  |
| 75 | Zorné pole minimálně – 140° |  |
| 76 | Směr pohledu – přímý pohled |  |
| 77 | Požadovaná hloubka ostrosti – 2 - 100 mm |  |
| 78 | Minimální pozorovací vzdálenost – 3 mm od distálního konce |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 79 | Zevní průměr distálního konce – maximálně 11,0 mm |  |
| 80 | Zevní průměr tubusu – maximálně 11,6 mm |  |
| 81 | Pracovní délka – minimálně 1030 mm |  |
| 82 | Celková délka – maximálně 1380 mm |  |
| 83 | Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm |  |
| 84 | Ohybová část – minimální rozsah angulace - nahoru 210° - dolů 90° - doprava 100° - doleva 100° |  |
| 85 | Požadován přídavný oplachový kanál |  |
| 86 | Požadována plná kompatibilita s poptávaným videosystémem |  |
| Videokolonoskop diagnosticko-terapeutický - 2 ks |  |  |
| 87 | Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. |  |
| 88 | Technické řešení umožňující využít opticko-digitální technologické funkce zobrazení, kdy dojde k požadovanému barevnému, strukturálnímu a světelnému zobrazení se spolehlivější diagnostikou abnormalit, zdrojů krvácení apod. |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 89 | Funkce pro zobrazení textury, barevného a světelného nastavení – pro vyšší viditelnost potenciálních lézí zlepšující zobrazování textury a barev |  |
| 90 | Funkce úzkopásmového zobrazování – pro přesnou optickou diagnostiku při hodnocení lézí, pro zvýšení přesnosti u cílených biopsií a rozhodování o vhodném endoskopickém řešení |  |
| 91 | Funkce pro zvýšení viditelnosti hlubokých krevních cév a zdrojů krvácení – pro urychlení a usnadnění hemostázy a snížení stresu při endoskopickém výkonu u pacienta i lékařského personálu |  |
| 92 | Funkce umožňující nepřerušované zaostření celého endoskopického obrazu – tato funkce nepřetržitého širokého ostření v celém poli endoskopického obrazu spolu s možností zvětšení přispívá k snadnější identifikaci a spolehlivější diagnostice abnormalit sliznice |  |
| 93 | Funkce umožňující volbu zaostřovací vzdálenosti - ve dvou polohách, a to aktivováním tlačítka endoskopu, spolu s možností zvětšení endoskopického obrazu přispívá ke spolehlivější diagnostice abnormalit sliznice |  |
| 94 | Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV |  |
| 95 | Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: • endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy • endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva • nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích • možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím videoprocesoru, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů |  |
| Optický systém |  |  |
| 96 | Zorné pole minimálně 170° v normálním módu |  |
| 97 | Zorné pole minimálně 160° v přiblíženém módu |  |
| 98 | Směr pohledu přímý pohled |  |
| 99 | Hloubka pole minimálně 2 – 100,0 mm |  |
| 100 | Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 4,0 mm |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 101 | Zevní průměr distálního konce maximálně 13,2 mm |  |
| 102 | Zevní průměr tubusu maximálně 13,2 mm |  |
| 103 | Pracovní délka minimálně 1680,0 mm |  |
| 104 | Celková délka maximálně 2030,0 mm |  |
| 105 | Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm |  |
| 106 | Ohybová část – minimální rozsah angulace - nahoru 180° - dolů 180° - doprava 160° - doleva 160° |  |
| 107 | Požadován přídavný oplachový kanál |  |
| 108 | Požadována plná kompatibilita s poptávaným videosystémem |  |
| Pediatrický koloskop – 1 ks |  |  |
| 109 | Přístroj umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva pediatrických pacientů nebo pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. |  |
| 110 | Požadováno zobrazování v módu upraveného bílého světla přes optické filtry, kdy je možno obraz kombinovat spolu s jeho zvětšením při endoskopii tak, aby byl získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice se zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 111 | Technologie tubusu pro citlivé zavádění: - účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy - bending umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva |  |
| 112 | Zobrazovací systém - barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i |  |
| 113 | Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím videoprocesoru, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů |  |
| Optický systém |  |  |
| 114 | Zorné pole – min. 170° |  |
| 115 | Směr pohledu – přímý pohled |  |
| 116 | Hloubka ostrosti – min. 2 -100 mm (2-6 near mód, 5-100 normal mód) |  |
| 117 | Minimální pozorovací vzdálenost – 3 mm od distálního konce |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 118 | Zevní průměr distálního konce – maximálně 12 mm |  |
| 119 | Zevní průměr tubusu – maximálně 11,8 mm |  |
| 120 | Pracovní délka – maximálně 1680 mm |  |
| 121 | Celková délka – maximálně 2030 mm |  |
| 122 | Pracovní kanál – vnitřní průměr 3,2 mm |  |
| 123 | Ohybová část – minimální rozsah angulace - nahoru 180° - dolů 180° - doprava 160° - doleva 160° |  |
| 124 | Požadována plná kompatibilita s poptávaným videosystémem |  |
| Duodenoskop – 1 ks |  |  |
| 125 | Přístroj vhodný pro terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod. |  |
| 126 | Vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária pomocí tzv. „V“ drážky v můstku pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě. Tato drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035“ ve středu drážky a vodícího drátu 0,025“ ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku, a to vždy v úhlu 90° k ose endoskopu. Jedná se o tzv. „Dual lock“ V system. |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 127 | Úzkopásmové zobrazování - objekt se osvětluje přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části světelného spektra. |  |
| 128 | Zobrazovací systém - barevný CCD čip s celoplošným obrazem a zajištění vstupu a výstupu, pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu. |  |
| 129 | Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů. |  |
| 130 | Endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos tlaku a rotace z ovládací části k tubusu a distálnímu konci endoskopu kolem jeho radiální osy v poměru 1:1 |  |
| Optický systém |  |  |
| 131 | Zorné pole minimálně 100° |  |
| 132 | Směr pohledu - šikmý pohled s úhlem min. 15° pro zvýšení efektivity kanylace díky zvětšení a posunu směru viditelného pracovního pole |  |
| 133 | Hloubka pole - minimálně 5 – 60 mm |  |
| 134 | Minimální rozlišovací vzdálenost 10 mm |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 135 | Zevní průměr tubusu maximálně 11,3 mm |  |
| 136 | Průměr distálního konce maximálně 13,5 mm |  |
| 137 | Pracovní délka minimálně 1240,0 mm |  |
| 138 | Celková délka maximálně 1560,0 mm |  |
| 139 | Pracovní kanál – vnitřní průměr 4,2 mm |  |
| 140 | Ohybová část – minimální rozsah angulace - nahoru 120° - dolů 90° - doprava 110° - doleva 90° |  |
| 141 | Požadována plná kompatibilita s poptávaným videosystémem |  |
| Hygienické požadavky |  |  |
| 142 | Přístroj musí být vybaven odnímatelnými jednorázovými krytkami distálního konce z transparentního materiálu pro lepší přístup nástrojů určených k čištění a dezinfekci. |  |
| 143 | Krytka musí být konstruována tak aby znemožnila po výkonu další použití. |  |
| 144 | Přístroj musí být vybaven vícenásobně použitelným oplachovým adaptérem distálního konce, který umožňuje kontrolovanou distribuci detergentu a dezinfektantu během manuálního procesu čištění a dezinfekce. |  |
| Videogastroskop ultrazvukový – elektronický lineární – 1 ks |  |  |
| 145 | Plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) s ultrazvukovým endoskopickým centrem používaným na endoskopickém pracovišti s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků. |  |
| 146 | Plně propojitelný s ultrazvukovými centry Hitachi Arietta S70 |  |
| 147 | Možnost ovládání základních funkcí z těla endoskopu |  |
| Optický systém |  |  |
| 148 | Zorné pole – min. 100° |  |
| 149 | Směr pohledu – min. 55° šikmý pohled |  |
| 150 | Hloubka pole – min. 3 – 100 mm |  |
| 151 | Minimální pozorovací vzdálenost – 6 mm |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 152 | Zevní průměr distálního konce – max. 14,6 mm |  |
| 153 | Zevní průměr tubusu – max. 12,6 mm |  |
| 154 | Pracovní délka – min. 1250 mm |  |
| 155 | Celková délka – max. 1600 mm |  |
| 156 | Pracovní kanál – vnitřní průměr 3,7 mm |  |
| 157 | Ohybová část – minimální rozsah angulace - nahoru 120° - dolů 90° - doprava 110° - doleva 90° |  |
| 158 | Požadován propojovací kabel k připojení ultrazvukového centra |  |
| Požadované ultrazvukové funkce |  |  |
| 159 | Režim zobrazení – B, M, D mód (Flow mód, PowerFlow mód) |  |
| 160 | Bod ostření – k dispozici min. 4 body ostření (F1-F16) |  |
| 161 | Metoda snímání – elektronická lineární |  |
| 162 | Zobrazovací techniky – Color Doppler a Power Doppler |  |
| 163 | Směr snímání – paralelně se směrem zavádění |  |
| 164 | Frekvence - 5/6/7,5/10 a 12 MHz |  |
| 165 | Velikost pole – rozsah snímání – min. 180° |  |
| 166 | Kontaktní metoda – balónková a přímá kontaktní |  |
| 167 | Možnost kontaktní metody ve vodním prostředí |  |
| Oplachová pumpa s odsávačkou – 2 ks |  |  |
| Oplachová pumpa |  |  |
| 168 | Zařízení pro oplach sliznice horní a dolní části GIT, použitelná také pro plnění orgánů při použití ultrazvukové sondy. |  |
| 169 | Možnost připojení k přídavnému oplachovému kanálu endoskopů |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 170 | Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem |  |
| 171 | Nastavení výkonu pomocí tlačítek na čelním panelu přístroje |  |
| 172 | Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby |  |
| 173 | Okamžité vypnutí do stand-by režimu |  |
| 174 | Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.) |  |
| 175 | Průtok max. 750ml/min přes pracovní kanál |  |
| 176 | Průtok max. 230ml/min přes přídavný oplach. kanál |  |
| 177 | Nádoba na vodu - obsah 2 l, autoklávovatelná |  |
| Odsávací vakuové čerpadlo |  |  |
| 178 | Odsávací vakuové čerpadlo pro endoskopické použití |  |
| 179 | Vakuometr |  |
| 180 | Mikrobiofiltr |  |
| 181 | Odsávací láhev o objemu minimálně 2,5 litru |  |
| 182 | Nominální vakuum - min. 95 kPa |  |
| 183 | Výkon - min. 50 l/min |  |
| 184 | Použitelná pro jednorázové a vícenásobně použitelné nádoby |  |
| 185 | Součástí dodávky budou kompletní sety jednorázového příslušenství nutné pro zahájení provozu /10 ks/ |  |
| UCR insuflační jednotka – 2 ks |  |  |
| 186 | Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu. |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 187 | Možnost připojení CO2 plynu k insuflační jednotce prostřednictvím láhve s plynem nebo centrálním rozvodem |  |
| 188 | Vizuální indikace zdrojového tlaku CO2 plynu |  |
| 189 | Tlak přiváděného plynu - max. 45 kPa |  |
| 190 | Možnost nastavení času - po uplynutí nastaveného času se ukončí přívod CO2 plynu |  |
| 191 | Napájení - 230 V |  |

- U numerických hodnot je povolená odchylka +/- 10 %

Zadavatel umožňuje nabídnout obdobné technické řešení.