Příloha č. 4/zadávací dokumentace

Kupní smlouva č. K008/2023

Článek I.

Smluvní strany

- Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

se sídlem Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PSČ 393 38

IČ: 00511951

DIČ: CZ00511951

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466

Statutární zástupce: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 174-401202834/0600

(dále jen „kupující“)

- (vyplní účastník)

(dále jen „prodávající“)

Článek II

Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je nákup nového přístrojového vybavení, a to 1 ks videoendoskopického procesoru název a typ přístroje – doplní účastník, 1 ks medicínského LCD monitoru název a typ přístroje – doplní účastník a 1 ks insuflační jednotky název a typ přístroje – doplní účastník pro Gastroenterologickou ambulanci, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

- Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat přístrojové vybavení ve věcném rozsahu a s technickými parametry dle nabídky prodávajícího (dále jen „přístroje“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k přístrojům, a dále závazek Prodávajícího:

- provést instalaci přístrojů a uvést je do trvalého provozu včetně zajištění a zprovoznění všech spojení,

- zaškolit obsluhu v rozsahu zaškolení v rámci instalace zařízení a provést zaškolení obsluhy u všech zadavatelem určených pracovníků,

- realizovat veškeré potřebné práce a činnosti nutné ke splnění závazků Prodávajícího dle této smlouvy,

- provádět záruční servis dle podmínek stanovených touto smlouvou,

- prodávající je povinen v rámci záručního servisu zajistit nástup servisního technika max. do 24 pracovních hodin od nahlášení závady, pro tyto účely se pracovními hodinami rozumí Po-Pá, 8.00 - 17.00 hod,

- v rámci záručního servisu maximální doba uvedení přístroje do provozu musí činit:

- bez náhradních dílů - 2 pracovní dny od nástupu servisního technika,

- s dodávkou náhradních dílů - 5 pracovních dní od nástupu servisního technika,

- provádět po dobu záruky bezplatně bezpečnostně technické kontroly (dále jen „PBTK“) v intervalu dle doporučení výrobce (minimálně však 1 x ročně),

a závazek Kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu a poskytnout součinnost nezbytnou ke splnění závazku prodávajícího.

- Spolu s přístroji je dodavatel povinen předat veškeré doklady, které jsou potřebné k používání vybavení a které osvědčují splnění legislativních technických požadavků na předmět plnění, jako např. návody k použití v českém jazyce jak v listinné tak elektronické podobě, záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, prohlášení o shodě (certifikáty CE) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, a to jak pro přístroje, tak pro jejich příslušenství.

- Prodávající zároveň prohlašuje, že předmět kupní smlouvy splňuje veškeré požadavky kupujícího stanovené v souboru Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Videoendoskopický systém“.

Článek III.

Cena a platební podmínky

- Kupující zaplatí prodávajícímu za předmět smlouvy, v souladu s podmínkami této smlouvy, kupní cenu uvedenou dále.

- Kupní cena dodávky předmětu smlouvy činí doplní prodávající Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Cena za předmět smlouvy včetně zákonné dané z přidané hodnoty činí k datu podpisu této smlouvy doplní prodávající Kč.

- Kupní cena předmětu smlouvy je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky apod.).

- Zaplacení kupní ceny bude provedeno na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený v něm uveden. Lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů bude uváděna na daňovém dokladu. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

- Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

- Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v článku 3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

Článek IV.

Místo a doba plnění

- Předmět smlouvy bude dodán a instalován na Gastroenterologickou ambulanci, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

- Prodávající se zavazuje dodat a instalovat přístroje max. do 6 týdnů od účinnosti kupní smlouvy.

- Přístroje budou řádně předány kupujícímu v místě plnění včetně příslušných dokladů, které se k dodávaným zařízení vztahují. Přijetí bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Prodávající bude Kupujícímu avizovat dodání přístrojů na místo plnění nejpozději 5 dnů předem. Přístroje budou dopraveny ve vhodném balení tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byly řádně chráněny před poškozením.

- Prodávající bude provádět instalaci přístrojů v místě plnění. Kupující zajistí přístup pro osoby provádějící instalaci do prostorů jejího uskutečnění v požadovaném rozsahu.

- Instalace bude Prodávajícím prováděna podle vlastního technologického postupu. Při provádění instalace je Prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy Kupujícího vztahující se k instalaci předmětu plnění, které Kupující Prodávajícímu poskytne před zahájením instalace.

Článek V.

Záruka, odpovědnost za vady

- Prodávající se zavazuje, že plnění bude poskytnuto za účelem a v kvalitě sjednané mezi smluvními stranami.

- Prodávající se zavazuje, že během záruční doby bude provádět PBTK (provozní bezpečnostně-technické kontroly) na vlastní náklady.

- Zjištěnou vadu reklamuje kupující telefonicky nebo písemně.

- Záruční doba poskytovaná na předmět plnění je v délce 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu.

Článek VI.

Smluvní sankce

- V případě, že Prodávající nedodrží sjednaný termín dodání přístroje dle domluvy s Kupujícím, má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě, že Kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. III. této smlouvy, má Prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobenou porušením smluvních povinností druhou stranou. Toto právo není dotčeno úhradou smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek VII.

Prohlášení Prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5. Odst. 2 zákona o registru smluv splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Současně bere Prodávající na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími kupní smlouvu.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Pelhřimově 						         V…………………………………

……………………………………………	           	           …………………………………….

Kupující						       Prodávající

Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel             			            doplní prodávající

(podepsáno elektronicky) 				          (podepsáno elektronicky)

| Příloha č. 1 Technická specifikace/kupní smlouvy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Předmět plnění |  |  | počet ks | cena v Kč včetně DPH |
| Videoendoskopický procesor |  |  | 1 |  |
| Medicínský LCD monitor |  |  | 1 |  |
| Insuflační jednotka |  |  | 1 |  |
| Pokyn pro prodávajícího: Prodávající vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" prodávající uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje. |  |  |  |  |
| Přístroj |  | Výrobce |  | Typové označení |
| Videoendoskopický procesor |  |  |  |  |
| Medicínský LCD monitor |  |  |  |  |
| Insuflační jednotka |  |  |  |  |
| Podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky |
| Videoendoskopický procesor |  |  |  |  |
| 4K videoendoskopický procesor s integrovaným LED zdrojem světla pro diagnostické a terapeutické využití v gastroenterologii a umožňující činnost flexibilních videoendoskopů |  |  |  | X |
| Zobrazovací systém pro barevný CMOS čip, černobílý CMOS čip, color CCD čip, černobílý CCD čip |  |  |  | X |
| Digitální zpracování obrazového signálu, ve videoprocesoru a/nebo endoskopu podle typu připojení endoskopu |  |  |  | X |
| Zobrazení video technologie ve 4K/HDTV/SDTV |  |  |  | X |
| Při použití s výstupem analogového signálu – FBAS |  |  |  | X |
| Při použití s digitálním výstupem signálu – 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M) |  |  |  | X |
| Nastavitelné poměry stran pro video výstupní signály – 16:9 a 4:3 |  |  |  | X |
| Připojení pro video výstupní signály minimálně: 1x 12G-SDI Out (4K/HD),1x 3G-SDI Out (HD), 1x Composite Out, 1x Printer Out |  |  |  |  |
| Funkce obraz v obraze se vstupy Y/C a HD/SD – PiP a PoP |  |  |  | X |
| Endoskopický obraz v celoplošném zobrazení v kvalitě HDTV a možný elektronický zoom |  |  |  | X |
| Integrovaný zdroj světla v procesorové jednotce: - minimálně 5 LED, vč. oranžové (jantarové) LED - možnost ovládání výkonu a nastavení jednotlivých LED - svítivost min. na úrovni 300 W xenonové lampy - životnost min. 10 000 provozních hodin - možnost osvětlovat sliznici různými vzájemně odlišnými charakteristikami použitých vlnových délek světla - zapínání automaticky nebo manuálně - funkce prosvětlování a vysoké intenzity světla |  |  |  |  |
| Ruční nebo automatické vyvážení bílé |  |  |  |  |
| Úprava barevného tónu pro bílé světlo (červená, modrá, zelená) min. 15 kroků nastavení |  |  |  |  |
| Režimy barevných tónů pro bílé světlo 1:1 |  |  |  | X |
| Opticko-digitální funkce zobrazení: - pro zvýšení kontrastu jemných cév a slizniční morfologie pomocí technologie spektrální filtrace bílého světla, nastavitelnou v min. 15 stupních barevného tónu pro červenou, modrou a chroma - funkci lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení koncentrované nebo zředěné krve v případech akutního krvácení pomocí technologie spektrálního - filtrace bílého světla, nastavitelnou v min. 15 stupních barevného tónu pro červenou, modrou a chroma - funkci lze aktivovat pro vysoce kontrastní zobrazení barev, struktury a obrysů endoskopického obrazu s úpravou jasu v tmavých oblastech obrazu. Individuální výběr min. z 3 režimů a nastavení pro bílé a upravené světlo |  |  |  |  |
| Ruční nebo automatické ovládání jasu v min. 15 krocích, elektronická závěrka pro řízení jasu CMOS nebo CCD čipu |  |  |  |  |
| Automatické nastavení expozice na základě hodnot jasu, min. tři přepínatelné režimy |  |  |  |  |
| Režim následného zpracování endoskopického obrazu – funkce, která zachovává jas ve světlých oblastech endoskopického obrazu a koriguje jas v tmavých oblastech |  |  |  | X |
| Elektronické zesílení jasu, nastavitelná intenzita v min. třech krocích s omezením šumu obrazu |  |  |  |  |
| Zmrazení obrazu nastavitelné v min. 1 kroku, ovládání z endoskopu, klávesnice, pedálu nebo dotykového displeje jednotky |  |  |  |  |
| Ovládání videoprocesoru pomocí dotykového displeje v ČJ a klávesnice, nastavení jasu displeje, možnost výměny endoskopu bez vypínání procesoru, přepínání více funkcí najednou, např. opticko-digitální funkce, zoom, zaostření, kontrast, tónování barev atd., individuální nastavení funkcí pro jednotlivé uživatele včetně uložení |  |  |  | X |
| Zobrazení údajů na monitoru: - jméno pacienta, identif. číslo pacienta, pohlaví, věk, datum narození, komentář - kód modelu, sériové číslo, přiřazení funkčních kláves, vnější průměr, vnitřní průměr kanálu nástroje, vstupní bod nástrojů v zorném poli lze přečíst z paměťového čipu integrovaného v endoskopu a zobrazit |  |  |  | X |
| Kompatibilita se stávajícími endoskopy používanými na endoskopickém pracovišti zadavatele (Olympus TJF řada 190) |  |  |  | X |
| Archivace: - DICOM rozhraní - foto formát TIFF a JPEG - USB |  |  |  | X |
| Medicínský LCD monitor |  |  |  |  |
| 4K UHD (Ultra High Definition) medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s endoskopickými systémy. Barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného 4K/HD obrazu, umožňující duplikovat 4K/HD videosignál, jak je zobrazený na monitoru včetně PiP/PoP (Picture in Picture/ Picture on Picture), na druhý monitor nebo záznamové zařízení |  |  |  | X |
| Medicínský monitor, úhlopříčka min. 31“, poměr 16:9 |  |  |  |  |
| 4K UHD rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 |  |  |  |  |
| Kontrast min. 1000:1 |  |  |  |  |
| Min. 1,07 bilionů barev |  |  |  |  |
| Zobrazovací úhel min.178° (horizontálně i vertikálně) |  |  |  |  |
| Min. svítivost 450 cd/m2 |  |  |  |  |
| Antireflexní úprava |  |  |  | X |
| Certifikace MDE |  |  |  | X |
| 4K vstup – 12G-SDI x2, Display port x1, HDMI x1 |  |  |  | X |
| 4K výstup – 12G-SDI x2 |  |  |  | X |
| 2K vstup – 3G-SDI x1, DVI-D x1 |  |  |  | X |
| 2K výstup – 3G-SDI x1 |  |  |  | X |
| Clone Out/AUX-In – 12G-SDI x1/ Any port |  |  |  | X |
| Insuflační jednotka |  |  |  |  |
| Zařízení pro insuflaci pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu |  |  |  | X |
| Vizuální indikace zdrojového tlaku CO2 plynu |  |  |  | X |
| Tlak přiváděného plynu maximálně 45 kPa |  |  |  |  |
| Možnost připojení CO2 plynu k insuflační jednotce prostřednictvím láhve s plynem nebo centrálním rozvodem |  |  |  |  |
| Možnost nastavení času – po uplynutí nastaveného času přístroj ukončí přívod CO2 plynu |  |  |  | X |
| V ………………………………………………….. dne ………………………………………………….. |  |  |  |  |
|  |  |  | ………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka |  |