TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dialyzační pracoviště Nemocnice Jihlava

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:				33 000 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění (výpůjčka hemodialyzačních přístrojů):

| Nabízené přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |

- lze rozšířit

Specifikace předmětu plnění (kapilární low-flux dialyzátory s plně syntetickou membránou):

| Přesné označení (stanovené výrobcem) | Typ/velikost/určení | Předpokládaný odběr ks/rok | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plocha 1,0 - 1,2 m2 | 100 |  |
|  | Plocha 1,3 - 1,7 m2 | 500 |  |
|  | Plocha 1,8 - 1,9 m2 | 200 |  |

Specifikace předmětu plnění (kapilární high-flux dialyzátory s plně syntetickou membránou):

| Přesné označení (stanovené výrobcem) | Typ/velikost/určení | Předpokládaný odběr ks/rok | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plocha 1,1 - 1,6 m2 | 1000 |  |
|  | Plocha 1,7 - 1,9 m2 | 4000 |  |
|  | Plocha ≥ 2 m2 | 3800 |  |

Specifikace předmětu plnění (ostatní spotřební materiál)

| Přesné označení (stanovené výrobcem) | Typ/velikost/určení | Předpokládaný odběr ks/rok | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| Dialyzační sety (účastník vyplní počet ks podle toho, zda nabízí rovněž sety bez kontaktu krve se vzduchem) |  | 9500/7400 |  |
| Dialyzační sety bez kontaktu krve se vzduchem |  | 2100 |  |
| Dialyzační jehly |  | 19000 |  |
| Bikarbonátový dialyzační koncetrát |  | 9500 |  |
| Pyrogenní filtry (účastník doplní počet ks odpovídajících 9500 terapiím při použití 2 ks filtrů/terapii) |  | doplní účastník dle živostnosti nabízeného filtru |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

- POŽADAVKY NA HEMODIALYZAČNÍ PŘÍSTROJE

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Dialyzační monitor pro provádění hemodialýzy a hemodiafiltrace u chronických pacientů |  |
| 2 | Bikarbonátová a acetátová hemodialýza i on-line hemodiafiltrace/hemofiltrace |  |
| 3 | On-line pre i post diluční hemodiafiltraci/hemofiltrace bez nutnosti použití dalších přídavných jednorázových filtrů substitučního roztoku, komůrek, setů a vaků k dialyzačnímu setu |  |
| 4 | Možnost použití dialyzačních setů pro HD pre a post diluční HDF a HF s on-line plněním při přípravě dialyzačních monitorů bez nutnosti použití vaků s NaCl |  |
| 5 | Automatické vložení pumpových segmentů dialyzačního setu do krevní/substituční pumpy včetně automatické detekce správného vložení pumpových segmentů/ kazety pro zabránění nesprávného nasetování přístroje |  |
| 6 | Automatické plnění a nastavení hladiny krve ve venózní komůrce krevního setu |  |
| 7 | Online plnění mimotělního okruhu při HD/HDF/HF bez nutnosti použití vaků s NaCl a odpadních vaků |  |
| 8 | Online bolus substitučního roztoku při HD/HDF bez ohledu na výběr dialyzátoru uvedeného v návodu k použití přístroje |  |
| 9 | Možnost podání on-line bolusu během HD terapie bez nutnosti přepojování setů |  |
| 10 | Všechna kolečka brzděná (zadavatel připouští jak centrální brzdu, tak i individuální brzdění každého kolečka samostatně) |  |
| 11 | Možnost použití suchého bikarbonátového koncentrátu |  |
| 12 | Měření a monitorování dialyzační dávky Kt/V on-line u HD i pre a post diluční HDF |  |
| 13 | Průtok dialyzačního roztoku v rozmezí minimálně 300-800 ml/min. u terapií HD a v rozmezí minimálně 500-800 ml/min. u terapií pre a post diluční HDF |  |
| 14 | Integrované kontinuální monitorování změn relativního krevního objemu s možností automatického řízení ultrafiltrace podle změn krevního objemu (biologická zpětná vazba), nebo na základě měření relativního krevního objemu a tlaku, a to minimálně u 8 ks přístrojů |  |
| 15 | Možnost měření recirkulace a stanovení průtoku krve cévním přístupem, a to buď interní, nebo externí možností měření – minimálně u 8 přístrojů zároveň, v případě měření externím přístrojem je nutné do celkové ceny zahrnout náklady na pořízení externích přístrojů a náklady na spotřební materiál, který je k měření potřeba, a to v minimálním počtu 800 měření za 1 rok |  |
| 16 | On-line bolus substituce minimálně v rozsahu 50-240 ml |  |
| 17 | Možnost jednojehlové hemodialýzy (alespoň klapková, jednopumpová) |  |
| 18 | Profilování UF a Na v čase |  |
| 19 | Možnost připojení přístroje k centrálnímu rozvodu dvou koncentrací kyselého dialyzačního roztoku nebo minimálně možnost dovybavení přístroje o tuto možnost |  |
| 20 | Programovatelné měření krevního tlaku |  |
| 21 | Kontinuální i bolusové podávání heparinu |  |
| 22 | Otočná, dotyková, barevná obrazovka, s ovládáním v ČJ |  |
| 23 | Možnost použití pacientské karty |  |
| 24 | Záložní zdroj energie s výdrží minimálně 15 minut plného provozu |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| Bod č. | Požadavek | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Bodové hodnocení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Možnost grafické a textové podpory při setování přístroje |  | ANO = 1 bod NE = 0 bodů |
| 2 | Nastavitelný průtok dialyzačního roztoku (alespoň 200 – 800 ml/min) |  | ANO = 4 body NE = 0 bodů |
| 3 | Zobrazení efektivního krevního průtoku krve pacienta včetně automatické kompenzace rozdílu skutečného a nastaveného krevního průtoku |  | ANO = 5 bodů NE = 0 bodů |
| 4 | Možnost dvoupumpové nebo cross over jednojehlové dialýzy |  | ANO = 4 body NE = 0 bodů |
| 5 | Možnost měření saturace krve kyslíkem v průběhu dialýzy |  | ANO = 2 body NE = 0 bodů |
| 6 | Integrovaná funkce detekce dislokace venózní jehly na podkladě změn průběhu krevního tlaku ve venózní části setu v rámci alarmových mezí |  | ANO = 8 bodů NE = 0 bodů |
| 7 | V přístroji integrovaná detekce paravazálního krvácení v rámci nastavených alarmových mezí venózního tlaku |  | ANO = 6 bodů NE = 0 bodů |
| 8 | Individuální nastavení emergency tlačítka funkcí pro případ nouzového režimu (vypnutí UF, automatické podání on-line bolusu, měření krevního tlaku) při všech terapiích |  | ANO = 3 body NE = 0 bodů |
| 9 | Set mimotělního okruhu bez kontaktu krve se vzduchem pro minimalizaci rizika koagulace krve při terapiích HD, pre/post HDF a pre/post HF s automatickou reinfuzí probíhající souběžně na arteriální i venózní části setu bez nutnosti odpojení arteriálního setu od jehly, a to minimálně u 8 kusů přístrojů |  | ANO = 7 bodů NE = 0 bodů |
| 10 | Optický detektor úniku kapalin (krve, substitučního roztoku z mimotělního krevního okruhu a substitučního setu na přístroji) s detekcí úniku již od 50 ml |  | ANO = 4 body NE = 0 bodů |
| 11 | Detektor úniku kapalin v hydraulice přístroje |  | ANO = 2 body NE = 0 bodů |
| 12 | Automatická detekce a odvzdušnění heparinové stříkačky a setu |  | ANO = 2 body NE = 0 bodů |
| 13 | Automaticky nastavitelná průběžná regulace optimalizace průtoku dialyzátu dle efektivního krevního průtoku bez klinicky významného poklesu Kt/V |  | ANO = 8 bodů NE = 0 bodů |
| 14 | Automaticky nastavitelná průběžná regulace substituční rychlosti dle kontinuální analýzy dynamických signálů tlakových pulzů detekujících vytížení krevní cesty dialyzátoru pro maximalizaci konvektivního objemu během pre/post HDF a HF terapie |  | ANO = 10 bodů NE = 0 bodů |
| 15 | Monitorování a automatické řízení přesunu sodíku a natremie automatickou úpravou koncentrace sodíku v dialyzačním roztoku, a to minimálně u 8 kusů přístrojů |  | ANO = 7 bodů NE = 0 bodů |
| 16 | Kontinuální monitorování a regulace teploty krve pacienta minimálně u 8 kusů přístrojů |  | ANO = 6 bodů NE = 0 bodů |
| 17 | HW a SW integrované měření recirkulace a stanovení průtoku krve cévním přístupem minimálně u 8 kusů přístrojů |  | ANO = 6 bodů NE = 0 bodů |
| 18 | Přímé načítání hodnoty Kt/V z přístrojů do nefrologického informačního systému Nefris |  | ANO = 2 body NE = 0 bodů |
| 19 | Centrální brzda všech koleček přístroje |  | ANO = 1 bod NE = 0 bodů |
| 20 | Automatické řízení změn rychlosti UF na základě integrovaného kontinuálního monitorování změn relativního krevního objemu bez nutnosti opakovaného měření krevního tlaku a to minimálně u 8 kusů přístrojů |  | ANO = 5 bodů NE = 0 bodů |
| 21 | Nulové množství fyziologického nebo on-line roztoku, potřebné pro proplach u dialyzátorů |  | ANO = 2 body NE = 0 bodů |
| 22 | Sieving koeficient pro ß2m u high-flux dialyzátorů SC ≥ 0,85 |  | ANO = 2 body NE = 0 bodů |
| 23 | Sterilizace in-line parou |  | ANO = 3 body NE = 0 bodů |

- POŽADAVKY NA SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| ### Kapilární low-flux dialyzátory s plně syntetickou membránou: ### Tři typy low-flux dialyzátorů, lišících se svou plochou a definovaných za následujících podmínek: ### průtoky Qb = 300 ml/min ### průtok Qd = 500 ml/min ### Qf = 0 ml/m ### další podmínky jsou stanoveny normou ČSN EN ISO 8637 ### in vitro, ultrafiltrace měřena na krvi s HTC 32% a CB nejméně 60 g/l při teplotě 37 °C |  |  |
| 1 | UF koeficient |  |
| 2 | Přesný typ syntetické membrány |  |
| 3 | Způsob sterilizace membrány (parou nebo gama zářením) |  |
| Plocha 1,0 - 1,2 m2 (předpokládaný odběr 100 kusů/rok) |  |  |
| 4 | clearance pro urea minimálně 215 ml/min. |  |
| 5 | clearance pro kreatinin minimálně 195 ml/min. |  |
| 6 | clearance pro fosfáty minimálně 155 ml/min. |  |
| 7 | ultrafiltrace maximálně 16 ml/mmHg/h |  |
| Plocha 1,3 - 1,7 m2 (předpokládaný odběr 500 kusů/rok) |  |  |
| 8 | clearance pro urea minimálně 250 ml/min. |  |
| 9 | clearance pro kreatinin minimálně 220 ml/min. |  |
| 10 | clearance pro fosfáty minimálně 190 ml/min. |  |
| 11 | ultrafiltrace maximálně 18 ml/mmHg/h |  |
| Plocha 1,8 - 1,9 m2 (předpokládaný odběr 200 kusů/rok) |  |  |
| 12 | clearance pro urea minimálně 259 ml/min. |  |
| 13 | clearance pro kreatinin minimálně 230 ml/min. |  |
| 14 | clearance pro fosfáty minimálně 210 ml/min. |  |
| 15 | ultrafiltrace maximálně 20 ml/mmHg/h |  |
| ### Kapilární high-flux dialyzátory s plně syntetickou membránou ### Tři typy low-flux dialyzátorů, lišících se svou plochou a definovaných za následujících podmínek: - průtoky Qb = 300 ml/min - průtok Qd = 500 ml/min - Qf = 0 ml/m (Qf = 60 ml/m pro SC Albuminu) - další podmínky jsou stanoveny normou ČSN EN ISO 8637 - in vitro, ultrafiltrace měřena na krvi s HTC 32% a CB nejméně 60 g/l při teplotě 37 °C |  |  |
| 16 | UF koeficient |  |
| 17 | Přesný typ syntetické membrány |  |
| 18 | Způsob sterilizace membrány (parou nebo gama zářením) |  |
| Plocha 1,1 - 1,6 m2 (předpokládaný odběr 1000 kusů/rok) |  |  |
| 19 | clearance pro urea minimálně 270 ml/min. |  |
| 20 | clearance pro kreatinin minimálně 250 ml/min. |  |
| 21 | clearance pro fosfáty minimálně 235 ml/min. |  |
| 22 | clearance pro B12 minimálně 170 ml/min. |  |
| 23 | clearance pro Inulin minimálně 110 ml/min. |  |
| 24 | sieving coefficient pro Albumin méně než 0,001 |  |
| 25 | sieving coefficient pro ß2m minimálně 0,8 |  |
| Plocha 1,7 - 1,9 m2 (předpokládaný odběr 4000 kusů/rok) |  |  |
| 26 | clearance pro urea minimálně 275 ml/min. |  |
| 27 | clearance pro kreatinin minimálně 260 ml/min. |  |
| 28 | clearance pro fosfáty minimálně 245 ml/min. |  |
| 29 | clearance pro B12 minimálně 180 ml/min. |  |
| 30 | clearance pro Inulin minimálně 120 ml/min. |  |
| 31 | sieving coefficient pro Albumin méně než 0,001 |  |
| 32 | sieving coefficient pro ß2m minimálně 0,8 |  |
| Plocha ≥ 2,0 m2 (předpokládaný odběr 3800 kusů/rok) |  |  |
| 33 | clearance pro urea minimálně 280 ml/min. |  |
| 34 | clearance pro kreatinin minimálně 270 ml/min. |  |
| 35 | clearance pro fosfáty minimálně 255 ml/min. |  |
| 36 | clearance pro B12 minimálně 200 ml/min. |  |
| 37 | clearance pro Inulin minimálně 140 ml/min. |  |
| 38 | sieving coefficient pro Albumin méně než 0,001 |  |
| 39 | sieving coefficient pro ß2m minimálně 0,8 |  |
| - Dialyzační sety (předpokládaný odběr 9500 kusů/rok – v případě nabídky dialyzačních setů dle odstavce 4. je předpokládaný odběr 7400 kusů/rok) |  |  |
| 40 | Dialyzační sety bez obsahu ftalátů pro pre i post diluční hemodiafiltraci |  |
| 41 | On-line plnění při přípravě dialyzačního monitoru bez potřeby vaků s NaCl |  |
| 42 | Kompatibilní s přístroji, odpovídající požadavkům technické specifikace, které budou předmětem nabídky |  |
| - Dialyzační sety bez kontaktu krve se vzduchem (předpokládaný odběr 2100 kusů/rok – pokud nejsou nabízeny jen sety dle odstavce 3.) |  |  |
| 43 | Dialyzační sety bez obsahu ftalátů pro pre i post diluční hemodiafiltraci, |  |
| 44 | On-line plnění při přípravě dialyzačního monitoru bez potřeby vaků s NaCl |  |
| 45 | Bez kontaktu krve se vzduchem pro minimalizaci rizika koagulace krve při terapiích |  |
| 46 | Automatická reinfuze probíhající souběžně na arteriální i venózní části setu bez nutnosti odpojení arteriálního setu od jehly |  |
| 47 | Kompatibilní s přístroji, odpovídající požadavkům technické specifikace, které budou předmětem nabídky |  |
| 48 | Splňující hodnocený parametr dialyzačních monitorů č. 9 |  |
| - Dialyzační jehly (předpokládaný odběr 19000 kusů/rok) |  |  |
| 49 | Dialyzační jehly arteriální a venózní ve velikosti 14 až 17G, dle aktuálních potřeb hemodialyzačního oddělení zadavatele |  |
| - Bikarbonátový dialyzační koncentrát (předpokládaný odběr 9500 kusů/rok) |  |  |
| 50 | Bikarbonátové patrony pro hemodialýzu v minimálním objemu 650g, kompatibilní s přístroji, odpovídající požadavkům technické specifikace, které budou předmětem nabídky |  |
| - Pyrogenní filtry (předpokládaný počet kusů uvede účastník dle životnosti nabízených filtrů pro 9500 terapií/rok při použití 2 pyrogenních filtrů) |  |  |
| 51 | Pyrogenní filtry kompatibilní s přístroji, odpovídající požadavkům technické specifikace, které budou předmětem nabídky |  |