TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Defibrilátory

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			9 500 000,- Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Defibrilátory – základní úroveň | 4 |  |  |  |
| Defibrilátory – standardní odd. | 15 |  |  |  |
| Defibrilátory - JIP | 6 |  |  |  |
| Defibrilátory – nejvyšší úroveň | 3 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, to znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Defibrilátor – základní úroveň |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné popis přístroje |  |  |
| 1 | Předmětem plnění jsou 4 ks bifázických defibrilátorů s možností monitorace vitálních funkcí |  |
| 2 | Přístroj vhodný pro transport pacientů, ale i pro statické používání na oddělení |  |
| 3 | Provoz minimálně v klinických režimech: monitor, manuální externí defibrilace, režim AED, synchronizovaná kardioverze a externí stimulace |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 4 | Hmotnost max. 7 kg s kabelem a baterií, přítlačnými elektrodami |  |
| 5 | Použitelnost pro dospělé, dětské i neonatální pacienty |  |
| 6 | Jednoduché intuitivní ovládání v českém jazyce |  |
| 7 | Ovládací prvky mimo displej přístroje |  |
| 8 | Možnost rychlé změny konfigurací monitorovaných hodnot na displeji |  |
| 9 | Stupeň krytí min.: IP44 (přístroj chráněn proti vniknutí prachu a odolá stříkající vodě ze všech úhlů) |  |
| 10 | Velikost úhlopříčky barevného displeje min. 6,5‘‘ |  |
| 11 | Tepelná tiskárna s vysokým rozlišením; šíře papíru min. 90 mm |  |
| 12 | Ukládání dat na interní paměť a FlashDisk |  |
| 13 | Přenos dat pomocí USB, WIFI nebo Bluetooth |  |
| 14 | Jednorázové elektrody v číselníku VZP |  |
| 15 | Počet zobrazovaných křivek - min. 3 |  |
| 16 | Možnost připojení - vstupy pro připojení pacienta: 3-svodový, 5-ti EKG kabel, přítlačné elektrody či multifunkční elektrody |  |
| 17 | Rychlost pohybu křivky min.: 25 mm nebo 50 mm za vteřinu nastavitelné uživatelem |  |
| 18 | Možnost rychlého výběr svodu: přítlačné elektrody, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1-6 |  |
| 19 | U všech parametrů zaznamenávané trendy; všechny zobrazitelné Intervaly hodnocení trendu: min. 1, 5, 10, 15, 30, 60 minut |  |
| 20 | Doba trvání záznamu: 24 hodin při intervalu jedné minuty |  |
| 21 | Kapacita paměti: Kombinace 24 hodinového záznamu trendu v jednominutových intervalech, zahrnující stav monitoru, defibrilátoru, stimulátoru a prováděných léčebných postupů |  |
| Defibrilátor |  |  |
| 22 | Bifázický defibrilační výboj s energií max 200 J |  |
| 23 | Počet kroků nastavení výboje (včetně hodnot vhodných pro interní defibrilaci a defibrilaci dětí) – min. 20 v postupné kaskádě |  |
| 24 | Zobrazení energie defibrilačního výboje - zobrazení zvolených hodnot i celkové energie uskutečněných výbojů na monitoru |  |
| 25 | Rychlost nabíjení do max. energie: max. 7 vteřin s novou, plně nabitou baterií |  |
| 26 | Iniciace nabíjení - ovládání z přední části defibrilátoru i na apikální (apex) přítlačné elektrodě |  |
| 27 | Impedanční přizpůsobení/kompenzace napětí |  |
| 28 | Přítlačné elektrody – externí elektrody pro dospělé a děti; odejmutím plochy elektrody pro dospělé se odkryje povrch elektrod pro použití u dětských pacientů |  |
| 29 | Režim synchronizace – synchronizuje defibrilační pulz s vlnou R pacient; na monitoru se zobrazí informace označující (např. "SYNC") a objeví se značky v záznamu EKG na monitoru i ukládaného EKG |  |
| 30 | Režim AED |  |
| Stimulátor |  |  |
| 31 | Typ: externí transkutánní stimulace |  |
| 32 | Režimy: On demand a fixní |  |
| KPR |  |  |
| 33 | Technologie umožňující zobrazení filtrování artefaktů během KPR |  |
| 34 | Kontrola správně prováděné KPR v reálném čase, hlídá hloubku kompresí a frekvenci |  |
| 35 | Číselné vyjádření frekvence a hloubky kompresí, indikátor uvolnění komprese a ukazatel perfúzního výkonu (PPI) |  |
| 36 | Grafické znázornění kvality prováděné KPR v reálném čase |  |
| 37 | Zobrazení času nečinnosti při KPR - ukazuje uplynulý čas od poslední detekované komprese hrudníku |  |
| EKG |  |  |
| 38 | Automatické 3 - 5ti svodové EKG |  |
| 39 | Vstupy pro připojení pacienta - 3-svodový a 5-ti svodový EKG kabel, přítlačné elektrody či multifunkční léčebné elektrody |  |
| 40 | Zobrazení srdeční frekvence: min. rozsah 30 - 300 tepů za minutu |  |
| 41 | Detekce a zobrazení stimulace |  |
| Baterie |  |  |
| 42 | Dobíjecí lithio-iontová |  |
| 43 | Přístroj obsahuje pouze jednu baterii dobíjitelnou ze sítě 240V nebo 12V |  |
| 44 | Doba plného nabití – max. 5 hodin s integrovanou nabíječkou |  |
| 45 | Provozní doba: - min. 4 hodiny nepřetržitého monitorování EKG a 100 výbojů o maximální energii (200 J) - min. 3,5 hodiny nepřetržitého monitorování EKG a stimulace při hodnotách proudu 60 mA a frekvenci 80 výbojů za minutu (ppm) |  |
| Příslušenství |  |  |
| 46 | Kompletní příslušenství k uvedení defibrilátoru do provozu |  |
| 47 | EKG kabel pro min. 3 svodové EKG |  |
| 48 | Defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé i děti |  |
| 49 | 1 balení nalepovacích elektrod (defibrilační/stimulační) vč. prodlužovacího kabelu |  |
| 50 | Papír do zapisovače |  |

| Defibrilátor – standardní odd. |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné popis přístroje |  |  |
| 51 | Předmětem plnění je 15 ks bifázických defibrilátorů s možností monitorace vitálních funkcí |  |
| 52 | Přístroj vhodný pro transport pacientů, ale i pro statické používání na oddělení |  |
| 53 | Provoz minimálně v klinických režimech: monitor, manuální externí defibrilace, režim AED, synchronizovaná kardioverze a externí stimulace |  |
| 54 | Měření 3/5 EKG, SpO2, NIBP |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 55 | Hmotnost max. 7 kg s kabelem a baterií, přítlačnými elektrodami |  |
| 56 | Použitelnost pro dospělé, dětské i neonatální pacienty |  |
| 57 | Jednoduché intuitivní ovládání v českém jazyce |  |
| 58 | Ovládací prvky mimo displej přístroje |  |
| 59 | Možnost rychlé změny konfigurací monitorovaných hodnot na displeji |  |
| 60 | Stupeň krytí min.: IP44 (přístroj chráněn proti vniknutí prachu a odolá stříkající vodě ze všech úhlů) |  |
| 61 | Velikost úhlopříčky barevného displeje min. 6,5‘‘ |  |
| 62 | Tepelná tiskárna s vysokým rozlišením; šíře papíru min. 90 mm |  |
| 63 | Ukládání dat na interní paměť a FlashDisk |  |
| 64 | Přenos dat pomocí USB, WIFI nebo Bluetooth |  |
| 65 | Jednorázové elektrody v číselníku VZP |  |
| 66 | Počet zobrazovaných křivek - min. 3 |  |
| 67 | Možnost připojení - vstupy pro připojení pacienta: 3-svodový, 5-ti EKG kabel, přítlačné elektrody či multifunkční elektrody |  |
| 68 | Rychlost pohybu křivky min.: 25 mm nebo 50 mm za vteřinu nastavitelné uživatelem |  |
| 69 | Možnost rychlého výběr svodu: přítlačné elektrody, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1-6 |  |
| 70 | U všech parametrů zaznamenávané trendy; všechny zobrazitelné Intervaly hodnocení trendu: min. 1, 5, 10, 15, 30, 60 minut |  |
| 71 | Doba trvání záznamu: 24 hodin při intervalu jedné minuty |  |
| 72 | Kapacita paměti: Kombinace 24 hodinového záznamu trendu v jednominutových intervalech, zahrnující stav monitoru, defibrilátoru, stimulátoru a prováděných léčebných postupů |  |
| Defibrilátor |  |  |
| 73 | Bifázický defibrilační výboj s energií max 200 J |  |
| 74 | Počet kroků nastavení výboje (včetně hodnot vhodných pro interní defibrilaci a defibrilaci dětí) – min. 20 v postupné kaskádě |  |
| 75 | Zobrazení energie defibrilačního výboje - zobrazení zvolených hodnot i celkové energie uskutečněných výbojů na monitoru |  |
| 76 | Rychlost nabíjení do max. energie: max. 7 vteřin s novou, plně nabitou baterií |  |
| 77 | Iniciace nabíjení: Ovládání z přední části defibrilátoru i na apikální (apex) přítlačné elektrodě |  |
| 78 | Impedanční přizpůsobení/kompenzace napětí |  |
| 79 | Přítlačné elektrody – externí elektrody pro dospělé a děti; odejmutím plochy elektrody pro dospělé se odkryje povrch elektrod pro použití u dětských pacientů |  |
| 80 | Režim synchronizace – synchronizuje defibrilační pulz s vlnou R pacient; na monitoru se zobrazí informace označující (např. "SYNC") a objeví se značky v záznamu EKG na monitoru i ukládaného EKG |  |
| 81 | Režim AED |  |
| Stimulátor |  |  |
| 82 | Typ: externí transkutánní stimulace |  |
| 83 | Režimy: On demand a fixní |  |
| KPR |  |  |
| 84 | Technologie umožňující zobrazení filtrování artefaktů během KPR |  |
| 85 | Kontrola správně prováděné KPR v reálném čase, hlídá hloubku kompresí a frekvenci |  |
| 86 | Číselné vyjádření frekvence a hloubky kompresí, indikátor uvolnění komprese a ukazatel perfúzního výkonu (PPI) |  |
| 87 | Grafické znázornění kvality prováděné KPR v reálném čase |  |
| 88 | Zobrazení času nečinnosti při KPR: ukazuje uplynulý čas od poslední detekované komprese hrudníku |  |
| EKG |  |  |
| 89 | Automatické 3 - 5ti svodové EKG |  |
| 90 | Vstupy pro připojení pacienta - 3-svodový a 5-ti svodový EKG kabel, přítlačné elektrody či multifunkční léčebné elektrody |  |
| 91 | Zobrazení srdeční frekvence: min. rozsah 30 - 300 tepů za minutu |  |
| 92 | Detekce a zobrazení stimulace |  |
| Pulzní oxymetr |  |  |
| 93 | Požadovaná technologie měření pulzní oxymetrie - Masimo |  |
| NIBP |  |  |
| 94 | Intervaly měření: min. automatické 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 15-, 30-, 60-ti minutové a manuální rychlé dostupné NIBP pomocí rychlé volby/tlačítka Start/Stop |  |
| 95 | Ochrana přetlakování manžety |  |
| Baterie |  |  |
| 96 | Dobíjecí lithio-iontová |  |
| 97 | Přístroj obsahuje pouze jednu baterii dobíjitelnou ze sítě 240V nebo 12V |  |
| 98 | Doba plného nabití – max. 5 hodin s integrovanou nabíječkou |  |
| 99 | Provozní doba: - min. 4 hodiny nepřetržitého monitorování EKG a 100 výbojů o maximální energii (200J) - min. 3,5 hodiny nepřetržitého monitorování EKG a stimulace při hodnotách proudu 60 mA a frekvenci 80 výbojů za minutu (ppm) |  |
| Příslušenství ke každému přístroji pro standardní oddělení |  |  |
| 100 | Kompletní příslušenství k uvedení defibrilátoru do provozu |  |
| 101 | EKG kabel pro min. 3 svodové EKG |  |
| 102 | Saturační čidlo prstové (SpO2) pro opakované použití pro dospělé pacienty – 1ks |  |
| 103 | Standardní manžeta NIBP pro dospělého pacienta – 2ks (2 velikosti), vč. prodlužovací hadice |  |
| 104 | Defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé i děti |  |
| 105 | 1 balení nalepovacích elektrod (defibrilační/stimulační) vč. prodlužovacího kabelu |  |
| 106 | Papír do zapisovače |  |
| Příslušenství k 15 ks pro standardní oddělení |  |  |
| 107 | Standardní manžeta NIBP pro dětského pacienta – 2ks |  |
| 108 | Saturační čidlo pro opakované použití pro dětského pacienta – 2ks |  |

| Defibrilátor – JIP |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné popis přístroje |  |  |
| 109 | Předmětem plnění je 6 ks bifázických defibrilátorů s možností monitorace vitálních funkcí |  |
| 110 | Přístroj vhodný pro transport pacientů, ale i pro statické používání na oddělení |  |
| 111 | Provoz minimálně v klinických režimech: monitor, manuální externí defibrilace, režim AED, synchronizovaná kardioverze a externí stimulace |  |
| 112 | Měření 3/5 EKG, SpO2, NIBP, EtCO2 |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 113 | Hmotnost max. 7 kg s kabelem a baterií, přítlačnými elektrodami |  |
| 114 | Použitelnost pro dospělé, dětské i neonatální pacienty |  |
| 115 | Jednoduché intuitivní ovládání v českém jazyce |  |
| 116 | Ovládací prvky mimo displej přístroje |  |
| 117 | Možnost rychlé změny konfigurací monitorovaných hodnot na displeji |  |
| 118 | Stupeň krytí min.: IP44 (přístroj chráněn proti vniknutí prachu a odolá stříkající vodě ze všech úhlů) |  |
| 119 | Velikost úhlopříčky barevného displeje min. 6,5‘‘ |  |
| 120 | Tepelná tiskárna s vysokým rozlišením; šíře papíru min. 90 mm |  |
| 121 | Ukládání dat na interní paměť a FlashDisk |  |
| 122 | Přenos dat pomocí USB, WIFI nebo Bluetooth |  |
| 123 | Jednorázové elektrody v číselníku VZP |  |
| 124 | Počet zobrazovaných křivek - min. 3 |  |
| 125 | Možnost připojení vstupy pro připojení pacienta: 3-svodový, 5-ti EKG kabel, přítlačné elektrody či multifunkční elektrody |  |
| 126 | Rychlost pohybu křivky min.: 25 mm nebo 50 mm za vteřinu nastavitelné uživatelem |  |
| 127 | Možnost rychlého výběr svodu: přítlačné elektrody, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1-6 |  |
| 128 | U všech parametrů zaznamenávané trendy; všechny zobrazitelné Intervaly hodnocení trendu: min. 1, 5, 10, 15, 30, 60 minut |  |
| 129 | Doba trvání záznamu: 24 hodin při intervalu jedné minuty |  |
| 130 | Kapacita paměti: Kombinace 24 hodinového záznamu trendu v jednominutových intervalech, zahrnující stav monitoru, defibrilátoru, stimulátoru a prováděných léčebných postupů |  |
| Defibrilátor |  |  |
| 131 | Bifázický defibrilační výboj s energií výboje max 200 J |  |
| 132 | Počet kroků nastavení výboje (včetně hodnot vhodných pro interní defibrilaci a defibrilaci dětí) – min. 20 v postupné kaskádě |  |
| 133 | Zobrazení energie defibrilačního výboje - zobrazení zvolených hodnot i celkové energie uskutečněných výbojů na monitoru |  |
| 134 | Rychlost nabíjení do max. energie: max. 7 vteřin s novou, plně nabitou baterií |  |
| 135 | Iniciace nabíjení: Ovládání z přední části defibrilátoru i na apikální (apex) přítlačné elektrodě |  |
| 136 | Impedanční přizpůsobení/kompenzace napětí |  |
| 137 | Přítlačné elektrody – externí elektrody pro dospělé a děti; odejmutím plochy elektrody pro dospělé se odkryje povrch elektrod pro použití u dětských pacientů |  |
| 138 | Režim synchronizace – synchronizuje defibrilační pulz s vlnou R pacient; na monitoru se zobrazí informace označující (např. "SYNC") a objeví se značky v záznamu EKG na monitoru i ukládaného EKG |  |
| 139 | Režim AED |  |
| Stimulátor |  |  |
| 140 | Typ: externí transkutánní stimulace |  |
| 141 | Režimy: On demand a fixní |  |
| KPR |  |  |
| 142 | Technologie umožňující zobrazení filtrování artefaktů během KPR |  |
| 143 | Kontrola správně prováděné KPR v reálném čase, hlídá hloubku kompresí a frekvenci |  |
| 144 | Číselné vyjádření frekvence a hloubky kompresí, indikátor uvolnění komprese a ukazatel perfúzního výkonu (PPI) |  |
| 145 | Grafické znázornění kvality prováděné KPR v reálném čase |  |
| 146 | Zobrazení času nečinnosti při KPR: ukazuje uplynulý čas od poslední detekované komprese hrudníku |  |
| EKG |  |  |
| 147 | Automatické 3 - 5ti svodové EKG |  |
| 148 | Vstupy pro připojení pacienta - 3-svodový a 5-ti svodový EKG kabel, přítlačné elektrody či multifunkční léčebné elektrody |  |
| 149 | Zobrazení srdeční frekvence: min. rozsah 30 - 300 tepů za minutu |  |
| 150 | Detekce a zobrazení stimulace |  |
| Pulzní oxymetr |  |  |
| 151 | Požadovaná technologie měření pulzní oxymetrie - Masimo |  |
| NIBP |  |  |
| 152 | Intervaly měření: min. Automatické 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 15-, 30-, 60-ti minutové a manuální rychlé dostupné NIBP pomocí rychlé volby/tlačítka Start/Stop |  |
| 153 | Ochrana přetlakování manžety |  |
| EtCO2 |  |  |
| 154 | Monitorace CO2 metodou mainstream |  |
| Baterie |  |  |
| 155 | Dobíjecí lithio-iontová |  |
| 156 | Přístroj obsahuje pouze jednu baterii dobíjitelnou ze sítě 240V nebo 12V |  |
| 157 | Doba plného nabití – max. 5 hodin s integrovanou nabíječkou |  |
| 158 | Provozní doba: - min. 4 hodiny nepřetržitého monitorování EKG a 100 výbojů o maximální energii (200 J) - min. 3,5 hodiny nepřetržitého monitorování EKG a stimulace při hodnotách proudu 60 mA a frekvenci 80 výbojů za minutu (ppm) |  |
| Příslušenství ke každému přístroji pro JIP |  |  |
| 159 | Kompletní příslušenství k uvedení defibrilátoru do provozu |  |
| 160 | EKG kabel pro min. 3 svodové EKG |  |
| 161 | Saturační čidlo prstové (SpO2) pro opakované použití pro dospělé pacienty – 1ks |  |
| 162 | Standardní manžeta NIBP pro dospělého pacienta – 2ks (2 velikosti), vč. prodlužovací hadice |  |
| 163 | Defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé i děti |  |
| 164 | Příslušenství pro měření CO2 – 1 balení (dle domluvy na konkrétním oddělení) |  |
| 165 | 1 balení nalepovacích elektrod (defibrilační/stimulační) vč. prodlužovacího kabelu |  |
| 166 | Papír do zapisovače |  |
| Příslušenství k 6 ks pro JIP |  |  |
| 167 | Standardní manžeta NIBP pro dětského pacienta – 2ks |  |
| 168 | Saturační čidlo pro opakované použití pro dětského pacienta – 2ks |  |

| Defibrilátory – nejvyšší úroveň |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecné popis přístroje |  |  |
| 169 | Předmětem plnění jsou 3 ks bifázických defibrilátorů s možností monitorace vitálních funkcí |  |
| 170 | Přístroj vhodný pro transport pacientů, ale i pro statické používání na oddělení |  |
| 171 | Provoz minimálně v klinických režimech: monitor, manuální externí defibrilace, režim AED, synchronizovaná kardioverze a externí stimulace, |  |
| 172 | Měření EKG, SpO2, NIBP, EtCO2 |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 173 | Hmotnost max. 5,5 kg při plné konfiguraci přístroje vč. baterie a papíru |  |
| 174 | Rozměry samotného přístroje max. V 22,5 x Š 26,5 x HL 20 cm (± 10%) |  |
| 175 | Použitelnost pro dospělé, dětské i neonatální pacienty |  |
| 176 | Automatická kontrola stanovených mezí hodnot pro upozornění, hodnot energie defibrilačního výboje a nastavení neinvazivního měření tlaku (NIBP) |  |
| 177 | Jednoduché intuitivní ovládání v českém jazyce |  |
| 178 | Ovládací prvky mimo displej přístroje |  |
| 179 | Možnost rychlé změny konfigurací monitorovaných hodnot na displeji |  |
| 180 | Připojení měřicích modulů a kabelů z bočních stran přístroje |  |
| 181 | Kompaktní přední panel, popř. s krytým tlačítkovým ovládáním funkcí přístroje mimo displej přístroje |  |
| 182 | Stupeň krytí min.: IEC 60529, IP5X, IP55 |  |
| 183 | Velikost úhlopříčky barevného displeje min. 6,5‘‘ |  |
| 184 | Tepelná tiskárna s vysokým rozlišením; šíře papíru min. 80 mm |  |
| 185 | Možnost tisku: Záznam jedné křivky nebo možnost kombinace až tří křivek, tisk při aktivaci alarmu, snímky okamžitého záznamu aktuálních dat (snapshots), zpracování souhrnné zprávy léčebných zásahů a shrnutí trendů |  |
| 186 | Ukládání dat na interní paměť a FlashDisk |  |
| 187 | Přenos dat pomocí USB, WIFI nebo Bluetooth |  |
| 188 | Jednorázové elektrody v číselníku VZP |  |
| 189 | Počet zobrazovaných křivek - min. 3 |  |
| 190 | Možnost připojení vstupy pro připojení pacienta: 3-svodový, 5-ti svodový, 12-ti svodový EKG kabel, přítlačné elektrody či multifunkční elektrody |  |
| 191 | Rychlost pohybu křivky min.: 25 mm nebo 50 mm za vteřinu nastavitelné uživatelem |  |
| 192 | Možnost rychlého výběr svodu: přítlačné elektrody, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1-6 |  |
| 193 | U všech parametrů zaznamenávané trendy; všechny zobrazitelné Intervaly hodnocení trendu: min. 1, 5, 10, 15, 30, 60 minut |  |
| 194 | Doba trvání záznamu: min. 24 hodin při intervalu jedné minuty |  |
| 195 | Snímky okamžitého záznamu aktuálních dat (snapshots), min. 32 snímků |  |
| 196 | Rychlý přístup zobrazení trendu pomocí tlačítka |  |
| 197 | Kapacita paměti: Kombinace 24 hodinového záznamu trendu v jednominutových intervalech, zahrnující stav monitoru, defibrilátoru, stimulátoru a prováděných léčebných postupů |  |
| Defibrilátor |  |  |
| 198 | Bifázický defibrilační výboj s energií max 200 J |  |
| 199 | Počet kroků nastavení výboje (včetně hodnot vhodných pro interní defibrilaci a defibrilaci dětí) – min. 20 v postupné kaskádě |  |
| 200 | Zobrazení energie defibrilačního výboje - zobrazení zvolených hodnot i celkové energie uskutečněných výbojů na monitoru |  |
| 201 | Rychlost nabíjení do max. energie: max. 7 vteřin s novou, plně nabitou baterií |  |
| 202 | Iniciace nabíjení: Ovládání z přední části defibrilátoru i na apikální (apex) přítlačné elektrodě |  |
| 203 | Impedanční přizpůsobení/kompenzace napětí |  |
| 204 | Přítlačné elektrody – externí elektrody pro dospělé a děti; odejmutím plochy elektrody pro dospělé se odkryje povrch elektrod pro použití u dětských pacientů |  |
| 205 | Režim synchronizace – synchronizuje defibrilační pulz s vlnou R pacient; na monitoru se zobrazí informace označující (např. "SYNC") a objeví se značky v záznamu EKG na monitoru i ukládaného EKG |  |
| 206 | Režim AED |  |
| Stimulátor |  |  |
| 207 | Typ: externí transkutánní stimulace |  |
| 208 | Typ impulsu: Rektilineární, stálý proud |  |
| 209 | Šířka impulsu: 40 ms, ± 2 ms |  |
| 210 | Frekvence stimulace: 30 – 180 tepů/ min., ± 1,5% |  |
| 211 | Výstupní proud: 0 – 140 mA, ± 5% nebo 5 mA pro vyšší hodnoty |  |
| 212 | Režimy: On demand a fixní |  |
| Kardioverze |  |  |
| 213 | Použití pro kardioverzi, výběr signálu EKG pro synchronizaci výboje buď z pádel nebo z EKG kabelu |  |
| KPR |  |  |
| 214 | Technologie umožňující zobrazení filtrování artefaktů během KPR |  |
| 215 | Kontrola správně prováděné KPR v reálném čase, hlídá hloubku kompresí a frekvenci |  |
| 216 | Číselné vyjádření frekvence a hloubky kompresí, indikátor uvolnění komprese a ukazatel perfúzního výkonu (PPI) |  |
| 217 | Grafické znázornění kvality prováděné KPR v reálném čase |  |
| 218 | Zobrazení času nečinnosti při KPR: ukazuje uplynulý čas od poslední detekované komprese hrudníku |  |
| EKG |  |  |
| 219 | Automatické 3, 5, 12ti svodové EKG |  |
| 220 | Vstupy pro připojení pacienta - 3-svodový, 5-ti svodový nebo 12-ti svodový EKG kabel, přítlačné elektrody či multifunkční léčebné elektrody |  |
| 221 | Zobrazení srdeční frekvence: min. rozsah 30 - 300 tepů za minutu |  |
| 222 | Detekce a zobrazení stimulace |  |
| 223 | Výška amplitudy EKG: min. 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4 cm/mV a automaticky pohyblivá |  |
| 224 | Rychlost pohybu křivky EKG: 25 mm/s a 50 mm/s |  |
| Pulzní oxymetr |  |  |
| 225 | Požadovaná technologie měření pulzní oxymetrie – Masimo |  |
| 226 | Měření tepové frekvence: v rozsahu min. 25 – 240 tepů/min. s přesností ± 3 tepy/min za klidových podmínek |  |
| NIBP |  |  |
| 227 | Intervaly měření: min. Automatické 1-, 2-, 3-, 5-, 10-, 15-, 30-, 60-ti minutové a manuální rychlé dostupné NIBP pomocí rychlé volby/tlačítka Start/Stop |  |
| 228 | Zobrazované hodnoty tlaku: systolický, diastolický, střední; zobrazení na obrazovce |  |
| 229 | Rychlost měření max. 30 sec. |  |
| 230 | Ochrana přetlakování manžety |  |
| EtCO2 |  |  |
| 231 | Monitorace CO2 metodou mainstream |  |
| 232 | Doba odezvy: max. 4 sec. |  |
| Impedanční pneumografie |  |  |
| 233 | Zobrazovaná data: číselně vyjádřená dechová frekvence, vlna impedance |  |
| 234 | Rozsah měření dechové frekvence: - po dospělé a dětské pacienty: min. 2 – 150 dechů/min - pro novorozence: min. 3 – 150 dechů/min |  |
| Baterie |  |  |
| 235 | Dobíjecí lithio-iontová |  |
| 236 | Přístroj obsahuje pouze jednu baterii dobíjitelnou ze sítě 230 V nebo 12 V |  |
| 237 | Provozní doba: - min. 6 hodin nepřetržitého monitorování EKG, SpO2, CO2, funkcí tří čidel pro měření tlaku a dvou čidel pro měření teploty, s NIBP měřením tlaku každých 15 minut a defibrilačních výbojů o celkové energii 10 200 joulů - provedení 300 výbojů o energii 200 joulů s plně nabitou novou baterií při pokojové teplotě - provoz po dobu nejméně 3,5 hodiny se stimulací, záznamem EKG, SpO2, CO2, funkcí tří čidel pro měření tlaku, měřením teploty, s NIBP měřením tlaku každých 15 minut při stimulaci frekvencí 180 ppm a energií 140 mA |  |
| Příslušenství |  |  |
| 238 | Kompletní příslušenství k uvedení defibrilátoru do provozu |  |
| 239 | EKG kabely |  |
| 240 | SpO2 čidlo prstové pro opakované použití pro dospělé |  |
| 241 | 2 velikosti NIBP manžet pro dospělé s prodlužovací hadicí |  |
| 242 | Příslušenství pro měření EtCO2 – 1 balení (dle domluvy na konkrétním oddělení) |  |
| 243 | Defibrilační elektrody (pádla) |  |
| 244 | 1 balení nalepovacích elektrod (defibrilační/stimulační) vč. prodlužovacího kabelu |  |
| 245 | Papír do zapisovače |  |
| 246 | Přenosná brašna s kapacitou pro pohodlné umístění všeho požadovaného příslušenství k danému přístroji |  |

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně CELÉHO PŘEDMĚTU PLNĚNÍ | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nabízené plnění umožňuje připojení (včlenění) do online monitoringu v rámci nemocnice, zajišťující správu a základní přehled o technickém stavu předmětu. |  |