## List1
Obměna komunikačního systému sestra – pacient
Příloha č. 6 - Soupis položek
Oddělení, patro (pavilon G) | HLAVNÍ TERMINÁL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ [ks] | SEKUNDÁRNÍ TERMINÁL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ [ks] | TERMINÁL PACIENTA S TLAČÍTKEM VOLÁNÍ SESTRY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ [ks] | POKOJOVÝ KOMUNIKAČNÍ TERMINÁL [ks] | POKOJOVÝ SIGNALIZAČNÍ TERMINÁL [ks] | POKOJOVÝ SIGNALIZAČNÍ TERMINÁL BEZDRÁTOVÝ [ks] | PACIENTSKÉ TLAČÍTKO VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ [ks] | TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ [ks] | TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S TLAČÍTKEM [ks] | TÁHLO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ BEZDRÁTOVÉ [ks] | SIGNALIZAČNÍ SVÍTIDLO [ks]
Dětské oddělení - VD děti 6 až 18 let, přízemí | 1 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11
Dětské oddělení - MD děti do 6 let, 1. NP | 1 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9
Traumatologické oddělení - OTO B, 2. NP | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
Ortopedické oddělení - OTO A, 3. NP | 1 | 0 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13
Gynekologické oddělení, 4. NP | 1 | 0 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12
Porodnické + Novorozenecké oddělení, 6. NP | 1 | 1 | 26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 17
Oční oddělení, 7. NP | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6
Oddělení, patro (pavilon B)
Chirurgická JIP, 1. NP | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 11
Celkem | 9 | 1 | 175 | 75 | 12 | 2 | 13 | 61 | 57 | 2 | 89
Příslušenstvím se rozumí součásti zařízení pro plnohodnotný provoz a komfortní užívání systému (např.: datové zásuvky, napájení, závěs terminálu/tlačítka pacienta, switch moduly, ...).
Součástí dodávky bude veškerý potřebný instalační materiál (konektory, kabely, instalační rámečky, spojovací materiál, ...) a SW licence pro plnohodnotný provoz a komfortní užívání systému.
Součástí dodávky bude funkční napojení na stávající řídící server (jak pavilon G, tak oddělení CHIR JIP v pavilonu B).
Součástí dodávky bude lokální serverové řešení (pavilon G a CHIR JIP).
Součástí dodávky bude zprovoznění systému na virtuálním serveru (poskytnutém zadavatelem) s možností budoucí implementace stávajícího dorozumívacího systému, který je v pavilonu E (výrobce ZPT Vigantice).