## Krycí list
Stavba: | Hospic Havlíčkův Brod - LŮŽKA - Technická specifikace
Lůžka pro hospic včetně matrací a příslušenství
Datum:
Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01 |  | IČ: | 70890749
|  | DIČ: | CZ70890749
Uchazeč:
IČ:
DIČ:
Projektant:
Ing. arch. Hana Weigner Kukletová |  | IČ: | 72401125
Cena bez DPH |  | 0
| Základ daně | Výše daně
DPH základní | 21% |  | 0
DPH snížená | 15% |  | 0
Cena s DPH | v CZK | 0
Poznámka:
Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.
Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 5 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaného účelu.
Cena lůžka je počítána včetně ceny za rukojeť s hrazdou a ceny dopravy a montáže na místě.

## Soupis prvků
Stavba: | Hospic Havlíčkův Brod - LŮŽKA - Technická specifikace
Datum:
Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01 |  |  |  |  | IČ: | 70890749
[5 empty] | DIČ: | CZ70890749
Uchazeč:
IČ:
DIČ:
Požadované přístroje | Ks v dodávce | Cena ks/bez DPH/ v Kč | Cena celkem bez DPH | DPH v % | DPH v Kč | Cena celkem vč DPH/ v Kč
Laterální lůžko | 3 |  | 0 | 15 | 0 | 0
Pečovatelské lůžko | 17 |  | 0 | 15 | 0 | 0
Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům | 20 |  | 0 | 15 | 0 | 0
Pacientský stolek | 20 |  | 0 | 21 | 0 | 0
Požadované přístroje | Ks v dodávce | Typové označení přístroje |  | Výrobce přístroje
Laterální lůžko | 3
Pečovatelské lůžko | 17
Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům | 20
Pacientský stolek | 20

## Parametry_Laterální lůžko
LATERÁLNÍ LŮŽKO
Požadavek zadavatele |  | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
Základní parametry
1. | Lůžko s laterálním náklonem do boční strany 15°
2. | Rozměry ložné plochy 200 x 90 cm
3. | Vnější rozměry lůžka max. 220 x 100 cm
4. | Nosnost lůžka min. 270 kg
5. | Dekor lůžka buk, dekor všech kovových částí sříbrná
Ložná plocha
6. | Čtyřdílná ložná plocha
7. | Zádový díl: úhel nastavení 70°
8. | Autoregrese (vzdálenost zádového dílu minimálně 5 cm / vzdálenost stehenního dílu minimálně 3 cm)
9. | Trendelemburk / Antitrendelemburk min 14°
10. | Odnímatelné plastové segmenty po celé ploše ložné plochy pro lepší čištění a údržbu
11. | Prodloužení lůžka libovolně o 20 a 30 cm
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
12. | Nastavení mobilizační polohy ložné plochy: nejnižší poloha max 45 cm – nejvyšší poloha min 75 cm nad podlahou (bez matrace)
Postranice
13. | Dvě postranice, v polovině dělené, bez prostředního sloupku.
14. | Postranice minimálně se čtyřmi stupni výškového zdvihu s indikací správného nastavení, teleskopický systém, bez vyklápění.
15. | Výška horní hrany postranice nad ložnou plochou - min. 40 cm.
16. | Materiál: hliníkové postranice
Čela lůžka
17. | Pevná s madlem
18. | Možnost vyjmutí celých čel (pouze rukou) z důvodu přístupu k hlavě a nohou bez omezení, nebo varianta vyjímané výplně čela s horním madlem, opatřeno pojistkou
19. | Panely čela z HPL materiálu, s horizontálními rohovými nárazovými kolečky
Podvozek
20. | Kolečka s centrální brzdou průměr 15 cm - odbrždění u nohou a u hlavy
21. | Možnost nastavení brzdového pedálu pro aretaci jednoho kolečka pro jednodušší manipulaci a jízdu
22. | Podjezdnost podvozku ve standardní poloze min. 12 cm
23. | Lůžko opatřeno zálohovou baterií s vlastní diagnostikou kapacity stavu.
Ovladače lůžka
24. | Sesterský hlavní ovladač: označen piktogramy jednotlivých poloh (polohy ložné plochy, laterální náklon, TR/ATR, kardiacké křeslo, CPR, mobilizační poloha, ovládání osvětlení lůžka a možnost uzamčení všech poloh dalších ovladačů lůžka). Ovladač opatřen světelným indikátorem stavu nabití akumulátoru + stavu napájení ze sítě.
25. | Ruční ovladač: základní funkce pro používání pacientem
26. | Nožní ovladač na laterální náklon s ochranným rámem: umožňující polohování bočního náklonu + automatická poloha CPR
27. | Nožní ovladač na výškové polohování lůžka s ochranným rámem: umožňující polohování požadované výšky lůžka s automatickou možností vyšetřovací polohy
Hrazda
28. | Rukojeť s hrazdou, s minimální nosností 75 kg
29. | Rukojeť plastová, s výškově nastavitelným řemenem.

## Parametry_Pečovatelské lůžko
PEČOVATELSKÉ LŮŽKO
Požadavek zadavatele |  | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
Základní parametry
1. | Rozměry ložné plochy 200 x 90 cm
2. | Vnější rozměry lůžka max. 210 x 106 cm
3. | Nosnost lůžka min. 200 kg
4. | Dekor lůžka buk, dekor všech kovových částí sříbrná
Ložná plocha
5. | Čtyřdílná ložná plocha
6. | Rám: lakovaný rám s odnímatelnými kovovými sítěmi, nebo plastovými segmenty, oddělitelnými od rámu bez nástroje (čištění a údržba)
7. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, úhel nastavení 70°
8. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, úhel nastavení 30°
9. | Pánevní díl: nepolohovatelný
10. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm
11. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 4 cm
12. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 20 cm
13. | Napájení 230 V, 50 Hz
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
14. | Nastavení mobilizační polohy ložné plochy: nejnižší poloha max 25 cm - nejvyšší poloha min 75 cm nad podlahou (bez matrace)
Postranice
15. | Dvě postranice, v polovině dělené, bez prostředního sloupku
16. | S oblým madlem, s pojistkou proti nechtěnému spuštění
17. | Výškové pozice postranic minimálně čtyři, teleskopické provedení
18. | Výška horní hrany postranice nad ložnou plochou - min. 38 cm.
19. | Materiál: hliníkové postranice s madlem v dekoru lůžka
Čela lůžka
20. | Pevná s dřevěným madlem
21. | Panely čela z LPL materiálu (melamin)
Podvozek
22. | Minimální podjezdnost rámu lůžka 15 cm
23. | Čtyři kolečka, průměr koleček min. 12 cm
24. | Zámek koleček: centrální zámek
25. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici
Ovladač lůžka
26. | Ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s automatickým rozsvícením tlačítek
27. | Umožňující zdvih ložné plochy
28. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně
29. | Automatická poloha kardiacké křeslo
30. | Možnost nastavení polohy SemiFowlerova poloha, Trendelemburk / Antitrendelemburk
31. | Zámek ovladače kombinace tlačítek na ovladači, ne magnet, ne plastový klíč
Hrazda
32. | Rukojeť s hrazdou, s minimální nosností 75 kg
33. | Rukojeť plastová, s výškově nastavitelným řemenem.
Další parametry
34. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu jednou rukou, bez nutnosti přemístění klienta
35. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení

## Parametry_Pasivní matrace
PASIVNÍ MATRACE pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům
Požadavek zadavatele |  | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
Základní parametry
1. | Pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů.
2. | Rozměr matrace 200 x 90 cm
3. | Výška matrace max.16 cm, min.14cm
4. | Nosnost minimálně 150 kg
Jádro
5. | Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu a nepropustnost proti biologickým látkám a oleji
6. | Dvojvrstvé provedení matrace s profilem zámku, pěnové vrstvy nelepeny, pouze okrajová zóna
7. | Horní vrstva matrace z antimikrobiální studené pěny min 5 cm, o hustotě min. 50 kg/m³
8. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny min 9 cm s vysokou nosností, o hustotě min. 33 kg/m³ (oblast hlavy a nohou) a min 40 kg/m³ (střední část)
9. | Zesílená okrajová zóna z polyuretanové pěny min. 40 kg/m³
10. | Výška okrajové zóny min. 10 cm
11. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace
12. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě
Potah
13. | Voděodolný proti vnějším tekutinám
14. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C
15. | Paropropustný podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C
16. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s kvalitně upravenými spoji
17. | Třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem, gramáž 230g/m²
18. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky
19. | Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci

## Parametry_Pacientský stolek
PACIENTSKÝ STOLEK
Požadavek zadavatele |  | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení
Základní parametry
1. | Noční stolek s výškově stavitelnou jídelní deskou
2. | Dekor totožný jako u lůžek - buk
3. | Korpus vyrobený z laminované dřevotřískové desky (min 18mm), lepený
4. | Ohranění ABS hranou o síle 2 mm
5. | Zásuvky, vybaveny výsuvy se zajištěním proti úplnému vysunutí - zásuvka opatřena zámkem
6. | Velká zaoblená madla na zásuvkách, dvířkách a bocích stolku
7. | Dvojitá kolečka s průměrem 5 cm, min dvě brzditelná
8. | Ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku
9. | Opatřeno dvířky
10. | Vnitřní police
11. | Rozměry: š:50 x h:50 x v:90 cm
Jídelní deska
12. | Jídelní deska výškově stavitelná (pístový, nebo pružinový systém) s bezpečnostní pojistkou, s nastavením jídelní desky, ovládání jednou rukou.
13. | Materiál desky HPL
14. | Výška nastavení desky v rozsahu min. 70 cm - 100 cm.