Příloha č. 2 výzvy (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Plicní ventilátor nejvyšší třídy pro ARO |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/23/17 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku plicního ventilátoru nejvyšší třídy pro použití na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz čl. V odst. 1 písm. b) zadávacích podmínek.

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| PLICNÍ VENTILÁTOR nejvyšší třídy pro ARO |
| Ventilační parametry |
| 1. | plicní ventilace dospělých pacientů, dětí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | široká nabídka ventilačních režimů, minimálně: CMV; SIMV; PCV; P-SIMV; APRV; ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou; spontánní ventilace s tlakovou podporou; neinvazivní ventilace; | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | SW pro synchronizaci I a E s ventilátorem | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | možnost rozšíření o režim pro terapii kyslíkem „High Flow“ s nastavitelným minimálním rozsahem průtoku 2 - 80 l/min | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | apnea zálohová ventilace s automatickým návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | nastavení PEEP v min. rozsahu 0 - 45 cm H2O | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | nastavení inspiračního tlaku v min. rozsahu –5-90 cm H2O | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | nastavení FiO2 v min. rozsahu 21 - 100 % | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | nastavení Flow trigger v min. rozsahu 0,5 - 20 l/min | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | nastavení Pressure trigger v min. rozsahu 0,1 - 15 cm H2O | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | nastavení citlivosti expiračního triggeru v min. rozsahu 5 - 80 % | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 12. | nastavení dechové frekvence v min. rozsahu 1 - 80 dechů/min | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 13. | dechový objem v min. rozsahu 25 - 2000 ml | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | inspirační průtok min. 200 l/min | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | stavitelný náběh tlaku v min. rozsahu 0 - 2 s | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 16. | nastavitelná hodnota kompenzace odporu kanyly/ventilačního okruhu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Monitorování |
| 17. | min. velikost dotykové ovládací obrazovky 15“ | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 18. | sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 19. | objem: jednotlivý a minutový objem, únik | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 20. | tlak: PEEP/CPAP, peak, mean | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 21. | čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 22. | průtok: inspirační a expirační špička | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 23. | grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 24. | měření ETCO2 - integrovaný modul pro monitoraci CO2 metodou minestream | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Monitorace plicní mechaniky |
| 25. | poddajnost, rezistence, RSB, AutoPEEP, P0.1, Driving Pressure (ΔP) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 26. | endinspirační pauza pro automatické měření compliance a resistence; endexpirační pauza pro automatické měření auotpeep. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 27. | akustické a optické alarmy chybových stavů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Obecné požadavky |
| 28. | připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O2) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 29. | rezervní zdroj napětí (bateriový provoz min. na 90 min ventilačního provozu), napájení 230V / 50Hz | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 30. | hmotnost kompletního předmětu plnění max. 52kg | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 31. | ovládání parametrů pomocí dotykové obrazovky a také mechanickým ovládacím prvkem, např. otočným ovladačem | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 32. | ovládání a alarmy v českém jazyce | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 33. | standby funkce | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 34. | pojízdný stojan a polohovatelný držák okruhu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 35. | proudová nebulizace pro podávání léků s nastavitelnou dobou nebulizace v min. rozmezí 5 – 40 minut | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 36. | možnost rozšíření o aktivní tepelný zvlhčovač s automaticky plněnou komorou, | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 37. | možnost rozšíření o automatickou kontrolu tlaku v manžetě ETC kanyly s automatickým i ručním nastavením hodnot tlakování | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Příslušenství |
| 38. | kompletní příslušenství k uvedení ventilátoru do provozu (min. tlakové hadice, O2 čidlo, exp. ventil, průtokové čidlo, vent. okruh, filtry, CO2 adaptér…) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 39. | přenosné CO2 čidlo pro měření kapnometrie pro monitoraci minutového CO2 na konci výdechu, s eliminací velikosti mrtvého prostoru a hodnocení tvaru slope CO2 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky - viz požadavek na produktové materiály v čl. V odst. 1 písm. b) zadávacích podmínek.

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce k celému nabízenému plnění předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce.

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti k požadavkům jsou uvedeny v čl. V odst. 1 písm. b) zadávacích podmínek.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.