TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Sítnicový laser

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			950 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sítnicový laser | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Požadované parametry přístroje |  |  |
| 1 | Sítnicový laser zelené barvy |  |
| 2 | Ovládací barevný dotykový displej |  |
| 3 | Spouštění laserového paprsku prostřednictvím nožního pedálu |  |
| 4 | Zdroj výkonného paprsku – dioda o vlnové délce min. 530 nm |  |
| 5 | Výstupní výkon – regulovatelný v rozsahu minimálně 50 mW až 1700 mW |  |
| 6 | Výstupní laserový typ – kontinuální vlna |  |
| 7 | Šíře stopy paprsku – 50 až 500 mikrometrů kontinuálně nastavitelná |  |
| 8 | Emisní doba – v rozsahu minimálně 0,01s až 3s |  |
| 9 | Intervalová doba – v rozsahu minimálně 0,05s až 1s |  |
| 10 | Zaměřovací paprsek – červená dioda o vlnové délce min. 670 nm a výkonu min. 0,4 až 0,8 mW |  |
| 11 | Mód použití – single mode |  |
| 12 | Chlazení vzduchem |  |
| 13 | Napájení 240 V, 50/60 Hz |  |
| Aplikační výstup – štěrbinová lampa se spodním LED osvětlením |  |  |
| 14 | Okuláry 12,5x |  |
| 15 | Požadované zvětšení minimálně 5x, 8x, 12,5x, 20x, 32x |  |
| 16 | PD nastavení minimálně 50–78 mm |  |
| 17 | Apertury minimálně 0,2; 1; 3; 5; 9; 14 mm |  |
| 18 | Filtry – modrý, bezčervený, ND |  |
| Příslušenství |  |  |
| 19 | Elektricky výškově nastavitelný stolek pod štěrbinovou lampu |  |
| 20 | Veškeré příslušenství a materiál, potřebný pro uvedení přístroje do plného provozu. |  |