TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Duodenoskop

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			770 240 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Duodenoskop | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Požadované parametry přístroje |  |  |
| 1 | Videoduodenoskop pro provádění ERCP |  |
| Optický systém |  |  |
| 2 | Zorné pole min. 95° |  |
| 3 | Směr pohledu – boční / zpětný |  |
| 4 | Hloubka pole min. 5 až 60 mm |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 5 | Zevní průměr distálního konce max. 13,6 mm |  |
| 6 | Zevní průměr zaváděcího tubusu max. 11,6 mm |  |
| Pracovní kanál |  |  |
| 7 | Průměr pracovního kanálu min. 4,2 mm |  |
| 8 | Pracovní délka min. 1200 mm |  |
| 9 | Ohyby nahoru/dolů min. 120°/90° |  |
| 10 | Ohyby doprava/doleva min. 110°/90° |  |
| Kompatibilita se stávajícími přístroji na gastroenterologickém pracovišti NemJi |  |  |
| 11 | EVIS EXERA III video systém Olympus CV-190 |  |
| 12 | EVIS EXERA III xenonový zdroj světla Olympus CLV-190 |  |
| 13 | EVIS X1 video systém Olympus CV-1500 |  |