Ultrazvukový přístroj pro gastroenterologickou ambulanci

Předmětem veřejné zakázky je:

- dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy, jeho součástí a příslušenství, a to dle níže uvedené specifikace, vč. jeho instalace a uvedení do provozu,

- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (5 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov, přičemž zaškolení bude provedeno česky mluvícím aplikačním specialistou,

- poskytování záručního servisu dodaného přístroje, jejich součástí a příslušenství po celou záruční dobu ode dne jeho převzetí zadavatelem,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| UZ diagnostický přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie, který pokryje celé spektrum požadavků gastroenterologického oddělení – kompletní diagnostika orgánů dutiny břišní a retroperitonea dospělých, včetně korpulentních, vyšetřování štítné žlázy, dopplerovské vyšetření cév apod. Přístroj umožňuje vyšetřování orgánů metodou Shear wave elastografie, Strain elastografie a vyšetřování orgánů s pomocí UZ kontrastní látky – CEUS |  |
| Technické vlastnosti |  |
| Poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně je zcela nezávisle výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu |  |
| Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení |  |
| Obslužný pult umožňuje výběr či změnu přiřazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu |  |
| Tiskárna a záznamová zařízení budou ovládány z ovládacího panelu přístroje |  |
| Minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod., plně programovatelný |  |
| Přístroj má současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu |  |
| Dynamický rozsah systému min. 320 dB |  |
| Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 3 – 22 MHz |  |
| Dosažitelná obrazová frekvence min. 880 snímků za vteřinu (časová rozlišovací schopnost) |  |
| Přístroj má novou technologii vysílání a přijímání UZ paprsků (např. eFocusing), která umožňuje získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole bez jakéhokoliv dalšího manuálního zaostřování (fokusace) |  |
| Manuální STC gain s pomocí mechanických jezdců (nikoliv jen grafický) |  |
| Držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem |  |
| Držáky hlavic sond jsou po obou stranách přístroje |  |
| Minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy |  |
| Minimálně 2 parkovací konektory |  |
| Minimálně 1 konektor pro nezávislou tužkovou sondu (volitelné option – možnost dokoupení) |  |
| Hmotnost přístroje kvůli dobré manévrovatelnosti max. 150 kg |  |
| OLED plochý monitor s úhlopříčkou min. 22“ |  |
| Minimální požadovaná zobrazení |  |
| B-mode na základních frekvencích na všech nabídnutých sondách |  |
| B-mode na harmonických frekvencích na všech nabídnutých sondách |  |
| M-mode |  |
| Anatomický M-mode – s libovolně měnitelnou rovinou řezu v reálném čase – nejméně 3 roviny řezu (volitelné option – možnost dokoupení) |  |
| PW – pulzní doppler a panoramatické zobrazení |  |
| Vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW Doppler (volitelné option – možnost dokoupení) |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku – POWER doppler (ANGIO doppler) |  |
| Software pro tkáňový Doppler – TDI |  |
| CEUS – přístroj umožňuje vyšetřování s ultrazvukovou kontrastní látkou |  |
| Dual Gate Doppler - simultánní zobrazení 2 spekter (PW Doppler) v reálném čase v režimech PW/PW a -TDI/TDI a PW/TDI (současné zobrazení krevního toku na chlopni a tkáňového dopplera komorového septa či stěny komory) - (volitelné option – možnost dokoupení) |  |
| Současné prohlížení B obrazu v reálném čase a zpomaleného obrazu |  |
| Automatické okamžité měření srdečního výdeje, ejekční frakce a GLS (Global Longitudinal Strain) v reálném čase |  |
| Přístroj umožňuje měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow) |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách min. 30 stupňů |  |
| Možnost steerování výseče barevného dopplera u lineární sondy v rozsahu min. +/-30 stupňů |  |
| Úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení je aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení |  |
| Simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase |  |
| Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |
| Redukce speklí – nastavení ve více krocích |  |
| Přístroj umožňuje zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain elastografie) včetně Strain Histogramu, možnost stanovení LFI indexu pro přesnou kvantifikaci a staging jaterní fibrózy |  |
| Přístroj umožňuje Shear Wave elastografii včetně zobrazení VsN indexu pro ověření kvality jednotlivých měření, umožňuje měření pomocí 2D shearwave s možností stanovení libovolné velikosti ROI, umožňuje měření rychlosti střižné vlny až do 10m/s pro hodnocení tuhosti sleziny, umožňuje měření jak v kPa, tak v m/s |  |
| Automatické měření parametru Atenuace (pro zpřesnění hepatální diagnostiky – měření steatozy jaterního parenchymu) |  |
| Současné měření Shearwave, Strain histogramu a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu |  |
| Panoramatické zobrazení na konvexní a lineární sondě (Panoramic View) je plně funkční nejen pro B mod, ale i při použití modu B/FLOW, B/POWER FLOW, B/eFLOW (Fine Flow) |  |
| Reálná virtuální sonografie (fúze) - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI/PET obrazu (volitelné option – možnost dokoupení) |  |
| Integrovaný ohřívač sonogelu |  |
| Přístroj umožňuje další způsob vysoce citlivého barevného zobrazení krevních toků s vysokou prostorovou rozlišovací schopností využívající kombinaci dopplerovského a nedoplerovského mapování |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice |  |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) |  |
| Na LCD displeji se přehledně zobrazuje počet již provedených měření pro každý použitý parametr – pro lepší přehlednost a orientaci lékaře |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji |  |
| Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) |  |
| Postprocessing |  |
| Přístroj vytváří vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD. Systém umožňuje archivaci snímků v PC (např. v JPEG, AVI) i DICOM formátu. |  |
| HDD velikosti min. 1TB |  |
| Přístroj je vybaven na hlavní jednotce minimálně 5 USB porty sloužícími pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod. |  |
| Přístroj obsahuje modul HW i SW s protokolem DICOM |  |
| Připojení do PACS pomocí LAN konektoru |  |
| Monochromatická videotiskárna |  |
| Další požadavky |  |
| Možnost nastavení až 100 separátních programů (presetů) pro speciální klinické či uživatelské aplikace včetně možnosti nastavení až 4 subpresetů v každém presetu, možnost aktuální registrace nových subpresetů přímo v průběhu vyšetřování |  |
| Stress Echo (volitelné option – možnost dokoupení) |  |
| Přístroj je kompatibilní s radiálním ultrazvukovým gastrovideoskopem OLYMPUS |  |
| Přístroj je kompatibilní s lineárním ultrazvukovým gastrovideoskopem OLYMPUS |  |
| Sondy dodané spolu s přístrojem |  |
| 1 ks konvexní sondy s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea, frekvenční rozsah min. 1–6 MHz, pozorovací úhel min. 70°, hloubka 2D zobrazení min. 40 cm |  |
| 1 ks lineární sondy k vyšetřování malých částí, střevních kliček, hlubokého i povrchového cévního systému adolescentů a pubescentů apod., frekvenčního rozsahu 2–12 MHz, velikost zobrazovací plochy max. 40 mm. Trapezoideální režim, možnost steerování výseče barevného dopplera v rozsahu min. +/-30 stupňů, kontinuální CW doppler na lineární sondě ke komfortnímu vyšetřování velmi rychlých toků s využitím celé šíře sondy, zejména k vyšetřování stenoz, píštělí a AV malformací. Sonda umožňuje provádění RTE elastografie |  |
| 1 ks konvexsektorové sondy s vyšším zakřivením, frekvenční rozsah min. 4-8 MHz, 21mmR, 80 deg. pro vyšetřování oblasti malé pánve, střev apod. |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.