TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Pasivní antidekubitní matrace

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:			2 030 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované vybavení | Počet ks v dodávce | Typové označení vybavení | Výrobce vybavení |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasivní antidekubitní matrace - střední riziko | 265 |  |  |
| Pasivní antidekubitní matrace - vysoké riziko | 10 |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné). To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Pasivní antidekubitní matrace - střední riziko - 265 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 1. | musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem |  |
| 2. | jádro matrace kombinované ze studených a standardních PUR pěn, nosná část jádra ze standardní PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%) |  |
| 3. | na povrchu jádra vrstva min. 5 cm studené PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10%) |  |
| 4. | vyztužené boky jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%) |  |
| 5. | všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |
| 6. | jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |
| 7. | snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m2, paropropustný, voděodolný, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění |  |
| 8. | materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |
| 9. | povrch potahu musí být dezinfikovatelný (účastník uvede všechny možnosti desinfekce) |  |
| 10. | na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |
| 11. | nosnost min. 150 kg |  |
| 12. | výška min. 14 cm |  |
| 13. | tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem Linet Eleganza 1 |  |
| Pasivní antidekubitní matrace - vysoké riziko – 10 ks |  |  |
| Parametry |  |  |
| 14. | musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem |  |
| 15. | jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny a viskoelastické paměťové pěny pro vynikající rozložení tlaku a dlouhou životnost matrace, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10) |  |
| 16. | na povrchu jádra vrstva min. 5cm viskoelastické paměťové pěny o hustotě min. 85kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3kPa (+/- 10%) |  |
| 17. | vyztužené boky jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |
| 18. | všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |
| 19. | jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |
| 20. | na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace |  |
| 21. | snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m2, paropropustný, voděodolný, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění |  |
| 22. | spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené |  |
| 23. | materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |
| 24. | povrch potahu musí být dezinfikovatelný (účastník uvede všechny možnosti desinfekce) |  |
| 25. | na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |
| 26. | nosnost min. 165kg |  |
| 27. | výška min. 14 cm |  |
| 28. | tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem s ložnou plochou D 200 x Š 86 cm (+-1 cm) |  |