Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

**Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| *Zadavatel:* | **Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace** |
| *sídlo zadavatele:* | **Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě** |
| *zastoupený:* | **JUDr. Věrou Palečkovou** |
| *IČO:* | **00842001** |
| *název VZ:* | **Laparoskopická sestava pro COS** |
| *druh zadávacího řízení:* | **podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení** |
| *ev. č. VZ u zadavatele:* | **06/24/VZ** |

1. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků **laparoskopické sestavy pro použití na centrálních operačních sálech zadavatele.** Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou - min. rozsah 5 pracovních dnů.

Součástí předmětu zakázky je i poskytnutí bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 36 měsíců a bezplatné provádění periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu s platnou legislativou a v souladu s doporučeními výrobce po celou dobu trvání záruky.

1. Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

**U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 ods.t 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz odst. 11.1.1 písm. a) výzvy k podání nabídek/**

**V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.**

1. Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

* s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“) nebo s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (dále také „**nařízení IVDR**“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „**nařízení MDD**“);
* se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;
* se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
* se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a
* s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

1. Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.
2. Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů
3. **Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** |
|  | **Parametr** | **Status** | **Druh technického parametru** | **ANO/NE** | **Reálná hodnota[[1]](#footnote-1)** | **Kde uvedeno v nabídce[[2]](#footnote-2)** |
| **Laparoskopická sestava** | | | | | | | |
| **Monitor 1ks** | | | | | | | |
| 1. | **medicínský atest** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 2. | **LCD technologie** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 3. | **úhlopříčka min. 31"** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 4. | **rozlišení obrazu min. 3840 x 2160** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 5. | **poměr stran 16:9** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 6. | **pozorovací úhel min. 178° všemi směry** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 7. | **svítivost min. 450 cd/m2** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 8. | **kontrast min. 1000:1** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 9. | **obrazové funkce min. PiP, PoP** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 10. | **obrazové vstupy min.: 2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI, 1x 3G-SDI, 1x DVI-D** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 11. | **obrazové výstupy min.: 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 12. | **funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160 (4K)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 13. | **umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| **Kamerová jednotka 1ks** | | | | | | | |
| 14. | **medicínský atest** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 15. | **2D Full HD zobrazení min. 1920x1080p** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 16. | **integrovaný HDTV videoprocesor** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 17. | **podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 18. | **podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 19. | **podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 20. | **podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 21. | **podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 22. | **podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 23. | **podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní látky)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 24. | **integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 25. | **ovládání a nastavení kamerové jednotky na čelním panelu a pomocí programovatelných ovládacích tlačítek kamerové hlavy a připojenou omyvatelnou klávesnicí** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 26. | **ovládání kamerové jednotky v českém jazyce** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 27. | **nastavení bílé na čelním panelu jednotky a přes programovatelná tlačítka kamerové hlavy** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 28. | **digitální zoom min. 1,5x nastavitelný v min. 3 krocích** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 29. | **volitelný poměr stran obrazu min.- 16:10 /16:9 /4:3 /5:4** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 30. | **Výstupy min. - 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 31. | **vnitřní paměť pro uložení uživatelských předvoleb** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 32. | **zadávání pacientských údajů, min. jméno, příjmení, datum narozen, ID pacienta** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 33. | **možnost rotace obrazu min. o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| **Zdroj světla 1ks (může být dodán samostatně nebo integrovaný do kamerové jednotky)** | | | | | | | |
| 34. | **medicínský atest** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 35. | **LED zdroj studeného světla** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 36. | **LED lampa s životností min. 10.000 hodin** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 37. | **výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 38. | **možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 39. | **plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 40. | **intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 41. | **automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 42. | **podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní látky)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 43. | **kompatibilita se světlovodnými kabely dalších výrobců, min. Olympus, Wolf, Storz** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| **Kamerová hlava pro laparoskopii 1ks** | | | | | | | |
| 44. | **3-čipový CMOS systém** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 45. | **režim plné HDTV** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 46. | **podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní látky)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 47. | **podpora funkce pro fluorescenční diagnostiku ICG** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 48. | **integrovaný upínací mechanismus pro optiky** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 49. | **integrovaný, neoddělitelný objektiv od kamerové hlavy** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 50. | **délka kabelu min. 3 m** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 51. | **ohnisková vzdálenost v min. rozmezí 15,9 do 31,3 mm** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 52. | **min. 2 programovatelná tlačítka s jednoznačným určením funkce pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 53. | **integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 54. | **ovládání zoomu a ostření pomocí tlačítek na kamerové hlavě** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 55. | **autoklávovatelný systém** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| **Insuflační jednotka 1ks** | | | | | | | |
| 56. | **ovládání na čelním panelu pomocí dotykového display** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 57. | **volitelná velikost insuflované dutiny** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 58. | **volitelné režimy – min. bariatrický, standardní, pediatrický, odběr cév** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 59. | **integrovaný modul předehřívání insuflačního média (CO2) před vstupem do pacienta** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 60. | **informace o tlaku i průtoku, automatická kontrola a regulace k nastavené hodnotě tlaku (ochrana proti přeplnění pacienta)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 61. | **zvuková a vizualizační indikace při neprůchodnosti insuflační hadice a nedostatečném přívodu insuflačního media** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 62. | **volitelná rychlost průtoku** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 63. | **průtok plynu nastavitelný v rozsahu min. 1–50 l/min** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 64. | **nastavitelný tlak v min. v rozsahu 1–30 mmHg** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 65. | **součástí dodávky** | x | **x** | x | x | x |
| a) | **1 ks hadice pro připojení k CO2 lahvi** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| b) | **2 ks resterilizovatelné insuflační hadice s předehřevem a 2 ks resterilizovatelné insuflační hadice, bez čipu počtu použití** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| c) | **min. 10ks insuflačních filtrů** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| **Laparoskopické optiky 2ks** | | | | | | | |
| 66. | **laparoskopické optiky s podporou úzkopásmového zobrazování** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 67. | **autoklávovatelné** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 68. | **1ks průměr 10 mm, úhel pohledu 30°, pracovní délka min. 310 mm** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 69. | **1ks průměr 10 mm, úhel pohledu 0°, pracovní délka min. 310 mm** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 70. | **2ks sterilizační kontejner vč. silikonových držáků pro uložení optik** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 71. | **2ks světlovodný kabel průměr min. 4,25 mm a délka min. 3 m, autoklávovatelný** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| **Videolaparoskop 2ks** | | | | | | | |
| 72. | **režim plné HDTV, 16:9** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 73. | **CCD čip v distálním konci endoskopu** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 74. | **podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní látky)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 75. | **integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava se 3 programovatelnými tlačítky s jednoznačným určením funkce pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 76. | **úhel pohledu 30°** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 77. | **hloubka ostrosti v rozsahu min.: 21 mm – 200 mm** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 78. | **zorné pole min. 90°** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 79. | **automatické zaostřování obrazu** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 80. | **eliminace zamlžování distálního konce endoskopu** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 81. | **vnější průměr videolaparoskopu 10 mm** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 82. | **pracovní délka min. 325 mm** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 83. | **délka připojovacího kabelu min. 300 cm** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 84. | **autoklávovatelný systém** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 85. | **součástí dodávky jsou 2 ks sterilizačních kontejnerů (tj. 1ks pro každý dodaný videolaparoskop dle specifikace 72.-85.)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| **Videolaparoskop 2ks** | | | | | | | |
| 86. | **režim plné HDTV, 16:9** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 87. | **CCD čip v distálním konci endoskopu** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 88. | **podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní látky)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 89. | **integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava se 3 programovatelnými tlačítky s jednoznačným určením funkce pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 90. | **úhel pohledu ~~3~~ 0°** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 91. | **hloubka ostrosti v rozsahu min.: 21 mm – 200 mm** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 92. | **zorné pole min. 90°** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 93. | **automatické zaostřování obrazu** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 94. | **eliminace zamlžování distálního konce endoskopu** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 95. | **vnější průměr videolaparoskopu 10 mm** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 96. | **pracovní délka min. 325 mm** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 97. | **délka připojovacího kabelu min. 300 cm** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 98. | **autoklávovatelný systém** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 99. | **součástí dodávky jsou 2 ks sterilizačních kontejnerů (tj. 1ks pro každý dodaný videolaparoskop dle specifikace 86.-99.)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| **Oplachová pumpa 1ks** | | | | | | | |
| 100. | **oplachová peristaltická pumpa včetně integrovaného sání** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 101. | **ochrana proti přetlakování** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 102. | **laparo průtok max. 1,8l/min,** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 103. | **laparo tlak max. 450 mmHg** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 104. | **podtlak pro sání max. 60 kPa** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 105. | **aktivace režimů – laparo, uro, hys, artro (dle aktivního režimu se nastavují tlaky a průtoky)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 106. | **součástí dodávky:** | x | **x** | x | x | x |
| a) | **1ks laparoskopický aktivační klíč pro aktivaci režimů** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| b) | **min. 10 ks oplachový set jednorázový** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| **Odsávací pumpa 1ks** | | | | | | | |
| 107. | **odsávací pumpa s maximálním sacím výkonem min. 60l/min** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 108. | **podtlak max. 95 kPa** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 109. | **plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| **Záznamové zařízení 1ks** | | | | | | | |
| 110. | **medicínské nahrávací zařízení kompaktních rozměrů s vestavěným informativním LCD 3,5“** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 111. | **nahrávání foto (JPG), video (MPEG4) až 1080p (FULL HD)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 112. | **s možností připojení dalších video zdrojů – min. S-video, DVI, HD-SDI** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 113. | **automatický výběr video zdroje** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 114. | **zadávání pacientských dat pomocí klávesnice** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 115. | **současné nahrávání na 2x externí USB flashdisk / pevný disk a zároveň interní pevný disk** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 116. | **nahrávání pouze na interní HDD s možností pozdějšího překopírování na externí USB paměť** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 117. | **vestavěný pevný disk min. 500GB** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 118. | **nahrávání na zvolený síťový disk na pozadí** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 119. | **LAN připojení do počítačové sítě zadavatele, napojení na metalickou ethernetovou sít 1000BASE-T (Gigabit Ethernet, konektor RJ45)** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 120. | **bezpečnostní vypnutí pro případ výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 121. | **ovládání z tlačítek kamerové hlavy, endoskopu laparoskopické sestavy** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 122. | **kontrola nahraného foto/video na vestavěném LCD a na hlavním operačním monitoru** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 123. | **umístění v přístrojovém vozíku laparoskopické sestavy** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 124. | **kompatibilita s DICOM 3.0** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 125. | **připojení do PACS zadavatele - automatické odesílání foto/video** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 126. | **příjem worklistu a zadání identifikačních dat pacienta** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| **Přístrojový vozík 1ks** | | | | | | | |
| 127. | **medicínský atest** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 128. | **vozík pro umístění výše uvedeného přístrojového vybavení laparoskopické sestavy** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 129. | **izolační transformátor** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 130. | **nastavitelné rameno pro LCD monitor** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 131. | **police pro klávesnici** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 132. | **zadní panel vozíku** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 133. | **4 pojízdná kolečka, libovolné z nich bržděné** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 134. | **držák infuzních vaků** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 135. | **držák kamerové hlavy** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 136. | **držák odpadní nádoby** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 137. | **držák CO2 láhve** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 138. | **koš pro další příslušenství** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 139. | **antistatická povrchová úprava** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |
| 140. | **centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení** | požadováno | **absolutní** | ano - ne | ………. | ………. |

1. **POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY**

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI a č. VII):

* do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány
* do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky - viz požadavek na produktové materiály v čl. 11.1.1 písm. a) výzvy k podání nabídek).

**Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.**

1. **OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI**

* Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

* Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce k celému nabízenému plnění předloží:

1. **produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce.**
2. návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy
3. kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,
4. **osvědčení prokazující způsobilost dodavatele** event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);
5. **ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv** (dle platné legislativy)
6. **ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv** (dle platné legislativy)
7. **prohlášení výrobce o kybernetické bezpečnosti MDS2,** pokud jej výrobce vydává

Podrobnosti k požadavkům jsou uvedeny v čl. 11 výzvy k podání nabídek.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:**

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

**V …………………………… dne …………………..**

**………………………………….**

**razítko, jméno a podpis oprávněné osoby**

**účastníka zadávacího řízení**

1. Vyplní dodavatel ve vhodných případech [↑](#footnote-ref-1)
2. Strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – např. produktové listy s technickou specifikací, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy /nařízení MDR, případně směrnice MDD/, informační letáky, fotografie, schémata, katalogová čísla apod. [↑](#footnote-ref-2)