TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Vybavení pracoviště ozařoven

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			32 188 120 Kč bez DPH

Popis a medicínský účel předmětu plnění:

Předmětem plnění je pořízení specializovaného softwaru a souvisejícího vybavení pro onkologické pracoviště ozařoven, které výrazným způsobem posune možnosti vyhodnocování, výpočtu a nastavení ozařovacích terapií. Nový software přispěje ke kvalitnějšímu, přesnějšímu plánování ozařovací dávky a variabilitě, v souladu s principy personalizované medicíny.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace vyplnit níže uvedenou tabulku specifikující předmět plnění a učinit ji součástí svojí nabídky.

| Položky předmětu plnění | Počet ks v dodávce | Typové označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Automatické konturování struktur cloudovým řešením |  |  |  |
| 2. Software pro deformabilní fúze obrazu a pro provádění adaptivní offline radioterapie |  |  |  |
| 3. Rozšíření stávajícího plánovacího systému o další stanice |  |  |  |
| 4. Systém nastavování a povrchového monitorování polohy pacienta pro lineární urychlovač LU1 |  |  |  |
| 5. Systém nastavování a povrchového monitorování polohy pacienta pro lineární urychlovač LU2 |  |  |  |
| 6. Vodní fantom |  |  |  |
| 7. Počítač k monitoru diagnostických snímků |  |  |  |
| 8. Monitor pro čtení diagnostických snímků |  |  |  |
| 9. Držák pro upevnění maticového detektoru StarCheck k hlavici urychlovače TrueBeam |  |  |  |
| 10. Fantom pro kontrolu souladu světelného a radiačního pole při použití detektoru StarCheck |  |  |  |
| 11. Fantom pro kontrolu stability energie svazku záření při použití detektoru StarCheck |  |  |  |
| 12. Klinický dozimetr referenční třídy ve smyslu IEC 60731 včetně přepravního obalu s rukojetí |  |  |  |
| 13. Ionizační komory |  |  |  |
| 14. Detektor microDiamond |  |  |  |
| 15. Mobilní kabeláž 30 m |  |  |  |
| 16. Podpůrný software pro radiační onkologii |  |  |  |

Níže uvedená tabulka obsahuje požadavky zadavatele, které jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Specifikace předmětu plnění (pro položky 1-16):

| P. č. | Požadavek |
| --- | --- |
| Obecné požadavky |  |
| 1 | Předmětem veřejné zakázky jsou specializované systémy pro radioterapii, zahrnující potřebný hardware a software, včetně licencí. |
| 2 | Systémy musí být (zejména z pohledu softwaru) plně kompatibilní se stávajícím vybavením pracoviště ozařoven: - LU1 – Varian Medical Systems, TrueBeam - LU2 – Varian Medical Systems, TrueBeam - Plánovací systém – Varian Medical Systems, Eclipse v 16.1 - Verifikační systém – Varian Medical Systems, ARIA v 16.1 |
| 3 | Dodaný hardware musí být v rozsahu a specifikaci potřebné pro řádný provoz zařízení. |
| 4 | Servery musí být určené pro instalaci do racku. |
| 5 | Hardware zařízení musí být k datu předání nový (ne starší 12 měsíců ode dne výroby), nepoužitý, nerepasovaný a neupgradovaný, určený pro trh v EU a kupujícího, v databázi výrobce hardwaru zařízení – pokud taková existuje – musí být kupující veden jako jeho první uživatel. |
| 6 | Software zařízení musí být v rozsahu a specifikaci potřebných pro řádný provoz zařízení, a to včetně potřebných licencí. Software zařízení tak mj. musí zahrnovat operační systém, databázový software či antivirový program. |
| 7 | Při implementaci dodaných systémů musí být dodržena veškerá pravidla a zásady externí bezpečnostní politiky, dle dokumentu na níže uvedeném odkazu: www.nemji.cz/kyberbezpecnost (Bezpečnostní politika Nemocnice Jihlava, p.o.) |
| - Automatické konturování struktur cloudovým řešením |  |
| 8 | Systém pro automatické konturování kritických orgánů s využitím umělé inteligence |
| 9 | Cloudové řešení předplacené na 5 let s maximálním počtem případů omezených na 1500 za období 1 roku |
| - Software pro deformabilní fúze obrazu a pro provádění adaptivní offline radioterapie |  |
| 10 | Nástroj pro deformabilní fúze obrazových dat z plánovacího CT, MR, PET, PET/CT a CBCT z lineárního urychlovače pro dva (2) současně plánující uživatele |
| 11 | Rozšíření základního systému o další tři (3) současně plánující uživatele |
| 12 | Možnost výpočtu dávky do fúzovaného a deformovaného plánovacího CT |
| 13 | Příslušný server se zapojením do racku |
| - Rozšíření stávajícího plánovacího systému o další stanice |  |
| 14 | Rozšíření stávajícího plánovacího systému Eclipse o požadované stanice: - 1 x plánovací stanice s podporou výpočtů na grafické kartě - 4 x konturovací stanice - 5 x LCD monitor o velikosti min. 27“ - 2 x dodatečná licence pro výpočet plánů RapidArc - 1 x barevná laserová tiskárna formátu A3 |
| - Systém nastavování a povrchového monitorování polohy pacienta pro lineární urychlovač LU1 |  |
| 15 | Systém pro polohování pacienta při teleterapii, podle monitorování povrchu jeho těla (minimálně pomocí dvou kamer), bez použití ionizujícího záření, s možností provádění technik ozařování v hlubokém nádechu |
| 16 | Systém zahrnuje veškerý potřebný hardware, snímací techniku pro monitorování a zaměřování pacienta, ovládací prvky, ovládací software |
| 17 | Centrální server s databází |
| 18 | Pracovní stanice do ovladovny včetně monitoru |
| 19 | Kalibrační fantom včetně softwaru |
| 20 | Funkce automatického vypnutí svazku |
| 21 | HL7 interface do verifikačního systému ARIA |
| - Systém nastavování a povrchového monitorování polohy pacienta pro lineární urychlovač LU2 |  |
| 22 | Systém pro polohování pacienta při teleterapii, podle monitorování povrchu jeho těla (minimálně pomocí dvou kamer), bez použití ionizujícího záření, s možností provádění technik ozařování v hlubokém nádechu |
| 23 | Rozšíření systému na druhém přístroji na pracovišti ozařoven |
| - Vodní fantom |  |
| 24 | Jednodimenzionální motorizovaný vodní fantom digitálně řízený s příslušenstvím |
| 25 | Tříbodové nastavování roviny fantomu |
| 26 | - Držák ionizační komory typu Farmer - Držák ionizační komory typu Roos - Držák ionizační komory typu Markus - Držák cylindrické ionizační komory o objemu 0,125 ccm |
| 27 | Včetně samostatné řídící jednotky |
| - Počítač k monitoru diagnostických snímků – 3 kusy |  |
| 28 | Operační systém minimálně i7-12700 |
| 29 | Minimálně 8GB/512GB SSD |
| - Monitor pro čtení diagnostických snímků – 3 kusy |  |
| 30 | Diagnostický medicínský monitor splňující minimální parametry: - úhlopříčka 30“ - rozlišení 6 MPx - kontrastní poměr 1500:1 - stabilní jas až 1000 cd/m2 |
| 31 | Optimalizovaná grafická karta pro maximální využití technických vlastností monitoru |
| - Držák pro upevnění maticového detektoru StarCheck k hlavici urychlovače TrueBeam |  |
| 32 | Pro upevnění detektoru StarCheck k hlavici urychlovače Varian Medical Systems, TrueBeam v izocentru |
| 33 | S možností přidání RW3 desek 30 x 30 cm až tloušťky 8 cm |
| - Fantom pro kontrolu souladu světelného a radiačního pole při použití detektoru StarCheck |  |
| - Fantom pro kontrolu stability energie svazku záření při použití detektoru StarCheck |  |
| - Klinický dozimetr referenční třídy ve smyslu IEC 60731 včetně přepravního obalu s rukojetí |  |
| - Ionizační komory |  |
| 34 | Farmer Chamber 0,6 cm3, waterproof |
| 35 | Roos Chamber 0,35 cm3 |
| 36 | Semiflex 3D Chamber 0,07 cm3 |
| - Detektor microDiamond |  |
| - Mobilní kabeláž 30 m |  |
| - Podpůrný software pro radiační onkologii |  |
| 37 | Komplexní nástroj kombinující funkci konturování, fúzí, výpočtů, kontroly ozařovacích plánů a DVH křivek, se zobrazením v dávce i v jejím biologickém účinku na jednotlivé struktury, pro podporu plánování léčby v oblasti radiační onkologie. |
| 38 | Konturovací stanice (počítačová konzola + monitor) včetně licence |
| 39 | Komunikace ve formátu DICOM |