TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Multidetektorový počítačový tomograf

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			39 720 000 Kč bez DPH

Popis a medicínský účel předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka nového systému výpočetní tomografie včetně souvisejícího vybavení, odpovídající aktuálním medicínským a diagnostickým metodám, umožňující zajištění standardní i specializované diagnostiky, s adekvátním rozsahem režimů a odpovídajícím výkonem. CT skener bude sloužit pro veškeré indikace diagnostické radiologie, vč. akutních vyšetření všech oblastí těla. Zadavatel požaduje přístroj vybavený nejmodernějším systémem iterativní rekonstrukce, rekonstrukce CT obrazu pomocí Deep Neural Network a detektory poslední generace, pro maximální redukci dávky záření jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky se specifikací předmětu plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| Počítačový tomograf (CT přístroj s akviziční a postprocessingovou konzolí, pacientským stolem a náhledovým monitorem) | 1 |  |  |
| Multimodální serverový portál (nový server včetně HW a SW vybavení) | 1 |  |  |
| Klientské stanice pro serverový portál | 3 |  |  |
| Injektor kontrastní látky | 1 |  |  |
| Ohřev kontrastní látky | 1 |  |  |
| Systém pro přesun pacienta | 1 |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

| P. č. | Požadavek |  | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |  |
| 1 | Požadovaný CT systém se skládá z vlastního CT přístroje s akviziční a postprocessingovou konzolí, pacientského stolu, náhledového monitoru a multimodálního nezávislého serverového portálu s pracovními stanicemi. |  |  |
| 2 | Zadavatel požaduje systém, umožňující provádění a vyhodnocení zobrazovacích vyšetření výpočetní tomografií na vysoké technické úrovni, s primárním zaměřením na: - zobrazování parenchymových i dutých orgánů břicha, pánve a retroperitonea, orgánů hrudníku a krku, - CT vyšetření mozku (morfologické, perfuzní a CT angiografie mozku včetně precerebrálních tepen od oblouku aorty), skalní kosti, paranasálních dutin, měkkých tkání hlavy, rozsah perfuzního CT vyšetření musí pokrýt celý mozek, - rychlý celotělový scan včetně rychlé rekonstrukce obrazů nutné pro urgentní vyšetření polytraumatizovaných nemocných i dalších akutních stavů, - pokročilé zobrazování kardiovaskulárního systému, CT angiografie ve velkém rozsahu, např. celá aorta i s precerebrálními tepnami, pánevními tepnami a tepnami dolních končetin apod., - zobrazení koronárních tepen s EKG synchronizací, - nízkodávková vyšetření s maximální možnou redukcí dávky pro vyšetření plic v rámci programu časné detekce nádorů plic, skeletu včetně vyšetření u nemocných s kostním myelomem apod., - zobrazení muskuloskeletální a zobrazení páteře, vyšetření jednotlivých úseků páteře ve vysokém rozlišení s redukcí artefaktů z event. kovových implantátů. |  |  |
| Gantry |  |  |  |
| 3 | Průměr otvoru gantry minimálně 80 cm |  |  |
| 4 | Fyzický náklon gantry minimálně +/- 30° |  |  |
| 5 | Ovládací tlačítka a/nebo dotykový ovládací display z obou stran gantry (vlevo a vpravo, vpředu a vzadu) pro nastavení gantry, vyšetřovacího stolu a laserového zaměřovacího systému |  |  |
| 6 | Víceúčelový display na gantry pro zobrazení minimálně základních informací o pacientovi |  |  |
| 7 | Kamera integrovaná do gantry (případně jiné technické řešení) pro sledování pacienta a pro asistenci při polohování pacienta pomocí umělé inteligence (AI), založené na automatické detekci orientačních anatomických bodů pro přesné centrování pacienta v různých polohách, a pro přesné nastavení pacienta do isocentra gantry. |  |  |
| Pacientský stůl |  |  |  |
| 8 | Maximální nosnost stolu pro skenování minimálně 300 kg |  |  |
| 9 | Rychlost posunu pacientské desky pro helikální sken min. 400 mm/s |  |  |
| 10 | Maximální skenovací rozsah minimálně 1850 mm |  |  |
| 11 | Možnost manuálního vysunutí stolu s pacientem v urgentním případě |  |  |
| 12 | Nožní pedály u paty stolu k ovládání pohybu stolu minimálně ve směrech nahoru a dolů |  |  |
| Detekční systém |  |  |  |
| 13 | Počet fyzických detektorových řad v izocentru v ose Z minimálně 256 |  |  |
| 14 | Maximální šíře všech detektorových elementů v ose Z (matrixové uspořádání) maximálně 0,625 mm |  |  |
| Generátor a rentgenka |  |  |  |
| 15 | Tepelná kapacita anody rentgenky minimálně 7,5 MHU nebo ekvivalent k chladícímu výkonu minimálně 30 MHU |  |  |
| 16 | Chladící výkon anody rentgenky minimálně 1300 kHU/min |  |  |
| 17 | Vysokofrekvenční generátor minimálně 100 kW |  |  |
| Parametry pro skenování, optimalizaci dávky, rekonstrukci a kvalitu zobrazení |  |  |  |
| 18 | Nejkratší dosažitelný čas rotace 360° pro helikální i axiální skenování max. 0,25 sek. |  |  |
| 19 | Rozsah volitelného napětí rentgenky pro skenování min. 70 kV - 135 kV |  |  |
| 20 | Rozsah volitelné hodnoty proudu rentgenky pro skenování minimálně 10 mA - 1300 mA |  |  |
| 21 | Maximální dosažitelný kontinuální skenovací čas minimálně 60 sek. |  |  |
| 22 | Velikost skenovaného a rekonstruovaného FOV v diagnostické kvalitě pro všechny požadované současně skenované detektorové řady při jedné rotaci 360° minimálně 500 mm |  |  |
| 23 | Rekonstrukce CT obrazu pomocí Deep Neural Network – Deep Learning Reconstruction v prostoru raw dat nastavitelná přímo do vyšetřovaných protokolů pro všechny vyšetřované oblasti |  |  |
| 24 | Obrazová rekonstrukční matrice minimálně 512 x 512 a 1024 x 1024 pixelů |  |  |
| 25 | Maximální rychlost rekonstrukce CT obrazu iterativní metodou v prostoru raw dat pro matrici 512 x 512 minimálně 65 sn/sek |  |  |
| 26 | 3D automatická optimalizace mA v průběhu skenování (jako např. CARE Dose4D, 3D mA Modulation, SUREExposure 3D, AutoALARA mA,…) |  |  |
| 27 | Orgánová modulace mA v průběhu skenování (jako např. X-CARE, ODM, OEM,…) |  |  |
| 28 | Automatické nastavení kV před skenováním dle habitu pacienta (jako např. SURE kV, CARE kV, kV Assist, AutoALARA kVp,…) |  |  |
| 29 | Iterativní rekonstrukce CT obrazu v prostoru raw dat (jako např. AIDR3D ENHANCED, ADMIRE, ASIR-V, iDOSE4, KARL3D) nastavitelná přímo do vyšetřovaných protokolů pro všechny vyšetřované oblasti |  |  |
| 30 | Objemový mozkový perfuzní sken v šířce minimálně 160 mm |  |  |
| 31 | Aktivní (dynamický) kolimátor – nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích skenované oblasti v ose z, resp. mimo vyšetřovací pole v ose z |  |  |
| 32 | Synchronizace vyšetření s EKG v prospektivním i retrospektivním modu, hardware a software pro low-dose CT kardio zobrazování s EKG synchronizací – prospektivní, s akvizičním módem pro akvizici celého srdce během jednoho srdečního stahu (srdeční cyklus) |  |  |
| 33 | EKG adaptivní více segmentová rekonstrukce ke kompenzaci arytmií |  |  |
| 34 | Hardwarové a softwarové prostředky pro akvizici a automatickou rekonstrukci dynamických 4D vyšetření s vysokým časovým rozlišením pro vyšetření kloubů končetin, 4D CTA a perfuzní vyšetření mozku v rozsahu minimálně 16 cm v ose Z |  |  |
| 35 | Hardwarové a softwarové prostředky pro akvizici a automatickou rekonstrukci dat (například sken pomocí duální energie, dedikovaný subtrakční sken) minimálně pro: přesné odstranění nežádoucích struktur u diagnostikovaných cév (stenty, kalcifikace) a pro tvorbu barevných map se zobrazením místní koncentrace jódu (detekcí lokálních rozdílů v perfuzi plic) pro časné určení periferní plicní embolie |  |  |
| 36 | Kompletní sada diagnostických protokolů přizpůsobených habitu a věku pacientů včetně skenů s redukovanou dávkou záření pro děti a osoby s nízkým BMI, dedikované pediatrické protokoly |  |  |
| 37 | Hodnota CTDIvol při rozlišení objektu 3 mm s kontrastním rozdílem 3 HU (20 cm CATHPAN fantom, 10 mm řez, 120 kV, helical scan FOV 320 mm) max. 13 mGy |  |  |
| 38 | Maximální dosažitelné vysokokontrastní rozlišení v ose X, Y @ 50 % MTF (bez post kolimace za pacientem) min. 12 LP/cm |  |  |
| CT Akviziční konzole |  |  |  |
| 39 | Minimálně 1 x vysokokontrastní barevný LCD monitor, o velikosti min. 24“ pro nastavení akvizice a zobrazení snímků |  |  |
| 40 | Úložná kapacita pro raw data minimálně 3 TB |  |  |
| 41 | Úložná kapacita pro krátkodobou archivaci obrazových dat před odesláním do PACS minimálně 500 GB |  |  |
| 42 | Základní ovládací software pro přípravu a řízení akvizice, zpracování a dokumentaci |  |  |
| 43 | Automatické nastavení rozsahu skenování v ose Z a automatické nastavení FOV dle zvoleného protokolu a vyšetřované oblasti založená na automatické detekci orientačních anatomických bodů s pomocí nástrojů umělé inteligence |  |  |
| 44 | Dedikované vyšetřovací protokoly pro dospělé a dětské pacienty |  |  |
| 45 | Dedikované vyšetřovací protokoly pro low dose vyšetření |  |  |
| 46 | Náhledové zobrazení vyšetření při skenování v reálném čase |  |  |
| 47 | Software pro časování vstřiku kontrastní látky musí umožňovat automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty HU (bolus tracking) |  |  |
| 48 | Software pro plnou synchronizaci s tlakovým injektorem – přenos protokolů z injektoru do CT a opačně, spuštění synchronizovaného injektoru jedním tlačítkem na CT (nebo na injektoru) |  |  |
| 49 | Hardware a software pro skenování s EKG synchronizací |  |  |
| 50 | Rekonstrukční postup pro odstranění metalických artefaktů v prostoru raw dat (jako např. MAR, SEMAR, iMAR, O-MAR, MAC) |  |  |
| 51 | Automatická tvorba sérií thick MPR (multiplanární rekonstrukce) dle orgánových programů a jejich automatické odeslání do PACS |  |  |
| 52 | Plně konfigurovatelné automatické povely pro pacienta (nádech/výdech atd.) v českém jazyce |  |  |
| 53 | Základní obrazové zpracování – 2 D, MPR, MIP, minIP, 3D VRT |  |  |
| 54 | Práce s raw daty a jejich rekonstrukce – minimálně vytvoření postprocessingové rekonstrukce nových sérií obrazových dat se změnou DFOV, FC a změnu rekonstrukční metody výpočtu obrazu (DLR, IR, FBP), bez potřeby dalšího skenování |  |  |
| 55 | NEMA XR 25 / Dose check, NEMA XR 26/ Accesss control, NEMA XR 29/ Dose Optimization and Management |  |  |
| 56 | DICOM – Import pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Query/Retrieve, DICOM Structured Dose Report |  |  |
| 57 | Propojení a integrace s nemocničním PACS (Jivex) a NIS (FONS Enterprise) |  |  |
| 58 | Zálohování akviziční stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS s výdrží minimálně 15 minut |  |  |
| CT postprocessingová konzole |  |  |  |
| 59 | Minimálně 1 x barevný LCD monitor, o velikosti min. 24", klávesnice, myš |  |  |
| 60 | Úložná kapacita HDD – společná s akviziční konzolí |  |  |
| 61 | Stejné uživatelské prostředí a datové úložiště jako akviziční konzole – pracuje nezávisle a paralelně s akviziční konzolí |  |  |
| 62 | Základní obrazové zpracování – 2D, MPR, MIP, minIP, 3D VRT, 4D |  |  |
| 63 | Minimální pracovní nástroje – MPR, MIP, minIP, měření vzdáleností, měření denzit (HU), měření Standard Deviation (SD), měření úhlů, vložení komentáře do CT obrazu, filtry obrazu, zvětšení obrazu (zooming), posouvání obrazu (panning). |  |  |
| 64 | Přímý přístup k raw datům a jejich rekonstrukce-minimálně vytvoření postprocessingové rekonstrukce nových sérií obrazových dat se změnou DFOV, FC a změnu rekonstrukční metody výpočtu obrazu (DLR, IR, FBP), bez potřeby dalšího skenování |  |  |
| 65 | Zálohování postprocessingové stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS s výdrží minimálně 15 minut |  |  |
| Multimodalitní serverový portál |  |  |  |
| 66 | Požadováno minimálně 15 připojitelných uživatelů a minimálně 3 současně pracující uživatelé |  |  |
| 67 | Serverový portál umožňující zpracovat data z CT, MR a dalších modalit, s hardware dostatečného výkonu, rozsahu klientských licencí a licencí softwarů dle požadavku uvedeného níže, který zajistí práci s daty od různých výrobců a zobrazení v diagnostické kvalitě |  |  |
| 68 | HW požadavky serveru: - instalace diagnostického serveru do racku - úložná kapacita systému diagnostického serveru minimálně 4 TB - operační paměť minimálně 384 GB - servis/výměna HW komponent – min. Next Business Day garantovaný po dobu minimálně 6 let - konfigurace úložné kapacity serveru min. RAID5 pro bezpečnost dat |  |  |
| 69 | Portál musí umožnit rychlé a bezpečné připojení na server z pracoviště mimo nemocnici (např. z domova lékaře) při zachování plnohodnotné práce se všemi požadovanými aplikacemi bez omezení a při splnění všech požadavků na bezpečnost při nakládání s daty |  |  |
| 70 | Požadované SW vybavení bude v plném rozsahu k dispozici na libovolném z nainstalovaných klientů, tj. libovolný z klientů se v libovolném okamžiku může stát jedním ze 3 požadovaných současně pracujících uživatelů využívající všechny možnosti softwaru serveru popsaného níže. |  |  |
| 71 | Základní softwarová výbava v rozsahu minimálně: - 2D, 3D, 4D, - MPR (multiplanární rekonstrukce), - MPR curved (multiplanární rekonstrukce se zakřivením), - MPR thick (multiplanární rekonstrukce širších vrstev), - MIP (maximum intenstity projection), - minIP (minimal intensity projection), - VRT (volume rendering technique), - měření HU, - měření anatomických vzdáleností a úhlů, - SW pro automatické odstraňování kostí, - DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, - Export dat v DICOM a některém standardním formátu pro prezentační účely jako je například JPG, PNG, AVI formátu (pro 3 současně pracující uživatele) |  |  |
| 72 | SW pro CT cévní analýzu v rozsahu minimálně: - pokročilá automatická vaskulární analýza, - segmentace cévního řečiště, - automatické vyhodnocení a kvantifikace stenóz včetně NASCET, - rekonstrukce napřímeného zobrazení lumen cév (pro 3 současně pracující uživatele) |  |  |
| 73 | SW pro hodnocení parenchymu plic v rozsahu minimálně: - kvantitativní měření v diagnostice plicních onemocnění, - hodnocení závažnosti emfyzému s automatickým měřením objemu plicní tkáně, - automatické porovnání parametrů pravé a levé plíce, - segmentace trachey - vizualizace plicní denzity v barevně rozlišené škále dle HU (pro 3 současně pracující uživatele) |  |  |
| 74 | SW pro analýzu a hodnocení plicních nodulů v rozsahu minimálně: - vybavení pro hodnocení nízko dávkového CT plicního vyšetření s automatickou detekcí nodulů (CAD), jejich rekonstrukcí do 3D a s kvantitativní analýzou - analýza bude poskytovat informace o velikosti, tvaru a změnách v čase zjištěných nodulů (%růstu, doubling time) - měření a výsledkové zprávy budou standardizované a umožní porovnání současných a dřívějších CT skenů plic téhož pacienta včetně společného zobrazení dřívějších skenů pro vizuální porovnání (pro 3 současně pracující uživatele) |  |  |
| 75 | SW pro vyhodnocení virtuální kolonoskopie v rozsahu minimálně: - automatická segmentace lumina střeva, - 2D a 3D zobrazení, - automatická tvorba Filet view a endoluminální fly-through rekonstrukce, - synchronizované zobrazení ze série provedené na zádech a břiše, - nástroj pro rozpoznání a odstranění zbytků stolice či tekutin (fecal taging) - Analýza lézí v lumen střeva, automatické stanovení vzdálenosti léze od rekta a od análního okraje (pro 3 současně pracující uživatele) |  |  |
| 76 | SW pro CT hodnocení kardio vyšetření v rozsahu minimálně: - CTA-automatická extrakce koronárních tepen, - kompletní nástroje pro cévní analýzu koronárních tepen včetně automatického měření stenóz, - CFA-Automatická segmentace srdce, levé komory a myokardu ve všech časově rekonstruovaných fázích, - automatická kalkulace základních parametrů, včetně výpočtu jednotlivých funkčních měření (stroke volume, ejekční frakce), - automatické rekonstrukce v krátké-ose, dlouhé-ose a čtyř komorové zobrazení srdce, - automatická tvorba reportu se všemi naměřenými hodnotami, - Calcium score-2D a 3D vizualizace, - kalkulace Calcium score s automatickou tvorbou reportů s naměřenými hodnotami, - zobrazení hodnot v grafu k snadnému porovnání skupin rozdělených dle věku, pohlaví či etnických skupin (pro 3 současně pracující uživatele) |  |  |
| 77 | SW pro vyhodnocení celo mozkové perfuze: - zobrazení volumových parametrických map jednotlivých kalkulovaných parametrů, - kalkulace penumbry a jádra ischemie u akutní CMP na základě měřených perfuzních parametrů, - možnost uživatelského nastavení hodnot pro jádro a penumbru, - 4D dynamická multifázová analýza mozkových tepen (pro 3 současně pracující uživatele) |  |  |
| 78 | SW pro hodnocení CT dat získaných pomocí skenováním s duální energií nebo pomocí dedikovaného subtrakčního skenování pro přesné odstranění nežádoucích struktur u diagnostikovaných cév (stenty, kalcifikace) a pro tvorbu barevných map se zobrazením místní koncentrace jódu (detekcí lokálních rozdílů v perfuzi plic) pro časné určení periferní plicní embolie v rozsahu minimálně: - synchronizované prohlížení více objemů, - nástroje pro geometrické měření a měření HU, - MPR reformátování (pro 3 současně pracující uživatele) |  |  |
| 79 | SW pro zpracování CT snímků mozku bez zásahu uživatele v rozsahu minimálně: - automatické multiplanární zobrazení objemových dat vyšetření mozku do standardizované anatomické polohy dle orbitomeatální linie s automatickou korekcí sklonu, - automatické spuštění přeformátování rovin na základě uživatelem definovaných podmínek pro vstupní data, jako je název protokolu nebo typ rekonstrukce, - automatická tvorba MPR rekonstrukcí ve všech rovinách dle uživatelem volitelných podmínek jako je například šířka řezu a jejich automatické odeslání do PACS (pro 3 současně pracující uživatele) |  |  |
| 80 | SW pro CT hodnocení skeletu hrudníku v rozsahu minimálně: - rozvinuté zobrazení žeber v jedné rovině s vizualizací kalcifikované kostochondrální chrupavky a měkkých tkání (pro min. 3 současně pracující uživatele) |  |  |
| 81 | Fotorealistické zobrazení pro 3D a 4D rendering v reálném čase (např. Cinematic Rendering, Global Illumination, PRVR) (pro 3 současně pracující uživatele) |  |  |
| 82 | Bezplatné aktualizace diagnostického SW po dobu minimálně 2 let |  |  |
| Injektor kontrastní látky |  |  |  |
| 83 | Automatický tlakový injektor pro podávání kontrastní látky a fyziologického roztoku na CT |  |  |
| 84 | Pojízdný – stojanový |  |  |
| 85 | Zařízení umožňující bateriový i síťový provoz |  |  |
| 86 | Plně kompatibilní a synchronizovaný s CT přístrojem |  |  |
| 87 | Zařízení umožňující i samostatné ruční spouštění |  |  |
| 88 | Bezdrátová komunikace s ovládací konzolí v českém jazyce a ovládání injektoru ve vyšetřovně i z ovladovny |  |  |
| 89 | Programovatelný průtok minimálně 0,1-10 ml/sek, s krokem po 0,1 ml/sek. |  |  |
| 90 | Zásobníky na 2 odlišné kontrastní látky a 1 zásobník na fyziologický roztok |  |  |
| 91 | Systém nesmí být vázán na odběr konkrétní kontrastní látky |  |  |
| 92 | Vstřik kontrastní látky a fyziologického roztoku současně v různých poměrech |  |  |
| 93 | Automatický záznam množství aplikované kontrastní látky do protokolu vyšetření, připojení do PACS, Modality WorkList |  |  |
| Klientské stanice pro serverový portál (požadovány 3 stanice) |  |  |  |
| 94 | Specifikace pro 1 kus stanice: - 1 x PC s min. 32 GB RAM a 1000 GB SSD, Windows 10, MS Office 2019 nebo novější - 1 x vysokokontrastní barevný zdravotnický LCD monitor s úhlopříčkou minimálně 30“, minimálně 4 Mpx |  |  |
| Příslušenství a další požadavky |  |  |  |
| 95 | Chladící zařízení pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem |  |  |
| 96 | Elektrický rozvaděč včetně el. přívodu |  |  |
| 97 | Náhledový monitor ve vyšetřovně o velikosti min. 24", pro provádění intervenčních zákroků pod CT kontrolou, instalovaný na stropním závěsu/na zdi/jiné technické řešení |  |  |
| 98 | Systém pro přesun pacienta na/z pacientského stolu (např. systém febromed – Get up®, či jiné technicky obdobné řešení), polohovací úhel 360°, nosnost minimálně 130 kg |  |  |
| 99 | Inkubátor pro ohřev kontrastní látky – teplotní rozsah od 30 °C do 70 °C, regulace času, digitální displej pro zobrazení teploty a času, vizuální a vyzváněcí alarmy pro přehřátí a pokles teploty |  |  |
| 100 | Pomůcky pro provádění zkoušek dlouhodobé stability přístroje – dle požadavků výrobce, včetně fantomů, držáků a ostatního příslušenství |  |  |
| 101 | Polohovací pomůcky pro celé spektrum požadovaných CT vyšetření, minimálně v rozsahu: - Podložka horních končetin - Fixační pásy různých šířek a délek - Držák hlavy - Pěnové podložky a klíny - Držák infuzních lahví - Klínová podložka pod nohy |  |  |
| 102 | Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou, včetně automatických povelů pro pacienta v průběhu vyšetřovacího protokolu, v českém jazyce |  |  |
| 103 | Vzdálený bezpečný přístup proškolených specialistů dodavatele do akviziční konzole pro potřeby servisních zásahů, updatů a pro potřeby úprav vyšetřovacích protokolů |  |  |
| 104 | Školení výrobcem certifikovaným aplikačním specialistou v českém jazyce (nebo s tlumočníkem) po dobu minimálně 5 dnů na místě instalace plus další 3 dny po třech měsících provozu |  |  |
| 105 | Kotevní prvky, rámy, zajištění/vybudování podlahových kabelových tras včetně všech souvisejících prací a dalšího příslušenství, nutného pro instalaci všech prvků, obsažených v nabídce |  |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1. | Posun desky CT stolu pro optimalizaci dávky záření a ideální uložení pacienta do isocentra gantry ve všech rovinách X, Y, Z (dovnitř/ven, nahoru/dolů, vpravo/vlevo) pro optimalizaci dávky a kvality vyšetření |  |
| 2. | Přídatná filtrace k odstranění nízkoenergetických fotonů (např. Sn,Ag) pro ultra nízkodávková a screeningová vyšetření při vysoké kvalitě zobrazení |  |
| 3. | 3D topogram - dávkově neutrální náhrada 2D topogramu - topogram formou spirálního (helikálního) skenu |  |
| 4. | Dosažitelná šířka řezu (šíře detektorového elementu v ose Z) ≤ 0,5 mm |  |