Příloha č. 2 ZD /příloha č. 2 smlouvy o dílo

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Pracoviště magnetické rezonance |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | 515618 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 01/15VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- dodávka magnetické rezonance včetně příslušenství nutného pro bezchybný provoz (dále jen „zařízení“), činnosti, spojené s uvedením zařízení do provozu dle platné legislativy a bezplatná 2 letá záruka – komplexní servisní zabezpečení (dále jen souhrnně „dodávka MR“);

- zajištění a zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „projektová dokumentace“);

- zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance včetně mobiliáře dle projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „stavební práce“);

- poskytování komplexního servisního zabezpečení pro dodané zařízení, a to po dobu 9 roků (2 roky bezplatná záruka v rámci dodávky MR + 7 roků pozáruční servis) - dále jen „servisní zabezpečení“.

- Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v celé zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce (dále jen „ZD“) a jejích přílohách, zejména pak v této příloze dále a obchodních podmínkách (viz čl. 9 ZD)

- Součástí předmětu plnění veřejné zakázky musí být:

  - dodávka a instalace Faradayovy klece včetně vstupních dveří, pozorovacího okna, vnitřního obložení, podhledu, vnitřního osvětlení kabiny včetně kabeláže, VZT rozvodů i výustek uvnitř kabiny, podlahové krytiny;

  - dodávka a instalace rozvaděče magnetické rezonance;

  - dodávka a instalace trubky pro odvod hélia do venkovních prostor dle platné legislativy;

  - dodávka a instalace chladící jednotky uzavřeného okruhu chladící vody pro magnetickou rezonanci a

  - eventuální nutné odstínění siločáry 0,5mT zasahující do patra nad pracovištěm.

- Technické podmínky na předmět plnění dle odst. 1 písm. a) výše – dodávka MR

4.1	Předmětem plnění dle odst. 1 písm. a) výše je dodávka zdravotnické technologie –magnetické rezonance pro všeobecné použití v klinické diagnostice, a to včetně veškerého příslušenství, potřebného pro plné využití vlastností a funkcionality dané technologie, dále pak vybavení a doplňků pro provádění všech nastavení, kalibrací a zkoušek provozní stálosti (dále jen „MR“). Součástí dodávky MR jsou veškeré činnosti nutné pro realizaci dodávky a zprovoznění MR, mimo jiné i:

- doprava do sídla zadavatele, včetně všech, nákladů na dopravu;

- montáž, instalace a uvedení MR do provozu v souladu s platnou legislativou včetně provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu;

- instruktáž obsluhy dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“);

- předání veškeré dokumentace související s MR včetně dokumentace k příslušenství;

- likvidace obalů a odpadu.

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO – NE

4.2	Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO - NE

4.3	Specifikace dodávky MR resp. technické nepodkročitelné požadavky jsou uvedeny níže v článku 4.5. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků (označených jako absolutní) bude znamenat vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

4.4	Dodávka MR musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-	se zákonem č. 18/1997 Sb., atomový zákon s důrazem na vyhlášku č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně – vše ve znění pozdějších předpisů a

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO - NE

4.5	Minimální technické nepodkročitelné požadavky – dodávka magnetické rezonance

- Základní informace

- Medicínské určení - morfologická MR vyšetření v oblastech hlavy, krku, hrudi včetně prsou, břicha, pánve a končetin. Celotělová vyšetření. Perfuzní diagnostika a difuzně vážené zobrazování. Cévní vyšetření všech oblastí těla. Spektroskopická vyšetření centrálního nervového systému a prostaty. Základní kardiologická vyšetření.

- Předpokládaný provoz - 1-2 směny pro elektivní výkony, non-stop urgentní výkony

- Technické podmínky:

MAGNETICKÁ REZONANCE

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní uchazeč) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. VLASTNÍ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE |  |  |  |  |  |
| 1. | supravodivý aktivně stíněný magnet 1,5 Tesla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 2. | bezodparový MR skener | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 3. | průměr otvoru pro tělo pacienta nejméně 70 cm | požadováno | absolutní parametr, jeho AP rozměr po zavezení stolu do gantry je předmětem hodnocení | ano-ne | ……... |
| 4. | dosažitelná amplituda gradientního systému nejméně 44 mT/m a současně v dané akvizici dosažitelná rychlost vzrůstu amplitudy 200 T/m/s | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 5. | FOV minimálně 50 x 50 x 45(v z směru) cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 6. | akviziční systém nejméně 32 nezávislých RF kanálů či kanálově nezávislý systém | požadováno | absolutní parametr, je předmětem hodnocení | ano-ne | ……. |
| 7. | maximální výkon RF vysílače nejméně 15 kW | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 8. | optický přenos signálu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 9. | paralelní sběr a zpracování dat | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 10. | aktivní shim na pacienta | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 11. | garantovaná homogenita pole (40 cm DSV, Vrms) menší než 1.0 ppm nebo shim vyššího řádu (nelineární shim) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 12. | minimální TE - echo time (3-D T1 nekoherentní gradientní echo) maximálně 0,35 msec při matrici 256 | požadováno | absolutní parametr, je předmětem hodnocení | ano-ne | ……. |
| 13. | minimální TR - repetiční čas (3D T1 nekoherentní gradientní echo) maximálně 1,00 msec při matrici 256 | požadováno | absolutní parametr, je předmětem hodnocení | ano-ne | ……. |
| 14. | pacientský stůl s nosností min 220 kg, rozsah podélného posunu nejméně 200 cm, minimální výška stolu od podlahy nejvýše 76 cm | požadováno | absolutní parametr, výška stolu od podlahy je předmětem hodnocení | ano-ne | ……. |
| 15. | systém chlazení a osvětlení místa pacienta v gantry, slovní komunikace s ním během vyšetření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 16. | hradlování podle EKG, dechu a pulzu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| II. CÍVKY |  |  |  |  |  |
| 1) Kompletní cívkové vybavení pro celotělové MR zobrazení provedené pokrytím těla pacienta lokálními cívkami v kvalitě odpovídající kvalitě vyšetření provedeného lokálními cívkami. Celotělové MR vyšetření musí být proveditelné bez nutnosti změny polohy pacienta či cívek. Součet z (kraniokaudálních) rozměrů všech anteriorních cívek musí být nejméně 150 cm. Celotělový cívkový komplet se musí skládat z nejméně těchto cívek: |  |  |  |  |  |
| 17. | dedikovaná hlavokrční (neurovaskulární) cívka pro současné i samostatné zobrazení hlavy a krku nejméně 20 elementů | požadováno | absolutní parametr, počet elementů je součástí hodnocení | ano-ne | ……. |
| 18. | dedikovaná/é torzo cívka/y pokrývající nejméně 54 cm v z směru samostatně nebo kombinací více cívek, nejméně 16 elementů každá | požadováno | absolutní parametr, počet elementů je součástí hodnocení | ano-ne | ……. |
| 19. | dedikovaná periferní cévní cívka pro vyšetření dolních končetin nebo torzo cívka určená pro vyšetření dolních končetin, pokrývající nejméně 60 cm v z směru, nejméně 24 elementů | požadováno | absolutní parametr, počet elementů je součástí hodnocení | ano-ne | ……. |
| 20. | dedikovaná páteřní cívka, integrovaná ve stole pacienta, nejméně 32 elementů, | požadováno | absolutní parametr, počet elementů je součástí hodnocení | ano-ne | ……. |
| 2) Povrchové cívky dodané zvlášť mimo celotělový koncept cívek, jednoznačně určené: |  |  |  |  |  |
| 21. | dedikovaná rigidní ramenní cívka nejméně 8 elementů | požadováno | absolutní parametr, počet elementů je součástí hodnocení | ano-ne | ……. |
| 22. | dedikovaná prsní cívka pro současné zobrazení obou prsou, nejméně 7 elementů | požadováno | absolutní parametr, počet elementů je součástí hodnocení | ano-ne | ……. |
| 3) Další povrchové cívky dodané zvlášť mimo celotělový koncept cívek, volitelně A nebo B varianta: |  |  |  |  |  |
| 23. | varianta A): - 2 flexi cívky různé velikosti, nejméně 4 elementy každá - + dedikovaná rigidní kolenní cívka, nejméně 15 elementů - + dedikovaná rigidní zápěstní cívka, nejméně 8 elementů - + eventuálně dedikovaná rigidní hlezenní cívka, pokud přináší dle uchazeče výrazně lepší výsledky vyšetření než flexibilní cívka | požadováno | absolutní parametr, součet počtu elementů je součástí hodnocení | ano-ne | ……. |
| 24. | varianta B): - 3 flexi cívky různé velikosti, nejméně 16 elementů každá - + 2 pozicionéry pro vyšetření kolene a hlezna - + další fixátory pro vyšetření zápěstí a dalších kloubů | požadováno | absolutní parametr, součet počtu elementů je součástí hodnocení | ano-ne | ……. |
| III. SEKVENCE A TECHNOLOGIE |  |  |  |  |  |
| 25. | základní standardní sekvence | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 26. | paralelní akviziční techniky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 27. | technologie potlačení pohybových artefaktů hybridním náběrem dat (kombinace radiálního a karteziánského) či obdobným způsobem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | …….. |
| 28. | nejkvalitnější firemní technologie pro maximální snížení hluku v pacientském tunelu dostupné pro tento typ přístroje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 29. | MR spektroskopie single-voxel i chemical shift imaging ve 2D a 3D s vyhodnocovacím SW mimo akviziční stanici, např. na serverovém portálu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 30. | MR celotělové difuzně vážené sekvence s maximálním b faktorem nejméně 1000 zhotovené beze změny polohy pacienta | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 31. | ultrarychlé sekvence se saturací tuku k vyšetření břicha během jednoho nádechu pacienta | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 32. | sekvence se supresí tuku včetně chemical shift (typu DIXON – TSE i GRE) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 33. | sekvence gradientního echa se zesíleným efektem susceptibility (SWI) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | …….. |
| 34. | SW pro skládání obrazů z různých poloh stolu do jednoho anatomického celku – celotělové zobrazování | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 35. | software pro vaskulární analýzy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 36. | numerické vyhodnocování objemu a stavu chrupavek v kloubech | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| IV. VYŠETŘENÍ |  |  |  |  |  |
| 37. | MR vyšetření mozku (morfologické, difuzní, perfuzní, MR spektroskopie), obsahu skalní kosti, orbit a čelistních kloubů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne. | ……. |
| 38. | MR vyšetření jednotlivých úseků páteře a míchy i zobrazení celé páteře (složeně z jednotlivých úseků) ve vysokém rozlišení a MR perimyelografií | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 39. | morfologické zobrazování orgánů hrudníku a krku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 40. | základní morfologické zobrazování srdce, možnost dokoupení pokročilého zobrazování s funkčním vyšetřením jednotlivých srdečních oddílů, viabilitou myokardu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 41. | zobrazování prsů včetně dynamického postkontrastního, DWI | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 42. | zobrazování jater, ledvin, gynekologických orgánů, prostaty, rekta (včetně MR spektroskopie prostaty) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 43. | MR cholangiopankreatikografie | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 44. | MR enterografie | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 45. | zobrazování všech kloubů končetin | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 46. | difuzně vážené zobrazování všech oblastí těla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 47. | postkontrastní MRA hlavy a krku, MRA hrudní, abdominální, periferních tepen dolních končetin | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 48. | non kontrastní MRA renálních tepen a periferních tepen dolních končetin | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 49. | pediatrická vyšetření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| V. AKVIZIČNÍ STANICE |  |  |  |  |  |
| 50. | SW pro přípravu a řízení akvizice, zpracování dat a prohlížení obrazové dokumentace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 51. | vyšetřovací protokoly s anatomicky naváděnými a automatizovanými pracovními procesy pro standardní klinické situace v oblasti mozku, velkých kloubů, páteře a horního břicha | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 52. | možnost práce s více pacienty najednou (v průběhu akvizice dat jednoho pacienta je možné pracovat a daty jiného pacienta) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 53. | možnost přerušení vyšetření např. z důvodu dyskomfortu pacienta, přímé slovní a vizuální komunikace s pacientem a následného dokončení vyšetření s použitím dat získaných před přerušením vyšetření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 54. | SW pro tvorbu MPR, MIP rekonstrukcí | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 55. | SW pro časování vstřiku kontrastní látky — včetně rekonstrukce v reálném čase pro sledování průtoku kontrastní látky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 56. | SW pro zpracování MR spektroskopie | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 57. | import pacientských dat z NIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Print a Query/Retrieve | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 58. | archivace na CD/DVD | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| VI. RADIOLOGICKÝ PORTÁLOVÝ PRACOVNÍ SYSTÉM |  |  |  |  |  |
| 59. | multimodalitní serverový portál pro prohlížení a zpracování obrazů z MR,CT, UZ, PET, SPECT, kapacita portálu bude dostačovat pro minimálně 10000 současně zpracovávaných obrazů, úložný prostor pro obrazy nejméně 2 TB, počet instalovaných klientů pro práci se serverem nejméně 15 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 60. | pracovní software nejvyšší 2D, 3D a 4D MR úrovně včetně detailních a automatizovaných analýz všech výše požadovaných MR vyšetření včetně MR spektroskopií + níže uvedené střední 2D, 3D MR/CT úrovně pro jednoho pracujícího uživatele (Pozn.: první popisující radiolog MR pracoviště) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 61. | pracovní software střední 2D, 3D MR/CT úrovně pro práci s objemovými daty (ve 2D možnost zobrazení nejméně 4 sérií se synchronním posunem obrázků, MPR zobrazení volitelné šíře současně ve 3 libovolných rovinách s okamžitou odezvou na změnu roviny, ve 3D MIP, MIP slab, MinIP, Volume rendering) pro další dva současně pracující uživatele, možnost práce uživatelů z domova vzdáleným internetovým připojením. (Pozn.: druhý popisující radiolog MR nebo CT pracoviště s možností práce z domova) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 62. | zobrazovací diagnostický multimodalitní (MR,CT, UZ, PET, SPECT) software pro nejméně 10 pracujích uživatelů, možnost práce uživatelů z domova vzdáleným internetovým připojením | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 63. | 3 klientské osobní počítače pro připojení výše uvedených uživatelů pracovních softwarů na serverový portál s 2 diagnostickými monitory (nejméně 21 palců, 2 MP, oba monitory s možností zobrazení na šířku i na výšku) nebo jedním 30 palcovým monitorem (6MP, s možností virtuálního rozdělení plochy na dvě samostatné) a jedním administrativním 19 palcovým monitorem. Hardware osobních počítačů s výkonem odpovídajícím účelu a neomezujícím práci na portálovém serveru. Stanice budou umožňovat instalaci NIS zadavatele (Medea – Stapro). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 64. | portálový SW bude do budoucna rozšiřitelný o pokročilou CT analýzu (virtuální kolonoskopie, cévní a kardio analýza, mozková perfuze, onkologické objemové analýzy, CAD) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| VII. DALŠÍ VYBAVENÍ PRACOVIŠTĚ |  |  |  |  |  |
| 65. | MR kompatibilní pulzní oxymetr pro vyšetřovaného pacienta s displejem dobře čitelným z místa operátora v ovladovně. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 66. | tlakoměr určený pro pracoviště magnetické rezonance. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 67. | MR kompatibilní dvouhlavý pístový injektor kontrastní látky určený pro pracoviště magnetické rezonance funkční i v prostoru vzdáleném max. 1 m od vstupního otvoru gantry MR přístroje ovládaný z ovladovny MR pracoviště | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 68. | MR kompatibilní transportní pacientské lehátko výšky cca 70 cm určené pro převoz z pacientské postele ke stolu MR přístroje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 69. | ruční tělový detektor kovu pro samostatnou kontrolu osob | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 70. | PC v ovladovně pro práci RA a zdravotní sestry se zobrazovacím diagnostický multimodalitním SW portálového systému, umožňující instalaci radiologického klienta NIS | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 71. | váha pro zjištění hmotnosti pacienta | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 72. | obousměrné dorozumívací akustické zařízení mezi operátorem v ovladovně a vyšetřovaným pacientem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 73. | kamerový observační systém vyšetřovaného pacienta | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 74. | záloha UPS pro akviziční a portálový pracovní systém proti ztrátě rozpracovaných obrazových dat při náhlém energetickém výpadku na minimálně 15 minut | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| VIII. OSTATNÍ POŽADAVKY |  |  |  |  |  |
| 75. | Požadavky na zaškolení: zaškolení středního personálu dostačující pro jejich rutinní samostatnou práci s přístrojem formou předinstalační stáže na pracovišti se stejným či obdobným typem MR přístroje pro 2 RA, aplikačního školení pro všechny RA a zajištěním instruktora v začátcích provozu. Komunikace v zaškolení v českém jazyce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 76. | Zapojení zařízení – instalační a testovací práce na zařízení včetně zapojení celého zařízení do PACS a NIS systému nemocnice v rámci plné funkcionality | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| IX. HODNOTÍCÍ PODKRITÉRIA DÍLČÍHO HODNOTÍCÍHO KRITÉRIA Č. 2 –TECHNICKÁ ÚROVEŇ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI NABÍZENÉHO PLNĚNÍ |  |  |  |  |  |
| a) | anteroposteriorní velikost otvoru gantry v nejužším místě, měřeno při pacientském stole s páteřní posteriorní cívkou zavezeném plně do gantry v cm (zaokrouhleno na celé číslo) | výhodou | dále hodnocený parametr; max. váha 5 bodů povaha stoupající | ………..cm | ……. |
| b) | minimální výška stolu od podlahy v cm (zaokrouhleno na celé číslo) | výhodou | dále hodnocený parametr; max. váha 5 bodů povaha klesající | ………..cm | ……. |
| c) | minimální TE čas (3D T1 nekoherentní gradientní echo) při matrici 256 – v msec (zaokrouhleno na setiny) | výhodou | dále hodnocený parametr; max. váha 5 bodů povaha klesající | ………..msec | ……. |
| d) | minimální TR čas (3D T1 nekoherentní gradientní echo) při matrici 256 – v msec (zaokrouhleno na setiny) | výhodou | dále hodnocený parametr; max. váha 5 bodů povaha klesající | ………..msec | ……. |
| e) | celkový počet elementů všech požadovaných povrchových cívek dodaných v rámci celotělového konceptu a současně v něm zapojitelných, včetně posteriorní páteřní cívky (cívky specifikované výše v v oddíle cívky 1) (v celých číslech) | výhodou | dále hodnocený parametr; max. váha 30 bodů povaha stoupající | ……….. | ……. |
| f) | celkový počet elementů všech požadovaných povrchových cívek dodaných mimo celotělový koncept (specifikovány výše v oddíle cívky 2 a 3) (v celých číslech) | výhodou | dále hodnocený parametr; max. váha 25 bodů povaha stoupající | ……….. | ……. |
| g) | celkový počet nezávislých akvizičních RF kanálů přístroje (v celých číslech) | výhodou | dále hodnocený parametr; max. váha 25 bodů povaha stoupající | ……….. | ……. |

4.6	Ostatní podmínky:

- uchazeč v nabídce předloží originální produktová data od výrobce nabízeného zařízení  - letáky, produktové listy k nabízenému zařízení, podrobný technický popis atd. /viz požadavek v odst. 11.2 písm. b) ZD/

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO - NE

- Technické podmínky na předmět plnění dle odst. 1 písm. b) výše – projektová dokumentace

5.1	Předmět plnění dle odst. 1 písm. b) výše minimálně zahrnuje všechny činnosti spojené se zajištěním a zhotovením projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO - NE

5.2	Základem pro zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby je Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná firmou PENTA Jihlava, spol. s r.o. v měsíci prosinec 2015 pod zak. číslem 08-15-SP a názvem akce „Nemocnice Nové Město na Moravě Umístění magnetické rezonance v 1. PP budovy RTG“ – tato dokumentace v elektronické podobě je přílohou č. 10 ZD. Stavební povolení předá zadavatel bezodkladně vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy o dílo.

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO - NE

- Technické podmínky na předmět plnění dle odst. 1 písm. c) výše – stavební práce

6.1	Předmět plnění dle odst. 1 písm. c) výše minimálně zahrnuje:

-	všechny činnosti spojené se zajištěním a realizací stavebních prací dle projektové dokumentace pro provedení stavby;

-	všechny činnosti spojené s řádným ukončením a předáním této části díla – provedení veškerých zkoušek a revizí, zajištění a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení, dodání veškerých atestů a dokumentací od použitých materiálů aj. a

-	likvidaci stavebního a ostatního odpadu souvisejícího se stavebními pracemi.

- 	více viz obchodní podmínky – smlouva o dílo (příloha č. 3 ZD)

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO - NE

- Technické podmínky na předmět plnění dle odst. 1 písm. d) výše – servisní zabezpečení

7.1	Předmět plnění dle odst. 1 písm. d) výše zahrnuje poskytování komplexního servisního zabezpečení autorizovaným servisem v rámci ČR (pravidelné bezpečnostně technické prohlídky, opravy poruch včetně zajištění dodávek všech náhradních dílů aj.) po dobu nejméně 9 roků od předání zařízení (MR) zadavateli (2 roky bezplatný záruční servis v rámci dodávky MR a 7 roků servis pozáruční)

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO - NE

7.2	Komplexní servisní zabezpečení musí být poskytováno v rozsahu potřebném pro zajištění plné provozní bezpečnosti a maximální funkčnosti zařízení - rozsah a způsob realizace servisních služeb je dán smlouvou o dílo (viz obchodní podmínky – čl. 9 ZD) a platnou legislativou.

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO - NE

7.2	Minimální rozsah poskytování servisního zabezpečení:

- provádění servisu a odborné údržby v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb. a příslušnými předpisy výrobce zařízení;

- provádění instruktáží obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.;

- organizace a provádění všech potřebných druhů pravidelných bezpečnostně technických prohlídek;

- provádění servisních zásahů ve smluvních časových limitech;

- dodávky náhradních dílů veškerého druhu;

- více viz obchodní podmínky – smlouva o dílo-servisní smlouva (příloha č. 4 ZD)

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO - NE

7.3	V rámci nabídky uchazeči doloží:

- rozsah a způsob poskytování komplexního servisního zabezpečení - podrobný popis nabízených servisních služeb, a to co do jejich rozsahu i způsobu realizace /viz požadavek v odst. 11.3 písm. b) ZD/

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO - NE

- osvědčení prokazující způsobilost provádět komplexní servisní zabezpečení na dodaném zařízení dle platné legislativy /viz požadavek v odst. 11.3 písm. b) ZD/

Uchazeč splňuje podmínky 	ANO - NE

___________________________________________________________________________

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče