3D digitální mikroskop s optickým objektivem

Předmětem dodávky je 3D digitální mikroskop s optickým objektivem (vč. jeho součástí a příslušenství) za účelem digitalizace sbírkového fondu, zejména sbírek geologie a mineralogie (tj. malých sbírkových předmětů ve vysokých detailech), za podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídek a jejích přílohách tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| 3D digitální mikroskop s optickým objektivem (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky, přičemž veškeré podmínky musí být splněny jedním přístrojem.

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Optika |  |
| objektivy umožňující zobrazení v rozsahu zvětšení 20x – 2000x, plynule či minimálně v osmi stupních |  |
| automatické rozpoznání připojeného objektivu a zvětšení |  |
| automatické načtení kalibračních hodnot pro každé zvětšení, vyvážení bílé |  |
| pracovní vzdálenost objektivu alespoň 15 mm |  |
| optika umožňuje světlé pole, tmavé pole, kombinované (světlé + tmavé zároveň) a polarizaci |  |
| možnost osazení objektivu difuzorem, pro eliminaci odlesků |  |
| možnost osazení objektivu adaptérem pro snížení úhlu dopadu světla |  |
| možnost pozorovat objekty mimo pracovní plošinu v ručním módu |  |
| Snímací kamera |  |
| barevný CMOS snímač minimálně o velikosti 1/1,8 palce, 3,19 mpix a 50 snímků za vteřinu |  |
| Stolek |  |
| motorizace v ose Z v rozsahu minimálně 49 mm |  |
| motorizovaný pojezd stolku v ose XY minimálně 40x40 mm |  |
| možnost pozorovat vzorky do hmotnosti alespoň 5 kg |  |
| krok v ose Z minimálně 0,1 μm |  |
| možnost rotace pracovní plošiny stolu s detekcí úhlu rotace |  |
| naklánění části s kamerou až do 90° s automatickým rozpoznáním úhlu náklonu a možností jeho reprodukce |  |
| funkce stitching pro sešívání obrazu v osách XYZ s možností minimálně 100 000x 100 000 pixelů |  |
| minimální výška pozorovaného vzorku 25 cm |  |
| boční kamera zabudovaná ve stojanu, pro možnost pořizování snímku z boku a z vrchu (kamerou s objektivem) zároveň |  |
| boční kamera zabudovaná ve stojanu pro kontrolu pozice vzorku a prevence kolize objektivu se vzorkem |  |
| stojan se zabudovaným spodním osvitem a s možností polarizace pozorování v průchozím světle a kříženou polarizací |  |
| LED světelný zdroj |  |
| možnost použití vrchního i průchozího osvětlení současně |  |
| možnost modulování úhlu nasvícení |  |
| funkce pro automatické vyhledání ideálních světelných podmínek |  |
| možnost svícení po jednotlivých segmentech |  |
| Řídící jednotka a vyhodnocovací software |  |
| snímání umožňuje automatické vytvoření 3D reprezentace pozorované scény a zobrazení výškové informace v barevné mapě zobrazující rozsah výšky na snímku |  |
| software musí umožňovat měření ve 3D: vzdáleností, lomených čar, vzdáleností rovnoběžek, středů kružnic, výšek v ose Z, profilů, úhlů, obvodů a ploch, poloměrů kružnice, oblouků, rozměrů elipsy a další funkce, detekce hran a linií, automatickou separaci zachycených objektů a jejich geometrickou charakteristiku, měření liniové a plošné drsnosti |  |
| softwarové odstraňování odlesků |  |
| funkce HDR pro zvýšení kontrastu snímku |  |
| zobrazení reliéfu pomocí metody stínového efektu pro simulaci SEM výstupu |  |
| možnost reprodukce nastavení, tedy pozorování za stejných podmínek jako u předcházejícího uloženého snímku (rychlost závěrky, světlo, vyvážení bílé, úprava kontrastu, zvětšení, clona, úhel náklonu) |  |
| možnost vytvoření uživatelských účtů s vlastním nastavením |  |
| možnost ukládat fotografie v .tif a .jpg formátu |  |
| funkce pro vytvoření navigační mapy s možností uložení náhledu do obrázku, která operátorovi ukazuje aktuální pozici na pozorovaném vzorku |  |
| funkce, která automaticky z uloženého snímku načte nastavení pro opakování automatického měření ve 2D a 3D, včetně zaregistrovaných pozic v osách XYZ a korekce rotace vzorku |  |
| PC a licence |  |
| hardwarová konfigurace optimální pro zpracování dat získaných pozorováním daným mikroskopem |  |
| komunikační rozhraní umožňující optimální propojení mezi PC a mikroskopem |  |
| licence komunikačního a vyhodnocovacího SW umožňuje jeho instalaci na neomezený počet PC zadavatele po celou dobu životnosti přístroje |  |
| licence komunikačního a vyhodnocovacího SW je časově neomezená |  |
| Požadavky poskytovatele dotace |  |
| přístroj umožňuje pořizování digitálních fotografií fotopřístrojem se snímačem Full Frame s rozlišením min. 20 Mpx |  |
| přístroj umožňuje pořizování primárních obrazových dat v původní nezměněné podobě, případně provádění konverze do univerzálního archivačního formátu DNG (otevřený standard pro surová data z digitálních fotoaparátů) |  |
| přístroj umožňuje provádění postprodukce obrazových dat v bitovém rozsahu 48 bit (tj. 16 bit na jeden kanál RGB) |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.