TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zákrokový stůl pro radioterapii

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			1 300 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky se specifikací předmětu plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Předmět plnění

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| Operační/zákrokový stůl pro radioterapeutické výkony včetně eurolišt a přídavného vybavení | 1 |  |  |
| Polohovací gelové pomůcky | sada |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Specifikace předmětu plnění

| P. č. | Požadavek | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |
| 1 | Mobilní operační/zákrokový stůl pro onkologické oddělení, určený primárně k radioterapeutickým výkonům – brachyterapie |  |
| 2 | Základna stolu s integrovanými koly a centrální brzdou |  |
| 3 | Základna stolu z nerezové oceli nebo karbonu, s elektrohydraulickým pohonem |  |
| 4 | Deska stolu minimálně 4-segmentová (hlavový díl, zádový díl, dělená nožní část) |  |
| 5 | Deska stolu RTG transparentní (včetně polstrování) |  |
| 6 | Stupeň krytí stolu IP-X4 |  |
| 7 | Odnímatelné polstrování, antistatické, vodotěsné, omyvatelné, s výškou minimálně 60 mm |  |
| 8 | Všechny segmenty vybaveny postranními (euro)lištami na obou stranách stolu, z nerezové oceli k uchycení příslušenství stolu |  |
| 9 | Půdorysná šířka stolu (včetně eurolišt) maximálně 600 mm |  |
| 10 | Nosnost stolu v centrální poloze minimálně 320 kg |  |
| 11 | Nosnost stolu ve všech polohách minimálně 220 kg |  |
| 12 | Nastavitelná výška stolu v rozsahu minimálně 700–1050 mm (bez výšky polstrování) |  |
| 13 | Horizontální podélný posuv operační desky, nastavitelný elektomechanicky pomocí dálkového ovládání v rozsahu minimálně 300 mm |  |
| 14 | Nastavení zádového dílu v rozsahu minimálně - 40°/+70° |  |
| 15 | Laterální náklon operační desky minimálně ± 20° |  |
| 16 | Trendelenburg/anti-Trendelenburg v rozsahu minimálně 25°/35° |  |
| 17 | Polohování a nastavení stolu elektricky, pomocí dálkového kabelového ovladače (1 kus) a bezdrátového dálkového ovladače (1 kus) |  |
| 18 | Požadované funkce ovladače: - Ovládání výšky zdvihu operační desky - Laterální náklon - Horizontální posun operační desky - Nožní část - Trendelenburg/ anti-Trendelenburg |  |
| 19 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |
| 20 | Záložní akumulátorový zdroj napájení, s kapacitou minimálně na 8 hodin plného provozu |  |
| Příslušenství |  |  |
| 21 | Břišní fixační pás, šířka minimálně 100 mm - 1 kus |  |
| 22 | Anesteziologická područka výškově a stranově polohovatelná, s kloubem - 1 kus |  |
| 23 | Prodloužení eurolišty na příslušenství - 2 kusy |  |
| 24 | Mechanické šauty, Goeppel se svorkami na eurolištu - 1 pár |  |
| 25 | Americké šauty se svorkami na eurolištu - 1 pár |  |
| 26 | Anesteziologický rám s regulací šířky - 1 kus |  |
| 27 | Sada gelových polohovacích pomůcek pro operační sál: - Univerzální polohovací půlválec v rozměrech: - 50 x 15 x 7 cm – 1 kus - 20 x 15 x 7 cm – 2 kusy - Univerzální podložka pod hlavu – tvar U, 1 kus - Podložka pod hlavu pro polohu na zádech – ne kruhová, 1 kus - Laterální podložka pod paži/nohu – 2 kusy Veškeré výše uvedené polohovací pomůcky musí být: - vyrobeny z viskoelastického gelového polymeru - plně RTG transparentní a antibakteriální |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného řešení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Všechna kola operačního/zákrokového stolu plně integrovaná a skrytá v základně stolu (nevyčnívají mimo půdorysné rozměry stolu), pro maximalizaci bezpečnosti a hygieny při operačních výkonech |  |
| 2 | Boční laterální náklon operační desky minimálně ± 30° |  |
| 3 | Sklon nožních desek minimálně +25°/-90° |  |
| 4 | Roztažení nožních desek (nožní části) 180° |  |
| 5 | Horizontální podélný posuv operační desky, nastavitelný elektomechanicky pomocí dálkového ovládání v rozsahu minimálně 400 mm |  |
| 6 | Nosnost stolu ve všech polohách > 250 kg |  |