Veřejná zakázka Přístroje do chemie (VA Analyzéry)

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Přístroje do chemie (VA Analyzéry)

Dodán bude nový přístroj s následující základní identifikací a technickými podmínkami:

| VA Analyzér | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Přístroj (2 ks) |  |  |
| Elektrody (min. 2x75ks) |  |  |
| PC systém (2ks) |  |  |

1. Předmět zakázky

Dodávka přenosného voltametrického analyzéru těžkých kovů určeného k měření koncentrací vybraných prvků ve vodních vzorcích (pitná, povrchová a podzemní voda) s možností terénního použití.

2. Požadované technické parametry zařízení

- Typ zařízení: Přenosný voltametrický analyzér (VA – Voltammetric Analyzer)

- Model: Kompatibilní se screen-printed electrodes (SPE)

- Napájení: Bateriové (nezávislé na elektrické síti)

- Provoz v terénu: Ano – kompletní přenosný kufřík se stojanem, příslušenstvím a lahvemi

- Snadnost použití: Uživatelsky přívětivé rozhraní, předdefinované metody měření, rychlé výsledky do 1 minuty

3. Měřitelné prvky a limity detekce

Prvek	Limit detekce (minimální požadavek):

Arsen	≤ 1 µg/L

Kadmium	≤ 0.3 µg/L

Chrom	≤ 2 µg/L

Olovo	≤ 0.2 µg/L

Měď	≤ 0.5 µg/L

Rtuť	≤ 0.5 µg/L

Nikl	≤ 1 µg/L

Selen	≤ 2 µg/L

Zařízení by mělo navíc umožňovat stanovení i dalších prvků (např. antimon, bizmut, železo, kobalt, tellur, thallium, zinek) a provádění speciační analýzy – rozlišení oxidačních stavů prvků.

4. Senzory a elektrody

- Typ elektrod: screen-printed electrodes (SPE), možnost práce v roztoku

- Balení elektrod: balení obsahuje minimálně 75 elektrod

- Referenční elektroda: Ag/AgCl

- Pracovní elektroda: uhlík (C)

- Pomocná elektroda: uhlík (C)

5. Dodané příslušenství

Přenosný kufřík obsahující:

- samotný analyzér

- měřicí stojan

- příslušenství

- nádoby a spotřební materiál pro práci v terénu

PC systém pro správu dat a ovládání zařízení (notebook nebo jiný přenosný počítač).

6. Požadavky na servis a záruku

- Základní instruktáž při obsluze

- Záruka na přístroj: min. 36 měsíců

- Zajištění dostupnosti náhradních dílů: min. 10 let

- Záruční servis - dostupná komunikace v ČJ