Veřejná zakázka: Nemocniční lůžka

Příloha č. 1d Výzvy / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Nemocniční lůžko a křesla – 4 kusy na hemodialyzační středisko NHB**

Předmětem plnění je dodávka nového nemocničního lůžka včetně matrace a dialyzačních křesel.

Nabízené lůžko a křesla splňují níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízené věci splňují příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry lůžka a křesla** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  | |
| **Lůžko elektrické polohovatelné s váhou – 1ks** | | |
| bezpečné provozní zatížení minimálně 250kg | ANO |  |
| nové nerepasované lůžko | ANO |  |
| rozměry ložné plochy min. 90x200 cm (šířka x délka) | ANO |  |
| celkové maximální vnější půdorysné rozměry lůžka 100x220 cm (šířka x délka bez prodloužení) | ANO |  |
| elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl | ANO |  |
| ložná plocha elektricky výškově nastavitelná v rozsahu min. 45 - 75 cm | ANO |  |
| mechanické nastavení: lýtkový díl | ANO |  |
| ložná plocha: 4 dílná | ANO |  |
| ložná plocha z odnímatelných plastových dílů | ANO |  |
| 4 kolečka 150 mm s centrální brzdou | ANO |  |
| dělené plastové postranice pokrývající dvě třetiny lůžka ve složení krátká hlavová a střední dlouhá zajišťující bezpečnost pacienta i v případě spuštěné hlavové postranice (nerestriktivní) | ANO |  |
| postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění | ANO |  |
| postranice s tlumeným spouštěním podél lůžka | ANO |  |
| oboustranně v hlavových postranicích integrované LCD ovládací panely pro ovládání vážícího systému | ANO |  |
| metrologicky ověřitelný integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta | ANO |  |
| oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi | ANO |  |
| plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu | ANO |  |
| prodloužení lůžka min. 20 cm | ANO |  |
| rohová kolečka | ANO |  |
| držák extenzí: 4 pouzdra pro příslušenství | ANO |  |
| potenciálové propojení | ANO |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | ANO |  |
| sesterský ovladač s předprogramovanými funkcemi (CPR, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha,…) | ANO |  |
| pacientský ovladač | ANO |  |
| hrazda | ANO |  |
| madlo | ANO |  |
| lůžko v souladu s normou EN 60601-2-52 v platném znění | ANO |  |
| **Matrace antidekubitní pasivní – 1ks** | | |
| matrace pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitů | ANO |  |
| musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem | ANO |  |
| jádro matrace kombinované ze studených PUR pěn, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3, na povrchu jádra vrstva min. 5cm studené PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3, vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3, všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) | ANO |  |
| snímatelný potah, opatřený minimálně ze tří stran zipem krytým chlopní, paropropustný, voděodolný, antimikrobiální, se sníženou hořlavostí min. CRIB 5 | ANO |  |
| na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci | ANO |  |
| nosnost min. 150kg | ANO |  |
| výška min. 14cm | ANO |  |
| **Křeslo dialyzační – 3ks** | | |
| bezpečné provozní zatížení minimálně 200 kg | ANO |  |
| nové nerepasované křeslo | ANO |  |
| šíře ložné plochy min. 55cm | ANO |  |
| celkové maximální vnější půdorysné rozměry lůžka 90x230 cm (šířka x délka) | ANO |  |
| elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, podnožní díl | ANO |  |
| ložná plocha elektricky výškově nastavitelná v rozsahu min. 60 - 90 cm | ANO |  |
| TR/ATR náklon ložné plochy, zádový a podnožní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | ANO |  |
| 4 kolečka 150 mm s centrální brzdou ovládanou zepředu | ANO |  |
| integrované aplikační loketní opěry nastavitelné horizontálně i vertikálně a s integrovaným držákem ručního ovladače | ANO |  |
| ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s přednaprogarmovanými důležitými polohami - minimálně Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha | ANO |  |
| oboustranně integrovaný držák na infuzní stojan - výklopný | ANO |  |
| potenciálové propojení | ANO |  |
| opěra nohou | ANO |  |
| infůzní stojan teleskopický (pouze 2ks) | ANO |  |
| podhlavník výškově stavitelný | ANO |  |
| odjímatelný stolek | ANO |  |

**Podmínkou je předvedení vzorku lůžka včetně matrace a dialyzačního křesla v odpovídající technické specifikaci.**

**VYBRANÝ DODAVATEL bude vyzván, aby do 14 dnů doručil vzorové lůžko s matrací a dialyzační křeslo a ponechal ho min. 2 pracovní dny na pracovišti zadavatele.**

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné zastupovat dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené věci podmínku splňují, „NE“ v případě, že ji nesplňují.* ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízené věci splňují příslušnou podmínku.***

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízených věcí.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)