TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Bronchoskopy pro plicní oddělení

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				 2 340 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota položky č. 1 (maximálně přípustná):			   600 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota položky č. 2 (maximálně přípustná):			1 740 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace dodávky:

| Položka číslo: | Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fibrobronchoskop | 1 |  |  |  |
| 2 | Ultrazvukový bronchoskop | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Fibrobronchoskop |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1 | 1 ks videobronchoskopu pro diagnostiku |  |
| 2 | Zobrazovací systém minimálně kvality HD |  |
| 3 | Propojení s videoendoskopickou věží vodotěsným konektorem |  |
| 4 | Videobronchoskop musí umožnit rotaci tubusu o min. 120° vlevo a min. 120° vpravo |  |
| Optický systém |  |  |
| 5 | Zorné pole min. 120° |  |
| 6 | Směr pohledu – přímý pohled |  |
| 7 | Hloubka pole min. 3–100 mm |  |
| 8 | Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 9 | Zevní průměr distálního konce max. 5,5 mm |  |
| 10 | Zevní průměr zaváděcího tubusu max. 5,2 mm |  |
| 11 | Pracovní délka min. 600 mm |  |
| Pracovní kanál |  |  |
| 12 | minimální průměr 2 mm |  |
| Ohybová část |  |  |
| 13 | Nahoru min. 200° |  |
| 14 | Dolů min. 120° |  |
| Kompatibilita |  |  |
| 15 | Videobronchoskop musí být plně kompatibilní s videoendoskopickým systémem EVIS X1 (videoprocesor a zdroj světla CV-1500, Olympus), dezinfektorem EW1 (Steelco) a sušící skříní EDC-D Plus (Olympus) |  |

| Ultrazvukový bronchoskop |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1 | 1 ks Endobronchiálního, lineárního ultrazvukového videobronchoskopu /EBUS videobronchoskopu/ |  |
| Optický systém |  |  |
| 2 | Snímací úhel min. 80° |  |
| 3 | Směr pohledu šikmý pohled |  |
| 4 | Hloubka pole min. 2–50 mm |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 5 | Zevní průměr distálního konce max. 6,8 mm |  |
| 6 | Zevní průměr zaváděcího tubusu max. 6,3 mm |  |
| Pracovní kanál |  |  |
| 7 | Průměr pracovního kanálu min. 2,2 mm |  |
| 8 | Pracovní délka min. 600 mm |  |
| 9 | Celková délka max. 900 mm |  |
| 10 | Ohyby nahoru/dolů min. 150°/70° |  |
| UZ funkce |  |  |
| 11 | Zobrazovací „B“- mód, Doppler mód, Color Flow mód |  |
| 12 | Úhel snímání min. 65° |  |
| 13 | Frekvence 5/ 7,5/ 10/ 12 MHz |  |
| 14 | Kontaktní metoda – balónková, přímá |  |
| Kompatibilita |  |  |
| 15 | Ultrazvukový videobronchoskop musí být plně kompatibilní s endoskopickým ultrazvukovým systémem EVIS EUS (EU-ME3, Olympus), dezinfektorem EW1 (Steelco) a sušící skříní EDC-D Plus (Olympus) |  |