TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dezinfektor TEE sond

Předpokládaná a maximálně přípustná cena za předmět plnění:		1 050 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace dodávky:

| Položka číslo: | Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dezinfektor TEE sond | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecný popis požadovaného dezinfektoru |  |  |
| 1 | Přístroj pro dezinfekci TEE sond |  |
| 2 | Možnost využití pro ORL endoskopy bez pracovního kanálu |  |
| 3 | Fyzikální mechanismus účinku – nechemický dezinfektor |  |
| 4 | Využití UV-C záření |  |
| 5 | Plně automatizovaný proces dezinfekce |  |
| 6 | Automatické vypnutí UV-C záření při náhodném otevření komory |  |
| 7 | Dezinfekce po celé délce včetně aktivní části a konektoru |  |
| 8 | Snadno omyvatelný povrch |  |
| 9 | Intuitivní dotykový panel nebo tlačítkové ovládání |  |
| 10 | Indikace průběhu dezinfekce a dokončení cyklu |  |
| 11 | SW pro evidenci o provedených dezinfekčních cyklech |  |
| 12 | Maximální doba dezinfekce: 5 minut |  |
| 13 | Minimální účinnost dezinfekce: 99,99% |  |
| 14 | Potvrzena baktericidní účinnost |  |
| 15 | Potvrzena virucidní účinnost |  |
| 16 | Potvrzena fungicidní účinnost |  |
| 17 | Potvrzena mykobaktericidní účinnost |  |
| 18 | Potvrzena sporicidní účinnost |  |
| Technické parametry |  |  |
| 19 | Maximální rozměry (VxŠxH): 200x70x60 cm |  |
| 20 | Maximální hlučnost během cyklu: 50 dB |  |
| 21 | Maximální hmotnost: 90 kg |  |
| 22 | Napájení: 230 V/50 Hz |  |
| 23 | Ochrana proti přehřátí a přepětí |  |
| 24 | Integrovaná tiskárna |  |