## Část 1
Příloha č. 2 Technická specifikace/zadávací dokumentace
Ev. č. zadavatele: 2025/Z7
Předmět plnění | počet ks | cena v Kč včetbě DPH
Ambulantní mobilní ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy | 1
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Základní charakteristika
2D zobrazení |  | X
vysoce citlivý doppler |  | X
frekvenční rozsah min. 1 - 30 MHz
nastavitelná hloubka vyšetřitelnosti v rozsahu min. 0 – 50 cm
výškově i stranově nastavitelný monitor ve 3 rovinách - výškově, stranově a předo-zadně |  | X
velikost monitoru o úhlopříčce min. 23" LED monitor s HD rozlišením 1920 x 1080
výškově i stranově nastavitelný ovládací panel, výšková stavitelnost musí být zajištěna motorizovanou jednotkou |  | X
součástí panelu integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů
vysouvatelná textová klávesnice umístěná pod ovládacím panelem |  | X
digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelského presetu |  | X
ovládaní přístroje pomocí jednoho tlačítka dle předem definovaného protokolu |  | X
min. 4 aktivní porty pro připojení zobrazovacích sond
váha max. 110 kg
Zobrazovací módy
B-mode na základních frekvencích |  | X
B-mode na harmonických frekvencích |  | X
Panoramatické zobrazení |  | X
trapezoidní zobrazení na lineárních a konvexních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně, virtuální rozšíření obrazu konvexní sondy |  | X
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° |  | X
PW-TDI (barevný tkáňový doppler) |  | X
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  | X
barevné zobrazení extrémně pomalých toků (rychlosti v rozmezí 0,5-3 cm/s) při snímkových frekvencích vice než 40 fps, schopnost zobrazení nejjemnější mikrovaskularizace |  | X
uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení |  | X
Softwarové vybavení
HW i SW s protokolem DICOM Worklist |  | X
přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  | X
zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání |  | X
automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) |  | X
zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  | X
paměťová smyčka pro min. 10 000 obrázků |  | X
paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 210 sec |  | X
jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) |  | X
možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce |  | X
možnost doplnění o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie. Zobrazení musí být ve formátu barevných 2D map, kvantifikace a vyhodnocení v jednotkách m/s a KPa, barevné mapování elasticity ve sledované oblasti v aktivním režimu snímání (real time elastografie) |  | X
možnost doplnění o modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie určený pro muskuloskeletální využití. Schopnost měřit hodnoty až 16m/s, 700 kPa |  | X
možnost doplnění o modul pro zobrazení a hodnocení viskozity vyšetřované oblasti |  | X
možnost doplnění o modul pro multiparametrický report pro přehledný souhrn provedených měření |  | X
možnost doplnění o modul pro zobrazení a hodnocení útlumu ultrazvukové energie při průniku jaterní tkání, včetně kalkulace koeficientu útlumu v jednotkách dB/cm/MHz |  | X
možnost doplnění o modul pro fúzi obrazu se schopností synchronizovaného on-line zobrazení ultrazvukového vyšetření v reálném čase s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje (tzv. fúze obrazu), s potřebným příslušenstvím, včetně zařízení pro 3D registraci ultrazvukové sondy |  | X
možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  | X
Konektivita a ukládání dat
přístroj musí být vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM |  | X
možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB |  | X
min. 3 x USB výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
rychlý start systému – studený start do 30 sec., stand-by režim start do 15 sec.
přímý RAW data výstup |  | X
B/W printer s digitálním vstupem |  | X
DICOM 3.0 - pro kategorie Dicom Verification, Print, Storage, Query/Retrieve, Worklist |  | X
Ultrazvukové sondy
matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz, využívající single crystal technologie (minimální úhel zobrazení 130°) nerezový bioptický vodič jehly
matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 5 – 18 MHz (požadovaná aktivní šíře sondy max. 50 mm)
matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) lineární sonda pro dopplerovská a abdominální vyšetření v rozsahu min. 2 – 9 MHz (požadovaná aktivní šíře sondy max. 46 mm)
nabízený přístroj musí být kompatibilní se stávajícími lineárními sondami Canon PLT-1005BT (5-14 MHz) a PLT-705BT (3-11 MHz), v opačném případě musí dodavatel doplnit nabídku o sondy odpovídající frekvenčnímu rozsahu sond stávajících. |  | X
možnost rozšíření o bioptickou lineární a konvexní sondu, kde je vodící část je integrovaná v sondě a odpadá nutnost pořizování bioptických nástavců |  | X
možnost rozšíření o vysokofrekvenční matrixovou lineární sondu s rozsahem min. 8 – 24 MHz
……………………………………………………………………………………….
jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka
(podepsáno elektronicky)