TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Ultrazvukový přístroj pro onkologii

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:					900 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj | 1 |  |  |  |
| Abdominální sonda, 1-8 MHz | 1 |  |  |  |
| Lineární sonda, 3-17 MHz | 1 |  |  |  |
| Stojan | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Předmět |  |  |
| 1 | Plně digitální ultrazvukový přístroj vyšší třídy notebookového typu |  |
| 2 | 2 vyšetřovací sondy |  |
| Obecné parametry ultrazvukového přístroje |  |  |
| 3 | Nový, nepoužitý, nerepasovaný ultrazvukový přístroj |  |
| 4 | Monitor přístroje s úhlopříčkou minimálně 15,6", rozlišením 1920x1080 |  |
| 5 | Naklopení displeje až 180° |  |
| 6 | Integrovaný ovládací dotykový displej s uhlopříčkou min. 12´´ |  |
| 7 | Ovládací panel s touchpadem nebo trackballem |  |
| 8 | Interní HDD s kapacitou alespoň 512 GB |  |
| 9 | frekvenční rozsah přístroje min. 1-22MHz |  |
| 10 | Snadné intuitivní ovládaní |  |
| 11 | Přístroj s integrovanou baterií zajišťující provoz přístroje po dobu až 90 min, podpora monitorování stavu baterie a úsporného režimu |  |
| 12 | Minimálně 4 aktivní konektory pro současné připojení ultrazvukových sond na přístroji nebo vozíku |  |
| 13 | Minimálně 2x USB 3.0 konektory pro připojení externích záznamových zařízení |  |
| 14 | Ethernet konektor pro připojení přístroje do LAN |  |
| 15 | Váha samostatného přenosného přístroje s baterií max. 6 kg v rámci požadavku přenositelnosti přístroje |  |
| 16 | Výškově nastavitelný a otočný stojan s možností naklopení pracovní plochy, vybavený ohřívačem gelu, nastavitelná výška min. 30 cm od nejnižší polohy |  |
| 17 | DICOM 3.0 plná konektivita |  |
| 18 | Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  |
| Požadavky na technologické parametry ultrazvukového přístroje |  |  |
| 19 | B-mód na základních i harmonických frekvencích |  |
| 20 | Technologie dynamického zaostřování nebo ekvivalentní technologie pro zajištění zaostřeného obrazu v celé hloubce vyšetření |  |
| 21 | Automatická optimalizace 2D obrazu |  |
| 22 | M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód |  |
| 23 | Spektrální doppler (PW) |  |
| 24 | Barevný doppler (CFM) |  |
| 25 | Power Doppler s rozlišením směru proudění |  |
| 26 | Kontinuální doppler a tkáňový doppler |  |
| 27 | Zobrazení pro pomalé toky a mikro-vaskularizace |  |
| 28 | Měření v live i ve zmrazeném obraze |  |
| 29 | Možnost nastavení obrazových parametrů i na zmraženém obraze |  |
| 30 | Nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do aplikačního presetu |  |
| 31 | Nastavení LGC na dotykovém panelu, nejméně 8 úrovní |  |
| 32 | ZOOM na celou obrazovku |  |
| 33 | Panoramatické zobrazování v reálném čase |  |
| 34 | Zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v několika úrovních |  |
| 35 | Zobrazení pro vylepšení vizualizace jehly |  |
| 36 | Kompaudní zobrazení s možností nastavení v několika úrovních |  |
| 37 | Podpora CEUS zobrazení |  |
| 38 | Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách |  |
| 39 | Podpora připojení single crystal ultrazvukových sond |  |
| 40 | Možnost připojit endovaginální sondu s frekvenčním rozsahem min. 3-15 MHz, min. 192 elementy a úhlem zobrazení min. 190° bez použití softwarového rozšíření |  |
| 41 | Porovnání obrázků v reálném čase a porovnání uložených obrázků |  |
| 42 | Paměťová smyčka pro záznam a uložení videosekvencí délky min. 500 s |  |
| Sondy |  |  |
| 43 | Abdominální single crystal 2D sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-8 MHz a min. 192 elementy |  |
| 44 | Lineární 2D sonda s frekvenčním rozsahem min. 3-17 MHz, min. 256 elementy a šířkou zobrazení minimálně 50mm bez použití softwarového rozšíření |  |