TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Laparoskopické věže

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			13 432 000 Kč bez DPH

Popis a medicínský účel předmětu plnění:

Předmětem plnění jsou nové laparoskopické věže (1 ks pro gynekologickou operativu, 2 ks pro chirurgickou operativu), které jsou určeny k provádění miniinvazivních operačních výkonů nahrazujících klasické otevřené přístupy. Umožňují přesné zobrazení operačního pole v reálném čase, čímž zvyšují bezpečnost a přesnost výkonů, snižují krevní ztráty a pooperační zátěž pacientů. Věže musí vyhovovat nepřetržitému a dlouhodobému provozu v prostředí centrálních operačních sálů, a musí být kompatibilní se stávající nemocniční infrastrukturou, případně vybavením.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky se specifikací předmětu plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Účastník je dále povinen ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce). Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“ nebo „schopnost“ nebo „podporuje“ atp., rozumí se tím vlastnost, funkce či vybavení předmětu plnění, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této funkce (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Zadavatel neumožňuje nabídku demo nebo repasované zdravotnické technologie.

Specifikace předmětu plnění

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| Laparoskopická sestava 2D 4K pro gynekologii | 1 |  |  |
| Laparoskopická sestava 2D/3D 4K pro chirurgii | 2 |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální a nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Laparoskopická sestava 2D 4K pro gynekologii |  |  |
| 1 | Laparoskopická sestava s UHD (Ultra HD, resp. 4K rozlišením) |  |
| 2 | Komponenty sestavy: - Kamerová jednotka - Kamerová hlava - Zobrazovací monitor - Zdroj světla vč. světelného kabelu - Insuflační jednotka vč. ohřevu plynu - Multioborový elektrokoagulační generátor - Multioborová oplachová pumpa vč. odsávání - Odsávací pumpa - Bipolární hysteroresektoskop - 4K laparoskopická optika - IR 4K laparoskopická optika - Přístrojový vozík |  |
| 3 | Vzájemná kompatibilita všech výše uvedených součástí sestavy dodávané jako celek, od jednoho výrobce |  |
| 4 | Každý prvek sestavy musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem |  |
| Kamerová jednotka |  |  |
| 5 | Medicínský atest |  |
| 6 | 4K kamerová jednotka s rozlišením min. 3840 x 2160 pixelů |  |
| 7 | Ovládání kamerové jednotky prostřednictvím dotykového displeje, pomocí programovatelných ovládacích tlačítek kamerové hlavy a pomocí klávesnice |  |
| 8 | Nastavitelný jas dotykového displeje – min. 10 stupňů |  |
| 9 | Ovládání jednotky v českém jazyce |  |
| 10 | Možnost připojení FULL HD kamerové hlavy, volba nastavení přepočtu datového signálu FULL HD na 4K |  |
| 11 | Možnost připojení flexibilních i rigidních videoendoskopů s čipovou technologií na distálním konci |  |
| 12 | Nastavení bílé barvy – ručně na čelním panelu jednotky a přes programovatelná tlačítka kamerové hlavy |  |
| 13 | Integrovaná funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 530 nm – 540 nm (zelené světlo) |  |
| 14 | Funkce Yellow Enhance pro barevné odlišení jednotlivých typů tkání (např. tuková tkáň a nervy) |  |
| 15 | Funkce IR pomocí ICG, 3 režimy – módy zobrazení (IR+WLI, IR+Magenta, IR) |  |
| 16 | IR zesílení zobrazení ve 3 úrovních (nízká, střední, vysoká hladina) |  |
| 17 | Integrované záznamové zařízení určené pro archivaci obrázků pomocí USB rozhraní |  |
| 18 | Možnost uživatelských přednastavení – min. 20 uživatelských předvoleb |  |
| 19 | Zadání a uložení min. 50 pacientů |  |
| 20 | Zadání a uložení pacientských dat minimálně datum, jméno a příjmení, datum narození, ID číslo pacienta, věk, pohlaví |  |
| 21 | Automatické řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole |  |
| 22 | Funkce HDR (vysoký dynamický rozsah) – lepší zobrazení a zachycení detailu tmavších zobrazovaných míst |  |
| 23 | 4K výstupy – 2x 12G-SDI, 1x čtyřpólový 3G-SDI |  |
| 24 | FULL HD výstupy – min. 3x 3G/HD-SDI |  |
| 25 | HD výstupy – min. 1x HD-SDI |  |
| 26 | Funkce zmrazení obrazu |  |
| 27 | Možnost rotace obrazu o 180°, možnost vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu |  |
| 28 | Digitální zoom nastavitelný v min. 6 krocích (v rozsahu 1,0 - 2,0) – při použití 4K kamerové hlavy |  |
| 29 | Digitální zoom nastavitelný v min. 3 krocích (v rozsahu - 1,0 - 1,5) – při použití FULL HD kamerové hlavy |  |
| 30 | Obsahuje integrovanou funkci pro případné budoucí rozšíření o zobrazování 3D bez nutnosti dokupování dalšího modulu endoskopické sestavy – pouze softwarový update |  |
| Kamerová hlava 4K |  |  |
| 31 | 2D 4K CMOS kamerová hlava pracující v nativním rozlišení 3840 x 2160 px |  |
| 32 | Integrovaný upínací mechanismus pro optiky |  |
| 33 | Min. 3 programovatelná tlačítka s jednoznačným určením funkce pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla, každé tlačítko má pouze jednu funkci |  |
| 34 | Neoddělitelný objektiv od kamerové hlavy |  |
| 35 | Integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy |  |
| 36 | Ohnisková vzdálenost 19,7 mm |  |
| 37 | Délka kabelu min. 3 m |  |
| 38 | Kamerová hlava podporující využití úzko-pásmového zobrazení |  |
| 39 | Podpora technologie Yellow Enhancement zobrazení |  |
| 40 | Podpora technologie IR pro zobrazení ICG kontrastu |  |
| 41 | Digitální zoom nastavitelný v min. 6 krocích (v rozsahu 1,0 - 2,0) |  |
| 42 | Celokovové tělo pro optimalizaci tepelného managementu |  |
| 43 | Technologie rychlého ostření „auto-focus“ jedním tlačítkem na kamerové hlavě |  |
| 44 | Technologie kontinuálního ostření „continuous auto-focus“ – kamerová hlava automaticky sama zaostří vždy po jejím pohybu a vizualizaci jiného místa |  |
| 45 | Možnost také manuálního ostření pomocí tlačítek na kamerové hlavě |  |
| 46 | Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru |  |
| 47 | Plně autoklávovatelná při 134 °C |  |
| 48 | Hmotnost max. 270 g |  |
| Zobrazovací monitor |  |  |
| 49 | Monitor 2D 4K s LCD technologií |  |
| 50 | Úhlopříčka monitoru min. 31“ |  |
| 51 | Rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px |  |
| 52 | Poměr stran 16:9 |  |
| 53 | Zobrazovací úhel 178° |  |
| 54 | Svítivost min. 450 cd/m2 |  |
| 55 | Kontrast min. 1000:1 |  |
| 56 | Obrazové funkce min. PiP, PoP |  |
| 57 | Formát barevného podání: BT.2020 / BT.709 |  |
| 58 | Obrazové vstupy 4K minimálně: 2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI |  |
| 59 | Obrazové vstupy FULL HD minimálně: 1x 3G-SDI, 1x DVI-D |  |
| 60 | Obrazové výstupy minimálně: 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI |  |
| 61 | Umístění na pohyblivém držáku na vozíku |  |
| 62 | Funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920 x 1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840 x 2160 (4K) |  |
| Zdroj světla včetně světlovodného kabelu |  |  |
| 63 | Samostatný světelný LED zdroj studeného světla s medicínským atestem |  |
| 64 | Plynulá regulace intenzity světla, nastavení v min. 17 krocích |  |
| 65 | Automatické nastavení intenzity osvětlení s propojením s kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |
| 66 | Garantovaná životnost lampy min. 10 000 hodin |  |
| 67 | Funkce zobrazení bílým světlem |  |
| 68 | Funkce zobrazení úzkopásmovým zobrazením |  |
| 69 | Funkce zobrazení žlutým zvýrazněním |  |
| 70 | Funkce IR pro ICG – celkem 3 režimy – módy vč. režimu „Overlay Mode“ zobrazující fluorescenci během barevného zobrazování bílým světlem ve 4K |  |
| 71 | Zdroj světla je ovladatelný z dotykového displeje kamerové jednotky, případně videolaparoskopu, videoendoskopu, či kamerové hlavy |  |
| Insuflační jednotka vč. ohřevu plynu |  |  |
| 72 | Volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu |  |
| 73 | Volitelná velikost insuflované dutiny |  |
| 74 | Intuitivní a jednoduché ovládání |  |
| 75 | Automatické vypouštění plynu při přetlaku |  |
| 76 | Možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2 |  |
| 77 | Předvolba tlaku v mmHg |  |
| 78 | Tlak nastavitelný minimálně v rozsahu 3 – 25mmHg |  |
| 79 | Maximální průtok min. 45 l/min |  |
| 80 | Volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině |  |
| 81 | Podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou |  |
| 82 | Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu |  |
| 83 | Zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní |  |
| 84 | Ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru |  |
| 85 | Samostatná ohřívací jednotka plynu pro ohřev plynu na teplotu blízkou teplotě těla včetně 4 ks autoklávovatelných insuflačních hadic s ohřevem plynu, bez čipu počtu použití či jiného omezení |  |
| 86 | Příslušenství: - 1 ks přívodní hadice pro centrální rozvod CO2 - 10 ks insuflačních filtrů - 1 ks hadice pro insuflaci |  |
| Multioborový elektrokoagulační generátor |  |  |
| 87 | Multioborový generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu |  |
| 88 | Kompletní řada minimálně monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekce ve fyziologickém roztoku) |  |
| 89 | Podpora urologické plazmové vaporizace a bipolární enukleace prostaty |  |
| 90 | Zařízení musí být zpětně kompatibilní s dříve pořízenými plasma resektoskopy OES Elite/Pro, výrobce Olympus Medical |  |
| 91 | Režim pro pokročilou bipolární koagulaci umožňující bezpečné zatavení cév minimálně do velikosti 7 mm |  |
| 92 | Výkonový rozsah režimů: - monopolární minimálně 0–300 W - bipolární minimálně 0–320 W |  |
| 93 | Řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením |  |
| 94 | Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |
| 95 | Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření |  |
| 96 | Možnost připojení min. 2 monopolárních a 2 bipolárních nástrojů současně |  |
| 97 | Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů |  |
| 98 | Ruční a nožní ovládání generátoru (s možností připojení min. 2 pedálů s programovatelným přiřazením) |  |
| 99 | Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace |  |
| 100 | Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje |  |
| 101 | Možnost uložení min. 20-ti nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem |  |
| 102 | Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |
| 103 | Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta |  |
| 104 | Funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole při připojení k insuflační jednotce nebo k zařízení s aktivním odtahem kouře |  |
| 105 | Součástí dodávky 1 ks dvojitého nožního pedálu |  |
| 106 | Součástí dodávky 1 ks komunikačního kabelu pro řízení odsávání kouře |  |
| Multioborová oplachová pumpa včetně odsávání |  |  |
| 107 | Oplachová peristaltická pumpa včetně integrovaného sání |  |
| 108 | Ochrana proti přetlakování |  |
| 109 | Ovládání a sání je realizováno pomocí tlačítek na nástroji a také na přístroji |  |
| 110 | Aktivační klíč pro laparoskopii |  |
| 111 | Laparoskopické parametry – nastavitelný průtok minimálně v rozsahu 1,0 – 1,8 l/min |  |
| 112 | Aktivační klíč pro hysteroskopii |  |
| 113 | Hysteroskopické parametry: - nastavitelný průtok minimálně v rozsahu 50 – 500 ml/min. - nastavitelný tlak tekutiny minimálně v rozsahu 15 – 150 mmHg |  |
| 114 | Podtlak pro sání min. 60 kPa |  |
| 115 | Možnost aktivace režimů – laparo, uro, hys, artro (dle aktivního režimu se nastavují tlaky a průtoky) |  |
| 116 | Součástí dodávky min. 6 ks autoklávovatelného hadicového setu pro oplach |  |
| 117 | Součástí dodávky min. 60 ks jednorázového hadicového setu pro oplach |  |
| Odsávací pumpa |  |  |
| 118 | Odsávací pumpa s maximálním sacím výkonem min. 60 l/min |  |
| 119 | Podtlak min. 95 kPa |  |
| 120 | Umožňuje plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru |  |
| Bipolární hysteroresektoskop |  |  |
| 121 | Hmotnost resektoskopu max. 250 g |  |
| 122 | Pracovní délka resektoskopu min. 194 mm |  |
| 123 | Optika 4mm a 12°, HD, podpora selektivního barevného zobrazení, autoklávovatelná |  |
| 124 | Ochranný tubus optiky pro bezpečnější sterilizaci |  |
| 125 | Světlovodný kabel průměr 2,8 mm, délka min. 3 m, autoklávovatelný |  |
| 126 | Dvouplášťový rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, konektory stopcock, s vnějším průměrem pláště 8,5 mm, autoklávovatelný |  |
| 127 | Pasivní pracovní element s rychlo-aretačním zámkem elektrody, autoklávovatelný |  |
| 128 | Keramická ochrana distálního konce endoresektoskopu pro ochranu vůči termálnímu poškození tkáně |  |
| 129 | Ochrana proti pulsování operačního pole |  |
| 130 | Nástroj umožňující jednoduché sestavování/rozkládání pomocí automatických zámků (click systém), řešení bez použití manuálního uzamykání |  |
| 131 | Možnost připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká) |  |
| 132 | Možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku |  |
| 133 | Možnost připojení vaporizační oválné elektrody |  |
| 134 | Možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt |  |
| 135 | Možnost připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé) |  |
| 136 | Možnost připojení kuličkové koagulační elektrody |  |
| 137 | Resektoskop resterilizovatelný v parním sterilizátoru na 134°C |  |
| 138 | Příslušenství hysteroresektoskopu: - 1 ks bipolární VF-kabel s čipem pro automatické nastavení elektrokoagulační jednotky na vhodné parametry resekce, připojitelný k nabízené elektrokoagulační jednotce, minimální délka 4 m - 12 ks bipolární resekční elektroda, klička, medium - 1 ks sterilizační kontejner s víkem pro uložení kompletní nabízené sady hysteroresektoskopu, s plastovým uchycením proti vypadnutí součástí nástrojů při přenášení a sterilizaci |  |
| 4K laparoskopická optika – 2 kusy |  |  |
| 139 | 4K laparoskopická optika s podporou úzkopásmového zobrazování |  |
| 140 | Průměr 10 mm |  |
| 141 | Úhel pohledu 30° |  |
| 142 | Pracovní délka min. 315 mm |  |
| 143 | Zorné pole 88° |  |
| 144 | Autoklávovatelná |  |
| 145 | Příslušenství: - 2 ks sterilizační kontejner pro laparoskopickou optiku - 2 ks světlovodný kabel, průměr 4,25 mm, délka 3 m, autoklávovatelný |  |
| IR 4K laparoskopická optika – 2 kusy |  |  |
| 146 | 4K laparoskopická optika s podporou úzkopásmového zobrazování a IR zobrazení |  |
| 147 | Průměr 10 mm |  |
| 148 | Úhel pohledu 30° |  |
| 149 | Pracovní délka min. 315 mm |  |
| 150 | Zorné pole 88° |  |
| 151 | Autoklávovatelná |  |
| 152 | Příslušenství: - 2 ks sterilizační kontejner pro laparoskopickou optiku - 2 ks světlovodný kabel, průměr 4,25 mm, délka 3 m, autoklávovatelný |  |
| Přístrojový vozík |  |  |
| 153 | Izolační transformátor |  |
| 154 | Nastavitelné rameno pro LCD monitor |  |
| 155 | Zadní panel vozíku |  |
| 156 | 4 pojízdná kolečka, 4 z nich bržděná |  |
| 157 | Držák pro kamerovou hlavu |  |
| 158 | Držák infuze |  |
| 159 | Držák nožního pedálu |  |
| 160 | Držák odpadní láhve |  |
| 161 | Manipulační madla |  |
| 162 | Antistatická povrchová úprava |  |
| 163 | Centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení |  |
| Laparoskopická sestava 2D/3D 4K pro chirurgii – specifikace jedné sestavy (zadavatel požaduje 2 kompletní sestavy v dodávce) |  |  |
| 164 | Laparoskopická sestava s UHD (Ultra HD, resp. 4K rozlišením) |  |
| 165 | Komponenty jedné sestavy: - Kamerová jednotka 2D 4K - Kamerová hlava 4K - Zobrazovací monitor 2D - Zobrazovací monitor 3D - Zdroj světla vč. světlovodného kabelu - Insuflační jednotka vč. ohřevu plynu - Multioborová oplachová pumpa vč. odsávání - 4K laparoskopická optika - Přístrojový vozík |  |
| 166 | Vzájemná kompatibilita všech výše uvedených součástí sestavy dodávané jako celek, od jednoho výrobce |  |
| 167 | Každý prvek sestavy musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem |  |
| Kamerová jednotka 2D 4K |  |  |
| 168 | Medicínský atest |  |
| 169 | 4K kamerová jednotka s rozlišením min. 3840 x 2160 pixelů |  |
| 170 | Ovládání kamerové jednotky prostřednictvím dotykového displeje, pomocí programovatelných ovládacích tlačítek kamerové hlavy a pomocí klávesnice |  |
| 171 | Nastavitelný jas dotykového displeje – min. 10 stupňů |  |
| 172 | Ovládání jednotky v českém jazyce |  |
| 173 | Možnost připojení FULL HD kamerové hlavy, volba nastavení přepočtu datového signálu FULL HD na 4K |  |
| 174 | Možnost připojení flexibilních i rigidních videoendoskopů s čipovou technologií na distálním konci |  |
| 175 | Nastavení bílé barvy – ručně na čelním panelu jednotky a přes programovatelná tlačítka kamerové hlavy |  |
| 176 | Integrovaná funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 530 nm – 540 nm (zelené světlo) |  |
| 177 | Funkce Yellow Enhance pro barevné odlišení jednotlivých typů tkání (např. tuková tkáň a nervy) |  |
| 178 | Funkce IR pomocí ICG, 3 režimy – módy zobrazení (IR+WLI, IR+Magenta, IR) |  |
| 179 | IR zesílení zobrazení ve 3 úrovních (nízká, střední, vysoká hladina) |  |
| 180 | Integrované záznamové zařízení určené pro archivaci obrázků pomocí USB rozhraní |  |
| 181 | Možnost uživatelských přednastavení – min. 20 uživatelských předvoleb |  |
| 182 | Zadání a uložení min. 50 pacientů |  |
| 183 | Zadání a uložení pacientských dat minimálně datum, jméno a příjmení, datum narození, ID číslo pacienta, věk, pohlaví |  |
| 184 | Automatické řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole |  |
| 185 | Funkce HDR (vysoký dynamický rozsah) – lepší zobrazení a zachycení detailu tmavších zobrazovaných míst |  |
| 186 | 4K výstupy – 2x 12G-SDI, 1x čtyřpólový 3G-SDI |  |
| 187 | FULL HD výstupy – min. 3x 3G/HD-SDI |  |
| 188 | Funkce zmrazení obrazu |  |
| 189 | Možnost rotace obrazu o 180°, možnost vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu |  |
| 190 | Digitální zoom nastavitelný v min. 6 krocích (v rozsahu 1,0 - 2,0) – při použití 4K kamerové hlavy |  |
| 191 | Digitální zoom nastavitelný v min. 3 krocích (v rozsahu - 1,0 - 1,5) – při použití FULL HD kamerové hlavy |  |
| 192 | Obsahuje integrovanou funkci pro případné budoucí rozšíření o zobrazování 3D bez nutnosti dokupování dalšího modulu endoskopické sestavy – pouze softwarový update |  |
| 193 | Obsahuje integrovanou funkci pro případné budoucí rozšíření o zobrazování IR pomocí ICG bez nutnosti dokupování dalšího modulu endoskopické sestavy – pouze softwarový update |  |
| Kamerová hlava 4K |  |  |
| 194 | 2D 4K CMOS kamerová hlava pracující v nativním rozlišení 3840 x 2160 px |  |
| 195 | Integrovaný upínací mechanismus pro optiky |  |
| 196 | Min. 3 programovatelná tlačítka s jednoznačným určením funkce pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla, každé tlačítko má pouze jednu funkci |  |
| 197 | Neoddělitelný objektiv od kamerové hlavy |  |
| 198 | Integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy |  |
| 199 | Ohnisková vzdálenost 19,7 mm |  |
| 200 | Délka kabelu min. 3 m |  |
| 201 | Kamerová hlava podporující využití úzko-pásmového zobrazení |  |
| 202 | Podpora technologie Yellow Enhancement zobrazení |  |
| 203 | Podpora technologie IR pro zobrazení ICG kontrastu |  |
| 204 | Digitální zoom nastavitelný min. v 6 krocích (1,0 - 2,0) |  |
| 205 | Celokovové tělo pro optimalizaci tepelného managementu |  |
| 206 | Technologie rychlého ostření „auto-focus“ jedním tlačítkem na kamerové hlavě |  |
| 207 | Technologie kontinuálního ostření „continuous auto-focus“ – kamerová hlava automaticky sama zaostří vždy po jejím pohybu a vizualizaci jiného místa |  |
| 208 | Možnost také manuálního ostření pomocí tlačítek na kamerové hlavě |  |
| 209 | Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru |  |
| 210 | Plně autoklávovatelná při 134° |  |
| 211 | Hmotnost max. 270 g |  |
| Zobrazovací monitor 2D |  |  |
| 212 | Monitor 2D 4K |  |
| 213 | Velikost úhlopříčky min. 31“ |  |
| 214 | LCD technologie |  |
| 215 | Rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px |  |
| 216 | Poměr stran 16:9 |  |
| 217 | Zobrazovací úhel min. 178° |  |
| 218 | Svítivost min. 450 cd/m2 |  |
| 219 | Kontrast min. 1000:1 |  |
| 220 | Obrazové funkce min. PiP, PoP |  |
| 221 | Formát barevného podání: BT.2020 / BT.709 |  |
| 222 | Obrazové vstupy 4K minimálně: 2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI |  |
| 223 | Obrazové vstupy FULL HD minimálně: 1x 3G-SDI, 1x DVI-D |  |
| 224 | Obrazové výstupy min.: 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI |  |
| 225 | Umístění na pohyblivém držáku na vozíku |  |
| 226 | Funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920 x 1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840 x 2160 (4K) |  |
| Zobrazovací monitor 3D |  |  |
| 227 | Monitor 3D 4K |  |
| 228 | Velikost úhlopříčky min. 32“ |  |
| 229 | LCD technologie |  |
| 230 | Zobrazení ve 2D/3D s možností přepnutí přímo tlačítkem na monitoru |  |
| 231 | Rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px |  |
| 232 | Poměr stran 16/9 |  |
| 233 | Kontrast min. 1000000:1 |  |
| 234 | Funkce zoom – zvětšení min. ve 4 krocích |  |
| 235 | Barevná hloubka min. 10-bit |  |
| 236 | Funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180° |  |
| 237 | Zobrazovací úhel min. 89°/89°/89°/89° |  |
| 238 | 4K vstupy minimálně 2x 12G-SDI |  |
| 239 | FULL HD vstupy minimálně 1xHDMI, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 1x Display port |  |
| 240 | 4K výstupy minimálně 3x 12G-SDI |  |
| 241 | Funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920 x 1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840 x 2160 (4K) - platí pro zobrazení ve 2D i ve 3D |  |
| 242 | Antireflexní úprava |  |
| Zdroj světla vč. světlovodného kabelu |  |  |
| 243 | Samostatný světelný LED zdroj studeného světla s medicínským atestem |  |
| 244 | Plynulá regulace intenzity světla, nastavení v min. 17 krocích |  |
| 245 | Automatické nastavení intenzity osvětlení s propojením s kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |
| 246 | Garantovaná životnost lampy min. 10 000 hodin |  |
| 247 | Funkce zobrazení bílým světlem |  |
| 248 | Funkce zobrazení úzkopásmovým zobrazením |  |
| 249 | Funkce zobrazení žlutým zvýrazněním |  |
| 250 | Funkce IR pro ICG – celkem 3 režimy – módy vč. režimu „Overlay Mode“ zobrazující fluorescenci během barevného zobrazování bílým světlem ve 4K |  |
| 251 | Zdroj světla je ovladatelný z dotykového displeje kamerové jednotky, případně videolaparoskopu, videoendoskopu, či kamerové hlavy |  |
| Insuflační jednotka vč. ohřevu plynu |  |  |
| 252 | Volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu |  |
| 253 | Volitelná velikost insuflované dutiny |  |
| 254 | Automatické vypouštění plynu při přetlaku |  |
| 255 | Možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2 |  |
| 256 | Předvolba tlaku v mmHg |  |
| 257 | Tlak nastavitelný minimálně v rozsahu 3 – 25mmHg |  |
| 258 | Maximální průtok min. 45 l/min |  |
| 259 | Volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině |  |
| 260 | Podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou |  |
| 261 | Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu |  |
| 262 | Zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní |  |
| 263 | Ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru |  |
| 264 | Samostatná ohřívací jednotka plynu pro ohřev plynu na teplotu blízkou teplotě těla včetně 4 ks autoklávovatelných insuflačních hadic s ohřevem plynu, bez čipu počtu použití či jiného omezení |  |
| 265 | Příslušenství: - 1 ks přívodní hadice pro centrální rozvod CO2 - 10 ks insuflačních filtrů - 1 ks hadice pro insuflaci |  |
| Multioborová oplachová pumpa vč. odsávání |  |  |
| 266 | Oplachová peristaltická pumpa včetně integrovaného sání |  |
| 267 | Ochrana proti přetlakování |  |
| 268 | Ovládání a sání je realizováno pomocí tlačítek na nástroji a také na přístroji |  |
| 269 | Aktivační klíč pro laparoskopii |  |
| 270 | Laparoskopické parametry: nastavitelný průtok minimálně v rozsahu 1,0 - 1,8 l/min |  |
| 271 | Podtlak pro sání min. 60 kPa |  |
| 272 | Možnost aktivace režimů – laparo, uro, hys, artro (dle aktivního režimu se nastavují tlaky a průtoky) |  |
| 273 | Součástí dodávky min. 6 ks autoklávovatelného hadicového setu pro oplach |  |
| 274 | Součástí dodávky min. 60 ks jednorázového hadicového setu pro oplach |  |
| 275 | Nástrojové příslušenství oplachové pumpy, po jednu sestavu: - 6 ks pistolová rukojeť pro sání/oplach s ovládáním, se samostatným odsávacím kanálem 8 mm - 6 ks tubus pro pistolovou rukojeť pro sání/oplach, 10 x 360 mm - 6 ks tubus pro pistolovou rukojeť pro sání/oplach, 5 x 360 mm - 9 ks vnitřní hadička pro pistolovou rukojeť, sací kanál 8 mm |  |
| 4K laparoskopická optika – 3 kusy v sestavě |  |  |
| 276 | 4K laparoskopická optika s podporou úzkopásmového zobrazování |  |
| 277 | Průměr 10 mm |  |
| 278 | Úhel pohledu 30° |  |
| 279 | Pracovní délka min. 315 mm |  |
| 280 | Zorné pole 88° |  |
| 281 | Autoklávovatelná |  |
| 282 | Součástí dodávky 3 x sterilizační kontejner pro optiku |  |
| 283 | Součástí dodávky 3 x světlovodný kabel průměr 4,25 mm, délka min. 3 m, autoklávovatelný |  |
| Přístrojový vozík |  |  |
| 284 | Izolační transformátor |  |
| 285 | Nastavitelné rameno pro LCD monitor |  |
| 286 | Zadní panel vozíku |  |
| 287 | 4 pojízdná kolečka, 4 z nich bržděná |  |
| 288 | Držák pro kamerovou hlavu |  |
| 289 | Držák infuze |  |
| 290 | Manipulační madla |  |
| 291 | Antistatická povrchová úprava |  |
| 292 | Centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného řešení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nabízená kamerová jednotka je kompatibilní s kamerovou hlavou CH-S190-XZ-E výrobce Olympus Medical, umístěnou na pracovišti COS zadavatele |  |
| 2 | Nabízená kamerová jednotka je kompatibilní s lomenou kamerovou hlavou CH-S190-08-LB výrobce Olympus Medical, umístěnou na pracovišti COS zadavatele |  |
| 3 | Nabízená kamerová jednotka je kompatibilní s kamerovou hlavou CH-S700-XZ-EA výrobce Olympus Medical, umístěnou na pracovišti COS zadavatele |  |
| 4 | Nabízená kamerová jednotka je kompatibilní s kamerovou jednotkou OTV-S700 výrobce Olympus Medical, umístěnou na pracovišti COS zadavatele |  |
| 5 | Pistolová rukojeť včetně příslušenství je kompatibilní a zaměnitelná se stávajícím příslušenstvím k odsávací pumpě Sopro 673, umístěnou na pracovišti COS zadavatele |  |
| 6 | Nabízený bipolární hysteroresektoskop je vzájemně kompatibilní a zaměnitelný se stávajícím nástrojovým vybavením na pracovišti – resektoskopy OES Pro/Elite výrobce Olympus Medical |  |