Příloha č. 2 Výzvy (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Mobilní RTG přístroj |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/25/11 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku - 1 ks mobilního RTG přístroje pro použití na jednotce intenzívní péče interního oddělení zadavatele.

- Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, instalace, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. 
o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den. Součástí předmětu je i demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení dle platné legislativy a dále poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz čl. V odst. 1 písm. b) zadávacích podmínek.

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění a jeho případných prováděcích předpisů v platném znění;

- se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů (popřípadě zákonem č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů s důrazem na prováděcí předpisy týkající se oblasti radiační ochrany);

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| MOBILNÍ RTG PŘÍSTROJ 1 KS |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 ks nový mobilní RTG přístroj s parametry a výbavou (viz specifikace níže) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| Základní vlastnosti |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Hmotnost plně vybaveného mobilního RTG přístroje max. 390 kg | požadováno | absolutní | ano - ne | ………kg | …………… |
| 3. | Výška přístroje v parkovací/transportní poloze max. 1450 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……mm | …………… |
| 4. | Šířka přístroje max. 600 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……mm | …………… |
| 5. | Otočení hlavice rentgenky kolem svislé osy v rozsahu min. +/- 90° a o min. 90°/-10° ve směru vpřed/vzad | požadováno | absolutní | ano - ne | ………° | …………… |
| 6. | Teleskopický sloup | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 7. | Rotace sloupu kolem jeho osy min. v rozsahu +/- 270° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………° | …………… |
| 8. | Vzdálenost ohniska od podlahy v nejnižší poloze je ≤ 600 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……mm | …………… |
| 9. | Minimální rozsah nastavení ohniska nad zemí od 600 mm do 2000 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……mm | …………… |
| 10. | Snímkování i při vybití akumulátorů RTG připojením do elektrické sítě | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 11. | Napájení z elektrické 230V/50 Hz, samonavíjecí kabel | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 12. | Motorizovaný přístroj – pojezd vpřed a vzad | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 13. | Otočení přístroje na místě | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| Generátor a rentgenka |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Výkon generátoru min. 30 kW | požadováno | absolutní | ano - ne | ………kW | …………… |
| 15. | Rozsah napětí min. 40 – 130 kV | požadováno | absolutní | ano - ne | ………kV | …………… |
| 16. | Rozsah proudu min. 0,1 – 320 mAs | požadováno | absolutní | ano - ne | ……mAs | …………… |
| 17. | Nejmenší expoziční čas min. 1 ms | požadováno | absolutní | ano - ne | ………ms | …………… |
| 18. | Velikost ohnisek: malé ≤ 0,7 mm velké ≤ 1,3 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……mm | …………… |
| 19. | Tepelná kapacita anody min. 300 kHU | požadováno | absolutní | ano - ne | ……kHU | …………… |
| Kolimátor |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Hloubková clona otočná o +/- 90° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………° | …………… |
| 21. | DAP metr pro výpočet plošné dávky | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 22. | Integrované měřidlo ohniskové vzdálenosti | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 23. | Zobrazení úhlu detektoru na display kolimátoru v obou osách rtg. paprsku | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| Detektor |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Scintilátor CsI s aktivní plochou min. 400 mm x 400 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……mm | …………… |
| 25. | ochrana detektoru proti průniku tekutin min. IP54 | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 26. | Bezdrátový přenos dat | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 27. | Velikost pixelu max. 150 µm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………µm | …………… |
| 28. | A/D konverze min. 16 bitů | požadováno | absolutní | ano - ne | ……bitů | …………… |
| 29. | Plošné zatížení detektoru min. 150 kg | požadováno | absolutní | ano - ne | ………kg | …………… |
| 30. | Napájení pomocí baterie i kabelu | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 31. | Dobíjení detektoru v dobíjecí stanici integrované do těla přístroje | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 32. | Hmotnost detektoru včetně baterie max. 3,7 kg | požadováno | absolutní | ano - ne | ………kg | …………… |
| 33. | Dva kusy akumulátorů detektoru včetně dobíjecí stanice | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| Vlastnosti akvizičního panelu přístroje |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Plochý integrovaný displej s dotykovým ovládáním min. 19" | požadováno | absolutní | ano - ne | ………" | …………… |
| 35. | Kapacita pro uložení min. 50 GB (cca 2500 snímků) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 36. | Manuálního zadání pacientských dat | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 37. | Manuální a automatické nastavení akvizičních parametrů. Úprava parametrů předdefinovaných anatomických programů. | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 38. | Ruční expoziční tlačítko | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 39. | Zpracování výsledného obrazu minimálně v rozsahu – úprava jasu / kontrastu / zoom / ořez snímků (černé okraje po ořezu), otáčení snímků, anotace, vlastní značky, měření, filtrace | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 40. | Bezdrátový přenos do PACS | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 41. | Zápis kompletních expozičních dat do snímku včetně dávky | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 42. | DICOM 3.0 kompatibilita – min. Storage, Worklist, Dose report | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 43. | Napojení na metalickou ethernetovou síť 1000BASE-T (Gigabit Ethernet, konektor RJ45) a kompatibilita s wifi sítí na bázi přístupových bodů Aruba AP-515 (ARUBA AP-515 (RW) DUAL RADIO 4X4:4 + 2X2:2, 802.11AX, interní anténa) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech – produkt data, originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky.

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce,

- návod k obsluze/uživatelskou příručku v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce)

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy).

Podrobnosti k požadavkům jsou uvedeny v čl. V odst. 1 písm. b) zadávacích podmínek.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových listech s technickou specifikací – např. technická dokumentace (případně její část) dle platné legislativy (nařízení MDR, případně směrnice MDD), technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, produktová data, schémata, katalogová čísla, fotografie apod.).