TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávky setů krátkodobé srdeční mechanické podpory 
vč. bezplatné výpůjčky 1 ks ovládací jednotky

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky (nákupy) mechanické krátkodobé srdeční podpory 
u pacientů se srdečním selháním v průběhu 4 let (tj. 48 měsíců) a výpůjčka 
1 ks ovládací jednotky, a to od začátku platností smluv, které vzejdou na základě vyhodnocení 
z tohoto výběrového řízení.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedenou tabulku (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N); u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ovládací jednotka | 1 |  |  |  |
| Set krátkodobé mechanické srdeční podpory | 60 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Popis, specifikace, hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět dodávky – specifikováno dle systému IMPELLA Controller (výr. Abiomed, Inc.) |  |  |  |
| 1 | Výpůjčka 1 ks ovládací jednotky určeného k implementačnímu setu – popsanému níže |  |  |
| 2 | Součástí implementačního setu je: - zaváděcí set - proplachovací set - vodící drát 0,018“ - katetr s pevně připojeným elektrickým kabelem s integrovaným optickým vláknem |  |  |
| Automatizovaná řídicí jednotka |  |  |  |
| 3 | - poskytuje rozhraní pro sledování a řízení funkce katétrů |  |  |
| 4 | - zajišťuje proplachování katétrů tekutinou, |  |  |
| 5 | - poskytuje záložní napájení, když je systém odpojen od elektrické sítě. |  |  |
| Princip fungování |  |  |  |
| 6 | Krátkodobá mikroaxilární intrakardiální katétrová mechanická srdeční podpora, která přečerpává krev z levé srdeční komory do aorty - transaortálně s maximálním středním průtokem 3.7l/min. (se špičkovým průtokem při systole až do 4.3l/aorty) při maximálním počtu otáček 46 000 ot/min. Změnu otáček je možno provádět pomocí uživatelského rozhraní automatizované řídící jednotky AIC a to v automatickém nebo manuálním režimu po krocích. |  |  |
| Mechanická srdeční podpora |  |  |  |
| 7 | Certifikace pro zavádění přes a. femoralis perkutánním přístupem nebo přes a. axillaris chirurgickým přístupem |  |  |
| 8 | Zavaděč o diametru 14F s volbou délky 13 cm a 25 cm |  |  |
| 9 | Možnost intervence přes jeden společný vstup |  |  |
| 10 | Pracovní délka katetru v rozmezí 92-98 cm |  |  |
| 11 | Integrovaná repoziční jednotka |  |  |
| 12 | Možnost zavedení vodiče do repoziční jednotky až do velikosti 0.035" |  |  |
| 13 | Změna otáček – automatický nebo manuální režim po krocích |  |  |
| 14 | Střední průtok přečerpávání krve z levé srdeční komory do aorty 3,7 l/min. |  |  |
| 15 | Katetr obsahuje také repoziční jednotku pro použití při léčbě pacienta na lůžku mimo katetrizační/operační sál a umožňuje zavedení vodiče do velikosti 0.035“ postranním vstupem do tepny. |  |  |
| Další vlastnosti |  |  |  |
| 16 | Optický sensor tlaku v aortě |  |  |
| 17 | Měření tlaku v levé komoře pomocí mikro-axiálního motoru |  |  |
| 18 | Možnost repozice bez použití zobrazovacích metod při dislokaci do komory |  |  |
| 19 | Přesnější a rychlejší rozlišení alarmu přisávání, vyhodnocení selhávání pravé komo |  |  |
| 20 | Asistence při posouzení hemodynamického stavu pacienta – aortální tlaková křivka umístění, levokomorová tlaková křivka, celkový srdeční výdej, srdeční výkon |  |  |
| 21 | Vedení při weaningu pomocí zobrazení trendů - střední aortální tlak, LVEDP srdeční výdej, průtok, nativní srdeční výdej |  |  |
| Systém je certifikován pro indikace |  |  |  |
| 22 | U pacientů se sníženou funkcí levé komory (např. postkardiotomie, low output syndrom, kardiogenní šok po akutním infarktu myokardu, protekce myokardu při akutním infarktu myokardu |  |  |
| 23 | Jako kardiovaskulární podpora při kardiochirurgické operaci aortokoronárního bypassu na bijícím srdci, a to částečně u pacientů s limitovanou preoperační ejekční frakcí s vysokým rizikem pooperačního vzniku low output syndromu |  |  |
| 24 | Jako protekce při vysoce rizikové koronární intervenci (HRPCI) |  |  |
| 25 | Jako podpora po PCI |  |  |
| 26 | Systém musí být certifikován CE a FDA. |  |  |
| 27 | Certifikovaná doba použití systému musí být alespoň 5 dnů |  |  |
| Další požadavky |  |  |  |
| 28 | V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství, software i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) |  |  |

Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto takto uvedených řešení. Dodavatel je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat požadovaný medicínský účel, technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.