TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Infuzní technika

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:		4 990 887 Kč bez DPH

Popis a medicínský účel předmětu plnění:

Infuzní technika zahrnuje zdravotnické prostředky určené k řízenému podávání tekutin, léčivých přípravků a nutričních roztoků do krevního oběhu, podkoží nebo jiných tělních oblastí pacienta. Typicky zahrnuje infuzní pumpy, lineární dávkovače, infuzní sety, příslušenství a kontrolní prvky umožňující bezpečné, přesné a kontinuální podávání látek. Moderní infuzní systémy pracují na principu elektronicky řízeného dávkování a umožňují vysokou míru automatizace, integraci do nemocničních informačních systémů a centralizovaného dohledu.

Pořizovaná infuzní technika bude používána na pracovištích onkologického oddělení, zejména chemostacionáře, pro podávání cytostatik a dalších vysoce rizikových léčiv, kde je nezbytná vysoká přesnost a bezpečnost. Infuzní technika je nezbytnou součástí moderního akutního i standardního lůžkového provozu, kde snižuje riziko medikačních chyb, umožňuje individualizovanou terapii a podporuje standardizovaný, auditovatelný a bezpečný léčebný proces.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky se specifikací předmětu plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Účastník je dále povinen ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce). Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“ nebo „schopnost“ nebo „podporuje“ atp., rozumí se tím vlastnost, funkce či vybavení předmětu plnění, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této funkce (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Specifikace předmětu plnění

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| Infuzní pumpa | 65 |  |  |
| Lineární dávkovač | 10 |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Vybavení 22 lůžek stacionáře a 30 lůžek standardního lůžkového onkologického oddělení infuzní technikou, nezbytnou pro přesné podávání léků a infuzí pacientům |  |
| 2 | Umístění infuzní techniky u každého lůžka do dokovací stanice, popř. nabídnutí jiného adekvátního řešení, které splní další podmínky zadávacího řízení |  |
| 3 | Zobrazení přehledu stavu infuzní techniky na externím monitoru z důvodu přehlednosti o stavu podávání léků pacientům pro předpokládanou dobu provozu 10 let |  |
| 4 | Připojení do stávajícího nemocničního informačního systému STAPRO FONS prostřednictvím protokolu HL7, pro předpokládanou dobu provozu 10 let |  |
| 5 | Dokovací stanice (DS), popř. jiné řešení splňující podmínky zadávacího řízení, pro umístění až 4 přístrojů u 52 lůžek: - 65 x – infuzní pumpa (IP) - 10 x – lineární dávkovač (LD) - softwarové řešení pro přehled alarmů a stavu infuzní techniky pro 2 pracoviště (22 lůžek stacionáře + 30 lůžek standardního oddělení) a zajištění autodokumentace do NIS - pokud je nezbytné pro splnění výše uvedeného požadavku dodat speciální HW (pokud nelze SW instalovat na běžně dostupnou počítačovou technologii) bude taktéž součástí dodávky |  |
| 6 | Součástí dodávky je přístup zástupců uživatele (min. 2 osob) ke knihovně léčiv a možnost provádění změn (přidávání a odebírání léčiv, nastavení výchozích parametrů daného léčiva apod.) |  |
| Infuzní pumpa – 65 kusů v dodávce |  |  |
| 7 | Rychlost dávkování min. v rozmezí 0,1-1200 ml/hod; přesnost dávkování ± 5 % a lepší |  |
| 8 | Možnost zadání dávkování min. v režimech: - objem + průtok - objem + čas - průtok + čas |  |
| 9 | Možnost podání bolusu – manuální i s přednastavením objemu; automatická redukce bolusového objemu po okluzi |  |
| 10 | Bezpečné podání a potvrzení manuálního bolusu pomocí kombinace dvou rozdílných kláves nebo stisknutím dotykového displeje na dvou různých místech |  |
| 12 | Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí třech fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, samostatné tlačítko STOP pro zastavení infuze bez nutnosti dalšího potvrzení v případě poškození dotykového displeje, tlačítko domovské obrazovky nebo samostatné tlačítko pro bolus) |  |
| 13 | Uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku v rozmezí cca 75 až 750 mmHg, nastavitelný minimálně ve třech úrovních |  |
| 14 | Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze |  |
| 15 | Ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje |  |
| 16 | Možnost použití IP jak pro infuzní terapii, tak pro podání transfuze, cytostatik, parenterální výživy |  |
| 17 | Přístroj musí být odolný defibrilačnímu výboji |  |
| 18 | Možnost použití: - bezpečnostních bezftalátových infuzních setů, - transfuzních setů, - setů pro podání parenterální výživy - stíněných setů pro podání světlocitlivých látek se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování na min. 72 hodin (v nabídce doložit garanci použitelnosti – buď v podobě kopie certifikátu výrobce, nebo formou čestného prohlášení účastníka) |  |
| 19 | Alarmové stavy v minimálním rozsahu s možností nastavení úrovně hlasitosti alarmu – upozornění na: - vzduch v setu - otevřená dvířka - vybitou a slabou baterii - vnitřní poruchu - okluzi nad i pod pumpou - odpojení od sítě - nastavitelný pre-alarm konce infuze - alarm konec infuze - konec pauzy |  |
| 20 | Zachování průchodnosti žíly režimem KVO |  |
| 21 | Automatické zabránění samovolnému toku tekutiny do pacienta při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy |  |
| 22 | Detekce vzduchových bublin v systému od velikosti 10 microl., možnost nastavení velikosti vzduchových bublin |  |
| 23 | Bezpečný provoz infuzní pumpy bez použití kapkového senzoru |  |
| 24 | SW v češtině |  |
| 25 | Možnost upgradu softwaru |  |
| 26 | Hmotnost max. 2,0 kg včetně baterie |  |
| 27 | Napájení 230 V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 8 hodin provozu při rychlosti podávání léčiva rychlostí min. 25 ml/hod |  |
| 28 | Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě |  |
| 29 | Nepřerušený chod infuzní pumpy při přerušení síťového napájení a přechodu na chod z akumulátoru |  |
| 30 | Integrovaný držák pro upevnění samostatného přístroje na infuzní stojan – není-li infuzní pumpa vybavena vestavěným držákem, dodá dodavatel obdobné řešení (např. externí držák) pro možnost uchycení přístroje na infuzní tyč pro min. 22 ks IP; pokud bude nabídnuté řešení bez dokovacích stanic k lůžkům, držáky budou dodány pro všechny přístroje bez integrovaného držáku |  |
| 31 | Součástí dodávky budou kabely nebo adaptéry pro napájení všech infuzních pump; v případě dodání dokovacích stanice bude součástí dodávky min. 10 ks kabelů nebo adaptérů pro napájení mimo dokovací stanici |  |
| 32 | Integrované madlo pro snadnou a bezpečnou manipulaci se samostatným přístrojem |  |
| 33 | Infuzní pumpy v souladu s nařízením Evropské komise MDR 2017/745 |  |
| 34 | Přístroj musí umožňovat čištění a desinfekci běžnými desinfekčními prostředky určenými pro infuzní techniku |  |
| 35 | Společně se speciální, vzájemně kompatibilní dokovací stanicí (tzv. MRI box), která musí být dostupná na trhu k případnému dokoupení (tj. MRI box není součástí dodávky), musí být umožněn provoz v magnetické rezonanci min. 1,5T |  |
| 36 | Umožnění vzdálené vizualizace informací o stavu infuzní terapie na externím monitoru |  |
| 37 | Zajištění kompatibility připojení IP do nemocniční sítě pro export a výměnu dat mezi připojenými infuzními zařízeními a nemocničním systémem STAPRO FONS prostřednictvím protokolu HL7 (licence na 10 let provozu u všech lůžek) |  |
| Lineární dávkovač – 10 kusů v dodávce |  |  |
| 38 | Přesné dávkování malých objemů pomocí certifikovaných (dle příslušných legislativních regulativů na území EU) jednorázových trojdílných stříkaček s luer-lock napojením infuzní linky, určených pro podávání léčiv pomocí lineárního dávkovače; Konkrétní typy injekčních stříkaček budou výrobcem uvedeny v návodu k použití lineárního dávkovače, popř. v jiném dokumentu vydaném výrobcem (uvést název dokumentu a stranu, kde je informace uvedena; dokument je součástí nabídky) |  |
| 39 | Možnost použití jednorázových trojdílných stříkaček běžně používaných objemů min. 5, 10, 20, 50/60 ml od alespoň třech výrobců |  |
| 40 | Rychlost dávkování min. v rozsahu 0,1-1200 ml/hod, přesnost dávkování ± 2 % a lepší |  |
| 41 | Plně viditelná nebo vizualizovaná stříkačka na displeji pro možnost kontroly aktuálního množství tekutiny ve stříkačce |  |
| 42 | Bolusy – manuální i s přednastavením objemu |  |
| 43 | Bezpečné podání a potvrzení manuálního bolusu pomocí kombinace dvou rozdílných kláves nebo stisknutím dotykového displeje na dvou různých místech |  |
| 44 | Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí třech fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, samostatné tlačítko STOP pro zastavení infuze bez nutnosti dalšího potvrzení v případě poškození dotykového displeje, tlačítko domovské obrazovky nebo samostatné tlačítko pro bolus) |  |
| 45 | Uživatelské nastavení a hlídání okluzního tlaku |  |
| 46 | Automatické snížení tlaku po okluzi – Anti-bolus systém |  |
| 47 | Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze |  |
| 48 | Možnost nastavení úrovně hlasitosti alarmu |  |
| 49 | Zachování průchodnosti žíly režimem KVO |  |
| 50 | SW v češtině |  |
| 51 | Možnost upgradu softwaru |  |
| 52 | Hmotnost max. 2,2 kg včetně baterie |  |
| 53 | Napájení 230 V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 8 hodin provozu při rychlosti podávání léčiva rychlostí min. 5 ml/hod |  |
| 54 | Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě |  |
| 55 | Nepřerušený chod lineárního dávkovače při přerušení síťového napájení a přechodu na chod z akumulátoru |  |
| 56 | Integrovaný držák pro upevnění samostatného přístroje na infuzní stojan – není-li lineární dávkovač vybaven vestavěným držákem, dodá dodavatel obdobné řešení (např. externí držák) pro možnost uchycení přístroje na infuzní tyč pro min. 5 ks LD; pokud bude nabídnuté řešení bez dokovacích stanic k lůžkům, držáky budou dodány pro všechny přístroje bez integrovaného držáku |  |
| 57 | Součástí dodávky budou kabely nebo adaptéry pro napájení všech lineárních dávkovačů; v případě dodání dokovacích stanice bude součástí dodávky min. 5ks kabelů nebo adaptérů pro napájení mimo dokovací stanici |  |
| 58 | Integrované madlo pro snadnou a bezpečnou manipulaci se samostatným přístrojem |  |
| 59 | Lineární dávkovač v souladu s nařízením Evropské komise MDR 2017/745 |  |
| 60 | Přístroj musí umožňovat čištění a desinfekci běžnými desinfekčními prostředky určenými pro infuzní techniku |  |
| 61 | Přístroj musí být odolný defibrilačnímu výboji |  |
| 62 | Společně se speciální, vzájemně kompatibilní dokovací stanicí (tzv. MRI box), která musí být dostupná na trhu k případnému dokoupení (tj. MRI box není součástí dodávky), musí být umožněn provoz v magnetické rezonanci min. 1,5T |  |
| 63 | Umožnění vzdálené vizualizace informací o stavu infuzní terapie na externím monitoru |  |
| 64 | Zajištění kompatibility připojení LD do nemocniční sítě pro export a výměnu dat mezi připojenými infuzními zařízeními a nemocničním systémem STAPRO FONS prostřednictvím protokolu HL7 (licence pro 10 let provozu u všech lůžek) |  |
| Dokovací stanice – pro pokrytí 52 lůžek |  |  |
| 65 | Dodání dokovací stanice není podmínkou, pokud budou splněny požadavky zadávací dokumentace pro zajištění uchycení přístrojů na infuzní stojan, napájení přístrojů v provozu, připojení přístrojů do systému pro přehled alarmů a stavu infuzní techniky a zajištění autodokumentace do NIS |  |
| 66 | V případě realizace dodávky včetně dokovacích stanice, musí DS splňovat následující parametry |  |
| 67 | 52 ks dokovací stanice (DS) pro uchycení min. 4 přístrojů, pozice infuzních pump a lineárních dávkovačů v dokovací stanici musí být libovolně zaměnitelné |  |
| 68 | Dokovací stanice musí umožňovat bezproblémové umístění/vyjmutí kteréhokoli přístroje (LD, IP), bez omezení pozice nebo počtu přístrojů ve stanici, bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici |  |
| 69 | DS otevřená, bez pevných obou bočních částí DS, umožňující snazší manipulaci s přístroji a dezinfekci ploch DS |  |
| 70 | Zajištění přehledné vizuální identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti |  |
| 71 | Možnost připojení DS do LAN nemocnice bez nutnosti dalších úprav a dokoupení dodatečných komponentů |  |
| 72 | Umožnění vzdálené vizualizace informací o stavu infuzní terapie a činnosti přístrojů umístěných v DS (min. pro 10 let provozu) |  |
| 73 | Zajištění kompatibility připojení dokovacích stanic do nemocniční sítě pro export a výměnu dat mezi připojenými infuzními zařízeními a nemocničním systémem STAPRO FONS prostřednictvím protokolu HL7 (licence na 10 let provozu u všech lůžek) |  |
| 74 | Kompatibilita DS s dodávanými lineárními dávkovači a infuzními pumpami |  |
| 75 | Pokud nebudou dodány DS, bude každá IP a LD vybavena držákem pro uchycení přístroje na infuzní stojan a kabely nebo adaptéry pro napájení |  |
| Monitorovací technika pro přehled stavu infuzní terapie |  |  |
| 76 | Zobrazení stavu všech infuzních přístrojů v DS (stav – zapnuto/vypnuto) |  |
| 77 | Barevné rozlišení závažnosti alarmových stavů: probíhající infuze, pre-alarm, alarm |  |
| 78 | Dostupné informace u konkrétní infuze: název léku, rychlost dávky, rychlost průtoku, VTBI, podaný objem, zbývající objem, zbývající čas |  |
| 79 | Všechny funkce a ovládání v českém jazyce |  |
| Specifikace infuzních setů pro onkologické oddělení – sety nejsou součástí dodávky |  |  |
| 80 | Dvoudílné sety určené pro bezpečnou přípravu a aplikaci 3 až 5 cytotoxických světlocitlivých léků prostřednictvím infuzní pumpy dodavatele |  |
| 81 | Infuzní soupravy a sekundární hadičky musí mít přidělené ZUM kódy z Úhradového katalogu VZP – ZP |  |
| 82 | Speciální sekundární set pro podání Paclitaxel musí mít do hadičky integrovaný speciální vzduchový filtr se záchytem 0,2 μm., 1 bezjehlový vstup a svorku pro zastavení průtoku infuze |  |
| 83 | Infuzní soupravy musí být sterilní, určené pro jednorázové použití a balené metodou Peel open |  |
| 84 | Všechny hadičky souprav musí být PVC, DEHP a latex free |  |
| 85 | Sety budou mít délku min. 230 cm a začleněné bezpečnostní prvky |  |
| 86 | Připojení setu k infuzní lahvi nebo vaku je zajištěno pomocí ostrého plastového hrotu |  |
| 87 | Infuzní souprava musí mít regulátor průtoku, který umožňuje přesné nastavení průtoku infuze bez kolísání |  |
| 88 | Infuzní souprava obsahuje silikonový segment do infuzních pump |  |
| 89 | Infuzní souprava pro aplikaci obsahuje ve své spodní části bezjehlový vstup pro aplikaci bolusu a pro zajištění proplachu a bezpečné odpojení koncové části infuzní linky |  |
| 90 | Infuzní souprava obsahuje bezpečnostní svorku, která zabraňuje průtoku roztoku při vyjmutí z infuzní pumpy |  |
| 91 | Nabízené infuzní sety musí mít doloženou kompatibilitu s infuzními pumpami dodavatele infuzní techniky |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splňuje ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného řešení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Infuzní pumpa umožňuje podávání enterální výživy |  |
| 2 | Přesnost dávkování u IP ± 3 % a lepší |  |
| 3 | Stupeň ochrany proti vniknutí cizích těles a kapalin – minimálně IP33 |  |
| 4 | Výrobcem deklarovaná životnost přístroje minimálně 10 let, uvedená přímo v návodu k použití přístroje |  |
| 5 | WIFI modul v každém přístroji |  |