TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Ultrazvukový přístroj pro oční oddělení

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:					780 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecný popis požadovaného ultrazvukového přístroje |  |  |
| 1 | Pojízdný oftalmologický ultrazvukový přístroj. |  |
| 2 | Přístroj pro zobrazení a diagnostiku nitroočních tkání s A/B zobrazením. |  |
| 3 | Přístroj určený ke kompletní ultrazvukové diagnostice sítnice, axiálního měření délky oka, hloubky přední komory, tloušťky čočky a délky sklivce. |  |
| Technické parametry |  |  |
| 4 | Biometrické snímání – A sondy minimálně v rozsahu 8 – 12 MHz. |  |
| 5 | Rozlišení A sondy minimálně 0,04 mm. |  |
| 6 | Hloubka vyšetření A sondy 40/80 mm. |  |
| 7 | Imerzní i kontaktní metoda snímání pro A sondu. |  |
| 8 | A sonda se zaměřovacím paprskem pro snadnou fixaci pacienta. |  |
| 9 | Snímání B sken – B sonda 15 MHz. |  |
| 10 | Úhel pro skenování B sondou minimálně 50°. |  |
| 11 | Hloubka ostrosti B sondy minimálně 60 mm. |  |
| 12 | B sonda: axiální rozlišení 115 µm nebo méně. |  |
| 13 | B sonda: laterální rozlišení 400 µm nebo méně. |  |
| 14 | Možnost zmrazení snímané scény. |  |
| 15 | Možnost nahrávání videa ve smyčkách. |  |
| 16 | Pacientská databáze s databází vyšetřujících lékařů bez omezení počtu záznamů (do velikosti kapacity paměti). |  |
| 17 | Export snímků a videosekvencí. |  |
| 18 | Export dat na lokální datová úložiště. |  |
| 19 | Konstrukce přístroje s držáky pro bezpečné odkládání sond umožňující přemístění přístroje včetně sond bez nutnosti jejich odpojení. |  |
| 20 | Displej přístroje s úhlopříčkou minimálně 21 palců. |  |
| 21 | Rozlišení obrazovky min. 1920x1080p. |  |
| 22 | Ovládání přístroje pomocí klávesnice a myši. |  |
| 23 | Interní pevný disk s minimální kapacitou 1 TB. |  |
| 24 | Integrovaný PC s řídícím a databázovým systémem. |  |
| 25 | Podpora DICOM formátu; možnost odesílání záznamů z vyšetření do NIS. |  |
| 26 | Možnost přenosu dat přes Bluetooth a Wifi do NIS. |  |
| 27 | Datové spojení přes konektor RJ45. |  |
| 28 | USB porty minimálně 3x. |  |
| 29 | Funkce UBM snímání. |  |
| 30 | Možnost dokoupení a připojení UBM sondy s frekvencí 50MHz, s gyroskopickým senzorem; sonda není součástí dodávaného přístroje. |  |
| 31 | Možnost připojení sondy s frekvencí 20 MHz s prstencovými ultrazvukovými elementy s vysokou rozlišovací schopností pro budoucí doplnění. |  |
| Příslušenství |  |  |
| 32 | USB laserová tiskárna připojená k přístroji |  |
| 33 | Pojízdný stolek pro umístění přístroje včetně příslušenství |  |
| 34 | Nožní ovládací pedál – minimálně aktivace/deaktivace snímání a záznam snímků |  |
| Navržené možnosti připojení do nemocniční sítě |  |  |
| 35 | Součástí nabídky je navržené řešení pro připojení přístroje do nemocniční sítě v souladu s Příručkou kvality ICT. |  |