TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Software pro automatizovanou analýzu radiologických snímků

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:				8 000 000 Kč bez DPH

Medicínský účel předmětu plnění:

Předmětem plnění je systém umělé inteligence využívající deep-learning technologie pro automatizované hodnocení radiologických vyšetření patologických nálezů na 2D RTG snímcích, CT a MR studiích v rámci běžného i urgentního provozu. Umožňuje zobrazení v diagnostické kvalitě, využití nástrojů pro přesnou analýzu a měření, podporu práce s DICOM daty a integraci do nemocničního PACS prostředí.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky se specifikací předmětu plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N).

Účastník je dále povinen v tabulce technických požadavků u každého požadavku jednoznačně uvést, jakým způsobem je daný požadavek splněn, a současně konkrétní místo v podané nabídce, na němž lze splnění požadavku ověřit. Tímto místem se rozumí zejména označení dokumentu, číslo kapitoly, oddílu, strany, případně jiný jednoznačný odkaz na technické listy, návody k použití, certifikáty nebo jiné podklady předložené účastníkem v nabídce.

Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“ nebo „schopnost“ nebo „podporuje“ atp., rozumí se tím vlastnost, funkce či vybavení předmětu plnění, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této funkce (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Zadavatel neumožňuje nabídku demo nebo zkušebních verzí softwaru.

Specifikace předmětu plnění

| Předmět plnění | Počet licencí | Typové označení/verze | Vydavatel |
| --- | --- | --- | --- |
| Software pro automatizované hodnocení radiologických snímků | 1 |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splňuje ANO/NE Místo pro ověření |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |
| 1 | Licence k užívání softwaru pro podporu vyhodnocení radiologických vyšetření, časově omezená licence na dobu 60 měsíců (5 let) |  |
| 2 | Podpůrný softwarový nástroj pro klinické rozhodování, zejména pro obor: - Radiologie - Urgentní medicína - Ortopedie - Onkologie - Pediatrie - Neurologie |  |
| 3 | Systém musí být registrován jako zdravotnický prostředek třídy IIa dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění |  |
| 4 | Platná certifikace ISO/IEC 27001:2013 |  |
| 5 | Bezpečnostní management – soulad s GDPR, kompletní DPIA, pseudonymizace na Gateway, šifrování TLS/AES256, EU datová centra |  |
| 6 | Systém musí být kompatibilní se standardními formáty DICOM a musí umožňovat integraci s PACS a NIS zadavatele (FONS Enterprise, Stapro) |  |
| 7 | Systém bude určen k automatizované analýze radiologických snímků z modalit RTG, CT a MR, bez omezení počtu vyšetření |  |
| 8 | Všechny požadované moduly a funkce budou dodávány jedním dodavatelem a budou mít jednotné uživatelské rozhraní – zkušenost napříč RTG, CXR i MR, aby byla zajištěna konzistence práce radiologů, standardizované workflow, rychlejší a efektivnější školení personálu |  |
| 9 | Výsledky/snímky vyšetření musí být zobrazitelné v diagnostickém prohlížeči JiveX (stávající prohlížeč používaný na pracovišti zadavatele) bez nutnosti použití vlastního zobrazovacího rozhraní-Výstup = DICOM Secondary Capture + DICOM SR; plně zobrazitelné v JiveX |  |
| 10 | Systém musí umožňovat příjem snímků jak přímo z modalit, tak i z PACS systému zadavatele. Po zpracování musí systém automaticky odeslat výsledky (obrazový report) do PACS systému se zachováním shodného Study Instance UID. |  |
| 11 | Systém musí generovat obrazový report v DICOM formátu (např. Secondary Capture) |  |
| 12 | Doba zpracování nesmí přesáhnout: - u RTG snímků 100 sekund - u CT studie 600 sekund - u MR studie 300 sekund od odeslání snímků do systému |  |
| Funkční požadavky |  |  |
| RTG |  |  |
| 13 | Funkce – detekce kostních traumat - automatická detekce minimálně těchto nálezů u pacientů všech věkových kategorií: - zlomenina - dislokace - luxace - kloubní výpotek - kostní léze - minimálně pro anatomické oblasti: končetiny, pánev, hrudní a bederní páteř, hrudní koš |  |
| 14 | Funkce – odhad kostního věku - použití u pacientů ve věku 3 – 17 let - automatizovaný výpočet kostního věku dle metody Greulich & Pyle atlas |  |
| 15 | Funkce – detekce patologií hrudníku - použití u pacientů starších 15 let - detekce patologií a abnormalit v oblasti hrudníku - minimálně: konsolidace, pneumotorax, pleurální výpotek, mediastinální masa, plicní nodulus |  |
| 16 | Funkce – muskuloskeletální měření - automatizované muskuloskeletální měření – úhly a délky pro různé anatomické oblasti a věk pacienta Požadovaná minimální standardizovaná vyšetření: - Chodidlo (nad 10 let) - úhly mezi metatarzálními kostmi (1.–5., 1.–2.) - úhel hallux valgus - úhel inklinace kalkaneu - úhel mediálního oblouku - úhel talus–1. metatarzální kost - Mearyho úhel zadní části chodidla (pravý/levý) - Koleno (nad 15 let) - Caton-Deschamps index - Insall-Salvati index - Dolní končetina (nad 3 roky) - pánevní inklinace, sakrální sklon, pánevní náklon - délka femuru, tibie, celkové délky nohy (z různých referenčních bodů) - velikost hlavice femuru - úhly: HKA, NSA, FMAA, mLDFA, mMPTA, MAD, mLPFA, mLDTA, JLCA, JLO - úhly inklinace femuru/tibie, flekční/rekurvační postavení - pánevní šikmost - Pánev (nad 3 roky) - pánevní šikmost - úhel VCA (vertical-center-anterior) - Pánev (nad 10 let) - úhel krček–diafýza (CCD) - úhel laterálního krytí hlavice (center-edge) - úhel acetabulárního stropu - Pánev (do 1 roku) - kvadrant Hilgenreiner/Perkins - acetabulární index / Sharpův úhel - Rameno (nad 10 let) - kritický ramenní úhel (CSA) - Páteř (nad 3 roky) - koronární rovnováha, Cobbův úhel, kyfóza, lordóza - úhly T1–T12, T4–T12, T9 tilt, T1 tilt - SSA, SVA, CAEH/CAM - pánevní parametry: incidence, sklon, náklon, šikmost - Páteř (do 18 let) - Risserův index (znak osifikace pánevních křídel) - Páteř (nad 18 let) - Roussoulyho klasifikace (typologie zakřivení páteře) |  |
| CT |  |  |
| 17 | Funkce – detekce kostních lézí - detekce sekundárních kostních lézí |  |
| 18 | Funkce – detekce plicních nodulů - detekce solidních, smíšených a ground-glass uzlů |  |
| MR |  |  |
| 19 | Funkce – kvantifikace mozkových struktur - automatizované označení, vizualizace a objemová kvantifikace mozkových struktur a lézí z MRI - výsledky musí zahrnovat minimálně: objem hyperintenzních oblastí bílé hmoty (FLAIR), distribuci dle McDonaldových kritérií (FLAIR 3D), longitudinální analýzu – porovnání změn mezi dvěma časovými body, porovnání objemů s referenčními percentily zdravé populace |  |
| Klinické požadavky a další |  |  |
| 20 | Nabízené AI řešení musí být validováno na klinicky reprezentativních kohortách dostatečné velikosti tak, aby byla prokázána statistická spolehlivost výsledků v souladu s MDR. Dodavatel je povinen doložit klinickou validaci alespoň u 4 nabízených modulů/funkcí systému, formou alespoň jedné recenzované studie (popř. white paper u MR), která splňuje požadavky MDR na klinické hodnocení. Každá doložená studie musí uvádět: - přesnou velikost kohorty, - popis referenčního standardu, - popis metodiky hodnocení, - dosažené metriky výkonnosti (sensitivita, specificita, NPV aj.) - přímý odkaz na publikovanou studii |  |
| 21 | Předmět plnění musí být v souladu s aktuálním zněním dokumentu: Příručka kvality ICT – Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace |  |
| 22 | Předmět plnění musí být v souladu s aktuálním zněním dokumentu: Kyberbezpečnost – Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace |  |