TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Urologický morcelátor

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urologický morcelátor | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), to znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry |  |  |
| 1 | Endoskopický urologický morcelátor |  |
| 2 | Mechanická morcelace biologických tkání se současným odsáváním materiálu a tekutin |  |
| Systémové komponenty |  |  |
| 3 | Generátor s integrovaným sacím systémem. Je přípustná varianta samostatného generátoru a samostatné odsávací pumpy. |  |
| 4 | Motorová rukojeť s regulací otáček – 2 kusy |  |
| 5 | Morcelační čepel průměr maximálně 4,8 mm – min. 4 kusy |  |
| 6 | Resterilizovatelné silikonové hadice – min. 8 kusů |  |
| 7 | Drenážní lahve min. objem 4 l – min. 4 kusy |  |
| 8 | Příslušenství autoklávovatelné při 134° |  |
| 9 | Nožní pedál – odsávání/odsávání + morcelace |  |
| 10 | Jednorázová zachycovací nádoba na morcelovanou tkáň – min. na 10 výkonů |  |
| 11 | Součástí dodávky je přístrojový vozík pro umístění všech komponent používaných při jednom výkonu deklarovaný výrobcem jako příslušenství |  |
| Technické parametry – aplikační |  |  |
| 12 | Otáčky v minimálním rozsahu 300 – 2100 otáček/min |  |
| 13 | Regulace rychlosti minimálně v 10 stupních |  |
| 14 | Možnost volby režimu otáčení – jednosměrný/oscilační |  |
| 15 | Sací podtlak v maximu minimálně ≥ 80 kPa |  |
| 16 | Sací průtok minimálně ≥ 400 ml/min |  |
| 17 | Motorová rukojeť rozebíratelná pro čištění a sterilizaci |  |
| Technické parametry - obecné |  |  |
| 18 | Rozměry generátoru max. 450 x 450 x 200 mm |  |
| 19 | Hmotnost generátoru max. 12 kg |  |
| 20 | Napájení 230V/50Hz |  |
| 21 | Registrovaný zdravotnický prostředek |  |
| 22 | Hlučnost < 65 dB |  |