TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Systém pro fyziologickou stimulaci

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:					1 020 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované zboží | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Systém pro fyziologickou stimulaci | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1 | Systém pro měření srdečních potenciálů při provádění fyziologických stimulací |  |
| 2 | Využití při implantaci kardiostimulátorů s prvky elektrofyziologie |  |
| Aplikační parametry - EKG |  |  |
| 3 | Záznam povrchového EKG |  |
| 4 | Záznam intrakardiálního EKG |  |
| 5 | Záznam transesofageálního EKG |  |
| 6 | Možnost provádění analýzy – měření časových intervalů od stimulu k R vlně na povrchovém EKG |  |
| 7 | Min. 2 intrakardiální svody k měření potenciálu na elektrodě |  |
| 8 | Zobrazení minimálně 2 kanálů intrakardiálních signálů a 8 kanálů povrchového EKG |  |
| 9 | Připojitelné svody na povrchové EKG |  |
| 10 | 5 i 12 svodové EKG |  |
| 11 | Nahrávání EKG – paměť min. pro 90 sekundové záznamy EKG |  |
| 12 | Filtrované i nefiltrované zobrazení |  |
| 13 | Vstup pro externí EKG |  |
| Aplikační parametry - Stimulace |  |  |
| 14 | Možnost stimulace a měření elektrických parametrů pomocí diagnostických katetrů, svodových kabelů, transesofageálních elektrod |  |
| 15 | 2 kanály pro srdeční stimulaci |  |
| 16 | Napěťová stimulace v rozsahu minimálně 0,1 až 8 V při max. 25 mA |  |
| 17 | Proud minimálně 0,1 až 25 mA – 200 až 2000 Ohm |  |
| 18 | Snímání stimulace s krokem min. 0,05 mV |  |
| 19 | Měření parametrů – práh, sensing, impedance |  |
| Technické parametry |  |  |
| 20 | Ukládání EKG i naměřených hodnot na externí média |  |
| 21 | Přenosný |  |
| 22 | Integrovaný displej min. 12‘‘ |  |
| 23 | Ochrana před vysokoenergetickými ZP, defibrilátory |  |
| 24 | USB konektor pro externí média |  |
| 25 | USB port pro připojení bezdrátové klávesnice/myši |  |
| 26 | Konektor HDMI pro připojení externího monitoru |  |
| 27 | Kompletní příslušenství pro propojení (a kompatibilita) s externím monitorem – Olympus OEV321UH 4K UHD LCD Monitor |  |
| 28 | 50/60 Hz filtr |  |
| 29 | Kompletní příslušenství pro plný provoz přístroje |  |
| 30 | Minimálně 2 sady EKG kabelů |  |
| 31 | Kompatibilní s běžnými dezinfekčními prostředky |  |
| 32 | Napájení 230 V + integrovaný záložní akumulátor/baterie |  |
| 33 | Servisní podpora a dostupnost náhradních dílů alespoň 10 let od uvedení do provozu |  |