Příloha č. 2 výzvy (příloha č. 2 smlouvy o dílo)

Technická specifikace předmětu plnění – technické podmínky

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dialyzační panely a instalační žlaby |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/26/03 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je kompletní dodávka, montáž, zprovoznění a předání do užívání dialyzačních panelů a instalačních žlabů v novostavbě hemodialyzačního střediska včetně provedení tlakových zkoušek přípojek permeátu a koncentrátu  a všech souvisejících dodávek, prací, zkoušek, dokumentace a školení nutných pro jejich plnohodnotný a bezpečný provoz, a to v rozsahu specifikovaném touto výzvou k podání nabídek včetně jejích příloh.

- Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a bezplatné provádění záručního servisního zabezpečení.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky ve vhodných případech pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz níže odst. 9.

V případě nedostatečného nebo jen částečného prokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 387/2024 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| Dialyzační panely – přípojných 25 míst v 1NP |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nové, nerepasované dialyzační panely pro připojení 25 ks dialyzačních přístrojů u lůžek pacienta (ve výkresové dokumentaci označeny PANEL/PL1), konkrétně v místnostech 1NP: 1.23, 1.34, 1.38 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | Každý z dodaných panelů slouží k připojení jednoho dialyzačního monitoru | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | Panel pro připojení dialyzačního přístroje je napojen na: - odpad - rozvody dvou typů koncentrátu - rozvod permeátu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | Panel je realizován jako nástěnný, veškeré rozvody vedoucí z podlahy či stěny jsou skryty uvnitř panelu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | Panel obsahuje 1x připojení na odpad, který je ukončen připojením na nerez vhodnou rychlospojku s protikusem pro napojení hadice přístroje. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | Odpad je ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci přístroje z odpadní kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | Odpad je opatřen protizápachovou zátkou (sifón) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | Panel obsahuje 2 připojení pro dva typy koncentrátu, které jsou ukončeny nerez vhodnými uzavíracími rychlospojkami včetně protikusů pro napojení hadice přístroje. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | Panel obsahuje 1x připojení permeátu (potrubí v materiálu PEX-A), které je ukončeno nerez uzavírací rychlospojkou s protikusem pro napojení hadice přístroje. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | Povrchová úprava: hladká (bez spár), dezinfikovatelná, odolná chemikáliím (musí být odolné vůči dezinfekčním roztokům, které jsou povoleny a testovány podle ČSN EN 14885) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | Součástí nabídky musí být montážní výkres panelů /viz popis požadavku níže v odst. 9/ | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 12. | Součástí dodávky je provedení tlakových zkoušek přípojek permeátu a koncentrátu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Instalační žlaby – 7 10 přípojných míst v 1PP |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Nové, nerepasované instalační žlaby poskytující 8 přípojných míst pro záložní dialyzační přístroje (ve výkresové dokumentaci označeny ŽLAB1/ZB1 a ŽLAB2/ZB2) a 2 přípojné místo pro servisní připojení přístroje (ve výkresové dokumentaci označeny ŽLAB/ZB), konkrétně v místnostech 1PP: 0.11 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | Pro jedno přípojné místo je vyžadováno napojení na: - odpad - rozvod koncentrátu - rozvod permeátu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | Připojení na odpad je ukončeno nerez vhodnou rychlospojkou s protikusem pro napojení hadice přístroje. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 16. | Odpad je ukončen tak, aby nedocházelo k mikrobiologické kontaminaci přístroje z odpadní kanalizace, tzn. je přerušen vzduchovou mezerou. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 17. | Odpad je opatřen protizápachovou zátkou (sifón). | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 18. | Připojení pro dva typy koncentrátu jsou ukončeny nerez vhodnými uzavíracími rychlospojkami včetně protikusů pro napojení hadice přístroje. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 19. | Připojení permeátu (potrubí v materiálu PEX-A) je ukončeno nerez uzavírací rychlospojkou s protikusem pro napojení hadice přístroje. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 20. | Povrchová úprava: hladká (bez spár), dezinfikovatelná, odolná chemikáliím (musí být odolné vůči dezinfekčním roztokům, které jsou povoleny a testovány podle ČSN EN 14885) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 21. | Součástí nabídky musí být montážní výkres/y žlabů /viz popis požadavku níže v odst. 9/ | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 22. | Součástí dodávky jsou tlakové zkoušky přípojek permeátu a koncentrátu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky - viz požadavek na produktové materiály v čl. V odst. 1 písm. b) zadávacích podmínek.

Zadavatel upozorňuje, že v případě nedostatečného nebo jen částečného prokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

V rámci nabídky účastník zadávacího řízení předloží technickou dokumentaci k nabízenému plnění formou příloh v českém jazyce (případně s úředním překladem z cizojazyčných originálů), obsahující:

- technické listy dialyzačních panelů a instalačních žlabů včetně veškerého příslušenství (armatury, držáků, rozvodů, rychlospojek včetně protikusů),

- montážní výkresy dialyzačních panelů a žlabů zpracované v souladu se zadávacími podmínkami ve formátech PDF a DWG, konkrétně:

- pro dialyzační panely:

  - situační schémata umístění panelů v dialyzačním středisku,

  - detailní výkresy panelů s rozměry, připojovacími body (permeát, koncentrát, odpad),

  - schéma rozvodů uvnitř panelů a jejich napojení na hlavní rozvody,

  - umístění kotvení a upevňovacích bodů panelů ke stěnám/podlaze;

- pro instalační žlaby:

  - situační schémata umístění žlabů v dialyzačním středisku,

  - detailní průřezy žlabů s rozměry, nosnými konstrukcemi a upevňovacími body,

  - schéma rozvodů v žlabech (permeát, koncentrát, odpad),

  - umístění průchodů, závěsů a kotvení do stavebních konstrukcí,

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy,

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.