Příloha č. 3 výzvy (příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce)

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na výpůjčku automatického systému pro vyšetření moče pro vyšetření moči

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dodávky materiálu vázané na výpůjčku automatického systému pro vyšetření moči |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/16/01 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky reagencií a provozního spotřebního materiálu včetně výpůjčky 1 ks nového, nerepasovaného integrovaného automatického systému na analýzu moči (moč chemicky + sediment). Požadavky na reagencie a provozní spotřební materiál jsou uvedeny v samostatné příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále jen „výzva“); požadavky na předmět výpůjčky – nový integrovaný nerepasovaný automatický systém na analýzu moče (moč chemicky + sediment)  (dále také „zařízení“) jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

- Specifikace druhů vyšetření prováděných na předmětu výpůjčky a jejich předpokládaný počet jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy. Tyto údaje vychází ze statistik zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky resp. předmět výpůjčky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Součástí výpůjčky je doprava předmětu výpůjčky vypůjčiteli včetně instalace, uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek a kalibrací k uvedení do provozu, instruktáž obsluhy a provádění bezplatného záručního a event. pozáručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických prohlídek (včetně včasného dodání protokolů) po celou dobu trvání výpůjčky.

- Níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět výpůjčky jsou absolutní resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Proto je uchazeč povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané požadavky splňuje.

- Technické NEPODKROČITELNÉ požadavky na předmět výpůjčky

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní uchazeč) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatický systém na analýzu moči - výpůjčka |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 nový integrovaný automatický systém na analýzu moči (moč chemicky + sediment), nerepasovaný | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 2. | Dodavatel i systém k výpůjčce splňují požadavky legislativy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 3. | Rok výroby: 2015 nebo 2016 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne rok výroby…. | ……. |
| 4. | Napájení 230V / 50 Hz | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 5. | Počet analýz (moč chemicky + sedimet) za hodinu min. 70 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne počet…….. | ……. |
| 6. | Objem vzorku moče max. 4 ml | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 7. | Podavač vzorků – min. 50 vzorků v přístroji | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne počet…… | ……. |
| 8. | Výrobce reagencií identický s výrobcem zapůjčeného systému, uzavřený systém | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 9. | Chemická analýza i vyšetření močového sedimentu se provádí v nativní moči | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 10. | Stojánek pro vzorky a specifický stojánek pro kontrolní materiál | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 11. | Použití primárních odběrových zkumavek | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 12. | Identifikace vzorku pomocí čárového kódu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 13. | 2 nezávislé pipetovací jednotky pro dávkování vzorku – jedna pro chemické, druhá pro mikroskopické vyšetření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 14. | Možnost volby pouze vyšetření moči chemicky nebo jenom močového sedimentu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 15. | Požadované parametry na stripu minimálně: glukóza, ketony, protein, bilirubin, urobilinogen, nitrity, krev, leukocyty, specifická hmotnost, pH | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 16. | Kapacita stripů v zásobníku min. 200 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne počet………… | ……. |
| 17. | Součástí výpůjčky dostatečné množství diagnostických proužků pro vizuální vyšetření moči chemicky pro případ poruchy přístroje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 18. | Obrazová analýza částic močového sedimentu (obraz přímé mikroskopie nebo průtokové snímání obrazu pomocí digitální kamery) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 19. | Detekované částice – minimálně: erytrocyty, leukocyty, dlaždicový epitel, jiné než dlaždicovité epitelie, kvasinky, krystaly, bakterie, hyalinní válce, patologické válce, hlen, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 20. | Atlas částic v případě průtokového snímání obrazu pomocí digitální kamery | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 21. | Možnost porovnání výsledku pacienta moč chemicky vůči výsledku močového sedimentu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 22. | Správa reagencií (číslo šarže, exspirace a upozornění na vypotřebování dané reagencie nebo spotřebního materiálu (plastové měřící kyvetky, …) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 23. | Celková správa kalibrací, kontrol a výsledků včetně jejich výstupů na laserové tiskárně | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 24. | Autorizace akcí prováděná uživatelem při obsluze přístroje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 25. | Zajištění připojení na LIS Infolab (MP Program, Ing. M. Paclt) - RS 232, oboustranná komunikace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 26. | Řídící počítač včetně příslušného softwaru, software v českém nebo anglickém jazyce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne jazyk………. | ……. |
| 27. | Výpůjčka systému musí obsahovat nezbytné příslušenství pro řádný provoz systému | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 28. | Výpůjčka systému musí obsahovat reagencie a provozní spotřební materiál pro uvedení do provozu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče