Svazek 1 Příloha č. 1 - Minimální technické parametry

Stacionární digitální skiagrafický přístroj (RTG2)

Minimální technické parametry:

Zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro plně digitální skiagrafické RTG pracoviště na principu přímé digitalizace obrazu s plně automatizovanými pohyby stropního stativu pro RTG zářič se dvěma plochými detektory s vysokým rozlišením. Zařízení musí být vybaveno akviziční stanicí.

  - Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou

Výkon:			min. 80kW

Výstupní napětí:	minimálně v rozsahu 40 - 150 kV

Rozsah proudu:	minimálně v rozsahu 10 – 800 mA

Expoziční čas:	od 2 ms

Předvolba expozičních programů pro orgány.

  - Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskop. stropním závěsu

- max. výstupní napětí			min. 150 kV

- RTG zářič s minimálně 2 ohnisky

Závěs:

- podélný posun

- příčný posun

- vertikální pojezd

- manuál i motorický

- rotace rentgenky

Primární clona:

- se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací

- s motorickým i manuálním nastavením

  - Detektory a expozice

Samostatné digitální ploché detektory typu CsI na obou pracovních místech, detektory musí být plně kompatibilní s detektory z druhého požadovaného RTG skiagrafického systému a vhodné pro případnou zaměnitelnost. DQE  minimálně 65%.

Vyšetřovací stůl:

- přenosný detektor s aktivní plochou 	min. 34x40 cm

Vertigraf:

- detektor s aktivní plochou min. 40x40 cm

  - Dozimetrie

Systém pro stanovení radiační zátěže pacienta musí poskytovat informaci o součinu kermy a plochy (KAP), která pro skiagrafii poskytuje odpovídající kvantitativní informaci o ozáření pacienta (viz vyhláška č. 422/2016 Sb., § 77).

  - Pracovní místa

Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou ve 4 směrech s minimální absorpcí záření, elevace minimálně v rozsahu 55 – 80 cm, nosnost minimálně 280 kg. Rozsah pokrytí pacienta podélně minimálně 140 cm bez nutnosti jeho překládání. Ovládací prvky pro plovoucí desku a pohyb stolu umístěné po obou stranách.

Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s nastavením centrálního paprsku.

Automatické snímkování dlouhých kostí, páteří na vyšetřovacím stole a u vertigrafu s možností spojení snímků a přenosem digitálních dat do vyhodnocovací stanice se SW vybavením pro automatické spojení těchto snímků.

Plná autopozice systému - automatické motorické nastavení všech pracovních pozic systému – požadujeme pohyb minimálně v 5 osách současně. Možnost i ruční manuální manipulace.

Plný autotracking - sledování pohybu stolu teleskopickým závěsem RTG trubice pro zachování nastavené ohniskové vzdálenosti a automatický pojezd závěsu - centrace primárního svazku na detektor ve vertigrafu.

Expoziční automatika využívající libovolné navolení min. tří samostatných komůrek.

Automatické nastavení detektoru a RTG zářiče do potřebné pozice pro předdefinované typy vyšetření.

Dotyková obrazovka popř. obrazovka s ovládacími prvky v okolí pro ovládání, zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a možnost nastavení expozice na stropním závěsu.

Možnost snímkování mimo osu detektoru na CR kazety a přenosný detektor.

Vertigraf – motorizovaný vertikální posun, elektromagnetické brzdy, držáky pro pacienta, AEC, naklápění detektoru minimálně v rozmezí -15º do 90º.

  - Ovládací pracovní stanice s monitorem

Stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu:

- úprava kontrastu a jasu

- rotace, zvětšování

- filtrace

- označení stran obrazů a použité projekce

- komunikace a kompatibilita se systémem PACS a KIS zadavatele – služby formátu DICOM 3

- dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou.

- SW vybavení pro kompozice panoramatických zobrazení celé páteře či celých končetin z jednotlivých exponovaných snímků na stole i vertigrafu

- Speciální medicínský barevný TFT monitor

- 1.7 Komunikace s PACS a KIS zadavatele

Komunikace v DICOM 3 formátu, služby:

- Store

- Query/Retrieve

- Modality Worklist

- MPPS (Modality Performed Procedure Step)

- Print

- Send

- CD recorder

- 1.8	Příslušenství

- Mobilní (na kolečkách) výškově stavitelný vyvážený stojan pro uchycení detektoru pro laterální expozice

- Speciální držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole

- klínové filtry pro snímkování hlavy, ramene  a páteře