Svazek 1 Příloha č. 1 - Minimální technické parametry

Stacionární digitální skiaskopicko – skiagrafický přístroj (RTG3)

Minimální technické parametry:

- požadované komponenty sestavy: dálkově ovládaná výškově nastavitelná skiaskopicko-skiagrafická sklopná stěna s deskou stolu pojízdnou v obou směrech a rentgenkou nad deskou stolu včetně automatické clony, s plochým detektorem pro digitální snímkování

- Skiaskopicko-skiagrafický přístroj

- systém určený pro široké spektrum skiagrafických a skiaskopických vyšetření – gastrointestinální vyšetření, urologická vyšetření, plicní snímkování, vyšetření kompletního skeletu, neurologická vyšetření, periferní a abdominální angiografie apod.

Konfigurace systému

  - ze všech směrů velmi dobře přístupný pacientský stůl s laterálním posuvem úložné desky směrem od sloupu s rentgenkou

  - sklápění min. +90°/-25°

  - motoricky nastavitelná výška stolu s minimální nástupní výškou nad podlahou 64 cm

  - hmotnost pacienta až 200 kg

  - antikolizní ochrana

  - šikmé projekce až ±40° ve všech pozicích přístroje

  - motorické nastavení ohniskové vzdálenosti

Dynamický plochý detektor

  - digitální plochý dynamický detektor s integrovanou odnímatelnou sekundární mřížkou speciálně vyvinutý pro potřeby jak skiagrafických, tak skiaskopický expozic vč. intervenčních aplikací

  - velikost obrazového detektoru (vstupního pole): min. 35 cm x 41 cm

  - velikost bodu: max. 160 µm (nebo méně)

Vysokofrekvenční generátor

  - výkon min. 80 kW

  - tepelná kapacita RTG lampy min. 800 kHu nebo chladící výkon anody resp. odvod tepla z anody min. 80 kHU/min.

  - expoziční napětí pro skiaskopii minimálně v rozmezí min. 40 – 125 kV

Druhy provozu:

  - digitální radiografie (DR)

  - digitální pulsní skiaskopie (počet pulsů min. v rozsahu 3 – 15 p/s pro úsporu dávky na pacienta a personál)

  - DSA pixel shift

  - sériový provoz s nastavitelnou obrazovou frekvencí

- Akviziční stanice

- standardní interface DICOM – worklist, storage, print, MPPS, commitment

- výkonný hardware včetně zobrazovacího monitoru

- funkce: možnost vytváření skupin projekcí, automatický přenos expozičních parametrů do rtg generátoru a příjem reálných mAs a DAP hodnoty

- automatické i manuální odesílání snímků do PACSU

- postprocesing: zobrazení jednotlivých snímku i více snímků současně, systém pro nastavení optimálního kontrastu

- Další podmínky

- 1x tištěný návod v českém jazyce a 1x český návod v elektronické podobě