Svazek  1 Příloha č. 1 - Minimální technické parametry

Pojízdný digitální skiagrafický přístroj (RTG4)

Minimální technické parametry:

Pojízdný RTG přímo digitální skiagrafický přístroj s plochým přenosným detektorem pro použití na oddělení ARO a JIP.

- Pojízdný digitální skiagrafický přístroj

Konfigurace systému

○  snadná manévrovatelnost při snímkování i při přesunu přístroje

○  motorizovaný pojezd přístroje

○  napájení z baterie

○  čas pro dobití baterie max. do 10 hodin

○  zobrazení stavu nabití baterie

○  možnost expozice i při dobíjení baterie

○  ovládání pomocí dotykové obrazovky o velikosti min. 15“

○  1 ks plochý detektor typu CsI o rozměru min. 34x40 cm

○  DQE při 0lp/mm min. 66 %

○  náhled snímku (preview) max. do 5sec

○  bezdrátový přenos dat mezi detektorem a přístrojem

○  min. jeden úchop na detektoru pro bezpečnou manipulaci

○  plošné zatížení detektoru pacientem min. 135 kg

○  hmotnost detektoru max. 4,5 kg

○  interní paměť přístroje min. 3 000 snímků

○  vysokofrekvenční generátor s výkonem min. 30 kW

○  rentgenka minimálně s jedním ohniskem, max. 0,8 mm

○  rozsah napětí rentgenky min. 50 – 125 kV

○  rozsah mAs min. 0,4 – 360 mAs

○  kolimátor s paralelními clonami

○  vymezení primárního svazku při SID 1m min. 34 x 42 cm

○  zobrazení úhlu náklonu RTG lampy

○  rotace sloupu s rentgenkou kolem vlastní osy min. +/- 90º

○  rotace kolimátoru min. +/-90º

○  vzdálenost ohniska od podlahy min. v rozsahu 650 – 2000 mm

○  hmotnost max. do 600 kg

  - Dozimetrie

Systém pro stanovení radiační zátěže pacienta musí poskytovat informaci o součinu kermy a plochy (KAP), která pro skiagrafii poskytuje odpovídající kvantitativní informaci o ozáření pacienta (viz vyhláška č. 422/2016 Sb., § 77)

  - Komunikace s PACS a KIS zadavatele

Komunikace v DICOM 3 formátu, služby:

- Store

- Modality Worklist

- MPPS (Modality Performed Procedure Step)

- Print

- Send