**Příloha č. 2**

Gamma navigační systém pro detekci radiofarmak v těle pacienta při operacích karcinomů prsů, sentinelových uzlin a melanomů.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Specifikace:**  **Gama sonda** | **Povinný parametr** | **Hodnocený parametr**  (ano = 5, ne = 0)  15% technické parametry | Účastník uvede ANO, pokud jím nabízený přístroj parametr splňuje/NE, pokud nesplňuje; v případě číselných parametrů účastník uvede hodnoty parametrů nabízeného přístroje. Plus přiloží např. originální produktový list k ověření parametrů (uvede číslo stránky) |
| Přenosný přístroj s rukojetí (hmotnost do 5kg) | **ANO** |  |  |
| Zobrazovací displej | **ANO** |  |  |
| Bezdrátové připojení sond | **ANO** |  |  |
| Síťové napájení | **ANO** |  |  |
| Detekce 99mTc, 125I, 131I a další běžně užívané radionuklidy | **ANO** |  |  |
| Možnost současné detekce dvou radioizotopů | NE | ANO |  |
| Akustická signalizace aktivity (regulace hlasitosti na přístroji) | **ANO** |  |  |
| Optická signalizace aktivity na displeji | **ANO** |  |  |
| 10 sekundový odpočet dávky | **ANO** |  |  |
| Volitelná citlivost detekce | **ANO** |  |  |
| Detekce v reálném čase s rychlou odezvou | **ANO** |  |  |
| Přednastavitelné uživatelské profily | **ANO** |  |  |
| Možnost upgradu SW | **ANO** |  |  |
| Bez potřeby kalibrace ze strany obsluhy | **ANO** |  |  |
| Opakovatelně použitelná bezdrátová rovná sonda průměr 9-11 mm pro otevřené výkony | **ANO** |  |  |
| Integrovaný kolimátor | **ANO** |  |  |
| Radální citlivost, úzký úhel, max. 50stupňů | **ANO** |  |  |
| Krystal CdZnTe | **ANO** |  |  |
| Energetický rozsah cca 20 – 365 keV | **ANO** |  |  |
| Pracovní teplota cca 15 - 40˚C | **ANO** |  |  |
| Bezdrátové spojení sond s řídící jednotkou pomocí Bluetooth | **ANO** |  |  |
| Resterilizovatelná | **ANO** |  |  |
| Ergonomická rukojeť | **ANO** |  |  |
| Sonda na běžně dostupné baterie | **ANO** |  |  |
| Provoz min. 20 hod na jednu baterii | NE | ANO |  |
| Signalizace při téměř vybité baterii | **ANO** |  |  |
| Automatické vypnutí sondy při delší neaktivitě | **ANO** |  |  |
| Možnost spuštění 10 sekundového odpočtu dávky tlačítkem na přístroji a také na sondě | NE | ANO |  |

Hodnocení:

**85 %** - celková nabídková cena (bez DPH)

**15 %** - technické parametry přístroje

Při nesplnění požadavků, u kterých je ve sloupci Povinný parametr požadováno **ANO,** bude účastník vyřazen ze zadávacího řízení.