Technická specifikace dodávky

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.

Část 3

- HOLMIOVÝ LASER – 1 KS

(Celková maximální cena  za KS vč. DPH:  1 655 823,00 Kč)

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Laser umí drtit močové kameny jakékoliv velkosti a složení, dokáže provádět i velmi jemné řezy tkání. Minimální invazivita, krátká doba hospitalizace a rekonvalescence jsou obrovskou výhodou laserových operací. Další aplikací holmiového laseru je drcení kamenů v močových cestách. Laser drtí bez problémů kameny jakéhokoliv složení ve všech lokalizacích.

Technická specifikace:

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn. že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Parametr | Nabízená hodnota (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ho:YAG laser s pevným skupenstvím, pulsní, systém vhodný pro ablaci, koagulaci, lithotripsii a další chirurgické operace |  |  |
| 2 | Minimální průměrný výkon | 30 W |  |
| 4 | Pulzní energie | 500-3500 mJ |  |
| 5 | Frekvence pulzů | 3-20 pulsů/s |  |
| 6 | Velikost připojitelných vláken (Ø jádra) | 230-1000 μm |  |
| 7 | Minimální rozsah délky pulsu | 100-700 μs |  |
| 8 | Vlnová délka | 2,1 μm |  |
| 9 | Naváděcí paprsek laseru 532 nm, nastavitelná intenzita do 4mW |  |  |
| 10 | Možnost použití resterilizovatelných světlovodných vláken |  |  |
| 11 | Uživatelské nastavení energie a frekvence pulzů, módu efektu nebo délky pulzu |  |  |
| 14 | Mobilní provedení s kolečky pro možnost transportu |  |  |
| 15 | 1x Striper pro vlákna s Ø 0,25-0,8 mm pro 230 – 600 µm vlákna, resterilizovatelný (může být řešeno i pomocí dvou nástrojů) |  |  |
| 16 | 1x Diamantový kráječ a striper vlákna autoklávovatelný |  |  |
| 17 | 4x Standardní ochranné brýle |  |  |
| 18 | Záruka minimálně 3 roky (max. 5 let) | 3 roky |  |
| 20 | Min. garance životnosti zdroje rázových vln | 5 let |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní uchazeč hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.

Předmětem plnění této VZ jsou kromě výše specifikovaných přístrojů také dílčí dodávky světlovodného vlákna po dobu 5 let. Cenu vlákna uvede účastník do Krycího listu (příloha ZD č. 1).

Předmětem plnění této VZ je rovněž provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol v pozáruční době. Cenu uvede účastník do Krycího listu (příloha ZD č. 1).