## Tech_spec
Minimální požadovaná technická specifikace - VZ Ortopedické implantáty | Orientační spotřeba za 1 rok | Orientační spotřeba za 4 roky | Účastník uvede, zda splňuje daný požadavek (ANO/NE) popř. bližší specifikaci a poznámky
1. TEP kyčelního kloubu
a) cementová TEP kyčelního kloubu | 100 | 400
Cementová jamka.
PE jamka kyčelního kloubu k fixaci kosti cementem.
Materiál PE, X-link PE.
Minimálně 12 velikostí pro hlavice 28, 32, 36 mm.
Kovová nebo keramická hlavička.
Průměr 28, 32, 36 mm.
Délky krčku S, M, L, XL, XXL.
Cementovaný dřík.
Femorální komponenta kyčelního kloubu minimálně 9 velikostí, standardní a leteralizovaná varianta.
b) hybridní TEP kyčelního kloubu | 5 | 20
Modulární jamka.
Press fit hemisférická necementovaná jamka s povrchovou makro i mikro texturou minimálně 12. velikostí.
PE insert symetrický nebo offset, možnost PE s vitaminem E, X - link PE.
Možnost přídatné fixace šrouby.
Kovová a keramická hlavička viz výše.
Cementovaný dřík viz výše.
c) necementová TEP kyčelního kloubu | 15 | 60
Necementovaná modulární jamka.
Press fit hemisférická necementovaná jamka s povrchovou makro i mikro texturou minimálně 12. velikostí.
PE insert symetrický nebo offset, možnost PE s vitaminem E, X - link PE pro hlavičky 28 a 32 mm.
Možnost přídatné fixace šrouby.
Kovová a keramická hlavička viz výše.
Necementovaný dřík.
Proximálně kotvený press fitový dřík, standardní a letaralizovaná varianta.
Rovný dřík necementovaný bez límce s hydroxyapatitovým nástříkem, standardní a lateralizovaná varianta, minim. 9 velikostí.
d) necementovaná TEP kyčelního kloubu pro dysplastický terén | 5 | 20
Necementovaná modulární jamka.
Modulární závitořezná konická nebo bikonická s titanovým pláštěm.
PE insert symetrický nebo offset, možnost PE s vitaminem E, X - link PE pro hlavičky 28 a 32 mm.
Minimálně 10 velikostí.
Hlavička kovová a keramická viz výše.
Necementovaný dřík.
Konický distálně fixovaný dřík s minimálně 12 velikostmi, standardní a laterizovaný varianta.
d) revizní TEP kyčelního kloubu - pouze dřík | 10 | 40
Necementovaný revizní dřík.
Modulární necementovaný dřík s minimálně 5 velikostmi proximální části a min. 20 velikostmi distální části
Standardní a lateralizovaná varianta
Metazyfární a diafyzární kotvení
Možnost distálního zajištění pomocí šroubu
2. TEP kolenního kloubu
a) All poly náhrada kolenního kloubu | 10 | 40
Totální náhrada kolenního kloubu s celopolyethylenovou tibií (All Polly).
Primární náhrada kolenního kloubu, anatomická femorální komponenta pravá a levá, tibiální komponenta all poly s jedním centrálním kotvícím kýlem.
Dostatečné spektrum velikostí femorální a tibiální komponenty s možností kombiínace jednotlivých velikostí v maximálním možném rozsahu.
Možnost implantace umělé paterální náhrady.
Varianta se zachováním ZZV.
b) Totální náhrada kolenního kloubu | 100 | 400
Ucelený modulární systém primární náhrady kolenního kloubu s možností kombinace jednotlivých velikostí femorální a tibiální komponenty v maximálním možném rozsahu.
Anatomický tvar femorální komponenty (pravá a levá), zajišťující správné vedení pately a umožňující implantaci umělé patelární náhrady.
Varianta CR a PS.
Dostatečné spektrum velikostí komponent a výšky PE insertů. PE insert v rozsahu 9 - 20 mm.
Materiál CoCrMo, varianta pro alergické pacienty.
Komplexní návaznost revizního systému.
Cementová i necementovaná varianta.
c) revizní TEP kolenního kloubu | 5 | 20
Ucelený modulární systém revizní náhrady kolenního kloubu s možností kombinace jednotlivých velikostí femorální a tibiální komponenty v maximálním možném rozsahu.
Anatomický tvar femorální komponenty (pravá a levá), zajišťující správné vedení pately a umožňující implantaci umělé patelární náhrady.
Dostatečné spektrum velikostí komponent a výšky PE insertů. Revizní stabilizovaný PE insert s centrálním kýlem v rozsahu min. 10 - 23 mm
Tibiální komponenta s možností montáže augmentací
Femorální a tibiální dříky ve variantě rovné i ofsetové, cementované i necementované
Tibiální augmentace (proximální) a femorální augmentace (distální, posterior, anterior) v co nejširším rozsahu
Femorální a tibiální výplně formou konických augmentů nebo tzv. sleeves
Návaznost na závěsné koleno
3. Reverzní TEP ramene | 10 | 40
Dřík standardní cementovaný, necementovaný, bezdříková varianta
Dřík revizní - prodloužený cementovaný, necementovaný
Glenoid necementovaný – metal back
Glenoid metal back, alespoň 2 fixační šroubky, polyaxiální šroubky – zamčeně
Revizní systém metal back glenoidu, možnost prodloužení středového čepu, ev. lateralizace
Široké rozmezí kombinovatelnosti glenoid X hlavice
Alespoň dvě velikosti hlavice glenoidu
Alespoň 3 výšky inzertu humerální komponenty