**Technická specifikace dodávky**

**Část 9**

**TISKÁRNA PRO POTISK MIKROSKOPICKÝCH SKEL – 1 KUS**

**Celková maximální cena za ks vč. DPH: 324 800,- Kč**

**Popis přístroje, jeho přínos a využití**

Významné snížení nároků na provádění rutinních manuálních činností a časová úspora práce v laboratoři, standardizaci značení, přehlednost a minimalizace záměny vzorků. Výsledky z patologického oddělení slouží naprosté většině všech oddělení v nemocnici.

**Technická specifikace (splnění je povinné):**

| **Pořadové číslo** | **Požadavek** | **Nabízená hodnota** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termotisk pro snadné automatické čtení čárového kódu (stejný odstín potisku na různě barevných sklech) |  |
| 2 | Tisk v kvalitě min. 300 dpi (lineární i 2 D čárové kódy) |  |
| 3 | Zásobník s kapacitou min. 70 skel |  |
| 4 | Uživatelské rozhraní s příslušným softwarovým vybavením pro definici potisků |  |
| 5 | Rychlost tisku min. 7 skel/min. |  |
| 6 | Čtečka čárových kódů |  |
| 7 | Možnost konektivity pomocí USB |  |
| 8 | Napájení: 230 V/50 Hz |  |

**Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.**