TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Hybridní scintilační gama kamera SPECT/CT

Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku: 	15 000 000 Kč bez DPH

18 500 000 Kč včetně DPH

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Hybridní scintilační gama kamera se dvěma plně digitálními detektory (1 ADC/1 PMT) a s integrovaným spirálním CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pro pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace, zejména pro onkologii, neurologii, s výpočetním systémem, se samostatným akvizičním a vyhodnocovacím pracovištěm, umožňující provedení a vyhodnocení statické, dynamické scintigrafie, celotělového zobrazení a akvizice, rekonstrukce a vyhodnocení jednofotonové emisní výpočetní tomografie (SPECT) a obrazové fůze.

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Požadavek | Splnění požadavku ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| OBECNÉ POŽADAVKY |
| Signalizační zařízení chodu CT podsystému |  |  |
| Záložní zdroj pro klíčové části systému a dokončení aktuální akvizice |  |  |
| 2 IP HD kamery s monitorovacím systémem do ovladovny |  |  |
| SPECT SUBSYSTÉM |
| Víceúčelový 2 - detektorový přístroj, umožňující tomografické (SPECT) a celotělové vyšetření |  |  |
| Detektory s vysokým rozlišením |  |  |
| Kolimátory: nízkoenergetické s vysokým rozlišením (LEHR) pro střední energie všeobecné použití (MEGP) |  |  |
| Maximální vzdálenost mezi detektory s kolimátory LEHR minimálně 700 mm |  |  |
| Zásobník na 2 sady kolimátorů |  |  |
| Korekce atenuace na bázi integrovaného CT skeneru |  |  |
| Nosnost stolu minimálně 200 kg |  |  |
| Plně automatický body contouring pro SPECT a celotělová vyšetření s uživatelským nastavením vzdálenosti detektorů od pacienta |  |  |
| CT SUBSYSTÉM |
| Multidetektorový systém se simultánní spirální akvizicí s nejméně dvěma řadami detektorů |  |  |
| Otvor gantry minimálně 700 mm |  |  |
| Průměr zorného pole minimálně 500 mm |  |  |
| Nejmenší požadovaná tloušťka řezu na detektorech minimálně 1 mm |  |  |
| Rychlost otáčení gantry ≥ 1 otáčka (360°)/s |  |  |
| Podélná a úhlová modulace proudu rentgenky (optimalizace dávky při akvizici dat) |  |  |
| Výkon generátoru minimálně 40 kW |  |  |
| AKVIZIČNÍ PRACOVNÍ STANICE |
| Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou – jako součást přístroje |  |  |
| Komunikace formou protokolu DICOM3 se službami minimálně Modality Worklist, MPPS, DICOM, Send, Store, dle DICOM Conformance Statement zadavatele |  |  |
| SW umožňující základní postprocesingové zpracování snímků s náhledovým monitorem |  |  |
| Výpočet a DICOM3 archivace absorbované dávky |  |  |
| Předdefinované vyšetřovací protokoly s možností manuálního nastavení expozičních parametrů a vytvoření nových vyšetřovacích protokolů |  |  |
| Automatické ukládání expozičních parametrů do příslušných DICOM3 tagů |  |  |
| Ukládání jednotlivých snímků na PACS zadavatele, dle DICOM Conformance Statement zadavatele |  |  |
| VYHODNOCOVACÍ PRACOVNÍ STANICE |
| 2 samostatné, dvoumonitorové stanice se SW na bázi klient-server pro následné zpracování digitálního obrazu, pro současnou práci 2 uživatelů |  |  |
| Monitory – barevné, medicínsky certifikované, s úhlopříčkou minimálně 20“ |  |  |
| Ke každé vyhodnocovací stanici 1 „NISovou“ stanici (PC, monitor, klávesnice, myš), HW a SW kompatibilní s NIS a PACS zadavatele |  |  |
| Možnost následného rozšíření počtu pracovních stanic bez nutnosti rozšíření počtu licencí |  |  |
| Funkce současného porovnání staré a nové studie téhož pacienta |  |  |
| Funkce zpracování dat z více modalit včetně jejich fúze |  |  |
| Specializovaný neurologický software pro kvantitativní vyhodnocování neurologických SPECT vyšetření včetně normálové databáze |  |  |
| Program pro zpracování SPECT vyšetření perfuze mozku včetně semikvantitativní segmentární analýzy perfuze mozkové kůry a analýza zobrazení dopaminových receptorů (DATscan) |  |  |
| Program pro analýzu plic, štítné žlázy, ledvin, jater, žlučníku a gastrického vyprazdňování |  |  |
| Iterativní rekonstrukce tomografických dat NM |  |  |
| Zobrazení projekce maximální intenzity (MIP) |  |  |
| Analýza ROI, VOI i ve fúzovaných datech |  |  |
| Globální kvantifikace SPECT dat |  |  |
| Import a export dat z a na CD-R/RW a DVD-R/RW ve formátu DICOM3 |  |  |
| Možnost exportu a importu ve formátech JPEG, TIFF, BMP a konverze do a z DICOM3 |  |  |
| POMŮCKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných ZPS a ověřování technických parametrů zařízení, prováděných uživatelem |  |  |
| Fixační pomůcky a pomůcky pro správnou polohu pacientů během vyšetření (fixace hlavy, fixace rukou pro SPECT, fixace hrudníku, fixace pro celotělová vyšetření, podpěrky rukou pro stůl NM, nožní podpěra pro pacienta NM, držák bodového zdroje, držák hlavy, držák fantomů) |  |  |
| Dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení nové gamma kamery |  |  |
| Dodání a instalace technologie chlazení, je-li pro řádný provoz zařízení potřebná |  |  |
| Plošný zdroj 57Co pro kontrolu homogenity o aktivitě > 500 MBq s pojízdným stínícím kufrem |  |  |