## Část 1
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
1 | Ultrazvukový přístroj pro RTG |  | 0
předmět plnění |  | počet ks | cena v Kč bez DPH
Ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro RTG oddělení |  | 1
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku |  |  | X
Monitor s úhlopříčkou min. 23“ typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080
Obslužný panel
výškově a stranově stavitelný |  |  | X
vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) |  |  | X
softwarová klávesnice zobrazená na pomocném dotykovém displeji |  |  | X
součástí panelu integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“
Celkový frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 - 24MHz
Min. 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
Zobrazení
B-mode na základních frekvencích |  |  | X
B-mode na harmonických frekvencích |  |  | X
trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně
PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v min. rozsahu +30° až -30°
barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  | X
simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |  | X
modul pro zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení včetně sumarizace (načítání) toků – pro využití na konvexní abdominální, lineární a transvaginální sondě; Systém musí umožnit takové zobrazení i ve 3D režimu pomocí konvenčních vyšetřovacích sond |  |  | X
modul detekce a vizualizace mikrokalcifikací ve vyšetřované oblasti v reálném čase |  |  | X
modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist |  |  | X
Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce |  |  | X
Měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |  | X
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) |  |  | X
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) |  |  | X
Jednotka pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou min. 1TB
Archivace snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM |  |  | X
Možnost připojení externího HDD s kapacitou až do 6 TB |  |  | X
Min. 5x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení
Studený start systému max. do 30 sec.
Start ze stand-by režimu max. do 15 sec.
Přímý RAW data výstup |  |  | X
B/W printer s digitálním vstupem |  |  | X
Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení po dobu životnosti přístroje |  |  | X
Ultrazvukové sondy dodané spolu s přístrojem
Elektronická konvexní multifrekvenční – širokopásmová sonda pro abdominální vyšetření (1 ks) |  |  | X
nastavitelná hloubka vyšetření v rozsahu min. 0 - 50 cm
aktivní šíře sondy min. 58 mm
celkový frekvenční rozsah sondy min. 1 - 6 MHz
Elektronická lineární multifrekvenční – širokopásmová sonda pro vyšetření malých částí (1 ks) |  |  | X
aktivní šíře min. 50 mm
celkový frekvenční rozsah sondy min. 5 - 14 MHz
Elektronická lineární multifrekvenční – širokopásmová sonda pro vyšetření periferních cév (1 ks) |  |  | X
aktivní šíře max. 40mm
celkový frekvenční rozsah sondy min. 3 - 11 MHz
Požadavky na umožnění rozšíření přístroje
Modul pro hodnocení elasticity vyšetřované oblasti v reálném čase na principu aktivní elastografie včetně kvantifikace střihové tuhosti tkáně (shearwave imaging) – požadováno u konvexních a lineárních sond |  |  | X
Modul pro pasivní (strain) zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti včetně rozsáhlých možností kvantifikační a kvantitativní analýzy v reálném čase během vyšetřování – požadováno u konvexních a lineárních sond |  |  | X
Konvexní sonda určená pro bioptické a punkční výkony v rozsahu min. 2 - 6 MHz, kde bioptická část je integrovanou součástí sondy
Vysokofrekvenční matrixová lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 8 - 24 MHz

## Část 2
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
2 | Ultrazvukové přístroje pro internu |  | 0
Předmět plnění |  | počet ks | cena v Kč bez DPH
A. Ultrazvukový přístroj (echokardiograf) vyšší třídy pro interní oddělení |  | 1
B. Ultrazvukový vysoce mobilní přístroj vyšší třídy pro interní oddělení |  | 1
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
A. Ultrazvukový přístroj (echokardiograf) vyšší třídy pro interní oddělení
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Celotělový ultrazvukový přístroj s kardiovaskulárním zaměřením pro primární používání na vyšetření srdce (jak transtorakální, tak i jícnové) a na vyšetření periferních cév, včetně extrakraniálních tepen. Přístroj dále musí umožňovat provádění vyšetření břicha, měkkých tkání, štítné žlázy a označování míst k punkci výpotků a zavedení centrálních katetrů. |  |  | X
Zobrazení
2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, min. 5 různých harmonických frekvencí na sondách TTE
M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase |  |  | X
PW doppler, včetně HPRF módu (min. 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce
CW doppler na všech kardio sondách |  |  | X
Barevné mapování (CFM) na všech kardio sondách |  |  | X
Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách |  |  | X
PW tkáňový doppler na všech kardio sondách |  |  | X
Dynamická automatická optimalizace 2D obrazu (včetně TGC) a dopplera |  |  | X
Zobrazení krevního toku na bázi substrakce 2D obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek |  |  | X
Zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních |  |  | X
Kompaundní zobrazení |  |  | X
Technické vlastnosti
Výškově nastavitelná klávesnice (ovládací panel) ve třech směrech |  |  | X
Minimálně 5 aktivních konektorů pro připojení sond
Minimálně 21,5“ LCD displej
Minimálně 12“ LCD pomocná dotyková obrazovka
Sondy dodané spolu s přístrojem
předmětem dodávky jsou 4 níže uvedené multifrekvenční sondy, každá s možností změny vysílací frekvence operátorem |  |  | X
Kardiologická sonda (1 ks) |  |  | X
2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách – sonda typu single crystal a matrix, celkem 192 krystalů (piezoelektrických elementů), kmitočtový rozsah min. 1,5-4 MHz, zobrazovací úhel min. 120°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI), min. 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu
Jícnová sonda (1 ks) |  |  | X
2D TEE jícnová sektorová sonda, kmitočtový rozsah min. 3-8 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)
Lineární (cévní) sonda (1 ks) |  |  | X
2D lineární sonda pro cévní aplikace, frekvenční rozsah min. 3-10 MHz, harmonické zobrazení
Konvexní (břišní) sonda (1 ks) |  |  | X
2D konvexní single crystal sonda pro abdominální a cévní aplikace, frekvenční rozsah min. 1,6-6 MHz, harmonické zobrazení
Mobilní kapesní ultrazvukové akviziční zařízení s duální sondou (1 ks) |  |  | X
duální sonda (lineární-fázová) pro akvizici signálu u lůžka pacienta, práce na baterii, hmotnost max. 0,5 kg, zobrazení 2D a CPD
Postprocessing
Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu - formát RAW) |  |  | X
Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech raw data, AVI, MPEG |  |  | X
Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat |  |  | X
Sdílení stejné pacientské databáze s dalšími přístroji |  |  | X
Komunikace databáze se současnou externí pracovní stanicí na interním oddělení - komunikace musí probíhat ve formátu hrubých dat tak, aby bylo možné využívat SW postprocessingové nástroje této pracovní stanice |  |  | X
Požadavky na umožnění rozšíření přístroje
Externí pracovní stanice |  |  | X
výkonný PC s velkým diskovým úložištěm, RAID pole, min. 4TB, SW vybavení pracovní stanice musí být shodné s vybavením systému, kompatibilita obrazového materiálu ve formátu RAW s veškerým vyhodnocovacím SW, možnost kvantitativní analýzy obrazu (např. z TVI zobrazení), možnost použití nástrojů 2D a dopplerovských strain analýz na uložené datasety
PC pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj a zobrazit vyšetření z kteréhokoliv přístroje na síti ve formátu RAW data nebo DICOM |  |  | X
plná DICOM 3.0 kompatibilita |  |  | X
2D/3D/4D TEE jícnová sektorová sonda, kmitočtový rozsah min. 3-8 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem |  |  | X
3D/4D zobrazení pro TEE aplikace |  |  | X
Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckletracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek |  |  | X
Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI), zobrazení ve formě barevného mapování, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek |  |  | X
Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů |  |  | X
B. Ultrazvukový vysoce mobilní přístroj vyšší třídy pro interní oddělení
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Přístroj pro potřeby interních oborů pro diagnostiku a zobrazení parenchymových orgánů dutiny břišní, dutiny pánevní, cévních struktur a štítné žlázy |  |  | X
Jedná se o přístroj umožňující echokardio zobrazení |  |  | X
Zobrazení
2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, min. 4 různé harmonické frekvence na sondách TTE, min. 1 na sondách TEE
M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase |  |  | X
PW doppler, včetně HPRF módu (min. 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce
CW doppler na všech kardio sondách |  |  | X
Barevné mapování (CFM) a PowerAngiodoppler zobrazení (CPA) |  |  | X
PW tkáňový doppler na všech kardio sondách a barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách |  |  | X
Automatická optimalizace 2D obrazu a dopplera |  |  | X
Kontinuální optimalizace obrazu (automaticky min. každých 20ms)
Zobrazení krevního toku na bázi substrakce 2D obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek |  |  | X
Zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních a kompaundní zobrazení |  |  | X
Technické vlastnosti
Stranově a výškově nastavitelná klávesnice (ovládací panel) |  |  | X
Minimálně 4 aktivní konektory pro připojení sond
Minimálně 17“ LCD displej
Přístroj musí mít náhradní zdroj |  |  | X
Váha max. 70 kg (z důvodu mobility po odděleních)
Šířka systému max. 55 cm včetně držáku sond (z důvodu mobility po odděleních)
Možnost připojení TEE jícnové sondy z echokardiografu |  |  | X
Sondy dodané spolu s přístrojem
předmětem dodávky jsou 3 níže uvedené sondy multifrekvenční sondy, každá s možností změny vysílací frekvence operátorem |  |  | X
Kardiologická sonda (1 ks) |  |  | X
2D sektorová sonda typu single crystal s možností vícenásobné aktivní fokusace, kmitočtový rozsah min. 1,3-4 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)
Lineární (cévní) sonda (1 ks) |  |  | X
2D lineární sonda pro cévní aplikace, kmitočtový rozsah min. 3,5-10 MHz, harmonické zobrazení
Konvexní (břišní) sonda (1 ks) |  |  | X
2D konvexní sonda pro abdominální aplikace, kmitočtový rozsah min. 1,8-6 MHz, harmonické zobrazení + attachement pro ultrazvukovou biopsii
Postprocessing
Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu - formát RAW) s možností dodatečného zpracování dat na externí pracovní stanici |  |  | X
Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech RAW data, AVI, MPEG |  |  | X
Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat |  |  | X
DICOM 3.0 konektivita |  |  | X
Komunikace databáze se současnou externí pracovní stanicí na interním oddělení - komunikace musí probíhat ve formátu hrubých dat tak, aby bylo možné využívat SW postprocessingové nástroje této pracovní stanice |  |  | X
Požadavky na umožnění rozšíření přístroje
Externí pracovní stanice |  |  | X
výkonný PC s velkým diskovým úložištěm, RAID pole, min. 4TB, SW vybavení pracovní stanice musí být shodné s vybavením systému, kompatibilita obrazového materiálu ve formátu RAW s veškerým vyhodnocovacím SW, možnost kvantitativní analýzy obrazu (např. z TVI zobrazení), možnost použití nástrojů 2D a dopplerovských strain analýz na uložené datasety
PC pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj a zobrazit vyšetření z kteréhokoliv přístroje na síti ve formátu RAW data nebo DICOM |  |  | X
plná DICOM 3.0 kompatibilita |  |  | X
Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckletracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek |  |  | X
Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI), zobrazení ve formě barevného mapování, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek |  |  | X
Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů |  |  | X

## Část 3
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
3 | Gastroenterologické vybavení |  |  | 0
Předmět plnění |  | počet ks | cena za 1 ks v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
A. Videokolonoskop |  | 1 |  | 0
B. Videogastroskopy |  | 2 |  | 0
C. Videoduodenoskop |  | 1 |  | 0
D. Tracheální intubační fibroskop |  | 1 |  | 0
E. Rektoskopy |  | 2 |  | 0
F. Automatický dezinfektor |  | 1 |  | 0
G. Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů |  | 1 |  | 0
Společné požadavky na kompatibilitu přístrojů - videokolonoskop, videogastroskop a videoduodenoskop
Předmětem této části veřejné zakázky je obnova endoskopické techniky pro endoskopické sálky pro výkony gastroskopie a kolonoskopie. Požadované videoendoskopy musí splňovat minimální technické parametry, zvláště pak následující požadavek na kompatibilitu videoendoskopů s videosestavami: a) dodávané videoendoskopy musí být plně kompatibilní s vybavením jednotlivých endoskopických vyšetřoven, tj. s videosystémy Exera II, řady 180 (CV180 a CLV180), nebo b) pokud dodavatel není schopen kompatibilitu zajistit přímo dodáním kompatibilních přístrojů dle písm. a) výše, je možno požadavek na kompatibilitu splnit nahrazením tří dosud zadavatelem používaných videosestav novými, a to na stejné nebo lepší technologické úrovni tak, aby byla zajištěna stejná nebo lepší kvalita léčebné péče. Dodavatel v takovém případě kromě požadovaných videoendoskopů dodá i tři takové nové videosestavy (videoprocesor a xenonový zdroj studeného světla), které musí být plně kompatibilní s nabízenými videoendoskopy dle jejich níže uvedené technické specifikace. Minimální technický požadavek na tento systém je: HDTV zobrazení, chromoendoskopické zobrazení, xenonový zdroj studeného světla min. 300W nebo adekvátní výkon LED, možnost přednastavení uživatelských a pacientských dat, záznam video a stat. obrázků. Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používaným příslušenstvím videosestav, odsávacím a oplachovým pumpám, elektrochirurgickým jednotkám, automatickým desinfektorům, atd.
Požadavek na kompatibilitu zobrazení: Dodávané endoskopy musí být plně kompatibilních se systémem úpravy endoskopického obrazu (NBI), který umožňuje současné vybavení endoskopických sálů (OLYMPUS CV a CLV 180). Pokud dodavatel není schopen nabídnout endoskopy plně kompatibilní se současným vybavením a zvolí splnění tohoto požadavku formou dodávky tří nových videosestav, jak je uvedeno dle písm. b) výše, nabízené videosestavy musí spolu s endoskopy umožňovat NBI nebo jinou formu chromoendoskopického zobrazení (např. iScan, LCI/BLI, apod.).
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
A. Videokolonoskop
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Přístroj se systémem s mechanickým nastavením rigidity zavádějícího tubusu ve třech stupních, extra široký zorný úhel pohledu 170°, tři světlovodné kanály
Přístroj pro diagnostiku a terapii, plně kompatibilní se stávajícím videoprocesorem a xenonovým zdrojem světla používaným na pracovišti zadavatele (OLYMPUS CV-180 a CLV-180), který musí umožňovat úzkopásmové zobrazování (NBI) s možností dobře zobrazit odlišení různých úrovní sliznice, zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti sloužící pro odhalování zánětlivých chorob a novotvarových lézí v tlustém střevě a rektu, pomocí filtrace světla přes filtry, úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části spektra, nebo jinou formu chromoendoskopického zobrazení (např. iScan, FICE, apod.) - viz požadavek na kompatibilitu zobrazení uvedený výše.
Zobrazovací systém
barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV) |  |  |  | X
Optický systém
zorné pole min. 170°
směr pohledu přímý |  |  |  | X
hloubka pole min. 2 - 100 mm
min. rozlišovací vzdálenost 2 mm
Zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce max. 13,9 mm
zevní průměr tubusu max. 12,8 mm
pracovní délka min. 1680 mm
celková délka max. 2005 mm
Pracovní kanál
vnitřní průměr max. 3,7 mm
Ohybová část – rozsah angulace
nahoru min. 180°
dolů min. 180°
doprava min. 160°
doleva min. 160°
B. Videogastroskopy
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Přístroj pro diagnostiku a terapii, využitelný pro diagnostiku prekanceróz a nádorů v horní části trávicího traktu – Barretův jícen, refluxní esofagitis, karcinom jícnu, léčbu stenóz, diagnostiku celiakie, diagnostiku zánětlivých a novotvarových lézí v jícnu a žaludku. Dále pak pro emergentní a operační zákroky v horní části GIT, zvláště při EMR a krvácení varixů. |  |  |  | X
Přístroj plně kompatibilní se stávajícím videoprocesorem a xenonovým zdrojem světla používaným na pracovišti zadavatele (OLYMPUS CV-180 a CLV-180), který musí umožňovat úzkopásmové zobrazování (NBI) s možností dobře zobrazit odlišení různých úrovní sliznice, zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti sloužící pro odhalování zánětlivých chorob a novotvarových lézí v tlustém střevě a rektu, pomocí filtrace světla přes filtry, úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části spektra, nebo jinou formu chromoendoskopického zobrazení (např. iScan, FICE, apod.) - viz požadavek na kompatibilitu zobrazení uvedený výše.
integrovaný přídavný oplachový kanál |  |  |  | X
Zobrazovací systém
barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV) |  |  |  | X
Optický systém
zorné pole min. 140°
směr pohledu přímý |  |  |  | X
hloubka pole min. 2 - 100 mm
min. rozlišovací vzdálenost 2 mm
Zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce max. 9,9 mm
zevní průměr tubusu max. 9,9 mm
pracovní délka min. 1030 mm
celková délka max. 1345 mm
Pracovní kanál
vnitřní průměr max. 2,8 mm
Ohybová část – rozsah angulace
nahoru min. 210°
dolů min. 90°
doprava min. 100°
doleva min. 100°
C. Videoduodenoskop
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Přístroj vhodný pro terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod. Musí být vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária pomocí tzv. „V“ drážky v můstku pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě. Tato drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035“ ve středu drážky a vodícího drátu 0,025“ ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku, a to vždy v úhlu 90° k ose endoskopu. Jedná se o tzv. „Dual Lock“ V system. |  |  |  | X
Přístroj pro diagnostiku a terapii, plně kompatibilní se stávajícím videoprocesorem a xenonovým zdrojem světla používaným na pracovišti zadavatele (OLYMPUS CV-180 a CLV-180), který musí umožňovat úzkopásmové zobrazování (NBI) s možností dobře zobrazit odlišení různých úrovní sliznice, zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti sloužící pro odhalování zánětlivých chorob a novotvarových lézí v tlustém střevě a rektu, pomocí filtrace světla přes filtry, úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části spektra, nebo jinou formu chromoendoskopického zobrazení (např. iScan, FICE, apod.) - viz požadavek na kompatibilitu zobrazení uvedený výše.
Zobrazovací systém
barevný CCD čip s celoplošným obrazem a zajištění vstupu a výstupu, pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu |  |  |  | X
Optický systém
zorné pole min. 100°
směr pohledu: min. 5° šikmý pohled
hloubka pole min. 5 - 60 mm
min. rozlišovací vzdálenost 10 mm
Zaváděcí tubus
zevní průměr tubusu max. 11,6 mm
zevní průměr distálního konce max. 13,7 mm
pracovní délka min. 1240,0 mm
celková délka max. 1566,0 mm
Pracovní kanál
vnitřní průměr min. 4,2 mm
Ohybová část – rozsah angulace
nahoru min. 120°
dolů min. 90°
doprava min. 105°
doleva min. 90°
D. Tracheální intubační fibroskop
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Přístroj určený pro použití na oddělení ARO pro odsávání a hygienu horních cest dýchacích |  |  |  | X
Optický systém
zorné pole min. 90°
směr pohledu přímý |  |  |  | X
hloubka pole min. 3 - 50 mm
min. rozlišovací vzdálenost 3 mm
Zaváděcí tubus
zevní průměr distálního konce max. 5,1 mm
zevní průměr tubusu max. 5,2 mm
pracovní délka min. 600 mm
Pracovní kanál
vnitřní průměr min. 2,50 mm
Ohybová část – rozsah angulace
nahoru min. 160°
dolů min. 130°
Přístroj je vybaven přenosným bateriovým LED zdrojem světla s: |  |  |  | X
indikací stavu nabití baterií |  |  |  | X
napájením pomocí AA baterií |  |  |  | X
možností ponoření zdroje světla do dezinfekčního přípravku |  |  |  | X
E. Rektoskopy
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Zdroj světla |  |  |  | X
halogenový nebo xenonový zdroj studeného světla o výkonu min. 150 W
možnost zvýšení světla o cca 40% pro speciální vyšetření, kde je zapotřebí vyšší výkon
životnost žárovky min. 300 hod.
rukojeť pro snadné přenášení |  |  |  | X
Kabel s vláknovou optikou a rukojetí |  |  |  | X
délka min. 180 cm
šířka kabelu min. 4 mm
maximálně flexibilní |  |  |  | X
Rektoskop pro kabel s vláknovou optikou 250 x 16 mm |  |  |  | X
celokovová konstrukce |  |  |  | X
vláknová optika přivedená až ke konci hlavice pro větší svítivý výkon |  |  |  | X
otočná lupa se zvětšením max. 1,5x
otvíratelné sklíčko s portem pro nafouknutí - pro lepší vyšetření |  |  |  | X
odstupňování v cm pro kontrolu hloubky zasunutí |  |  |  | X
koncová plastová část izolovaná |  |  |  | X
Teleskop, iluminační hlava pro tubusy rektoskopu |  |  |  | X
propustnost světla pomocí optických vláken |  |  |  | X
očnicový konektor se zvětšovací lupou min 1,8x |  |  |  | X
prizmatický optický systém s barevně korigovanými čočkami s možností zvětšení 3-5,5x |  |  |  | X
F. Automatický dezinfektor (vč. 2ks modulů pro zkoušečku těsnosti)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (GlutarAldehydproces) pro čištění a dezinfekci endoskopů určený pro automatické čištění a desinfekci jednoho flexibilního endoskopu |  |  |  | X
Termochemická dezinfekce endoskopů při teplotě min. 35°C |  |  |  | X
Přístroj určen pro všechny typy flexibilních endoskopů používaných na endoskopickém pracovišti zadavatele (Olympus), vhodný i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax, ...), vč. těch, které budou dodány v rámci této části zakázky |  |  |  | X
Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aquapurificata) |  |  |  | X
Automatické dávkování pracovních roztoků pro každý pracovní cyklus novou dávkou |  |  |  | X
Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu |  |  |  | X
UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s iontoměničem |  |  |  | X
Zobrazení doby chodu |  |  |  | X
Sériové rozhraní pro možné připojení externího zařízení sloužícího pro identifikaci endoskopů a tisk validních protokolů o provedení mytí a desinfekce |  |  |  | X
Provádění autodesinfekčního cyklu přístroje |  |  |  | X
Kompaktní rozměry přístroje, z důvodu prostorové dispozice max. š x v x h = 600 x 850 x 600 mm
Přístroj vyžadující min. stavební připravenost - běžnou vodovodní přípojku, běžný odpad a třífázový elektrický přívod |  |  |  | X
Přístroj vyroben z ušlechtilé nerezové oceli a určen pro dlouholetý provoz |  |  |  | X
Váha přístroje včetně koše na endoskop max. 90 kg
Přístroj plně vyhovující českým i evropským právním předpisům a normám, zejm. vyhl. č. 306/2012 Sb. a ČSN EN ISO 15883-4 ED.2 (847150)* |  |  |  | X
Modul pro zkoušečku těsnosti (2 ks) |  |  |  | X
určen pro tlakovou zkoušku těsnosti flexibilních endoskopů |  |  |  | X
vzduchová pumpa |  |  |  | X
malé kompaktní rozměry, max. 85 x 160 x 170 mm
zajišťující kontinuální natlakování, zkoušku těsnosti připojením zkoušečky těsnosti používané zadavatelem (OLYMPUS MB-155 - není součástí plnění) |  |  |  | X
* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.
G. Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Zařízení určeno na sušení a skladování flexibilních endoskopů používaných na endoskopickém pracovišti zadavatele (endoskopy zn. Olympus), vč. těch, které budou dodány v rámci této části zakázky, po desinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce |  |  |  | X
Zařízení zajišťující rychlé a efektivní plně automatické sušení a uložení pro 16 flexibilních endoskopů ve vertikální pozici - v jedné nebo dvou sušících komorách |  |  |  | X
Vnitřní sušení endoskopu vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar |  |  |  | X
Nastavitelná doba sušení |  |  |  | X
Možnost následného skladování po dobu min. 160 hodin |  |  |  | X
Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr |  |  |  | X
Ovládací panel s dotykovým displejem, identifikace vloženého endoskopu, zobrazení zbývající doby sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod. |  |  |  | X
Ovládací panel vybavený vlastní IP adresou a umožňující připojení k tiskárně pro tisk protokolu přes UTP/IP rozhraní |  |  |  | X
Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu |  |  |  | X
Mikroelektronická řídicí jednotka zajišťující plně automatické řízení a monitorování procesu |  |  |  | X
Řízený tok vzduchu o kvalitě pro zdravotnické potřeby |  |  |  | X
Použití stlačeného vzduchu o kvalitě pro zdravotnické účely pro vnitřní kanálky pro rychlé sušení |  |  |  | X
Barevný dotykový displej udávající rozdílnou barvou stav každého endoskopu, a to ve stavech: Sušení, Uložení, Chyba, Preferovaná poloha |  |  |  | X
Barevné LED-diody udávající stav každého endoskopu se stejným barevným schématem jako displej |  |  |  | X
Transparentní skleněná dvířka zaručují plnou viditelnost |  |  |  | X
Držáky pro více endoskopů s ergonomickým tvarem k zajištění snadného a rychlého uložení |  |  |  | X
Adaptéry pro každý endoskop přímo připojeny k držákům endoskopů za účelem sušení vnitřních kanálků endoskopů |  |  |  | X
Zařízení s oblými rohy a plochými povrchy pro optimální čištění |  |  |  | X
Zařízení splňující normu ČSN EN 16442 (855259)* |  |  |  | X
* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

## Část 4
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
4 | Neonatální inkubátory |  | 0 | 0
Předmět plnění |  | počet ks | cena za 1 ks v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
Neonatální inkubátor | Inkubátor pro novorozence | 1 |  | 0
| Inkubátor pro novorozence s vybavením navíc | 1 |  | 0
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Inkubátor pro novorozence (2 ks) s regulací teploty, vzduchu a koncentrace kyslíku pro novorozenecké oddělení zadavatele, vč. dodání veškerého příslušenství a spotřebního materiálu, které jsou nutné pro uvedení do provozu |  |  |  | X
Provozní režim řízení teplotou vzduchu |  |  |  | X
Provozní režim řízení teplotou novorozence, včetně kožní sondy |  |  |  | X
Servo zvlhčování, včetně měření vlhkosti |  |  |  | X
Servo dávkování O2, včetně měření koncentrace O2 |  |  |  | X
Ohřívání vícesměrovým prouděním s minimalizací poklesu teploty při otevření inkubátoru (aktivní tepelný štít) |  |  |  | X
Horní kryt víka (nad bočními panely) inkubátoru snadno odnímatelný bez použití nářadí |  |  |  | X
Oba velké boční panely inkubátoru otevíratelné/odklopné |  |  |  | X
Víko s výbornou viditelností do inkubátoru – bez neprůhledných rohů atp. |  |  |  | X
Dvojité zámky odklopných panelů |  |  |  | X
Přídavné nízké odnímatelné boční panely na matraci pro zabezpečení novorozence při otevřeném inkubátoru |  |  |  | X
Hlučnost inkubátoru nižší než 48 dB
Rychlost proudění vzduchu nad matrací nižší než 10 cm/sec.
Filtr čerstvého vzduchu |  |  |  | X
Kontrola znečištění filtru bez nutnosti demontáže krytu filtru |  |  |  | X
Plynulé oboustranné mechanické polohování matrace z vnějších stran - stabilní systém svislých stojanů/kolejnic vlevo nebo vpravo |  |  |  | X
Hygienická matrace, max. šířka 40 cm
Akustická a optická signalizace alarmů |  |  |  | X
Dotykový ovládací panel s displejem se zobrazením aktuálních a nastavených hodnot v českém jazyce |  |  |  | X
Možnost rentgenování novorozence – prostor pro RTG kazetu |  |  |  | X
Jednoduchý skříňkový podvozek s policí, pojízdný – otočná kolečka, možnost jejich zabrzdění |  |  |  | X
Ohebný držák ventilačních okruhů |  |  |  | X
5 otvorů pro ruce |  |  |  | X
Manipulační madlo u hlavy nebo nohou pacienta |  |  |  | X
Eurolišta s držákem na stojan |  |  |  | X
Integrovaný modul pulzní oxymetrie Masimo včetně pletysmografické křivky, popřípadě samostatný pulzní oxymetr s těmito parametry, podporující technologii Masimo, který bude vhodně umístěný na samotném inkubátoru (uchycení na euroliště, infuzním stojanu, polici…) |  |  |  | X
Součástí dodávky jsou veškeré potřebné kabely k měření SpO2 včetně jednoho balení jednorázových neonatálních senzorů SpO2 |  |  |  | X
Druhý inkubátor bude navíc vybaven
odsávací jednotka s přesným nastavením a vakuovým manometrem, nastavitelný sací výkon minimálně 0 - 800 mbar
kontaktní fototerapie (LED technologie) typu rooming–in, vhodná při nutnosti použití oboustranné fototerapie |  |  |  | X
fototerapie s podložkou min. 800 mm2, s lehkou (hmotnost max. 2,5kg) a přenosnou řídící jednotkou s fototerapeutickým nastavitelným výkonem v rozsahu min. 26-53 µW/cm2/nm
součástí dodávky přístroje je ochrana očí novorozence alespoň ve třech velikostech (vždy min. jedno balení pro každou velikost)

## Část 5
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
5 | Pacientské monitorovací systémy a ventilační a narkotizační technika |  |  |  | 0
Předmět plnění |  |  | počet ks | cena za 1 ks v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
A. Transportní monitory fyziologických funkcí (ARO-OS, ARO) |  |  | 2 |  | 0
B. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (ARO) |  | Lůžkové monitory | 5 |  | 0
|  | Centrální monitor | 1 |  | 0
C. Lůžkové monitory fyziologických funkcí (ARO - dospávací pokoj + zákrokový sálek) |  |  | 5 |  | 0
D. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (interna JIP) |  | Lůžkové monitory | 6 |  | 0
|  | Centrální monitor | 1 |  | 0
E. Transportní monitor fyziologických funkcí (interna JIP) |  |  | 1 |  | 0
F. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (chirurgie JIP) |  | Lůžkové monitory | 9 |  | 0
|  | Centrální monitor | 1 |  | 0
G. Transportní monitor fyziologických funkcí (chirurgie JIP) |  |  | 1 |  | 0
H. Lůžkové ventilátory pro dlouhodobou ventilaci (ARO) I. |  |  | 5 |  | 0
CH. Lůžkové ventilátory pro dlouhodobou ventilaci (ARO) II. |  |  | 4 |  | 0
I. Transportní ventilátory (ARO) |  |  | 2 |  | 0
J. Anesteziologické systémy | J.1 Anesteziologické systémy vyšší střední třídy |  | 2 |  | 0
| J.2 Anesteziologické systémy střední třídy |  | 5 |  | 0
Závazný účel a stručný popis technologie a vybavení
Účelem je obnova a doplnění stávajícího vybavení pracovišť ARO, JIP interních a chirurgických oborů zadavatele pacientským monitorovacím systémem a souvisejícími anesteziologickými systémy
Požadovaný monitorovací systém zahrnuje lůžkové monitory fyziologických funkcí, centrální monitory, transportní monitory fyziologických funkcí, rozšiřující moduly a spotřební materiál k monitorům fyziologických funkcí
Celý monitorovací a přístrojový systém je založen na hardwarové i softwarové kompatibilitě všech požadovaných subsystémů na jednotlivých odděleních a jejich prvků a na kontinuitě sběru, vyhodnocování, předávání a archivace klinických (naměřených) dat
Základem systému je přenositelnost informací mezi dodávanými přístroji a odděleními ARO, interní a chirurgickou JIP, datová slučitelnost, jakož i jednotný systém ovládání
Zadavatel umožňuje využití stávajících strukturovaných kabelových vedení pro stávající síť monitorů (ARO-JIP, Int.-JIP, Chir.-JIP), avšak dodavatel zodpovídá za funkčnost celku
Transportní monitory fyziologických funkcí musí být kompatibilní s moduly monitorů u narkotizačních přístrojů
Jednotlivé transportní monitory a jejich moduly musí být kompatibilní s dodávanými lůžkovými monitory pacientů na ARO, Int.-JIP, Chir.-JIP a monitorovací technikou na anesteziologických přístrojích, specifikovanými v rámci této části veřejné zakázky. Kompatibilita musí spočívat v možnosti funkční záměny modulů bez nutnosti přepojovat senzory.
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
A. Transportní monitory fyziologických funkcí (ARO-OS, ARO)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Transportní monitor (2 ks) fyziologických funkcí pro použití na všech jednotkách intenzívní péče skládající se ze základní monitorovací jednotky s integrovaným displejem a držadlem a z přenositelného multiparametrického modulu. Monitor umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  |  |  | X
lehký transportní monitor se zabudovaným úchytem na přenášení a zavěšení na lůžko pacienta a s možností provozu na 2 kusy akumulátorů vyměnitelných obsluhou (pro zajištění kontinuity měření a dat) |  |  |  |  | X
sledování plného rozsahu základních požadovaných parametrů při transportu, barevný displej s dotykovým ovládáním o velikosti min. 12“
min. 6 křivek současně zobrazených na displeji
automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti |  |  |  |  | X
min. 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce
uložení monitorovaných hodnot do paměti min. po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě
přenositelný multiparametrický modul pro sledování fyziologických funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 2x IBP) s následujícími vlastnostmi: |  |  |  |  | X
přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru pořizovaného pro ARO, interní JIP, chirurgickou JIP a monitorů pořizovaných pro anestézie v rámci této části zakázky bez nutnosti přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do transportního monitoru, bez nutnosti nulování invazivních tlaků
EKG snímané z 3 a 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a možnost rozšíření o QT/QTc |  |  |  |  | X
automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 kanálů a detekcí základních arytmií (min. asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie, atd.) |  |  |  |  | X
stanovení respirace impedanční metodou |  |  |  |  | X
měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst |  |  |  |  | X
měření neinvazívního tlaku dvouhadicovým systémem oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  |  |  |  | X
zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv |  |  |  |  | X
možnost měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) |  |  |  |  | X
snímání 2 invazívních tlaků |  |  |  |  | X
modulový box pro umístění min. 1 dalšího zásuvného modulu
možnost použití zásuvného modulu CO2 či jiného plynového modulu z monitorů JIP se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru
propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrální stanici |  |  |  |  | X
bateriový provoz na min. 3 hodiny
min. 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů
ovládání monitoru v českém jazyce |  |  |  |  | X
česká klávesnice |  |  |  |  | X
Spotřební materiál pro zprovoznění každého přístroje Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu:
1 ks 5-žílového EKG pacientského kabelu a svodů, pro každý vstup multiparametrového modulu transportního monitoru |  |  |  |  | X
1 ks manžety NIBP běžné velikostní kategorie pro dospělé pro každý vstup NIBP pro transportní monitory |  |  |  |  | X
1 ks prstového čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití pro každý vstup SpO2 pro transportní monitory |  |  |  |  | X
1 ks prodlužovacího kabelu SpO2 pro každý vstup SpO2 pro transportní monitory |  |  |  |  | X
1 ks startovacího balení jednorázové aspirační hadičky pro každý vstup CO2 |  |  |  |  | X
1 ks centrálního (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé pro každý vstup TT pro transportní monitory |  |  |  |  | X
B. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (ARO)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Lůžkový monitor (5 ks) fyziologických funkcí skládající se ze základní monitorovací jednotky spojené s displejem, přenositelného multiparametrického modulu a z boxu pro rozšiřující moduly. Monitor umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta na lůžku, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků. Monitorovací systém zahrnuje vzájemnou komunikaci mezi lůžkovými monitory a centrálním monitorem, dodávanými v rámci ostatních oddílů této části veřejné zakázky. |  |  |  |  | X
plochý barevný displej min. 19“, třídy medical grade, oddělený od řídící jednotky
min. 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji
automatická detekce snímaných parametrů |  |  |  |  | X
automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti |  |  |  |  | X
min. 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce
uložení monitorovaných hodnot do paměti min. po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě |  |  |  |  | X
přenositelný multiparametrický modul pro sledování fyziologických funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 4x IBP, srdeční výdej) s následujícími vlastnostmi: |  |  |  |  | X
přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru pořizovaného pro ARO, interní JIP, chirurgickou JIP a monitorů pořizovaných pro anestézie v rámci této části zakázky bez nutnosti přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do transportního monitoru, bez nutnosti nulování invazivních tlaků |  |  |  |  | X
EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a možností rozšíření o stanovení QT/QTc |  |  |  |  | X
snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů |  |  |  |  | X
automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 kanálů a detekcí základních arytmií (min. asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie, atd.) |  |  |  |  | X
stanovení respirace impedanční metodou |  |  |  |  | X
měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst |  |  |  |  | X
měření neinvazívního tlaku dvouhadicovým systémem oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  |  |  |  | X
stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů |  |  |  |  | X
zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv |  |  |  |  | X
možnost měření 2 teplot současně (rektální/jícnové a povrchové) |  |  |  |  | X
snímání 4 invazivních tlaků a CO |  |  |  |  | X
analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními (min. 1x EKG a 1x BP)
hmotnost modulu nižší než 2 kg
doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) min. 1,5 hod.
modulový box pro umístění min. 5 dalších zásuvných modulů
možnost použití zásuvného modulu pro měření spotřeby O2 a výdeje CO2 a kalorimetrie RQ a EE, jakož i spirometrií se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
modul CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru, které jsou součástí nabídky lůžkových ventilátorů; použití dle volby uživatele (3 ks) |  |  |  |  | X
modul 4-kanálového EEG s EMG a AEP se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru (1ks) |  |  |  |  | X
možnost použití zásuvného modulu měření hloubky anestezie ze signálu EEG (BIS) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
modul PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru (1ks) |  |  |  |  | X
přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta 24 hodin |  |  |  |  | X
obousměrná komunikace se všemi lůžkovými monitory a centrálními stanicemi v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
tisk na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru, tak i k centrální stanici |  |  |  |  | X
min. 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů
držáky pro upevnění monitoru u lůžka |  |  |  |  | X
ovládání monitoru v českém jazyce |  |  |  |  | X
česká klávesnice |  |  |  |  | X
Centrální monitor (1 ks) pro sledování fyziologických funkcí pacientů připojených k lůžkovým, případně i k transportním monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožňuje přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí ze všech připojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných parametrů a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných a další funkce dle níže uvedených technických požadavků: |  |  |  |  | X
možnost připojení min. 14 monitorů současně
obousměrná komunikace s připojenými monitory |  |  |  |  | X
režim sledování min. 14 pacientů a současně sledování min. 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách
možnost zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů |  |  |  |  | X
grafické a numerické trendy po dobu min. 24 hod.
režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů, atd.) |  |  |  |  | X
uživatelské rozhraní v ČJ, ovládání klávesnicí a myší |  |  |  |  | X
min. 1 hod. plného záznamu křivek
laserová tiskárna formátu A4 pro tisk z centrálních a lůžkových monitorů, síťové provedení |  |  |  |  | X
2ks plochý displej o úhlopříčce min. 24“
možnost vzdáleného náhledu na centrální monitoraci pacientů |  |  |  |  | X
Spotřební materiál pro zprovoznění každého přístroje Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu:
1 ks 5-svodového pacientského kabelu EKG pro každý vstup EKG pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks manžety NIBP obvyklé velikostní kategorie pro dospělé pro každý vstup NIBP pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prstového čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prodlužovacího kabelu SpO2 pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks startovacího balení jednorázové aspirační hadičky pro každý vstup CO2 |  |  |  |  | X
1 ks centrálního (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé pro každý vstup TT pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
C. Lůžkové monitory fyziologických funkcí (ARO - dospávací pokoj + zákrokový sálek)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Lůžkový monitor (5 ks) fyziologických funkcí pro použití na dospávacím pokoji a zákrokovém sálku oddělení ARO a skládající se ze základní monitorovací jednotky s integrovaným displejem a držadlem a z přenositelného multiparametrického modulu. Monitor umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta u lůžka a při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  |  |  | X
monitor se zabudovaným úchytem na přenášení, s možností provozu na zabudovaný akumulátor |  |  |  |  | X
sledování plného rozsahu základních požadovaných parametrů při transportu, barevný displej s dotykovým ovládáním o velikosti min. 12“
min. 6 křivek současně zobrazených na displeji
automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti |  |  |  |  | X
min. 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce
uložení monitorovaných hodnot do paměti min. po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě |  |  |  |  | X
přenositelný multiparametrický modul pro sledování fyziologických funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota) s následujícími vlastnostmi: |  |  |  |  | X
přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru pořizovaného pro ARO, interní JIP, chirurgickou JIP a monitorů pořizovaných pro anestézie v rámci této části zakázky bez nutnosti přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do transportního monitoru, bez nutnosti nulování invazivních tlaků |  |  |  |  | X
EKG snímané z 3 a 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a možnost rozšíření o QT/QTc |  |  |  |  | X
snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů |  |  |  |  | X
automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 kanálů a detekcí základních arytmií (min. asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie, atd.) |  |  |  |  | X
stanovení respirace impedanční metodou |  |  |  |  | X
měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst |  |  |  |  | X
měření neinvazívního tlaku dvouhadicovým systémem oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  |  |  |  | X
zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv |  |  |  |  | X
měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) |  |  |  |  | X
modulový vstup pro umístění min. 1 dalšího zásuvného modulu
možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
obousměrná komunikace se všemi lůžkovými monitory a centrálními stanicemi v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrální stanici |  |  |  |  | X
min. 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů
bateriový provoz na min. na 1,5 hodiny
ovládání monitoru v českém jazyce |  |  |  |  | X
česká klávesnice |  |  |  |  | X
Spotřební materiál pro zprovoznění každého přístroje Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu:
1 ks 5-svodového pacientského kabelu EKG pro každý vstup EKG pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks manžety NIBP obvyklé velikostní kategorie pro dospělé pro každý vstup NIBP pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prstového čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prodlužovacího kabelu SpO2 pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks centrálního (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé pro každý vstup TT pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
D. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (interna JIP)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Lůžkový monitor (6 ks) fyziologických funkcí pro použití na jednotce intenzivní péče interních oborů a skládající se ze základní monitorovací jednotky s integrovaným displejem a držadlem a z přenositelného multiparametrického modulu. Monitor umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta u lůžka a při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  |  |  | X
monitor se zabudovaným úchytem na přenášení, s možností provozu na zabudovaný akumulátor |  |  |  |  | X
sledování plného rozsahu základních požadovaných parametrů při transportu, barevný displej s dotykovým ovládáním o velikosti min. 12“
min. 6 křivek současně zobrazených na displeji
automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti |  |  |  |  | X
min. 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce
uložení monitorovaných hodnot do paměti min. po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě |  |  |  |  | X
přenositelný multiparametrický modul pro sledování fyziologických funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota) s následujícími vlastnostmi: |  |  |  |  | X
přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru pořizovaného pro ARO, interní JIP, chirurgickou JIP a monitorů pořizovaných pro anestézie v rámci této části zakázky bez nutnosti přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do transportního monitoru, bez nutnosti nulování invazivních tlaků |  |  |  |  | X
EKG snímané z 3 a 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a možnost rozšíření o QT/QTc |  |  |  |  | X
snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů |  |  |  |  | X
automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 kanálů a detekcí základních arytmií (min. asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie, atd.) |  |  |  |  | X
stanovení respirace impedanční metodou |  |  |  |  | X
měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst |  |  |  |  | X
měření neinvazívního tlaku dvouhadicovým systémem oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  |  |  |  | X
zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv |  |  |  |  | X
měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) |  |  |  |  | X
modulový vstup pro umístění min. 1 dalšího zásuvného modulu
možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
obousměrná komunikace se všemi lůžkovými monitory a centrálními stanicemi v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrální stanici |  |  |  |  | X
min. 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů
bateriový provoz na min. na 1,5 hodiny
ovládání monitoru v českém jazyce |  |  |  |  | X
česká klávesnice |  |  |  |  | X
Centrální monitor (1 ks) pro sledování fyziologických funkcí pacientů připojených k lůžkovým monitorům (případně i k transportnímu monitoru) z pultu centrální monitorace na interní JIP. Centrální monitor umožňuje přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí ze všech připojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace. Umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  |  |  | X
možnost připojení min. 7 monitorů současně
obousměrná komunikace s připojenými monitory |  |  |  |  | X
režim sledování min. 7 pacientů a současně sledování min. 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách
možnost zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů |  |  |  |  | X
grafické a numerické trendy po dobu min. 24 hod.
sledování plného záznamu křivek za 24 hodin |  |  |  |  | X
režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.) |  |  |  |  | X
uživatelské rozhraní v ČJ, ovládání klávesnicí a myší |  |  |  |  | X
laserová tiskárna formátu A4 pro tisk z centrálních a lůžkových monitorů, síťové provedení |  |  |  |  | X
plochý displej o úhlopříčce min. 24“
Spotřební materiál pro zprovoznění každého přístroje Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu:
1 ks 3-žilového pacientského kabelu EKG pro každý vstup EKG pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks manžety NIBP obvyklé velikostní kategorie pro dospělé pro každý vstup NIBP pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prstového čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prodlužovacího kabelu SpO2 pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks centrálního (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé pro každý vstup TT pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
E. Transportní monitor fyziologických funkcí (interna JIP)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Transportní monitor (1 ks) fyziologických funkcí pro použití na všech jednotkách intenzívní péče, skládající se ze základní monitorovací jednotky s integrovaným displejem a držadlem a z přenositelného multiparametrického modulu. Monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  |  |  | X
monitor se zabudovaným úchytem na přenášení, s možností provozu na zabudovaný akumulátor |  |  |  |  | X
sledování plného rozsahu základních požadovaných parametrů při transportu, barevný displej s dotykovým ovládáním o velikosti min. 12“
min. 6 křivek současně zobrazených na displeji
automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti |  |  |  |  | X
min. 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce
uložení monitorovaných hodnot do paměti min. po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě
přenositelný multiparametrický modul pro sledování fyziologických funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota) s následujícími vlastnostmi: |  |  |  |  | X
přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru pořizovaného pro ARO, interní JIP, chirurgickou JIP a monitorů pořizovaných pro anestézie v rámci této části zakázky bez nutnosti přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do transportního monitoru, bez nutnosti nulování invazivních tlaků |  |  |  |  | X
EKG snímané z 3 a 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a možnost rozšíření o QT/QTc |  |  |  |  | X
snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů |  |  |  |  | X
automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 kanálů a detekcí základních arytmií (min. asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie, atd.) |  |  |  |  | X
stanovení respirace impedanční metodou |  |  |  |  | X
měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst |  |  |  |  | X
měření neinvazívního tlaku dvouhadicovým systémem oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  |  |  |  | X
zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv |  |  |  |  | X
měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) |  |  |  |  | X
modulový vstup pro umístění min. 1 dalšího zásuvného modulu
možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
obousměrná komunikace se všemi lůžkovými monitory a centrálními stanicemi v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrální stanici |  |  |  |  | X
min. 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů
bateriový provoz na min. 3 hodiny
ovládání monitorů v českém jazyce |  |  |  |  | X
česká klávesnice |  |  |  |  | X
Spotřební materiál pro zprovoznění přístroje Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu:
1 ks 3-žílového EKG pacientského kabelu a svodů pro každý vstup multiparametrového modulu transportního monitoru |  |  |  |  | X
1 ks manžety NIBP běžné velikostní kategorie pro dospělé pro každý vstup NIBP pro transportní monitory |  |  |  |  | X
1 ks prstového čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití pro každý vstup SpO2 pro transportní monitory |  |  |  |  | X
1 ks prodlužovacího kabelu SpO2 pro každý vstup SpO2 pro transportní monitory |  |  |  |  | X
1 ks startovacího balení jednorázové aspirační hadičky pro každý vstup CO2 |  |  |  |  | X
1 ks centrálního (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé pro každý vstup TT pro transportní monitory |  |  |  |  | X
F. Lůžkové monitory fyziologických funkcí s centrálním monitorem (chirurgie JIP)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Lůžkový monitor (9 ks) fyziologických funkcí pro použití na jednotce intenzivní péče chirurgických oborů a skládající se ze základní monitorovací jednotky s integrovaným displejem a držadlem a z přenositelného multiparametrického modulu. Monitor umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  |  |  | X
monitor se zabudovaným úchytem na přenášení, s možností provozu na zabudovaný akumulátor |  |  |  |  | X
sledování plného rozsahu základních požadovaných parametrů při transportu, barevný displej s dotykovým ovládáním o velikosti min. 12“
min. 6 křivek současně zobrazených na displeji
automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti |  |  |  |  | X
min. 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce
uložení monitorovaných hodnot do paměti min. po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě |  |  |  |  | X
přenositelný multiparametrický modul pro sledování fyziologických funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota) s následujícími vlastnostmi: |  |  |  |  | X
přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru pořizovaného pro ARO, interní JIP, chirurgickou JIP a monitorů pořizovaných pro anestézie v rámci této části zakázky bez nutnosti přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do transportního monitoru, bez nutnosti nulování invazivních tlaků |  |  |  |  | X
EKG snímané z 3 a 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a možnost rozšíření o QT/QTc |  |  |  |  | X
automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 kanálů a detekcí základních arytmií (min. asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie, atd.) |  |  |  |  | X
stanovení respirace impedanční metodou |  |  |  |  | X
měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst |  |  |  |  | X
měření neinvazívního tlaku dvouhadicovým systémem oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  |  |  |  | X
zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv |  |  |  |  | X
měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) |  |  |  |  | X
modulový vstup pro umístění min. 1 dalšího zásuvného modulu
možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
obousměrná komunikace se všemi lůžkovými monitory a centrálními stanicemi v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrální stanici |  |  |  |  | X
min. 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů
bateriový provoz na min. na 3 hodiny
ovládání monitoru v českém jazyce |  |  |  |  | X
česká klávesnice |  |  |  |  | X
Centrální monitor (1 ks) pro sledování fyziologických funkcí pacientů připojených k lůžkovým monitorům (případně i k transportnímu monitoru) z pultu centrální monitorace na chirurgické JIP. Centrální monitor umožňuje přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí ze všech připojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace. Umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  |  |  | X
možnost připojení min. 10 monitorů současně
obousměrná komunikace s připojenými monitory |  |  |  |  | X
režim sledování min. 10 pacientů a současně sledování min. 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách
možnost zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů |  |  |  |  | X
grafické a numerické trendy po dobu min. 24 hod.
sledování plného záznamu křivek za 24 hod. |  |  |  |  | X
režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.) |  |  |  |  | X
uživatelské rozhraní v ČJ, ovládání klávesnicí a myší |  |  |  |  | X
laserová tiskárna formátu A4 pro tisk z centrálních a lůžkových monitorů, síťové provedení |  |  |  |  | X
plochý displej o úhlopříčce min. 24“
Spotřební materiál pro zprovoznění každého přístroje Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu:
1 ks 3-žilového pacientského kabelu EKG pro každý vstup EKG pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks manžety NIBP obvyklé velikostní kategorie pro dospělé pro každý vstup NIBP pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prstového čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prodlužovacího kabelu SpO2 pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks centrálního (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé pro každý vstup TT pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
G. Transportní monitor fyziologických funkcí (chirurgie JIP)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Transportní monitor (1 ks) fyziologických funkcí pro použití na všech jednotkách intenzívní péče, skládající se ze základní monitorovací jednotky s integrovaným displejem a držadlem a z přenositelného multiparametrického modulu. Monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  |  |  | X
monitor se zabudovaným úchytem na přenášení, s možností provozu na zabudovaný akumulátor |  |  |  |  | X
sledování plného rozsahu základních požadovaných parametrů při transportu, barevný displej s dotykovým ovládáním o velikosti min. 12“
min. 6 křivek současně zobrazených na displeji
automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti |  |  |  |  | X
min. 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce
uložení monitorovaných hodnot do paměti min. po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě
přenositelný multiparametrický modul pro sledování fyziologických funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota) s následujícími vlastnostmi: |  |  |  |  | X
přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru pořizovaného pro ARO, interní JIP, chirurgickou JIP a monitorů pořizovaných pro anestézie v rámci této části zakázky bez nutnosti přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do transportního monitoru, bez nutnosti nulování invazivních tlaků |  |  |  |  | X
EKG snímané z 3 a 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a možnost rozšíření o QT/QTc |  |  |  |  | X
automatická analýza, záznam a tisk arytmií ze 4 kanálů a detekcí základních arytmií (min. asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie, atd.) |  |  |  |  | X
stanovení respirace impedanční metodou |  |  |  |  | X
měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst |  |  |  |  | X
měření neinvazívního tlaku dvouhadicovým systémem oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  |  |  |  | X
zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv |  |  |  |  | X
měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové) |  |  |  |  | X
modulový vstup pro umístění min. 1 dalšího zásuvného modulu
možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  |  |  | X
propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
obousměrná komunikace se všemi lůžkovými monitory a centrálními stanicemi v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  |  |  | X
tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrální stanici |  |  |  |  | X
min. 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů
bateriový provoz na min. 3 hodiny
ovládání monitoru v českém jazyce |  |  |  |  | X
česká klávesnice |  |  |  |  | X
Spotřební materiál pro zprovoznění přístroje Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů, a to min. v rozsahu:
1 ks 3-žilového pacientského kabelu EKG pro každý vstup EKG pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks manžety NIBP obvyklé velikostní kategorie pro dospělé pro každý vstup NIBP pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prstového čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prodlužovacího kabelu SpO2 pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks centrálního (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé pro každý vstup TT pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
H. Lůžkové ventilátory pro dlouhodobou ventilaci (ARO) I.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Lůžkový ventilátor (5 ks) pro dlouhodobou plicní ventilaci pacientů se zaměřením na bezpečnost ve ventilaci a s využitím modulů respirace z lůžkových monitorů uvedených v oddílu B. a C. v rámci této části veřejné zakázky, předně měření CO2, rozšiřitelný i o měření VCO2, VO2, RQ, EE |  |  |  |  | X
Ventilátor vyšší kategorie modulární koncepce umožňující flexibilní pokrytí požadavků oddělení systémem protektivní ventilace |  |  |  |  | X
Barevná dotyková obrazovka min. velikosti 15“, LCD, otáčivá a nastavitelná do výšky
Jednoduše vyjímatelný a rozebíratelný exspirační ventil pro nejvyšší stupeň sterilizace a desinfekce v autoklávu |  |  |  |  | X
Paramagnetické měření kyslíku |  |  |  |  | X
Vestavěný nebulizátor s funkcí nebulizace in-line, nebo nezávisle na ventilátoru s nastavením cyklů nebulizace |  |  |  |  | X
Kontinuální měření přímého intraalveolárního tlaku |  |  |  |  | X
Záložní baterie na min. 80 minut provozu
3 křivky na obrazovce tlak, průtok, externí tlak, CO2, O2 |  |  |  |  | X
Digitální a grafické trendy nastavitelné až na min. 72 hodin, trendy alarmů a snímky událostí
Spirometrie s detailní analýzou plicní mechaniky |  |  |  |  | X
Nastavení a ovládání ventilátorů se softwarem v českém jazyce |  |  |  |  | X
Stejné moduly CO2 s monitory vitálních funkcí, použitelnost modulu pro měření EE, RQ z ARO (oddíl B. a C. této části veřejné zakázky) |  |  |  |  | X
Parametry ventilátoru
pro ventilaci pacientů všech věkových skupin s kompletním rozsahem ventilačních režimů, neinvazivní ventilací aktivním exspiračním ventilem umožňující spontánní ventilaci ve všech režimech |  |  |  |  | X
maximální špičkový průtok min. než 200 l/min.
Podmínky pro všechny režimy
dechová frekvence řízené ventilace 3 - 120 dechů/min. |  |  |  |  | X
poměry I:E 1:9 až 4:1 v režimech Bi Level 1:9 až 9:1 |  |  |  |  | X
inspirační čas 0,25 - 15 sekund |  |  |  |  | X
expirační doba 0,25 - 59 sekund |  |  |  |  | X
regulovatelný nástup inspirační doby 0 - 500 ms, buď průtok, nebo tlak podle zvoleného režimu |  |  |  |  | X
nastavitelný inspirační tlak 1 - 98 cm H2O |  |  |  |  | X
PEEP OFF, 1 - 50 cm H2O |  |  |  |  | X
Flowtrigger 1 - 9 l/min. |  |  |  |  | X
tlakový triger -3 až -10 cm H2O |  |  |  |  | X
stálý průtok 2 - 10 l/min. |  |  |  |  | X
nastavitelná inspirační pauza 0 - 75 % doby inspirace |  |  |  |  | X
tlaková podpora nad tlakem PEEP 0 - 60 cm H2O |  |  |  |  | X
nastavitelná hodnota ukončení průtoku 5 - 60% ze špičkového tlaku |  |  |  |  | X
objemově řízená ventilace VCV,TV 20 - 2000 ml |  |  |  |  | X
tlakově řízená ventilace PCV |  |  |  |  | X
tlakově řízená ventilace PCV- VG (tlakově řízená ventilace s konstantním dechovým objemem) |  |  |  |  | X
SIMV–VC (objemově řízená synchronizovaná ventilace) (kombinovaně řízený ventilační režim s podporou, kde je nastaven počet objemově synchronně řízených dechů za minutu spojený se současnou podporou spontánní aktivity pacienta) |  |  |  |  | X
SIMV–PC (tlakově řízená synchronizovaná ventilace s tlakovou podporou PSV) (kombinovaně řízený ventilační režim s podporou, kde je nastaven počet tlakově synchronně řízených dechů za minutu spojený se současnou podporou spontánní aktivity pacienta) |  |  |  |  | X
Bi Level (kombinace řízené ventilace s podporou, kde jsou nastaveny dvě úrovně tlaku a spontánní ventilace, která probíhá na těchto úrovních tlaků včetně tlakové podpory na obou úrovních) |  |  |  |  | X
PSV tlaková podpora spontánní ventilace (podpůrný ventilační režim, kde nastavený tlak je dodán během inspirace a pacient si sám určuje frekvenci dechu, objem a doby inspirace a exspirace) |  |  |  |  | X
Funkce ventilátoru
kontinuální průtok |  |  |  |  | X
automatická detekce pacienta |  |  |  |  | X
kompenzace netěsností |  |  |  |  | X
kompenzace odporu dýchacích cest (ARC) endotracheální nebo tracheostomické kanyly |  |  |  |  | X
zobrazení indexu mělkého dýchání |  |  |  |  | X
jednoduchý testovací režim bez interakce personálu |  |  |  |  | X
Procedury
100% podání kyslíku |  |  | X |  | X
automatická procedura odsávání s preoxygenací a postoxygenací |  |  | X |  | X
manuálně řízený nádech |  |  | X |  | X
měření intrinsického PEEPi |  |  | X |  | X
měření oklusního tlaku P 0,1 |  |  | X |  | X
měření FRC |  |  | X |  | X
spirodynamika |  |  | X |  | X
pozastavení inspirace a exspirace |  |  | X |  | X
systém měření úrovně odvykání pacienta |  |  | X |  | X
Pokrokové funkce měření
možnost použití modulu pro plynovou analýzu Fi, ET, statická a dynamická compliance |  |  | X |  | X
pacientská spirometrie plicní mechaniky v každém dechovém cyklu s uložením respiračních křivek P-V, F-V a P-F spirodynamická křivka měřená z intratracheálního katétru |  |  | X |  | X
moduly plynové analýzy s měřením parametrů energetického výdeje, měření spotřeby O2 a produkce CO2 v časovém úseku zobrazení energetického výdeje a respiračního koeficientu EE, RQ, pro 2 kusy ventilátorů (moduly musí být použitelné v libovolném lůžkovém monitoru na ARO, interní JIP a chirurgie JIP, jehož dodání je předmětem této části veřejné zakázky) |  |  | X |  | X
Příslušenství pro každý přístroj
tlaková hadice na přívod kyslíku min. 4 metry
velmi výkonný univerzální tepelný zvlhčovač pro všechny aplikace podpůrné i řízené umělé plicní ventilace dětských i dospělých pacientů, pracující s vyhřívanými dýchacími okruhy, který musí podporovat monitoraci vlhkosti a teploty plynů v okruhu a splňovat podmínky minimalizace kondenzace vlhkosti v pacientském okruhu |  |  | X |  | X
držák dýchacího okruhu |  |  | X |  | X
2ks pacientských okruhů pro dospělé, pro opakované použití |  |  | X |  | X
CH. Lůžkové ventilátory pro dlouhodobou ventilaci (ARO) II.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Lůžkový ventilátor (4 ks) pro dlouhodobou plicní ventilaci pacientů se zaměřením na bezpečnost ve ventilaci a s využitím modulů respirace z uvedených v oddílu B. a C. v rámci této části veřejné zakázky, předně měření CO2, rozšiřitelný i o měření VCO2, VO2, RQ, EE |  |  |  |  | X
Ventilátor vyšší kategorie modulární koncepce umožňující flexibilní pokrytí požadavků oddělení systémem protektivní ventilace |  |  |  |  | X
Barevná dotyková obrazovka min. velikosti 15“, LCD, otáčivá a nastavitelná do výšky
Jednoduše vyjímatelný a rozebíratelný exspirační ventil pro nejvyšší stupeň sterilizace a desinfekce v autoklávu |  |  |  |  | X
Paramagnetické měření kyslíku |  |  |  |  | X
Vestavěný nebulizátor s funkcí nebulizace in-line, nebo nezávisle na ventilátoru s nastavením cyklů nebulizace |  |  |  |  | X
Kontinuální měření přímého intraalveolárního tlaku |  |  |  |  | X
Záložní baterie na min. 80 minut provozu
3 křivky na obrazovce tlak, průtok, externí tlak, CO2, O2 |  |  |  |  | X
Digitální a grafické trendy nastavitelné až na min. 72 hodin, trendy alarmů a snímky událostí
Spirometrie s detailní analýzou plicní mechaniky |  |  |  |  | X
Nastavení a ovládání ventilátorů se softwarem v českém jazyce |  |  |  |  | X
Stejné moduly CO2 s monitory vitálních funkcí, použitelnost modulu pro měření EE, RQ z ARO (oddíl B. a C. této části veřejné zakázky) |  |  |  |  | X
Parametry ventilátoru
pro ventilaci pacientů všech věkových skupin s kompletním rozsahem ventilačních režimů, neinvazivní ventilací aktivním exspiračním ventilem umožňující spontánní ventilaci ve všech režimech |  |  |  |  | X
maximální špičkový průtok min. nižší než 200 l/min.
Podmínky pro všechny režimy
dechová frekvence řízené ventilace 3 - 120 dechů/min. |  |  |  |  | X
poměry I:E 1:9 až 4:1 v režimech Bi Level 1:9 až 9:1 |  |  |  |  | X
inspirační čas 0,25 - 15 sekund |  |  |  |  | X
expirační doba 0,25 - 59 sekund |  |  |  |  | X
regulovatelný nástup inspirační doby 0 - 500 ms, buď průtok, nebo tlak podle zvoleného režimu |  |  |  |  | X
nastavitelný inspirační tlak 1 - 98 cm H2O |  |  |  |  | X
PEEP OFF, 1 - 50 cm H2O |  |  |  |  | X
Flowtrigger 1 - 9 l/min. |  |  |  |  | X
tlakový triger -3 až -10 cm H2O |  |  |  |  | X
stálý průtok 2 - 10 l/min. |  |  |  |  | X
nastavitelná inspirační pauza 0 - 75 % doby inspirace |  |  |  |  | X
tlaková podpora nad tlakem PEEP 0 - 60 cm H2O |  |  |  |  | X
nastavitelná hodnota ukončení průtoku 5 - 60% ze špičkového tlaku |  |  |  |  | X
objemově řízená ventilace VCV,TV 20 - 2000 ml |  |  |  |  | X
tlakově řízená ventilace PCV |  |  |  |  | X
tlakově řízená ventilace PCV- VG (tlakově řízená ventilace s konstantním dechovým objemem) |  |  |  |  | X
SIMV–VC (objemově řízená synchronizovaná ventilace) (kombinovaně řízený ventilační režim s podporou, kde je nastaven počet objemově synchronně řízených dechů za minutu spojený se současnou podporou spontánní aktivity pacienta) |  |  |  |  | X
SIMV–PC (tlakově řízená synchronizovaná ventilace s tlakovou podporou PSV) (kombinovaně řízený ventilační režim s podporou, kde je nastaven počet tlakově synchronně řízených dechů za minutu spojený se současnou podporou spontánní aktivity pacienta) |  |  |  |  | X
Bi Level (kombinace řízené ventilace s podporou, kde jsou nastaveny dvě úrovně tlaku a spontánní ventilace, která probíhá na těchto úrovních tlaků včetně tlakové podpory na obou úrovních) |  |  |  |  | X
PSV tlaková podpora spontánní ventilace (podpůrný ventilační režim, kde nastavený tlak je dodán během inspirace a pacient si sám určuje frekvenci dechu, objem a doby inspirace a exspirace) |  |  |  |  | X
Funkce ventilátoru
kontinuální průtok |  |  |  |  | X
automatická detekce pacienta |  |  |  |  | X
kompenzace netěsností |  |  |  |  | X
kompenzace odporu dýchacích cest (ARC) endotracheální nebo tracheostomické kanyly |  |  |  |  | X
zobrazení indexu mělkého dýchání |  |  |  |  | X
jednoduchý testovací režim bez interakce personálu |  |  |  |  | X
Procedury
100% podání kyslíku |  |  |  |  | X
automatická procedura odsávání s preoxygenací a postoxygenací |  |  |  |  | X
manuálně řízený nádech |  |  |  |  | X
měření intrinsického PEEPi |  |  |  |  | X
měření oklusního tlaku P 0,1 |  |  |  |  | X
měření FRC |  |  |  |  | X
spirodynamika |  |  |  |  | X
pozastavení inspirace a exspirace |  |  |  |  | X
systém měření úrovně odvykání pacienta |  |  |  |  | X
Pokrokové funkce měření
možnost použití modulu pro plynovou analýzu Fi, ET, statická a dynamická compliance |  |  |  |  | X
pacientská spirometrie plicní mechaniky v každém dechovém cyklu s uložením respiračních křivek P-V, F-V a P-F spirodynamická křivka měřená z intratracheálního katétru |  |  |  |  | X
moduly plynové analýzy s měřením parametrů energetického výdeje, měření spotřeby O2 a produkce CO2 v časovém úseku zobrazení energetického výdeje a respiračního koeficientu EE, RQ, pro 2 kusy ventilátorů (moduly musí být použitelné v libovolném lůžkovém monitoru na ARO, interní JIP a chirurgie JIP, jehož dodání je předmětem této části veřejné zakázky) |  |  |  |  | X
Příslušenství pro každý přístroj
tlaková hadice na přívod kyslíku min. 4 metry
držák dýchacího okruhu |  |  |  |  | X
2ks pacientských okruhů pro dospělé, pro opakované použití |  |  |  |  | X
I. Transportní ventilátory (ARO)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Transportní ventilátor (2 ks) s autonomním pohonem turbínou bez nutného použití plynu pro pohon. Monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci ventilace u všech kategorií pacientů při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace splňující následující minimální technické požadavky: |  |  |  |  | X
lehký transportní ventilátor/monitor se zabudovaným úchytem na přenášení a zavěšení na lůžko pacienta |  |  |  |  | X
barevná dotyková obrazovka velikosti min. 8“
min. 3 křivky současně zobrazených na displej, smyčky
provoz na záložní baterii min. po dobu 6 hodin
ventilační režimy: VCV, PCV, SIMV, CPAP, PSV, PRVC |  |  |  |  | X
rozsahy parametrů ventilace: TV 2 - 2000ml, frekvence 1 - 150 dechů/min. |  |  |  |  | X
alarmy minimálně pro: PAW, Okluze, MV, VT, Apnoe |  |  |  |  | X
měření a zobrazení kapnometrie CO2, možnost dovybavit o měření SpO2 včetně vyhodnocení SpCO, SpHb |  |  |  |  | X
doba trendů min. 72 hodin
max. hmotnost 6,5 kg
veškeré příslušenství pro zahájení ventilace (2ks pacientských okruhů) |  |  |  |  | X
J. Anesteziologické systémy
J.1 Anesteziologické systémy vyšší střední třídy
Stručný popis technologie a vybavení
Anesteziologický systém (2 ks) vyšší střední třídy zahrnující vlastní anesteziologický přístroj, monitor fyziologických funkcí, příslušenství a spotřební materiál nezbytný k uvedení do plného provozu
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Anesteziologický přístroj (2 ks) v pojízdném provedení a modulární konstrukce pro vedení anestézie u všech kategorií pacientů |  |  |  |  | X
připojení k centrálnímu rozvodu plynů – vzduch, N2O, O2 (rozsah min. 280-600 kPa), el. přípojka pro 220-240 V, AC o frekvenci 50 Hz
brždění více kol podvozku jedním ovládacím prvkem |  |  |  |  | X
pracovní plocha s účinným vestavěným osvětlením |  |  |  |  | X
těsný pacientský okruh s malým mrtvým objemem do 2,8 litrů pro rychlou reakci na změny koncentrací nastavených plynů |  |  |  |  | X
pacientský okruh využívající systém stojatého měchu ve válci, umístěného v zorném poli obsluhy pro vizuální kontrolu těsnosti systému |  |  |  |  | X
elektronické průtokoměry (elektronický směšovač) pro plyny O2, N2O a vzduch, se systémem zamezení vzniku hypoxické směsi |  |  |  |  | X
pojízdný přístroj s hlavní pracovní deskou, osvětlení pracovního prostoru a prostoru odpařovačů ovládané stmívačem; možnost doplnění o přídavnou a sklápěcí pracovní desku; nastavitelné rameno pro vak ruční ventilaci, rameno pro management kabelů |  |  |  |  | X
umístění dvou odpařovačů současně, interlock systém; přístroj musí pracovat s odpařovači izofluran, sevofluran a desfluran |  |  |  |  | X
systém pro odtah přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému |  |  |  |  | X
samostatný výstup čerstvých plynů s ovladačem jeho aktivace a přenosem této informace na displej ventilátoru jako hlášené pro obsluhu |  |  |  |  | X
bronchoodsávačka, ejektor na vzduch s možností přednastavení intenzity sání |  |  |  |  | X
samostatný, nezávislý, vestavěný průtokoměr kyslíku, pro spontánní ventilaci maskou/nosní kanylou |  |  |  |  | X
min. 4 elektrické zásuvky 220-240 V AC, 50 Hz umístěné na přístroji; každá zásuvka musí být opatřena samostatným jističem, přičemž alespoň jedna ze zásuvek musí mít jmenovitý proud 2A pro napájení desfluranového odpařovače
záložní baterie s dobou provozu přístroje z plně nabitého stavu min. 50 minut |  |  |  |  | X
speciální port na přístroji pro návrat vzorku plynu z plynového modulu do pacientského okruhu |  |  |  |  | X
obrazovka ventilátoru umístěná na rameni přístroje s držákem pro horizontálně uchycenou obrazovku pacientského monitoru |  |  |  |  | X
autoklávovatelná nádoba absorbéru CO2, její připojení k přístroji pohybem vertikálně, nikoliv otočným konektorem; odpojený absorbér nesmí způsobit rozpojení okruhu a přerušení provozu |  |  |  |  | X
min. 2 zásuvky pro drobný materiál
držák na dvě 10 l tlakové láhve s medicinálními plyny |  |  |  |  | X
Specifikace pro ventilátor, elektronické průtokoměry, odpařovače anestetik
pneumaticky poháněný elektronicky řízený servoventilátor |  |  |  |  | X
barevný LCD display o velikosti min. 15“ s dotykovým ovládáním, ovládání také pomocí mechanického ovladače s tlačítky (klávesami) rychlého přístupu pro ovládání ventilátoru a elektronických průtokoměrů
automatické, přístrojem prováděné testování a vyhodnocování testů přístroje, v urgentním případě možnost přeskočení testů s okamžitým uvedením do provozu |  |  |  |  | X
obrazovka s nastavením min. 4 profilů pacientů, každý s min. 4 typy dalších zobrazení
nastavení čerstvých plynů bude provedeno nastavením celkového průtoku a koncentrace O2 |  |  |  |  | X
automaticky vypočítávaná a zobrazovaná spotřeba: |  |  |  |  | X
použitého anestetika v Kč/hod. |  |  |  |  | X
anestetika a jednotlivých plynů za poslední 2 poskytnuté výkony anestézie |  |  |  |  | X
celková spotřeba anestetik a plynů v čerstvé směsi za uživatelem sledované období |  |  |  |  | X
dechový objem 20-1500 ml, Tv od min. 5 ml měřeného objemu, min. rozsah poměrů I:E 2:1 až 1:6, dechová frekvence až 100 cyklů/min., elektronicky řiditelný PEEP min. do hodnot 30 cm H2O
základní ventilační režimy: VCV, PCV, SIMV, PSV, Manuální |  |  |  |  | X
zobrazení min. 3 volitelných křivek najednou (např. tlak, průtok, ETCO2), kontinuální měření a zobrazování dechových parametrů i při manuální ventilaci
funkce zapnutí a vypnutí zobrazení smyček objem-tlak, objem-průtok, tlak-průtok měřených, dle volby obsluhy |  |  |  |  | X
funkce uzamknutí dotykové obrazovky |  |  |  |  | X
akustické a optické alarmy min. pro minutovou ventilaci, dechový objem, inspirační tlak, analýzu plynů, apnoe, stav baterie, výpadek plynů
záznam grafických a tabulárních trendů ventilačních parametrů a alarmů min. 24 hod
plynový modul (kompatibilní pro použití v rámci anesteziologického přístroje nebo monitoru fyziologických funkcí dle rozhodnutí obsluhy) se zobrazením dat na obrazovce monitoru nebo ventilátoru: |  |  |  |  | X
měření inspirační a exspirační hodnoty: O2 (paramagneticky), N2O, CO2 a volatelných anestetik s jejich automatickou detekcí |  |  |  |  | X
vyhodnocení minimální alveolární koncentrace MACage a stav obsahu zbývajících složek plynů ve směsi (např. údaj BAL) |  |  |  |  | X
měřící systém obsahuje odlučovač vody s možností jeho vyprázdnění |  |  |  |  | X
analyzovaný vzorek dýchací směsi vracen zpět do pacientského okruhu využitím zabudovaného vstupu na přístroji |  |  |  |  | X
u dvou z modulů rozšíření o funkci měření spirometrie z tracheální rourky pacienta - v tomto případě musí být místo měření (z tracheální rourky či z přístroje), stejně jako typ pacienta (dospělý/dětský) nastavitelné z obrazovky ventilátoru |  |  |  |  | X
Monitor fyziologických funkcí (2 ks) se základní monitorovací jednotkou spojenou s displejem a místem pro moduly. Monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta. Monitor upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  |  |  | X
barevný dotykový LCD display, velikosti min. 15“, různé zobrazovací profily podle typu operace a závažnosti komorbidit pacienta
obrazovka s min. 8 stopami pro zobrazení křivek a numerických hodnot měřených parametrů min. s 4 profily zobrazení a 6 obrazy pro každý profil
bateriový provoz min. na 1,5 hodiny |  |  |  |  | X
měřené parametry
monitor životních funkcí musí poskytovat měření: 3, 5 svodů EKG, arytmie, HR, ST analýza, respirace, 2x IBP, NIBP, SPO2, 2x teplota, vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět (z EKG nebo z SpO2 křivky) - je rovněž možno splnit externím přístrojem, který index odezvy měří s podmínkou, že měření být EKG nebo SpO2 křivky
EKG: 3, 5 svodů; ochrana proti defibrilačnímu pulzu až do min. 360J; trvalá analýza arytmií ze 4 kanálů; ST analýza; rozšiřitelné o hodnocení QT/QTc a o hodnocení arytmií včetně fibrilace síní
InvBP: rozsah měření tlaku -20 až 320mmHg; tepová frekvence až 240 pulzů/min. |  |  |  |  | X
NIBP: numerické zobrazení systolického, středního a diastolického tlaku po ukončení měření; možnost nastavení automatického intervalu měření NIBP po 1, 3, 5,10, 15 a 30 minutách, 2, 4 hodinách |  |  |  |  | X
teplota: možnost měření teploty centrální, povrchové, z močového měchýře; rozsah měření teploty od 10 do 45 °C |  |  |  |  | X
respirace: měřena impedanční metodou pomocí EKG kabelu; rozsah měření 5 až min. 100 dechů/min.
měření hloubky vědomí: hloubka vědomí vyjádřena min. jednou numerickou hodnotou odvíjející se z EEG (např BIS či Entropy)
měření hodnoty svalové relaxace:
hloubka svalové relaxace měřena stimulací periferních nervů (např. na ruce) a měření mechanické odezvy vhodně umístěným mechanosenzorem |  |  |  |  | X
v případě potřeby bude kalibrace prováděna automaticky |  |  |  |  | X
měření umožněno uživatelsky volitelnými metodami TOF (série čtyř impulzů), DBS (série dvou výbojů) a PTC (post-tetaniccount) |  |  |  |  | X
možnost rozšíření monitoru o modul pro měření CCO modulem PiCCO (dodavatel uvede i konkrétní označení modulu)
možnost rozšíření monitoru o modul pro měření čtyřkanálové EEG (dodavatel uvede i konkrétní označení modulu)
1 ks 3-svodového pacientského kabelu EKG pro každý vstup EKG pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks manžety NIBP obvyklé velikostní kategorie pro dospělé pro každý vstup NIBP pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prstového čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prodlužovacího kabelu SpO2 pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks startovacího balení jednorázové aspirační hadičky pro každý vstup CO2 |  |  |  |  | X
1 ks centrálního (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé pro každý vstup TT pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
J.2 Anesteziologické systémy střední třídy
Stručný popis technologie a vybavení
Anesteziologický systém (5 ks) střední třídy zahrnující vlastní anesteziologický přístroj, monitor fyziologických funkcí, příslušenství a spotřební materiál nezbytný k uvedení do plného provozu
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Anesteziologický přístroj (5 ks) v pojízdném provedení a modulární konstrukce pro vedení anestézie u všech kategorií pacientů |  |  |  |  | X
připojení k centrálnímu rozvodu plynů – vzduch, N2O, O2 (rozsah min. 280-600 kPa), el. přípojka pro 220-240 V, AC o frekvenci 50 Hz
brždění více kol podvozku jedním ovládacím prvkem |  |  |  |  | X
anesteziologický systém i monitor vitálních funkcí od jednoho výrobce se vzájemně propojenou komunikací |  |  |  |  | X
přenositelnost modulu plynového analyzátoru mezi anesteziologickým přístrojem a monitorem vitálních funkcí dle volby uživatele |  |  |  |  | X
pojízdný přístroj s hlavní pracovní deskou, osvětlení pracovního prostoru a prostoru odpařovačů ovládané stmívačem; přídavná a sklápěcí pracovní deska; nastavitelné rameno pro vak ruční ventilaci, rameno pro management kabelů |  |  |  |  | X
robustní rám přístroje s centrální brzdou a chrániči proti přejetí hadic |  |  |  |  | X
min. 3 zásuvky pro drobný materiál, z toho alespoň jedna uzamykatelná
průtokoměry O2, N2O, AIR na obrazovce ventilátoru, přesné a bezpečné dávkování medicinálních plynů pro LOW-FLOW a MINIMAL-FLOW anestézie |  |  |  |  | X
umístění dvou odpařovačů současně, interlock systém; odpařovač Sevo součástí dodávky |  |  |  |  | X
samostatný výstup čerstvých plynů ovládaný přepínačem, jeho aktivace je hlášena na obrazovce ventilátoru |  |  |  |  | X
speciální vstup na přístroji pro návrat vzorku plynů z modulu analyzátoru plynů do ventilačního okruhu, samostatný a vestavěný průtokoměr O2 s výstupem |  |  |  |  | X
pacientský okruh s elektricky vyhřívanými komorami průtoku, snadná demontáž a údržba |  |  |  |  | X
autoklávovatelná nádoba absorbéru CO2, její připojení k přístroji pohybem vertikálně, nikoliv otočným konektorem; odpojený absorbér nesmí způsobit rozpojení okruhu a přerušení provozu |  |  |  |  | X
systém odtahu plynů do centrálního sání „pasivní“ |  |  |  |  | X
bronchoodsávačka, Air ejektor s možností přednastavení intenzity sání |  |  |  |  | X
parametry ventilátoru anesteziologického přístroje
integrovaný elektronicky řízený ventilátor, pneumatický pohon ventilátoru na medicinální vzduch |  |  |  |  | X
systém stojatého vaku ve válci umístěný v zorném poli obsluhy pro snadnou vizuální kontrolu těsnosti systému |  |  |  |  | X
automatické, přístrojem prováděné testování a vyhodnocování testů přístroje včetně testu těsnosti odpařovačů, v urgentním případě možnost přeskočení testů s okamžitým uvedením do provozu |  |  |  |  | X
barevná dotyková obrazovka umístěná na rameni, min. velikost uhlopříčky 38 cm, s multifunkčním mechanickým ovladačem včetně kláves rychlého přístupu
obrazovka s nastavením min. 4 profilů pacientů, každý s min. 4 typy dalších zobrazení
kontinuální měření a zobrazování dechových parametrů i při manuální ventilaci |  |  |  |  | X
zobrazení pole průtokoměrů, monitorování 3 grafických průběhů (Tlak, Průtok, CO2) a smyček plicní mechaniky (Pressure/Volume, Flow/Volume, Pressure/Flow) |  |  |  |  | X
pole měřených parametrů, pro zobrazení křivek a spirometrických smyček dechového cyklu, rezistence, compliance |  |  |  |  | X
kompenzace dechového objemu ve vztahu k průtoku čerstvých plynů a roztažnosti okruhu |  |  |  |  | X
kompenzace dechového objemu ve vztahu k průtoku čerstvých plynů a roztažnosti okruhu |  |  |  |  | X
akustické a optické alarmy minimálně pro minutovou ventilaci, dechový objem, inspirační tlak, analýzu plynů, apnoe, stav baterie, výpadek plynů |  |  |  |  | X
záznam grafických a tabulárních trendů ventilačních parametrů a alarmů min. 24 hod.
akustické a optické alarmy minimálně pro minutovou ventilaci, dechový objem, inspirační tlak, analýzu plynů, apnoe, stav baterie, výpadek plynů |  |  |  |  | X
dechový objem v rozmezí min. 20-1500 ml, měřitelný od 5ml dechového objemu; dechová frekvence min. 5 - 100/min.; min. rozsah tlaků 5 - 60 cm H2O
režimy ventilace: VCV, PCV, SIMV, PSV, Spont, Manual |  |  |  |  | X
volba nastavení I:E v min. rozsahu 2:1 až 1:4, elektronické nastavení PEEP min. Vyp., 4-30 cm H2O
plynový modul (kompatibilní pro použití v rámci anesteziologického přístroje nebo monitoru fyziologických funkcí dle rozhodnutí obsluhy) se zobrazením dat na obrazovce monitoru nebo ventilátoru: |  |  |  |  | X
měření inspirační a exspirační hodnoty: O2 (paramagneticky), N2O, CO2 a volatelných anestetik s jejich automatickou detekcí |  |  |  |  | X
vyhodnocení minimální alveolární koncentrace MACage a stav obsahu zbývajících složek plynů ve směsi (např. údaj BAL) |  |  |  |  | X
měřící systém obsahuje odlučovač vody s možností jeho vyprázdnění |  |  |  |  | X
analyzovaný vzorek dýchací směsi vracen zpět do pacientského okruhu využitím zabudovaného vstupu na přístroji |  |  |  |  | X
Monitor fyziologických funkcí (5 ks) se základní monitorovací jednotkou spojenou s displejem a místem pro moduly. Monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta. Monitor upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  |  |  | X
barevný dotykový LCD display, velikosti min. 15“, různé zobrazovací profily podle typu operace a závažnosti komorbidit pacienta
obrazovka s min. 8 stopami pro zobrazení křivek a numerických hodnot měřených parametrů s min. 4 profily zobrazení a 6 obrazy pro každý profil
bateriový provoz min. na 1,5 hodiny |  |  |  |  | X
měřené parametry
monitor životních funkcí musí poskytovat měření: 3, 5 svodů EKG, arytmie, HR, ST analýza, respirace, 2x IBP, NIBP, SPO2, 2x teplota, vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět (z EKG nebo z SpO2 křivky) - je rovněž možno splnit externím přístrojem, který index odezvy měří s podmínkou, že měření být EKG nebo SpO2 křivky
EKG: 3, 5 svodů; ochrana proti defibrilačnímu pulzu až do min. 360J; trvalá analýza arytmií ze 4 kanálů; ST analýza; rozšiřitelné o hodnocení QT/QTc a o hodnocení arytmií včetně fibrilace síní |  |  |  |  | X
InvBP: rozsah měření tlaku -20 až 320mmHg; tepová frekvence až 240 pulzů/min. |  |  |  |  | X
NIBP: numerické zobrazení systolického, středního a diastolického tlaku po ukončení měření; možnost nastavení automatického intervalu měření NIBP po 1, 3, 5,10, 15 a 30 minutách, 2, 4 hodinách |  |  |  |  | X
teplota: možnost měření teploty centrální, povrchové, z močového měchýře; rozsah měření teploty od 10 do 45 °C |  |  |  |  | X
respirace: měřena impedanční metodou pomocí EKG kabelu; rozsah měření 5 až min. 100 dechů/min.
měření hloubky vědomí: hloubka vědomí vyjádřena min. jednou numerickou hodnotou odvíjející se z EEG (např BIS či Entropy)
měření hodnoty svalové relaxace:
hloubka svalové relaxace měřena stimulací periferních nervů (např. na ruce) a měření mechanické odezvy vhodně umístěným mechanosenzorem |  |  |  |  | X
v případě potřeby bude kalibrace prováděna automaticky |  |  |  |  | X
měření umožněno uživatelsky volitelnými metodami TOF (série čtyř impulzů), DBS (série dvou výbojů) a PTC (post-tetaniccount) |  |  |  |  | X
možnost rozšíření monitoru o modul pro měření CCO modulem PiCCO (dodavatel uvede i konkrétní označení modulu)
možnost rozšíření monitoru o modul pro měření čtyřkanálové EEG (dodavatel uvede i konkrétní označení modulu)
1 ks 3-svodového pacientského kabelu EKG pro každý vstup EKG pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks manžety NIBP obvyklé velikostní kategorie pro dospělé pro každý vstup NIBP pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prstového čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks prodlužovacího kabelu SpO2 pro každý vstup SpO2 pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X
1 ks startovacího balení jednorázové aspirační hadičky pro každý vstup CO2 |  |  |  |  | X
1 ks centrálního (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé pro každý vstup TT pro lůžkové monitory |  |  |  |  | X

## Část 6
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
6 | Infuzní technika pro oddělení ARO, JIP interních a chirurgických oborů |  |  | 0
Předmět plnění |  |  | počet ks | cena v Kč bez DPH
A. Modulární infuzní systém (infuzní pumpy a dokovací stanice) |  |  | 1 | 0
B. Modulární infuzní systém (lineární dávkovače, dokovací stanice a SW pro vzdálenou správu) |  |  | 1 | 0
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
oddíl |  |  |  | cena v Kč bez DPH
A. Modulární infuzní systém (infuzní pumpy a dokovací stanice) |  |  |  | 0
Stručný popis systému
Modulární infuzní systém, který se skládá z dodávky infuzních pump (67 ks) a dokovacích stanic (25 ks)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena v Kč bez DPH
Infuzní pumpa (67 ks)
Přesnost dávkování max. ± 5 %
Rozsah dávkování minimálně od 0,1 – 1200 ml/hod.
Standardní provoz bez kapkového senzoru (s možností jeho doplnění a používání) |  |  | X
Použití setů různých výrobců: |  |  | X
sety pro běžnou infúzi |  |  | X
bezpečnostní sety pro běžnou infuzi |  |  | X
sety s UV ochranou pro podávání fotosenzitivních léků |  |  | X
Vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 8 hodin provozu při rychlosti dávkování 100 ml/hod.
Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase/povrchu těla pacienta |  |  | X
Bolus manuální i s přednastavením objemu/času |  |  | X
Interní paměť přístroje na seznam léků obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu pro každou variantu uloženého léku |  |  | X
Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení |  |  | X
Možnost vzdálené aktualizace seznamu léků v pumpě přes připojení do datové sítě nemocnice |  |  | X
U 4 kusů přístrojů je režim TCI zahrnut v dodávce, u ostatních možnost rozšíření ošetřovacích režimů (PCA,TCI, …) pomocí upgrade SW |  |  | X
Možnost použití různých terapeutických režimů: |  |  | X
s rozběhem a doběhem |  |  | X
programovatelný intervalový bolus |  |  | X
programovatelný průběh rychlosti dávkování (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test, ...) |  |  | X
Možnost použití při MRI vyšetření |  |  | X
Systém KVO s více nastavitelnými rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování |  |  | X
Regulace osvětlení displeje |  |  | X
Regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek |  |  | X
Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu |  |  | X
Napájení 230V/50 Hz, automatické dobíjení akumulátoru po připojení do napájecí sítě |  |  | X
Uživatelská výměna akumulátoru bez nutnosti použití nářadí |  |  | X
Software v češtině, možnost upload nového SW |  |  | X
Možnost vzdáleného sledování stavu dávkovače pomocí připojení do datové sítě nemocnice |  |  | X
Interval pravidelné odborné údržby podle zákona č. 268/2014 Sb. |  |  | X
8 ks infuzních pump, které lze použít pro podání enterální výživy |  |  | X
U 10 ks přístrojů je součástí dodávky samostatný držák pro uchycení na infuzní stojan nebo euro lištu včetně napájecího zdroje |  |  | X
Dokovací stanice (25 ks)
Stanice pro uchycení min. 8 přístrojů (shora uvedených infuzních pump), pro jejichž napájení je použit pouze jeden přívodní kabel
Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici |  |  | X
Možnost rozšíření dokovací stanice až pro 12 přístrojů
Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti |  |  | X
Připojení do nemocniční datové sítě (ethernet nebo Wi-Fi se zajištěným zabezpečením komunikace, např. formou SSL)
oddíl |  |  |  | cena v Kč bez DPH
B. Modulární infuzní systém (lineární dávkovače, dokovací stanice a SW pro vzdálenou správu) |  |  |  | 0
Stručný popis systému
Modulární infuzní systém, který se skládá z dodávky lineárních dávkovačů (76 ks), dokovacích stanic (25 ks) a doplňkového SW pro vzdálenou správu infuzní techniky pro oddělení ARO (1ks)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena v Kč bez DPH
Lineární dávkovač (76 ks)
Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček objemů – 2, 3, 5, 10, 20, 50/60 ml různých výrobců |  |  | X
Přesnost dávkování max. ± 2 %
Rozsah dávkování min. od 0,1 – 1200 ml/hod.
Vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 16 hodin provozu při rychlosti min. 2 ml/hod.
Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase/povrchu těla pacienta |  |  | X
Bolusy - manuální i s přednastavením objemu/času |  |  | X
Interní paměť přístroje na seznam léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu pro každou variantu uloženého léku |  |  | X
Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení |  |  | X
Možnost vzdálené aktualizace seznamu léků v dávkovači přes připojení do datové sítě nemocnice |  |  | X
Možnost rozšíření ošetřovacích režimů (PCA,TCI, …) pomocí upgrade SW |  |  | X
Funkce předání nastavení a kontinuálního dávkování druhým dávkovačem po vyprázdnění stříkačky dávkovače prvního (pro nepřerušené dávkování katecholaminů u kritických pacientů) |  |  | X
Možnost použití různých terapeutických režimů: |  |  | X
s rozběhem a doběhem |  |  | X
programovatelný intervalový bolus |  |  | X
programovatelný průběh rychlosti dávkování (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test, ...) |  |  | X
Možnost použití při MRI vyšetření |  |  | X
Systém KVO s více nastavitelnými rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování |  |  | X
Regulace osvětlení displeje |  |  | X
Regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek |  |  | X
Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání pomocí PIN kódu |  |  | X
Možnost fyzického zajištění injekční stříkačky proti neautorizovanému vyjmutí |  |  | X
Napájení 230V/50 Hz, automatické dobíjení akumulátoru po připojení do napájecí sítě |  |  | X
Uživatelská výměna akumulátoru bez nutnosti použití nářadí |  |  | X
Software v češtině, možnost uploadu nového SW |  |  | X
Možnost vzdáleného sledování stavu dávkovače pomocí připojení do datové sítě nemocnice |  |  | X
Interval pravidelné odborné údržby podle zákona č. 268/2014 Sb. |  |  | X
U 5 kusů přístrojů provedení aktivace TCI |  |  | X
Dokovací stanice (25 ks)
Stanice pro uchycení min. 8 přístrojů (shora uvedených lineárních dávkovačů), pro jejichž napájení je použit pouze jeden přívodní kabel
Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici |  |  | X
Možnost rozšíření dokovací stanice až pro 12 přístrojů
Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti |  |  | X
Připojení do nemocniční datové sítě (ethernet nebo Wi-Fi se zajištěným zabezpečením komunikace, např. formou SSL)
SW pro vzdálenou správu infuzní techniky (lineární dávkovače, infuzní pumpy)
Systém bude používán pro oddělení ARO (10 lůžek) |  |  | X
Systém pro vzdálené monitorování infuzní techniky na celém oddělení (s možností náhledu na další připojená oddělení) se zobrazením aktivních zařízení, blížícího se konce dávkování daných zařízení, alarmových stavů a celkového přehledu stavu infuzní techniky u konkrétního pacienta |  |  | X
Systém pro záznam a reportování spotřeby léků nebo způsobu dávkování u vybraných pacientů (příp. všech pacientů na oddělení) za zvolené časové období |  |  | X
Systém pro vzdálenou aktualizaci nastavení a seznamu léků |  |  | X
SW pro vzdálenou správu infuzní techniky je možno užívat po období min. 5 let (cena za licenční práva a veškeré případné další poplatky za užívání SW jsou zahrnuty v nabídkové ceně) |  |  | X
Veškeré náklady (zejména na zajištění sítě mezi infuzní technikou a SW) zahrnuty do nabídkové ceny; dodavatel zodpovídá za funkčnost celku bez nutnosti dalších nákladů) |  |  | X

## Část 7
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
7 | Laparoskopické věže a multioborový laser včetně flexibilního ureterorenoskopu |  |  | 0
předmět plnění |  |  | počet ks | cena v Kč bez DPH
A. Laparoskopická věž pro gynekologii |  |  | 1 | 0
B. Laparoskopická věž pro chirurgii |  |  | 1 | 0
C. Laparoskopická věž pro ortopedii |  |  | 1 | 0
D. Laparoskopická věž pro urologii |  |  | 1 | 0
E. Multioborový laser a flexibilní ureterorenoskop |  |  | 1 | 0
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
oddíl |  |  |  | cena v Kč bez DPH
A. Laparoskopická věž pro gynekologii |  |  |  | 0
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena v Kč bez DPH
Videoprocesor
Full HD HDTV režim, 1080p |  |  | X
podpora CCD 3 čipových kamerových hlav |  |  | X
USB slot pro ukládání fotodokumentace |  |  | X
podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |  | X
možnost nastavení poměru stran zobrazení |  |  | X
předvolba pacientských dat a paměťový backup pomocí klávesnice nebo dotykovým displejem
výstupy min. DVI, 3G/HD/SD SDI, RGB , Y/C
podpora HD rigidních a HD flexibilních videoendoskopů |  |  | X
kompatibilita se stávajícími kamerovými hlavami zadavatele (Olympus OTV-S7PROH-HD 12E) a optikami s očnicovým nástavcem tak, aby celkový systém byl plně funkční |  |  | X
Zobrazovací hlava procesoru
3 čipový CCD systém |  |  | X
Full HD 1080p HDTV režim |  |  | X
autoklávovatelný systém 134°C |  |  | X
integrovaný upínací systém pro optiky |  |  | X
min. 2 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí procesoru
optický zoom |  |  | X
motoricky tlačítky na kamerové hlavě ovládaný zoom a ostření nebo pomocí ovládacího prstence |  |  | X
podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
kompatibilita se stávajícími optikami zadavatele (Olympus) spočívající ve využití očnicového adaptéru |  |  | X
HD videolaparoskop
integrovaný optický systém, který spojuje "optiku", kamerovou hlavu a světlovodný kabel do jednoho sterilizovatelného nerozebíratelného kompletu |  |  | X
HDTV technologie, 16:9 zobrazení |  |  | X
podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
3 programovatelná tlačítka |  |  | X
délka pracovní části teleskopu min. 325 mm |  |  | X
úhel pohledu 30° |  |  | X
technologie samoostření |  |  | X
průměr distálního konce 10 mm |  |  | X
plně autoklávovatelný systém 134°C |  |  | X
kompatibilita spočívající v možnosti zapojení dodávaného endoskopu i do stávajícího kamerového systému zadavatele (Olympus) k zajištění celkové bezproblémové funkčnosti pomocí konektoru |  |  | X
Zdroj světla
xenonový zdroj s výkonem min. 300 W, nebo multi LED technologií s výkonem srovnatelným s 300W xenon
jedním z pracovních režimů je technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |  | X
integrovaný záložní zdroj o výkonu min. 35 W s automatickým náběhem v případě poruchy hlavní lampy (není nutný v případě dodávky zdroje s LED) |  |  | X
kompatibilita konektoru zdroje světla s konektorem kabelu Olympus |  |  | X
v případě xenonového světla je součástí dodávky i 1 další výbojka navíc |  |  | X
Medicínský HDTV LCD monitor
úhlopříčka 32“, poměr 16:9 |  |  | X
HD rozlišení obrazu 1920 x 1080 |  |  | X
vstupy BNC, DVI, HD-SDI |  |  | X
umístění monitoru na pohyblivém kloubovém rameni na vozíku |  |  | X
Insuflátor
nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám (s ochranou proti přeplnění pacienta) |  |  | X
volitelná rychlost průtoku insuflátoru s max. hodnotou min. 45 l/min. |  |  | X
nastavení řídicího módu v závislosti na velikosti insuflované dutiny – pro práci v menších prostorách, např. extraperitoneálně, pediatrické výkony… |  |  | X
automatický odtah kouře a aerosolu spolupracující se stávající koagulační jednotkou zadavatele ESG-400 nebo dodání aktivního odsávání kouře nezávislé na koagulační jednotce |  |  | X
zobrazení údajů o nastavených hodnotách a spotřebě plynu na čelním panelu |  |  | X
součástí dodávky je vysokotlaká CO2 hadice pro napojení na centrální rozvod zadavatele (systém Daniševský) a hadice pro insuflaci a desuflaci |  |  | X
součástí dodávky je datový kabel pro napojení na vf generátor |  |  | X
Laparoskopické nástroje
nástroje jsou resterilizovatelné, a to v parním autoklávu při teplotě 134°C |  |  | X
nástroje vyrobené ze speciální nerezové zdravotnické oceli, splňující svými vlastnostmi evropské parametry pevnosti, tvrdosti, tahu a pružnosti |  |  | X
ergonomie rukojetí jednotlivých instrumentů umožňuje snadné držení a ovládání |  |  | X
instrumenty velmi snadno rozebíratelné a umožňující dokonalé vyčištění a následnou sterilizaci |  |  | X
součástí dodávky jsou tyto nástroje: | Ks
1 ks jehelec - rovný, celootočný, rozebíratelný, jehelcový úchop s aretací, pr. 5 mm, délka 330 mm | 1 |  | X
1 ks jehelec - zahnutý vpravo, celootočný, rozebíratelný, jehelcový úchop s aretací, pr. 5 mm, délka 330 mm | 1
1 ks grasper - traumatický bipolární (typ "Johan"), komplet – rukojeť, tubus, pracovní branže, atraumatický, celootočný, rozebíratelný, pistolová rukojeť s aretací, pr. 5 mm, délka 330 mm, délka branže min. 16 mm | 1
2 ks grasper - traumatický vlnkové branže na střevo a jemné tkáně, komplet – rukojeť, tubus, pracovní branže, atraumatický, celootočný, rozebíratelný, pistolová rukojeť s aretací, pr. 5 mm, délka 330 mm, délka branže min. 30 mm | 2
1 ks grasper - traumatický monopolární (typ Johann), komplet – rukojeť, tubus, pracovní branže, atraumatický, celootočný, rozebíratelný, pistolová rukojeť s aretací, pr. 5 mm, délka 330 mm, délka branže min. 20 mm | 1
3 ks nůžky "Metzenbaum" - rukojeť, tubus, pracovní branže, monopolární, celootočné, rozebíratelné, pistolová rukojeť bez aretace, pr. 5 mm, délka 330 mm | 3 |  | X
1 ks grasper - traumatický monopolární (typ "Croce-Olmi"), komplet – rukojeť, tubus, pracovní branže, atraumatický, celootočný, rozebíratelný, pistolová rukojeť s aretací, pr. 5 mm, délka 330 mm, délka branže min. 29 mm | 1
1 ks grasper se zuby, plochý, okénkový, komplet – rukojeť, tubus, pracovní branže, celootočný, rozebíratelný, pistolová rukojeť s aretací, pr. 5 mm, délka 330 mm, délka branže min. 19 mm | 1
2 ks bipolární kabel pro připojení nabízených bipolárních laparoskopických nástrojů a stávajícího elektrokoagulačního generátoru zadavatele (Olympus ESG-400), délka min. 3,5 m | 2
1 ks trokar se šroubovicí s automatickým ventilem, pracovní délka min. 80 mm, pr. 10-11 mm, vč. trokarového bodce – kónický, tupý | 1 |  | X
2 ks trokar se šroubovicí s automatickým ventilem, pracovní délka min. 80 mm, pr. 5 mm, vč. trokarového bodce - kónický, tupý pro každý z obou trokarů | 2 |  | X
2 ks laparoskopický trokar s ventilem, se šroubovicí, průměr 10-11 mm, délka 120-150 mm, vč. trokarového tupého bodce pro každý z obou trokarů
Proplachová pumpa
samostatná oplachovací peristaltická pumpa |  |  | X
průtok minimálně 1,8 l/min
tlak do 400 mmHg
ochrana proti přetlakování |  |  | X
autoklávovatelné i jednorázové příslušenství |  |  | X
držák pro upevnění a pro přenášení |  |  | X
součástí dodávky je resterilizovatelný hadicový set bez limitace počtu sterilizačních cyklů |  |  | X
Odsávací pumpa
samostatná odsávací kompaktní elektrická jednotka s všestranným využitím |  |  | X
sací výkon min. 20 l/min.
podtlak min. 95 kPa
součástí dodávky je odsávací lahev – min. 2 l, včetně nosného elementu pro upevnění lahve na vozík, včetně víka a propojovací hadice k pumpě |  |  | X
plynulé nastavení podtlaku, jehož hodnota bude monitorována na vakuometru |  |  | X
v odsávacím okruhu musí být zařazen sací antibakteriální filtr, který je součástí dodávky |  |  | X
Přístrojový vozík na celou sestavu
izolační transformátor |  |  | X
pohyblivé kloubové rameno na centrální LCD monitor |  |  | X
4 kolečka, z toho 2 bržděná |  |  | X
police pro klávesnici |  |  | X
držák na CO2 láhev |  |  | X
držák na nožní pedál |  |  | X
stativ na infúzní vaky |  |  | X
držák na kamerovou hlavu |  |  | X
antistatická povrchová úprava |  |  | X
integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech částí sestavy |  |  | X
Laparoskopická optika (2 ks)
průměr 10 mm |  |  | X
úhel pohledu 30° |  |  | X
Světlovodný kabel (2 ks)
délka min. 3 m
průměr min. 4,25 mm
světlovodný kabel musí mít konektor kompatibilní se stávajícím systémem zadavatele (konektor Olympus) |  |  | X
Záznamové zařízení
medicínské nahrávací zařízení plně kompatibilní s nabízenou sestavou |  |  | X
nahrávání fotografií a videa min. ve Full HD rozlišení 1920x1080 (foto JPEG/DICOM, video H.264)
export fotografií a videa na USB paměť (flash disk, ext. HDD) |  |  | X
připojení do PACS zadavatele - automatické odesílání foto/video |  |  | X
příjem worklistu a možnost manuálního zadání identifikačních dat pacienta přes webové rozhraní |  |  | X
HL7 rozhraní pro načítání pacientských dat z NIS zadavatele |  |  | X
funkce access point pro bezdrátové připojení tabletu (Android, iOS, Windows) |  |  | X
možnost rozšíření o ovládání (zadávání pacientských dat, start/stop video, foto) z tabletu (iOS, Android, Windows) nebo samostatnou obrazovkou a klávesnicí |  |  | X
ovládání spouště fotografií a start/stop video z tlačítek kamerové hlavy endoskopu |  |  | X
optická kontrola funkce fotografování, nahrávání videa pomocí LED indikátoru a v ovládacím rozhraní |  |  | X
možnost úpravy pořízeného záznamu |  |  | X
možnost integrovaného reportingu s lokalizací pořízených záznamů |  |  | X
kompatibilita s DICOM 3.0 |  |  | X
uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  | X
LAN připojení do počítačové sítě zadavatele min. 100mbit RJ-45 |  |  | X
kompatibilní s Windows XP/7/8/10 |  |  | X
oddíl |  |  |  | cena v Kč bez DPH
B. Laparoskopická věž pro chirurgii |  |  |  | 0
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena v Kč bez DPH
Videoprocesor
Full HD HDTV režim, 1080p |  |  | X
podpora CCD 3 čipových kamerových hlav |  |  | X
USB slot pro ukládání fotodokumentace |  |  | X
podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |  | X
možnost nastavení poměru stran zobrazení |  |  | X
předvolba pacientských dat a paměťový backup pomocí klávesnice nebo dotykovým displejem
výstupy min. DVI, 3G/HD/SD SDI, RGB , Y/C
podpora HD rigidních a HD flexibilních videoendoskopů |  |  | X
kompatibilita se stávajícími kamerovými hlavami zadavatele (Olympus OTV-S7PROH-HD 12E) a optikami s očnicovým nástavcem tak, aby celkový systém byl plně funkční |  |  | X
Zobrazovací hlava procesoru
3 čipový CCD systém |  |  | X
Full HD 1080p HDTV režim |  |  | X
autoklávovatelný systém 134°C |  |  | X
integrovaný upínací systém pro optiky |  |  | X
min. 2 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí procesoru
optický zoom |  |  | X
motoricky tlačítky na kamerové hlavě ovládaný zoom a ostření nebo pomocí ovládacího prstence |  |  | X
podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
kompatibilita se stávajícími optikami zadavatele (Olympus) spočívající ve využití očnicového adaptéru |  |  | X
HD videolaparoskop
integrovaný optický systém, který spojuje "optiku", kamerovou hlavu a světlovodný kabel do jednoho sterilizovatelného nerozebíratelného kompletu |  |  | X
HDTV technologie, 16:9 zobrazení |  |  | X
podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
3 programovatelná tlačítka |  |  | X
délka pracovní části teleskopu min. 325 mm |  |  | X
úhel pohledu 30° |  |  | X
technologie samoostření |  |  | X
průměr distálního konce 10 mm |  |  | X
plně autoklávovatelný systém 134°C |  |  | X
kompatibilita se stávajícím videosystémem zadavatele (Olympus) umožňující zapojení tohoto endoskopu i do stávajícího kamerového systému, k zajištění celkové bezproblémové funkčnosti pomocí konektoru |  |  | X
Zdroj světla
xenonový zdroj s výkonem min. 300 W, nebo multi LED technologií s výkonem srovnatelným s 300W xenon
jedním z pracovních režimů je technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |  | X
integrovaný záložní zdroj o výkonu min. 35 W s automatickým náběhem v případě poruchy hlavní lampy (není nutný v případě dodávky zdroje s LED) |  |  | X
kompatibilita konektoru zdroje světla s konektorem kabelu Olympus |  |  | X
v případě xenonového světla je součástí dodávky i 1 další výbojka navíc |  |  | X
Medicínský HDTV LCD monitor
úhlopříčka 32“, poměr 16:9 |  |  | X
HD rozlišení obrazu 1920 x 1080 |  |  | X
vstupy BNC, DVI, HD-SDI |  |  | X
umístění monitoru na pohyblivém kloubovém rameni na vozíku |  |  | X
Insuflátor
nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám (s ochranou proti přeplnění pacienta) |  |  | X
volitelná rychlost průtoku insuflátoru s max. hodnotou min. 45 l/min. |  |  | X
nastavení řídicího módu v závislosti na velikosti insuflované dutiny – pro práci v menších prostorách, např. extraperitoneálně, pediatrické výkony… |  |  | X
automatický odtah kouře a aerosolu spolupracující s nabízenou koagulační jednotkou (datové propojení) nebo aktivní odsávání kouře nezávislé na elektrochirurgické jednotce |  |  | X
zobrazení údajů o nastavených hodnotách a spotřebě plynu na čelním panelu |  |  | X
součástí dodávky je vysokotlaká CO2 hadice pro napojení na centrální rozvod zadavatele (systém Daniševský) a hadice pro insuflaci a desuflaci |  |  | X
součástí dodávky je datový kabel pro napojení na vf generátor |  |  | X
Multioborová koagulační jednotka
generátor s využitím pro otevřenou, laparoskopickou i endoskopickou operativu |  |  | X
musí umožnit kompletní řadu alespoň monopolárních a bipolárních režimů v modech pro řez a koagulaci
rozsah výkonu min. 0-320 W
automatické přizpůsobení výkonu charakteru ošetřované tkáně, aplikace optimálního množství energie |  |  | X
víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta |  |  | X
možnost připojení více nástrojů současně, automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů |  |  | X
ruční a nožní ovládání |  |  | X
nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje nebo tlačítky |  |  | X
zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  | X
podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře a aerosolu pro přehledné operační pole při aktivaci elektrochirurgického režimu |  |  | X
volitelné režimy autostop, autostart u bipolární koagulace |  |  | X
součástí dodávky je dvojitý pedál a kabel pro odsávání kouře |  |  | X
Proplachová pumpa
samostatná oplachovací peristaltická pumpa |  |  | X
průtok minimálně 1,8 l/min
tlak do 400 mmHg
ochrana proti přetlakování |  |  | X
autoklávovatelné i jednorázové příslušenství |  |  | X
držák pro upevnění a pro přenášení |  |  | X
součástí dodávky je 1ks resterilizovatelného hadicového setu bez limitace počtu sterilizačních cyklů |  |  | X
Odsávací pumpa
samostatná odsávací kompaktní elektrická jednotka s všestranným využitím |  |  | X
sací výkon min. 20 l/min.
podtlak min. 95 kPa
součástí dodávky je odsávací lahev – min. 2 l, včetně nosného elementu pro upevnění lahve na vozík, včetně víka a propojovací hadice k pumpě |  |  | X
plynulé nastavení podtlaku, jehož hodnota bude monitorována na vakuometru |  |  | X
v odsávacím okruhu musí být zařazen sací antibakteriální filtr, který je součástí dodávky |  |  | X
Přístrojový vozík na celou sestavu
izolační transformátor |  |  | X
pohyblivé kloubové rameno na centrální LCD monitor |  |  | X
4 kolečka, z toho 2 bržděná |  |  | X
police pro klávesnici |  |  | X
držák na CO2 láhev |  |  | X
držák na nožní pedál |  |  | X
stativ na infúzní vaky |  |  | X
držák na kamerovou hlavu |  |  | X
antistatická povrchová úprava |  |  | X
integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech částí sestavy |  |  | X
Laparoskopická optika (2 ks)
průměr 10 mm |  |  | X
úhel pohledu 30° |  |  | X
součástí dodávky je 2x laparoskopický trokar s ventilem, hladký, průměr 10 – 11 mm, délka 110 – 120 mm vč. trojhranného trokarového bodce |  |  | X
Světlovodný kabel (2 ks)
délka min. 3 m
průměr min. 4,25 mm
světlovodný kabel musí mít shodný konektor i pro stávající systém zadavatele (Olympus) |  |  | X
Záznamové zařízení
medicínské nahrávací zařízení plně kompatibilní s nabízenou sestavou |  |  | X
nahrávání fotografií a videa min. ve Full HD rozlišení 1920x1080 (foto JPEG/DICOM, video H.264)
export fotografií a videa na USB paměť (flash disk, ext. HDD) |  |  | X
připojení do PACS zadavatele - automatické odesílání foto/video |  |  | X
příjem worklistu a možnost manuálního zadání identifikačních dat pacienta přes webové rozhraní |  |  | X
HL7 rozhraní pro načítání pacientských dat z NIS zadavatele |  |  | X
funkce access point pro bezdrátové připojení tabletu (Android, iOS, Windows) |  |  | X
možnost rozšíření o ovládání (zadávání pacientských dat, start/stop video, foto) z tabletu (iOS, Android, Windows) nebo samostatnou obrazovkou a klávesnicí |  |  | X
ovládání spouště fotografií a start/stop video z tlačítek kamerové hlavy endoskopu |  |  | X
optická kontrola funkce fotografování, nahrávání videa pomocí LED indikátoru a v ovládacím rozhraní |  |  | X
možnost úpravy pořízeného záznamu |  |  | X
možnost integrovaného reportingu s lokalizací pořízených záznamů |  |  | X
kompatibilita s DICOM 3.0 |  |  | X
uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  | X
LAN připojení do počítačové sítě zadavatele min. 100mbit RJ-45 |  |  | X
kompatibilní s Windows XP/7/8/10 |  |  | X
oddíl |  |  |  | cena v Kč bez DPH
C. Laparoskopická věž pro ortopedii |  |  |  | 0
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena v Kč bez DPH
Videoprocesor
Full HD HDTV režim, 1080p |  |  | X
podpora CCD 3 čipových kamerových hlav |  |  | X
USB slot pro ukládání fotodokumentace |  |  | X
podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |  | X
možnost nastavení poměru stran zobrazení |  |  | X
předvolba pacientských dat a paměťový backup pomocí klávesnice nebo dotykovým displejem
výstupy min. DVI, 3G/HD/SD SDI, RGB , Y/C
podpora HD rigidních a HD flexibilních videoendoskopů |  |  | X
kompatibilita se stávajícími kamerovými hlavami zadavatele (Olympus OTV-S7PROH-HD 12E) a optikami s očnicovým nástavcem tak, aby celkový systém byl plně funkční |  |  | X
Zobrazovací hlava procesoru
3 čipový CCD systém |  |  | X
Full HD 1080p HDTV režim |  |  | X
autoklávovatelný systém 134°C |  |  | X
integrovaný upínací systém pro optiky |  |  | X
min. 2 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí procesoru
optický zoom |  |  | X
motoricky tlačítky na kamerové hlavě ovládaný zoom a ostření nebo pomocí ovládacího prstence |  |  | X
podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
kompatibilita se stávajícími optikami zadavatele (Olympus) spočívající ve využití očnicového adaptéru |  |  | X
Zdroj světla
xenonový zdroj s výkonem min. 300 W, nebo multi LED technologií s výkonem srovnatelným s 300W xenon
jedním z pracovních režimů je technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |  | X
integrovaný záložní zdroj o výkonu min. 35 W s automatickým náběhem v případě poruchy hlavní lampy (není nutný v případě dodávky zdroje s LED) |  |  | X
kompatibilita konektoru zdroje světla s konektorem kabelu Olympus |  |  | X
v případě xenonového světla je součástí dodávky i 1 další výbojka navíc |  |  | X
Medicínský HDTV LCD monitor
úhlopříčka 32“, poměr 16:9 |  |  | X
HD rozlišení obrazu 1920 x 1080 |  |  | X
vstupy BNC, DVI, HD-SDI |  |  | X
umístění monitoru na pohyblivém kloubovém rameni na vozíku |  |  | X
Multioborová koagulační jednotka
generátor s využitím pro otevřenou, laparoskopickou i endoskopickou operativu |  |  | X
musí umožnit kompletní řadu alespoň monopolárních a bipolárních režimů v modech pro řez a koagulaci
rozsah výkonu min. 0-320 W
automatické přizpůsobení výkonu charakteru ošetřované tkáně, aplikace optimálního množství energie |  |  | X
víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta |  |  | X
možnost připojení více nástrojů současně, automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů |  |  | X
ruční a nožní ovládání |  |  | X
nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje nebo tlačítky |  |  | X
zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  | X
volitelné režimy autostop, autostart u bipolární koagulace |  |  | X
součástí dodávky je dvojitý pedál |  |  | X
Přístrojový vozík na celou sestavu
izolační transformátor |  |  | X
pohyblivé kloubové rameno na centrální LCD monitor |  |  | X
4 kolečka, z toho 2 bržděná |  |  | X
police pro klávesnici |  |  | X
držák na nožní pedál |  |  | X
stativ na infúzní vaky |  |  | X
držák na kamerovou hlavu |  |  | X
antistatická povrchová úprava |  |  | X
integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech částí sestavy |  |  | X
Vaporizér - přístroj pro artroskopické odstraňování měkkých tkání
určen pro artroskopické odstraňování měkkých tkání vaporizací z nitrokloubního prostoru k jejich řezání, koagulaci a termální modifikaci |  |  | X
ovládání bezdrátovým nožním spínačem a ovládacími tlačítky na "sondě" |  |  | X
práce ve fyziologickém roztoku |  |  | X
příkon max. 1.000 W, výstupní výkon do 300W
bipolární režim |  |  | X
manuální nastavení parametrů |  |  | X
monitorace teploty – nastavení max. teplotního prahu |  |  | X
mikroprocesorově řízený |  |  | X
možnost o vládání z ručky i nožního ovladače |  |  | X
akustické a vizuální alarmy |  |  | X
ochrana proti poškození při kontaktu s jiným nástrojem |  |  | X
možnost použití elektrod s odsáváním |  |  | X
automatické přednastavení parametrů podle typu elektrody |  |  | X
nezávislý režim valorizace a koagulace, ovládání výrazně barevně odlišenými ovladači na pedálu/tlačítky na elektrodě |  |  | X
2 ks elektroda (ručka) bez odsávání pro artroskopii |  |  | X
2 ks elektroda (ručka) s odsáváním pro artroskopii |  |  | X
součástí dodávky je i základní sada elektrod pro vaporizační přístroj |  |  | X
2 ks stranová elektroda s odsáváním |  |  | X
1 ks čelní elektrod |  |  | X
1 ks elektroda-háček |  |  | X
Duální artroskopická pumpa
zařízení umožňující propojení pumpy a shaveru nebo kombinovaný přístroj shaver/pumpa |  |  | X
umožňuje použití i jako jednocestná artroskopická pumpa (přívod tekutiny do kloubu) |  |  | X
automatická procesorem řízená objemová a tlaková regulace průtoku přítoku i odtoku tekutin do kloubu a z kloubu |  |  | X
regulovatelný rozsah tlaku min. 2,5 – 150 mm Hg
průtok min. 0 – 0,8 l/min
funkce proplachu |  |  | X
funkce "laváž" (zvýšení tlaku na 2 min.) aktivována stiskem tlačítka nebo pedálu |  |  | X
Shaver
otáčky v rozmezí min. od 500 do 8000/min, oscilace min. 2500/min
ovládání nožním pedálem |  |  | X
možnost připojení fréz 2-8 mm |  |  | X
možnost nastavení startovní pozice frézky pro maximální bezpečnost pacienta |  |  | X
možnost ovládání pomocí pedálu |  |  | X
automatická registrace frézek a nastavení parametrů |  |  | X
možnost jednorázových i autoklávovatelných fréz |  |  | X
resterilizovatelné frézky bez omezení použití |  |  | X
možnost uložení uživatelských nastavení |  |  | X
součástí dodávky je i základní sada fréz pro shaver: |  |  | X
2 ks fréza na měkkou tkáň 4,2 mm |  |  | X
2 ks fréza na měkkou tkáň 4,8 nebo 5,5 mm |  |  | X
1 ks kostní fréza, váleček 4/5,5 mm |  |  | X
Artroskopická optika (2 ks)
průměr 4 mm |  |  | X
úhel pohledu 30° |  |  | X
zorné pole optiky min. 115°
pracovní délka min. 160 mm
plně kompatibilní s dodávanými artroskopickými trokary, které jsou předmětem dodávky v rámci této věže |  |  | X
Artroskopický trokar (2 ks)
vysokoprůtoková tzv. "high flow" konstrukce |  |  | X
2 ventilový |  |  | X
plně kompatibilní s dodávanými artroskopickými optikami, které jsou předmětem dodávky v rámci této věže |  |  | X
součástí dodávky každého z obou trokarů je i trokarový bodec tupý |  |  | X
Světlovodný kabel (2 ks)
délka min. 3 m
průměr min. 4,25 mm
světlovodný kabel musí mít konektor kompatibilní se stávajícím systémem zadavatele (konektor Olympus) |  |  | X
Záznamové zařízení
medicínské nahrávací zařízení plně kompatibilní s nabízenou sestavou |  |  | X
nahrávání fotografií a videa min. ve Full HD rozlišení 1920x1080 (foto JPEG/DICOM, video H.264)
export fotografií a videa na USB paměť (flash disk, ext. HDD) |  |  | X
připojení do PACS zadavatele - automatické odesílání foto/video |  |  | X
příjem worklistu a možnost manuálního zadání identifikačních dat pacienta přes webové rozhraní |  |  | X
HL7 rozhraní pro načítání pacientských dat z NIS zadavatele |  |  | X
funkce access point pro bezdrátové připojení tabletu (Android, iOS, Windows) |  |  | X
možnost rozšíření o ovládání (zadávání pacientských dat, start/stop video, foto) z tabletu (iOS, Android, Windows) nebo samostatnou obrazovkou a klávesnicí |  |  | X
ovládání spouště fotografií a start/stop video z tlačítek kamerové hlavy endoskopu |  |  | X
optická kontrola funkce fotografování, nahrávání videa pomocí LED indikátoru a v ovládacím rozhraní |  |  | X
možnost úpravy pořízeného záznamu |  |  | X
možnost integrovaného reportingu s lokalizací pořízených záznamů |  |  | X
kompatibilita s DICOM 3.0 |  |  | X
uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  | X
LAN připojení do počítačové sítě zadavatele min. 100mbit RJ-45 |  |  | X
kompatibilní s Windows XP/7/8/10 |  |  | X
oddíl |  |  |  | cena v Kč bez DPH
D. Laparoskopická věž pro urologii |  |  |  | 0
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena v Kč bez DPH
HDTV LCD monitor
úhlopříčka 32“, poměr 16:9 |  |  | X
HD rozlišení obrazu 1920 x 1080 |  |  | X
vstupy BNC, DVI, HD-SDI |  |  | X
umístění monitoru na pohyblivém kloubovém rameni na vozíku |  |  | X
Insuflační jednotka
nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám (s ochranou proti přeplnění pacienta) |  |  | X
volitelná rychlost průtoku insuflátoru s max. hodnotou min. 45 l/min. |  |  | X
nastavení řídicího módu v závislosti na velikosti insuflované dutiny – pro práci v menších prostorách, např. extraperitoneálně, pediatrické výkony… |  |  | X
automatický odtah kouře a aerosolu spolupracující s nabízenou koagulační jednotkou (datové propojení) nebo aktivní odsávání kouře nezávislé na elektrochirurgické jednotce |  |  | X
zobrazení údajů o nastavených hodnotách a spotřebě plynu na čelním panelu |  |  | X
součástí dodávky je vysokotlaká CO2 hadice pro napojení na centrální rozvod zadavatele (systém Daniševský) a hadice pro insuflaci a desuflaci |  |  | X
součástí dodávky je datový kabel pro napojení na vf generátor |  |  | X
Endo-urologická pumpa
irigační pumpa určená pro ureteroskopie a endoresekce |  |  | X
automatické rozpoznání nástroje a jeho kalibrace pro přesné měření |  |  | X
nastavení pracovního tlaku v rozmezí 15–150 mmHg |  |  | X
bezpečnostní hranice tlaku 200 mmHg |  |  | X
nastavení průtoku v rozmezí 50-500 ml/min. |  |  | X
zobrazení nastavených/měřených hodnot na čelním panelu |  |  | X
automatické přizpůsobení průtoku dle naměřeného tlaku |  |  | X
použití autoklávovatelných hadicových setů pro 20 cyklů |  |  | X
součástí dodávky je 1 ks resterilizovatelného hadicového setu pro 20 cyklů |  |  | X
HDTV kamerová jednotka
Full HD rozlišení (1080p) |  |  | X
integrované záznamové zařízení – ukládání digitální fotografie na USB |  |  | X
podpora flexibilních HDTV video-cystoskopů s CCD čipem |  |  | X
podpora flexibilních PAL video-ureteroskopů s CCD čipem |  |  | X
podpora napojení rigidních endoskopů |  |  | X
podpora připojení svislé urologické kamerové hlavy s CCD HDTV čipem |  |  | X
podpora připojení 3 čipové kamerové hlavy se 3 CCD HDTV čipy |  |  | X
podpora HDTV video-laparoskopů (endoskopů s HDTV CCD čipem na distálním konci) s možností vyhřívání distálního skla (proti mlžení) |  |  | X
možnost přednastavení pro několik uživatelů - lékařů |  |  | X
možnost nastavit data pacienta (jméno a další identifikační údaje) pro možnost záznamu fotografií |  |  | X
vstup pro obraz v obraze (pro připojení RTG nebo sonografického přístroje) a možnost shlédnout a zaznamenat na fotografii obrazy ze dvou zařízení |  |  | X
aktivní datové řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole |  |  | X
podpora úzkopásmového selektivního zobrazení podložená existujícími studiemi prokazujícími přínos v záchytu lézí, tumorů a CIS |  |  | X
možnost rozšíření na PDD systém pro další urologickou diagnostiku |  |  | X
možnost připojení stávající kamerové hlavy zadavatele (Olympus OTV-S7ProH-HD-12E) do systému nabízeného dodavatelem, případně dodání nové ekvivalentní kamerové hlavy jako součást dodávky |  |  | X
součástí dodávky je 1 ks klávesnice pro ovládání a nastavování kamerové jednotky |  |  | X
součástí dodávky je 1ks USB disku min. 32 GB pro ukládání snímků |  |  | X
Zdroj světla
xenonový zdroj s výkonem min. 300 W, nebo multi LED technologií s výkonem srovnatelným s 300W xenon
jedním z pracovních režimů je technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení |  |  | X
aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |  | X
integrovaný záložní zdroj o výkonu min. 35 W s automatickým náběhem v případě poruchy hlavní lampy (není nutný v případě dodávky zdroje s LED) |  |  | X
kompatibilita konektoru zdroje světla s konektorem kabelu Olympus |  |  | X
v případě xenonového světla je součástí dodávky i 1 další výbojka navíc |  |  | X
HDTV videolaparoskop
integrovaný optický systém, který spojuje "optiku s čipem", kamerovou hlavu a světlovod do jednoho nerozebíratelného celku |  |  | X
celek resterilizovatelný v parním sterilizátoru (autoklávovatelnost na 134°C) |  |  | X
HDTV 1080i CCD snímací prvek v distálním konci endoskopu – bez ztráty optických vlastností při průchodu endoskopem (ne umístěný v rukojeti) |  |  | X
délka pracovní části teleskopu min. 330mm, průměr 10 mm, úhel pohledu 30°
integrované úzkopásmové zobrazování NBI pro podporu včasné diagnostiky a záchyt časných stádií onemocnění |  |  | X
vyhřívání distálního konce endoskopu pro eliminaci zamlžování distálního konce |  |  | X
rotace obrazu pomocí prstence na rukojeti |  |  | X
3 programovatelná tlačítka na rukojeti pro ovládání kamerové jednotky a zdroje světla |  |  | X
systém bez nutnosti ostření (ostrost v celém rozsahu) |  |  | X
HDTV kamerová hlava pro endoskopické výkony
HDTV lomená (svislá) kamerová hlava pro urologii s CCD čipem, 1080 řádků |  |  | X
hlava s funkcí prokluzu/aretace zvolené polohy pro práci s resektoskopem = udržení svislé polohy obrazu i při rotaci endoskopem bez nutnosti držení kamerové hlavy |  |  | X
ostření umístěné na kamerové hlavě |  |  | X
0.8x optické zmenšení obrazu – pro vždy viditelný kruhový obraz nutný pro endoresekce |  |  | X
hlava umožňující rotaci obrazu kolem své osy pomocí ovládacího prstence |  |  | X
odlehčený a ergonomický design, hmotnost do 150 g
2 programovatelná tlačítka umístěná na kabelu |  |  | X
integrované úzkopásmové zobrazování |  |  | X
Oplachová pumpa
oplachová peristaltická pumpa pro laparoskopii |  |  | X
ochrana proti přetlakování, tlak do cca 400 mmHg
autoklávovatelné i jednorázové příslušenství |  |  | X
max. hodnota průtoku min. 1,8 l/min pro účinný oplach
držák pro upevnění na vozík a pro přenášení pumpy |  |  | X
součástí dodávky je 1 ks resterilizovatelného hadicového setu bez čipu pro 20 cyklů |  |  | X
Multioborový elektrokoagulační zdroj
multioborový vf generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu |  |  | X
kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů |  |  | X
módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej) |  |  | X
urologická a gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku |  |  | X
monopolární urologická a gynekologická endoresekce |  |  | X
plasmakinetické módy s funkcí „vessel sealing“ včetně módu pro bipolární morselátor |  |  | X
výkonový rozsah min. 0-320 W
automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru ošetřované tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |  | X
podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření |  |  | X
možnost připojení až 4 monopolárních/bipolárních nástrojů současně |  |  | X
automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů |  |  | X
ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením) |  |  | X
automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce |  |  | X
volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace |  |  | X
nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje |  |  | X
možnost uložení min. 30 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem |  |  | X
zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  | X
víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta |  |  | X
podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole ve spojení s insuflátorem |  |  | X
kompatibilita generátoru se stávajícím bipolárním endoresektoskopem zadavatele (Olympus, tzv. TURis resektoskop, 1 ks) Není-li dodavatel schopen požadovanou míru kompatibility jím nabízeného generátoru zajistit, je součástí jím poskytovaného plnění a nabídkové ceny dodání 1 ks ekvivalentního bipolárního resektoskopu kompatibilního s dodávaným generátorem, přičemž za ekvivalentní je považován resektoskop splňující následující podmínky: 1 ks vnější rotační plášť s kontinuálním proplachem 27 Fr., 1 ks vnitřní plášť s obturátorem, 1 ks aktivní urologický jezdec bipolární, 1 ks 4mm teleskop 12st, 1 ks vf kabel do nabízeného generátoru, 1 ks světlovodný kabel, 10ks bipolárních resekčních kliček, 5 ks bipolárních koagulačních kuliček.
kompatibilita generátoru se stávajícími monopolárními endoresektoskopy zadavatele (Olympus, 2ks) Není-li dodavatel schopen požadovanou míru kompatibility jím nabízeného generátoru zajistit, je součástí jím poskytovaného plnění a nabídkové ceny dodání 2 ks ekvivalentních monopolárních resektoskopů kompatibilních s dodávaným generátorem, přičemž za ekvivalentní jsou považovány resektoskopy splňující následující podmínky: 2 ks vnější rotační plášť s kontinuálním proplachem 27 Fr., 2 ks vnitřní plášť s obturátorem, 2 ks aktivní urologický jezdec monopolární, 2 ks 4mm teleskop 12st, 2 ks vf kabel do nabízeného generátoru, 2 ks světlovodný kabel, 10ks monopolárních resekčních kliček, 5 ks monopolárních koagulačních kuliček.
dodání včetně kabelu a balení neutrálních elektrod pro jednorázové použití |  |  | X
Přístrojový vozík
izolační transformátor |  |  | X
výškově nastavitelné kloubové rameno pro LCD monitor |  |  | X
4 pojízdná kolečka, 2 z nich bržděná |  |  | X
držák infuzních vaků |  |  | X
výsuvný držák klávesnice pro ovládání kamerové jednotky |  |  | X
držák pro nožní pedál |  |  | X
manipulační madla
antistatická povrchová úprava |  |  | X
Záznamové zařízení
medicínské nahrávací zařízení plně kompatibilní s nabízenou sestavou |  |  | X
nahrávání fotografií a videa min. ve Full HD rozlišení 1920x1080 (foto JPEG/DICOM, video H.264)
export fotografií a videa na USB paměť (flash disk, ext. HDD) |  |  | X
připojení do PACS zadavatele - automatické odesílání foto/video |  |  | X
příjem worklistu a možnost manuálního zadání identifikačních dat pacienta přes webové rozhraní |  |  | X
HL7 rozhraní pro načítání pacientských dat z NIS zadavatele |  |  | X
funkce access point pro bezdrátové připojení tabletu (Android, iOS, Windows) |  |  | X
možnost rozšíření o ovládání (zadávání pacientských dat, start/stop video, foto) z tabletu (iOS, Android, Windows) nebo samostatnou obrazovkou a klávesnicí |  |  | X
ovládání spouště fotografií a start/stop video z tlačítek kamerové hlavy endoskopu |  |  | X
optická kontrola funkce fotografování, nahrávání videa pomocí LED indikátoru a v ovládacím rozhraní |  |  | X
možnost úpravy pořízeného záznamu |  |  | X
možnost integrovaného reportingu s lokalizací pořízených záznamů |  |  | X
kompatibilita s DICOM 3.0 |  |  | X
uživatelské rozhraní v českém jazyce |  |  | X
LAN připojení do počítačové sítě zadavatele min. 100mbit RJ-45 |  |  | X
kompatibilní s Windows XP/7/8/10 |  |  | X
oddíl |  |  |  | cena v Kč bez DPH
E. Multioborový laser a flexibilní ureterorenoskop |  |  |  | 0
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena v Kč bez DPH
Multioborový laser (1 ks) pro urologickou operativu
Předmětem je dodávka nového, nepoužívaného, nerepasovaného nebo jinak upgradovaného multioborového laseru včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže – uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu, provádění odborné údržby v průběhu záruční lhůty, instruktáž personálu v min. rozsahu 2 pracovních dnů
Napájení přístroje 230 V/ 50Hz |  |  | X
Plně pojízdný přístroj s možností aretace v požadované poloze (brzděná kolečka), možnost převozu přístroje pouze jednou osobou |  |  | X
Možnost použití při urologických operacích, při endourologických operacích |  |  | X
Možnost litotrypse, ablace, koagulace a řezu tkáně |  |  | X
Holmium: YAG laser s vlnovou délkou generovaného světla 2080 nm, ± 10%
Laser třídy 4 |  |  | X
integrované aktivní chlazení, možnost použití přístroje i pro dlouhé operační výkony bez rizika přehřátí přístroje |  |  | X
Ovládací dotykový displej pro nastavení parametrů a s přehledem o aktuálně nastavených parametrech |  |  | X
Míření pomocí laserové červené anebo zelené diody s možností vypnutí laserové diody |  |  | X
Obrazová a zvuková odezva na změnu nastavení laseru |  |  | X
Výkon pulsního emisního módu pro holmiovou litotrypsu min. 30 W
Energie pulsu min. 3,5 J
Výběr z několika módů podle požadovaného efektu na tkáň – koagulace, řez |  |  | X
Fiber vlákna k dispozici od 200 do 1000 μm v délkách min. 3000 mm
Možnost změny vybraného módu prostřednictvím nožního pedálu a beze změny optického vlákna |  |  | X
Možnost použití resterilizovatelných laserových vláken |  |  | X
Vlákna autoklávovatelná ve sterilizačních kazetách |  |  | X
Možnost uložení přednastavených programů pro jednotlivé uživatele |  |  | X
Školení obsluhy v rozsahu min. 2-3 dnů |  |  | X
V ceně přístroje přístupový klíč po dobu min. 2 let od doby instalace (včetně jeho prohlídek předepsaných výrobcem), pokud je jím přístroj vybaven |  |  | X
Bezpečnostní značení (tabulky, světelné označení) dle předepsaných norem |  |  | X
Spotřební materiál pro zprovoznění přístroje Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem přístroje, a to min. v rozsahu:
6 ks laserových vláken 270μm (pokud dodavatel nemá požadovanou hodnotu velikosti vlákna, nabídne nejbližší velikost vlákna požadované zadavatelem, avšak v max. rozptylu 240-300μm) |  |  | X
6 ks laserových vláken 400μm (pokud dodavatel nemá požadovanou hodnotu velikosti vlákna, nabídne nejbližší velikost vlákna požadované zadavatelem, avšak v max. rozptylu 370-430μm) |  |  | X
1 ks sterilizační kazeta pro fiber vlákna |  |  | X
1 ks programovatelný nožní footswitch |  |  | X
2 ks nůžek nebo řezacího nástroje na laserová vlákna a odizolátor |  |  | X
4 ks ochranných brýlí |  |  | X
Flexibilní video-ureterorenoskop (1 ks)
CCD čip v distálním konci endoskopu
endoskop musí být plně kompatibilní s nabízenou laparoskopicko-endoskopickou věží pro urologii |  |  | X
pohyb distálního konce nahoru/dolů min. 180/270°
přímý směr pohledu 0° |  |  | X
průměr zaváděcího tubusu min. 9,5 frenchů
hloubka ostrosti v rozmezí min. 2 - 50 mm
zorné pole 90°, ± 10%
průměr pracovního kanálu min. 3,6 frenchů (1,2 mm)
pracovní délka min. 670 mm
endoskop umožňuje rotaci obrazu od + 90° do - 90° pomocí ovládacího prstence pro snadné ovládání a pro možnost měnit pozici (polohu) výstupu pracovního kanálu (přizpůsobení pro práci v levé/pravé ledvině) |  |  | X
integrované úzkopásmové zobrazování pro podporu včasné diagnostiky a záchyt časných stádií onemocnění |  |  | X
Spotřební materiál pro zprovoznění přístroje Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem přístroje, a to min. v rozsahu:
1 ks sady čisticích kartáčků pro endoskop |  |  | X
1 ks testeru pro zkoušku těsnosti |  |  | X
5 ks hydrofilního zavaděče (délka 38 cm) |  |  | X
5 ks hydrofilního zavaděče (délka 54 cm) |  |  | X
5 ks nitinolového košíku Ø 1,8 frenchů se 4 dráty |  |  | X

## Část 8
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky |  | Název části veřejné zakázky |  |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
8 |  | Obnova instrumentária a sad nástrojů pro operační obory |  |  |  | 0
Společné technické podmínky pro dodávku nástrojů
Nástroje jsou vyrobeny z nerezové oceli: martenzitická kalitelná chromová ocel, min. 13% Cr.
Tvrdost:
háky, svorky, pinzety - 45 HRc
skalpely, lžičky, nůžky - 52 HRc
ostatní nástroje - 45 až 55 HRc
Materiál zaručuje dobrou korozivzdornost, velmi dobrou řezivost, je magnetický.
Povrchová úprava: matováno
Nástroje s TC vložkou jsou pro rychlé rozlišení z časti zlaceny.
Nástroje přesně splňují rozměrové i typové oddělení OS.
Nástroje jsou sterilizovatelné a určené k opakovanému použití.
Další podmínky jsou uvedeny v tabulce níže a v souboru "Obrazová dokumentace", který je nedílnou součástí těchto technických podmínek.
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní v tabulce níže všechna prázdná pole.
Předmět plnění
Pol. č. / obr. č. | Název položky |  | Č. str. Obrazové dokumentace | Cena za 1 ks bez DPH | Počet ks | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH | Výše DPH | Cena celkem vč. DPH
1 | Kontejner ventilový 580x280x205 mm, hliník, stříbrný |  | 2 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
2 | Síto steril. drát. 540x255x50 mm |  | 3 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
3 | Disektor typ Maryland úchopný zahnutý oboustranný 5 mm |  | 4 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
4 | Kleště úchopné jemné okénkové oboustranné 5 mm |  | 4 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
5 | Nůžky typ "Metzenbaum" zahnuté oboustranné TC 5 mm |  | 4 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
6 | Nůžky typ "Metzenbaum" rovné oboustranné TC 5 mm |  | 4 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
7 | Nůžky laparoskopické háčkové 5 mm |  | 4 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
8 | Kleště úchopné hrubé 2x3 zuby 5 mm |  | 5 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
9 | Kleště typ "DeBakey" atraumatické 5 mm |  | 5 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
10 | Klipovač rozebíratelný otočný Ethicon LT300 |  | 6 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
11 | Elektroda háčková izolovaná 5 mm |  | 7 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
12 | Elektroda lopatková izolovaná 5 mm, 330 mm |  | 7 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
13 | Sonda k laparoskopické cholecistektomii - hladká |  | 8 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
14 | Ventil sání - oplach „dva v jednom“ |  | 9 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
15 | Trubka sání 5x330 mm |  | 9 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
16 | Trubka sání 10x330 mm |  | 9 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
17 | Síto steril. drát. 540x255x50 mm |  | 10 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
18 | Jehla typ "Veress" 2,0x150 mm |  | 11 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
19 | Hylzna trokaru s ručně ovládanou klapkou a bočním kohoutem 10 mm |  | 12 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
20 | Hylzna trokaru s ručně ovládanou klapkou a bočním kohoutem 12,5 mm |  | 12 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
21 | Trokar bezpečnostní 10,0 mm |  | 12 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
22 | Trokar bezpečnostní 12,5 mm |  | 12 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
23 | Hylzna trokaru plastová Ø 10,5 mm – 150 mm |  | 13 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
24 | Trokar Ø 10,5 mm – 150 mm, trojhran |  | 13 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
25 | Trokar Ø 5,5 mm – 95 mm, trojhran |  | 13 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
26 | Hylzna trokaru plastová Ø 5,5 mm – 95 mm, závit |  | 13 |  | 8 | 0 | 21 | 0 | 0
27 | Redukce krátká plastová - sterilizovatelná, 10/5,5 mm |  | 14 |  | 8 | 0 | 21 | 0 | 0
28 | Redukce kovová, 10/5,5 mm |  | 14 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
29 | Hák typ "Langenbeck" 40×10 mm 210 mm |  | 15 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
30 | Hák typ "Langenbeck" 55×13 mm 210 mm |  | 15 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
31 | Pinzeta chirurgická 1x 2 zuby - standard, 145x2,2 mm |  | 16 |  | 8 | 0 | 21 | 0 | 0
32 | Pinzeta anatomická - standard jemné, 145x2 mm |  | 16 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
33 | Držátko čepelek krátké vel. 3, 125 mm |  | 17 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
34 | Jehelec typ "Mathiue" 205 mm TC - provedení ČR |  | 18 |  | 8 | 0 | 21 | 0 | 0
35 | Nůžky chirurgické rovné H-T 150 mm |  | 19 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
36 | Nůžky preparační zahnuté 170 mm |  | 19 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
37 | Svorka typ "R-O" 1x2 zuby zahnutá 220 mm |  | 20 |  | 8 | 0 | 21 | 0 | 0
38 | Svorka na cévy typ "Pean" zahnutá 200 mm |  | 20 |  | 8 | 0 | 21 | 0 | 0
39 | Svorka na cévy typ "Pean" zahnutá 160 mm |  | 20 |  | 8 | 0 | 21 | 0 | 0
40 | Svorka na cévy typ "Kocher" rovná 160 mm - provedení ČR |  | 21 |  | 24 | 0 | 21 | 0 | 0
41 | Svorka na cévy typ "Kocher" rovná 200 mm - provedení ČR |  | 21 |  | 8 | 0 | 21 | 0 | 0
42 | Svorka na prádlo typ "Backhaus" 150 mm |  | 21 |  | 8 | 0 | 21 | 0 | 0
43 | Jehelník kulatý - složený 65x15 mm nerez |  | 22 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
44 | Miska bez hubičky 128x55, ploché dno, nerez |  | 22 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
45 | Miska bez hubičky 147x65, ploché dno, nerez |  | 22 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
46 | Miska bez hubičky 167x75, ploché dno, nerez |  | 22 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
47 | Kabel světlovodný 4,8x2300mm - lepený standard pro halogen |  | 22 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
48 | Adaptér Olympus - projektor |  | 22 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
49 | Adaptér Olympus,Stryker - optika |  | 22 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
50 | Kabel monopolární kolík 4mm, 3m |  | 23 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
51 | Kleště úchopné vyhnuté 80° 13,0 cm |  | 24 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
52 | Kleště úchopné vyhnuté 45° 13,0 cm |  | 24 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
53 | Laryngoskop operační 182 mm |  | 25 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
54 | Laryngoskop operační 172 mm |  | 25 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
55 | Světlovod pro operační laryngoskop |  | 25 |  | 2 | 0 | 21 | 0 | 0
56 | Tonsillektom typ "Sluder-Ballenger" komplet |  | 26 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
57 | Rozvěrač úst "Kilner-Doughty" komplet |  | 26 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
58 | Kleště na jazyk typ "Collin" 160 mm |  | 27 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
59 | Škrabka na mandle typ "Hurd" 12x8 mm 210 mm |  | 27 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
60 | Kleště typ "Weil-Blakeslay" velikost 1 |  | 28 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
61 | Kleště typ "Weil-Blakeslay" velikost 4 |  | 28 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
62 | Stříkačka laryng. 2 ml |  | 29 |  | 2 | 0 | 21 | 0 | 0
63 | Koncovka na stříkačku 45° |  | 29 |  | 4 | 0 | 21 | 0 | 0
64 | Zrcátko ušní typ "Politzer" prům. 2 mm |  | 29 |  | 6 | 0 | 21 | 0 | 0
65 | Zrcátko ušní typ "Hartmann" prům. 5,5 mm |  | 29 |  | 20 | 0 | 21 | 0 | 0
66 | Zrcátko ušní typ "Hartmann" prům. 4,5 mm |  | 30 |  | 10 | 0 | 21 | 0 | 0
67 | Svorka na cévy typ "Baby-Adson" 140 mm |  | 30 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
68 | Zrcátko nosní typ "Mod.Wien" velikost 1 |  | 31 |  | 5 | 0 | 21 | 0 | 0
69 | Zrcátko nosní typ "Mod.Wien" velikost 2 |  | 31 |  | 5 | 0 | 21 | 0 | 0
70 | Zrcátko nosní typ "Tieck-Halle" velikost 2 |  | 32 |  | 2 | 0 | 21 | 0 | 0
71 | Kleště ušní typ "Hartmann-Wullstein" 85 mm |  | 32 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
72 | Laryngoskop operační - set pro dospělé |  | 33 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
73 | Kleště štípací široké s čelistí nahoru 20/22°, šířka koncovky 5,5 mm |  | 34 |  | 2 | 0 | 21 | 0 | 0
74 | Kleště štípací – široké, šířka koncovky 7,5 mm – čelist vlevo, šířka střihu 5,5 mm |  | 35 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
75 | Kleště štípací – široké, šířka koncovky 7,5 mm – čelist vpravo, šířka střihu 5,5 mm |  | 35 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
76 | Nůžky – šířka koncovky 3 mm – zahnuté vlevo |  | 35 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
77 | Nůžky – šířka koncovky 3 mm – zahnuté vpravo |  | 35 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
78 | Kleště úchopové – šířka koncovky 3,5 mm, přímé, šířka čelisti 2,5 mm |  | 36 |  | 1 | 0 | 21 | 0 | 0
79 | Upevňovací spona malá k označení sít, materiál nerezová ocel |  | 36 |  | 8 | 0 | 21 | 0 | 0
CENA CELKEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Část 9
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
9 | Ohřívací box |  | 0
předmět plnění |  | počet ks | cena v Kč bez DPH
Univerzální ohřívač pro předehřívání krevních derivátů, nitrožilních a zavodňovacích roztoků |  | 1
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní v tabulce níže všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
ohřívač v provedení z vysoce kvalitní nerezové oceli |  |  | X
izolace z polyuretanové pěny pro minimální tepelné ztráty a vysokou míru odhlučnění |  |  | X
nastavení teploty v rozmezí 35 až 45°C |  |  | X
programovatelný elektronický regulátor teploty s displejem |  |  | X
vnitřní objem min. 400 l
levostranné a pravostranné umístnění dveří |  |  | X
dvojité izolační bezpečnostní sklo |  |  | X
válečková ložiska na posunu zásuvek a polic |  |  | X
4 kolečka s aretací (brzdou) |  |  | X
napájení 230 V |  |  | X
5 polic |  |  | X
5 zásuvek |  |  | X

## Část 10
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
10 | Mycí a dezinfekční automaty pro centrální sterilizaci |  |  | 0
Předmět plnění |  |  | počet ks | cena v Kč bez DPH
Mycí a dezinfekční automaty pro centrální sterilizaci |  |  | 2 | 0
Nové koše pro použití v mycích a dezinfekčních automatech |  |  | dle specifikace níže | 0
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní v tabulce níže všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena v Kč bez DPH
prokládací mycí a dezinfekční automat (2ks) (dvoudveřový), certifikace dle normy ČSN EN ISO 15883-1 (847150)*, s ohřevem volitelně přepínatelným pára/elektro, max. příkon 10 kW |  |  | X
vysokojakostní nerezový mycí prostor a konstrukce přístroje umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci dle vyhl. č. 306/2012 Sb. |  |  | X
dvouplášťové konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací |  |  | X
dopředu výklopné celonerezové dveře |  |  | X
možnost připojení na stávající přívody medií (studená voda, změkčená voda, demi voda, pára, připojení elektro - 3x16A) a vložení do stávajících nerezových konstrukcí, které obsahují bezpečnostní základovou vanu a kondenzátor páry |  |  | X
vnější rozměry přístroje (v x š x h) - 1975 (bez kondenzátoru páry) x 900 x 750 mm (přesné rozměry z důvodu vestavěné konstrukce) |  |  | X
mycí a dezinfekční programy u obou dodávaných přístrojů s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické, program na mytí galoší |  |  | X
výstupní port RS 232 |  |  | X
bezpotenciálové kontakty pro řízení odtahu odpadního vzduchu a vypnutí přístroje při špičkovém zatížení el. sítě |  |  | X
systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu |  |  | X
3-násobné filtrace mycího roztoku |  |  | X
mycí prostor vybavený minimálně dvěma nerezovými mycími rameny |  |  | X
během mycího cyklu elektricky blokované dveře |  |  | X
mycí prostor o kapacitě min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti |  |  | X
automatické identifikace programu magnetickým kódem u mycích košů |  |  | X
dvě výkonná oběhová čerpadla o celkovém výkonu min. 700l/min (např. Qmax 300 l/min pro vnější mytí a Qmax 400 l/min pro injektorové mytí) |  |  | X
elektronická, mikroprocesorová volně programovatelná řídící jednotka (min. 60 programů)
komunikace na displeji v českém jazyce, výstup pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s připojením na stávající PC, včetně software pro dokumentaci procesů, nezávislou archivaci dat a vzdálený monitoring |  |  | X
min. dvě vestavěná dávkovací čerpadla a možnost instalace dalších dvou volitelných integrovaných dávkovacích čerpadel |  |  | X
vestavěný přepínatelný horkovzdušný sušící agregát o výkonu min. 350 m3/hod. s aktivními HEPA filtry třídy EU 13 (stupeň filtrace min. 99,992 %)
bojler pro předehřátí DEMI vody s ohřevem volitelně přepínatelným pára/elektro |  |  | X
součástí plnění je i demontáž stávajících myček MIELE G7826 |  |  | X
možnost použití všech níže uvedených nových i stávajících košů |  |  | X
Nové koše pro použití v mycích a dezinfekčních automatech: |  |  |  | 0
prázdný vozík k uložení nástavců ve 3 úrovních (1 ks) |  |  | X
celkové rozměry - v. 552, š. 530, h. 600 mm |  |  | X
2 vestavěná ostřikovací ramena |  |  | X
rozměry osazení zespodu: |  |  | X
úroveň 1: v. 203, š. 482, h. 590 mm |  |  | X
úroveň 2: v. 203, š. 488, h. 546 mm |  |  | X
úroveň 3: v. 133, š. 488, h. 546 mm |  |  | X
prázdný vozík k uložení nástavců ve 2 úrovních (1 ks) |  |  | X
celkové rozměry - v. 400, š. 530, h. 600 mm |  |  | X
1 vestavěné ostřikovací rameno |  |  | X
využitelné rozměry odspodu: |  |  | X
úroveň 1: v. 304, š. 482, h. 590 mm |  |  | X
úroveň 2: v. 290, š. 488, h. 546 mm |  |  | X
vložka na 20 ks operační obuvi (2 ks) |  |  | X
rozměry - v. 290, š. 470, h. 540 mm, s 20 držáky 280 mm |  |  | X
uzavíratelná sítová miska pro drobné díly (1 ks) |  |  | X
min. rozměry - v. 50, š. 150, h. 200 mm
injektorový vozík k uložení instrumentaria do max. délky 600 mm (1 ks) |  |  | X
celkové rozměry - v. 670, š. 530, h. 600 mm |  |  | X
možnost umístit až min. 42 dutých nástrojů (22 připojení směrem nahoru a 20 připojení šikmo) |  |  | X
rozměry osazení odspodu: |  |  | X
úroveň 1: v. 105, š. 482, h. 590 mm |  |  | X
úroveň 2: v. 75, š. 488, h. 546 mm |  |  | X
úroveň 3: v. 365, š. 488, h. 546 mm |  |  | X
přípojka pro sušení horkým vzduchem |  |  | X
min. 15x mycí pouzdro pro instrumentarium s Ø 4-8 mm
min. 5x mycí pouzdro pro instrumentarium s Ø 8-12 mm
min. 6x vstřikovací tryska pro trokarová pouzdra 10-15 mm
* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.
Stávající koše, které má zadavatel k dispozici:
mycí vozík s 5-ti patry na instrumentarium pro přípravu min. 10-ti DIN sít instrumentária v jedné šarži, odnímatelné horní patro, využitelné rozměry každého patra v. 85, š. 480, h. 500 mm |  |  | X
mycí DIN síto s výklopnými držáky o velikosti š. 250, h. 480 mm |  |  | X
nástavec / buben pro světlovodné kabely nebo sací hadičky |  |  | X
koš pro tuhé optické nástroje různých délek |  |  | X
nástavec pro rozkládací nástroje (např. 12 rukojetí a pracovních vložek), dno z drátěného pletiva s velikostí ok max. 3 mm, přivařený držák pro min. 8 rukojetí, vnitřní přepážky individuálně přestavitelné, rozměry v. 60, š. 190, h. 500 mm |  |  | X
přepravní vozík, zvedací mechanika sešlápnutím nohy, 4 výškově nastavitelná kolečka, zavážecí výška 751 mm, v. 1182, š. 660, h. 807 mm |  |  | X

## Část 11
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
11 | Vany pro rehabilitaci |  |  | 0
Předmět plnění |  | počet ks | cena za 1 ks v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
Vany pro rehabilitaci | Celotělová vana pro podvodní masáž, vířivku a vzduchovou masáž | 2 |  | 0
| Vířívá vana na horní končetiny | 1 |  | 0
| Sedací vířivá vana na dolní končetiny, kyčle a bedra | 1 |  | 0
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Celotělová vana pro podvodní masáž, vířivku a vzduchovou masáž (2 ks)
vířivá masáž – min. 32 trysek v celonerezovém provedení
TURBO režim vířivých trysek |  |  |  | X
2 módy vířivé masáže (kontinuální, pulsní) |  |  |  | X
antibakteriální akrylátový skelet vany |  |  |  | X
perličková masáž – min. 24 vzduchových trysek, min. 200 vzduchových otvorů v celonerezovém provedení
min. 6 zón vířivé masáže
min. 4 zóny perličkové masáže
podvodní masáž včetně regulace a ukazatele tlaku až do 4,5 baru s přisáváním vzduchu, tlak max. do 4 barů
elektronické ovládání s automatickým napouštěním |  |  |  | X
min. 15 nastavených programů s možností manuálního ovládání
animace pracujících zón |  |  |  | X
digitální ukazatel teploty vody, digitální časovač |  |  |  | X
přivzdušnění hydromasáže |  |  |  | X
elektronický proplach masážního systému |  |  |  | X
automatické vysoušení perličkového systému |  |  |  | X
oplachová baterie |  |  |  | X
celoakrylátový skelet s antibakteriální úpravou |  |  |  | X
trysky pro zádovou oblast jsou rozděleny do dvou sloupců podél páteře |  |  |  | X
skelet vany je u nohou tvarovaný do třech stupňů dle výšky pacienta |  |  |  | X
užitný objem vody 320 - 350 l |  |  |  | X
odtok pro vypouštění vody na recyklaci |  |  |  | X
napájení 230V/50Hz |  |  |  | X
instalační výkres s vyznačenými vývody pro napojení dodávané vany |  |  |  | X
Vířívá vana na horní končetiny (1 ks)
min. 10 vířivých trysek s přivzdušněním
možnost regulace výkonu vířivé masáže |  |  |  | X
ukazatel teploty vody |  |  |  | X
elektronické ovládání s časovačem |  |  |  | X
směšovací baterie |  |  |  | X
funkce kolísání intenzity masáže |  |  |  | X
možnost volby kontinuální, sinusové nebo pulzní masáže |  |  |  | X
antibakteriální akrylátový skelet vany |  |  |  | X
užitný objem min. 25 l
židle ke končetinové vaně |  |  |  | X
napájení 230V/50Hz |  |  |  | X
instalační výkres s vyznačenými vývody pro napojení dodávané vany |  |  |  | X
Sedací vířivá vana na dolní končetiny, kyčle a bedra (1 ks)
sedací vířivá vana pro dolní končetiny a bedra |  |  |  | X
antibakteriální akrylátový skelet vany |  |  |  | X
min. 2 nezávislé okruhy vířivé masáže
min. 27 vířivých trysek
možnost přivzdušnění vířivé masáže |  |  |  | X
vířivé trysky na plosky nohou |  |  |  | X
hemeroidní tryska |  |  |  | X
možnost regulace intenzity vířivé masáže |  |  |  | X
možnost kontinuální nebo pulzní masáže |  |  |  | X
perličková masáž - min. 65 vzduchových otvorů
režim perličky kontinuální, pulzní |  |  |  | X
časovač a ukazatel teploty vody |  |  |  | X
oplachová sprcha |  |  |  | X
užitný objem vany min. 160 l
výška vany 1000 - 1160 mm
2-stupňové laminátové schůdky |  |  |  | X
napájení 230V/50Hz |  |  |  | X
instalační výkres s vyznačenými vývody pro napojení dodávané vany |  |  |  | X