**Technická specifikace dodávky**

**Část 2**

**MULTIFUNKČNÍ HYGIENICKÉ KŘESLO – 1 KS**

**Maximální nabídková cena za předmět plnění: 190 107 Kč bez DPH**

**230 029 Kč včetně DPH**

**Popis přístroje, jeho přínos a využití**

Hygienické křeslo je ergometricky tvarované, umožňuje lepší přístup do zádové a sakrální oblasti, umožňuje nácvik hygieny pro pacienty imobilní či výrazně dismobilní. Použitím multifunkčního hygienického křesla se zlepšuje komfort péče o pacienta.

**Specifikace pro 1 ks**

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, to znamená, že jejich nesplnění povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Požadavek** | **Nabízená hodnota** |
| **1** | Hygienické křeslo, určené k asistovanému provádění komplexní tělesné hygieny pacientů ve zdravotnických provozech |  |
| **2** | Multifunkční výškově nastavitelné křeslo, výška sedadla v nejnižší poloze minimálně 51 cm |  |
| **3** | Automatická funkce rozevírání sedáku – ovladatelná pomocí dálkového ovladače |  |
| **4** | Automatizované polohování křesla (náklon) – ovladatelné pomocí dálkového ovladače |  |
| **5** | Automatická funkce zvedání a spouštění – ovladatelná pomocí dálkového ovladače |  |
| **6** | Dvě vodící a manévrovací madla |  |
| **7** | Dvě podloketní opěrky, minimálně 3 cm široké |  |
| **8** | Vysoká plná zádová opěra se zahloubením ve spodní části |  |
| **9** | Napolohování křesla možné ve všech výškách |  |
| **10** | Provoz křesla na baterie, 2 sady 24V baterií |  |
| **11** | Zvukový signál nízkého nabití baterie |  |
| **12** | Funkce nouzového spouštění |  |
| **13** | Funkce nouzového zastavení |  |
| **14** | Pracovní zatížení křesla minimálně 135 kg |  |
| **15** | Integrovaná kapsa pro uložení hygienických prostředků |  |
| **16** | Maximální celková šířka křesla 65 cm (včetně šasi, madel a opěradel) |  |
| **17** | Maximální celková váha křesla 65 kg |  |
| **Příslušenství** | | |
| **18** | Bezpečnostní pás |  |
| **19** | Adaptér na toaletu |  |
| **20** | Zádový polštář |  |
| **21** | Sedací poduška |  |
| **22** | Držák podložní mísy |  |
| **23** | Podložní mísa |  |

**Zadavatel akceptuje odchylku od číselných parametrů o +/- 10 %**

**Poznámka:** Do sloupce *„Nabízená hodnota“* doplní účastník číselnou hodnotu parametru nabízeného zařízení (pokud lze) a potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.