Technická specifikace dodávky

STŮL OPERAČNÍ, ELEKTRICKY POLOHOVATELNÝ – 4 KS

Maximální celková nabídková cena za 4 kusy stolů:	10 411 787 Kč bez DPH

12 598 263 Kč včetně DPH

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Operační stůl je základním chirurgickým vybavením pro provádění prakticky veškerých větších chirurgických zákroků v rámci návazné péče. Obnova této technologie zajistí vyšší bezpečnost a rozšíří spektrum operačních technik prováděných v rámci návazné péče. Zvýší bezpečnost a komfort pacienta, sníží komplikace spojené s dlouhými operačními výkony. Technologie je využitelná pro veškerou návaznou chirurgickou péči v nemocnici.

V rámci předmětu plnění jsou požadovány 2 typy operačních stolů – systémové a mobilní.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Operační stůl systémový pro obecnou chirurgii, ortopedii a traumatologii – s výměnnými deskami

Požadovaný počet: 3 ks

Specifikace pro 1 ks operačního stolu, není-li uvedeno jinak:

| P.č. | Požadavek | Splnění požadavku ANO/NE | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systémový operační stůl s pevně zabudovanou základnou, s 8 -dílnou výměnnou deskou (čtyřdílný nožní segment, středová část, dvoudílná zádová část a hlavová část) a s transportním vozíkem. |  |  |
| 2 | Pracovní deska 8 – dílná: s odnímatelnou hlavovou a nožní částí zádová část s odnímatelnými díly pro artroskopii ramene, včetně polohovatelného držáku hlavy s fixací (výjimka – tento parametr je požadován pouze pro 1 operační stůl z 3!) deska plně RTG transparentní deska včetně eurolišt minimální rozměry 2000 x 520 mm maximální šířka desky 580 mm |  |  |
| 3 | Horizontální polohování nožních segmentů a jejich dílů prostřednictvím kloubového mechanismu. |  |  |
| 4 | Systémový operační stůl s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, kombinace TR/laterální náklon, zádová sekce, nožní segmenty individuálně vertikálně stavitelné). |  |  |
| 5 | Čtyřdílný nožní segment polohovatelný do tvaru písmene „V“ a „U“ s možností konfigurace do polohy „do kleku“ bez dalších přídavných zařízení. Maximální nosnost v poloze „do kleku“ min. 240 kg |  |  |
| 6 | Navážení desek obousměrně, s funkcí automatického rozpoznání orientace desky. |  |  |
| 7 | Spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepřipouští používání dotahovacích šroubů, apod.) |  |  |
| 8 | Hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost. |  |  |
| 9 | Nastavení výšky pracovní desky minimálně v rozsahu 625 – 1159 mm |  |  |
| 10 | Minimální rozsah Trendelengurg/ Antitrendelenburg (45° |  |  |
| 11 | Minimální rozsah laterálního náklonu (28° |  |  |
| 12 | Minimální rozsah elektrického polohování zádové části (flex pozice) +70°/-60° |  |  |
| 13 | Minimální rozsah elektricky stavitelných podložek nohou (90° |  |  |
| 14 | Minimální rozsah elektricky stavitelného podélného posunu desky 320 mm |  |  |
| 15 | Minimální nosnost operačního stolu 360 kg |  |  |
| 16 | Polstrování operačního stolu: komfortní, 2 vrstvé zabraňující vzniku proleženin snadno odnímatelné a čistitelné antistatická úprava min. výška polstrování 80 mm |  |  |
| 17 | Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu. |  |  |
| 18 | Automatická funkce „čištění“, umožňující maximální přístupnost nohy stolu pro údržbu. |  |  |
| 19 | Záložní (nouzové) ovládání na základně stolu, přístupné i s připojeným vozíkem (na bočním krytu základny). |  |  |
| 20 | Možnost naprogramování nejčastěji používaných poloh. |  |  |
| 21 | Bezdrátový ovladač stolu, komunikující v ČJ pro snadnou a přehlednou obsluhu. |  |  |
| 22 | Systémový operační stůl musí být kompatibilní se stávajícím vybavením operačních sálů – s operačními stoly výrobce Maquet, v typech 1140 a 1150. |  |  |
| Příslušenství – pro 1 ks operačního stolu |
| 23 | 1x anesteziologický rám, včetně svorky |  |  |
| 24 | 2x pás pro fixaci pacienta, včetně úchytu |  |  |
| 25 | 2 x infuzní polohovatelná opěrka ruky, nastavitelná ve všech rovinách, včetně svorky |  |  |
| 26 | 2x uchycení zápěstí k postranní liště stolu |  |  |
| 27 | 1x gelová podložka v rozměrech 1000 x 500 mm |  |  |
| 28 | 2x pár amerických shoutů, včetně svorek (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 29 | 4x univerzální držák na opěrky s rotací minimálně 100° a s uchycením na eurolištu |  |  |
| 30 | 2x stavitelná boční opěrka |  |  |
| 31 | 1x flexibilní držák anesteziologických hadic |  |  |
| 32 | 1x pár zápěr na ramena, nastavitelných v horizontální a vertikální ose |  |  |
| 33 | 1x pánevní podložka protitrakce s válcem, RTG transparentní (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 34 | 1x kompletní náhradní polstrování - 2 vrstvé, zabraňující vzniku proleženin (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 35 | 1x 3D závěs/držák horní končetiny pro operaci ramene: mechanická fixace (ne pneumaticky nebo elektricky) min. 5 kloubů s neomezenou rotací ovládání a aretace jednou rukou (pro obsluhu operatérem) podpěra předloktí úchyt pro Weinbergerův fixátor prstů (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 36 | 1x stolek pod ruku (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 37 | 1x držák pro Weinbergerovu trakci (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 38 | 2x adaptér pro připojení extenze k desce (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 39 | 2x radiální svorka pro extenzi (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 40 | 2x pomocná tyč extenze (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 41 | 1x teleskopická tyč trakce krátká (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 42 | 1x teleskopická tyč trakce dlouhá (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 43 | 1x prodloužení eurolišty (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 44 | 1x podložka chodidel (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 45 | 1x šroubová tenze (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 46 | 1x manipulační vozík pro snadné připojení extenze, s košem na uložení příslušenství (výjimka - pouze pro 1 operační stůl z 3!) |  |  |
| 47 | Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje, potřebné k upínání požadovaného příslušenství. |  |  |

Poznámka: Do sloupce „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.

Operační stůl mobilní

Požadovaný počet: 1 ks

Specifikace pro 1 ks operačního stolu:

| P.č. | Požadavek | Splnění požadavku ANO/NE | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou, dělené na 8 dílů (dělené nožní segmenty, středová část, dvoudílná zádová část, hlavová část). |  |  |
| 49 | Pracovní deska 8 – dílná: deska plně RTG transparentní max. šířka desky s eurolištami 590 mm možnost oboustranného sestavení desky (záměna zádového segmentu za nožní a naopak) |  |  |
| 50 | Základna stolu včetně podvozku z nerezu, podvozek v místě napojení k základně stejně široký jako základna stolu (pro komfortní přístup operatéra k pacientovi). |  |  |
| 51 | Mobilní operační stůl s elektrickým polohováním (nahoru/dolů, TR/ATR, laterální náklony, zádová sekce, nožní segmenty vertikálně stavitelné). |  |  |
| 52 | Možnost horizontálního polohování nožních segmentů prostřednictvím kloubového mechanismu a jejich ohyb v koleni. |  |  |
| 53 | Spojování jednotlivých sekcí desky pomocí jednoduchých západek (s výjimkou podložek hlavy se nepřipouští používání dotahovacích šroubů apod.) |  |  |
| 54 | Maximální nosnost stolu (pacient + příslušenství) minimálně 450 kg. |  |  |
| 55 | Stůl se 4 kolečky, minimální průměr - 150 mm. |  |  |
| 56 | Centrální brzda a možnost aretace jednoho kola pro udržení přímého směru (nepřípustný jiný typ brzdy stolu, například výsuvnými nohami, které mohou poškodit podlahu). |  |  |
| 57 | Polstrování operačního stolu: komfortní, zabraňující vzniku proleženin snadno odnímatelné a čistitelné antistatická úprava minimální výška polstrování 80 mm |  |  |
| 58 | Elektronické ovládání stolu, možnost připojení infračerveného, kabelového a nožního ovladače. |  |  |
| 59 | Bezdrátový dálkový ovladač |  |  |
| 60 | Možnost napojení dvou kabelových ovladačů současně (ruční a nožní) z jednoho místa. |  |  |
| 61 | Záložní (nouzové) ovládání na základně stolu s indikací stavu baterie. |  |  |
| 62 | Akumulátory s kapacitou na týden běžného provozu. |  |  |
| 63 | Deska stolu musí umožnit nastavení do polohy vsedě. |  |  |
| 64 | Hlavový segment stolu má kloubovou stavitelnost. |  |  |
| 65 | Minimální rozsah polohování zádové sekce +70°/-40° |  |  |
| 66 | Minimální rozsah elektricky stavitelných, v kolenou dělených podložek nohou +80°/-90° |  |  |
| 67 | Možnost flex pozice - minimálně ±40° |  |  |
| 68 | Minimální rozsah Trendelengurg/Antitrendelenburg ±30° |  |  |
| 69 | Minimální rozsah laterálního náklonu ±20° |  |  |
| Příslušenství |
| 70 | 1x anesteziologický rám, včetně svorky |  |  |
| 71 | 2 x infuzní polohovatelná opěrka ruky, nastavitelná ve všech rovinách, včetně svorky |  |  |
| 72 | 2x pás pro fixaci pacienta, včetně úchytu |  |  |
| 73 | 2x uchycení zápěstí k postranní liště stolu |  |  |
| 74 | 2x gelová podložka v rozměrech 400 x 150 mm |  |  |
| 75 | 4x univerzální držák na opěrky s rotací minimálně 100° a s uchycením na eurolištu |  |  |
| 76 | 2x stavitelná boční opěrka |  |  |
| 77 | 2x flexibilní držák anesteziologických hadic |  |  |
| 78 | 1x gelová podložka hlavy, anatomicky tvarovaná |  |  |
| 79 | 1x kompletní náhradní polstrování, zabraňující vzniku proleženin |  |  |
| 80 | Dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje, potřebné k upínání požadovaného příslušenství. |  |  |

Poznámka: Do sloupce „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.