Příloha č. 3 výzvy (příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce)

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na výpůjčku hematologického analyzátoru

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dodávky reagencií a provozního spotřebního materiálu vázané na výpůjčku hematologického analyzátoru |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 11/18/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky reagencií a provozního spotřebního materiálu včetně výpůjčky 1 ks nového plně automatického vysokokapacitního nerepasovaného nemodulárního hematologického analyzátoru. Požadavky na reagencie a provozní spotřební materiál jsou uvedeny v samostatné příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce (dále jen „výzva“); požadavky na předmět výpůjčky – hematologický analyzátor (dále také „zařízení“) jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

- Specifikace druhů vyšetření prováděných na předmětu výpůjčky a jejich předpokládaný počet jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy. Tyto údaje vychází ze statistik zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky resp. předmět výpůjčky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět výpůjčky jsou absolutní resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Proto je účastník povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané požadavky splňuje.

- Technické NEPODKROČITELNÉ požadavky na předmět výpůjčky

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hematologický analyzátor |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 plně automatický nový nerepasovaný nemodulární vysokokapacitní hematologický analyzátor | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne rok výroby…… | ……. |
| 2. | Jednoduchá obsluha | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 3. | Oboustranná funkční komunikace mezi nabízeným hematologickým analyzátorem a LIS | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 4. | Automatický a manuální systém náběru vzorku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 5. | Společná aspirační jehla pro automatický a manuální systém náběru vzorku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 6. | Tiskárna s možností volby černobílého a barevného tisku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 7. | Bezplatný servis po dobu zápůjčky – součástí smlouvy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 8. | On-line vzdálená správa analyzátoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 9. | Součástí zápůjčky bude i UPS (záložní zdroj) o odpovídající záložní kapacitě k analyzátoru a popř. úpravna vody – pokud je vyžadována pro provoz | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 10. | Přihlášení uživatele, nastavení hesla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 11. | Min. kapacita 100 vyšetřených vzorků v režimu KO+DIF za 1 hodinu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 12. | Aspirační objem vzorku pro automatický systém náběru vzorku max. 100 µl plné krve, ne předředěný vzorek (doložit oficiálním dokumentem/specifikací analyzátoru) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 13. | Aspirační objem vzorku pro manuální (otevřený) systém náběru vzorku max. 100 µl plné krve, ne předředěný vzorek (doložit oficiálním dokumentem/specifikací analyzátoru) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 14. | Automatický kazetový podavač pro různé typy zkumavek (Vacutainer, DispoLab, Sarstedt, Vacuette) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 15. | Selektivní výběr vyšetření – KO, KO+DIF, KO+DIF+RET, KO+RET | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 16. | Automatické provedení korekce počtu leukocytů v průběhu procesu kvantifikace jaderných červených krvinek (NRBC) v periferní krvi již v základním módu KO | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 17. | Min. pětipopulační DIF, DIF v procentuálním vyjádření (%) i absolutních hodnotách | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 18. | Měření abnormálních populací DIF | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 19. | Vyšetření RET přímým měřením (absolutní i procentuální (%) výsledky) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 20. | Zobrazení histogramů (WBC, RBC, PLT), scattergramů (DIF, RET) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 21. | Upozorňovací hlášky (flagy) abnormálních výsledků | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 22. | Databáze měření s vyhodnocením – min. 10 000 vzorků – tisk výsledků pacientů – vybraný souhrn | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 23. | Databáze evidence výměny diagnostik, údržby – možnost zálohy vybraného období | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 24. | Archivace na jiné medium (flash disk, DVD), ne na disketu! | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 25. | Údržba analyzátoru bez nutnosti jeho vypnutí | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 26. | Monitorování množství reagencie zbývající v analyzátoru, včasné upozornění na nutnost doplnění reagencií do analyzátoru, výměna reagencií za provozu analyzátoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 27. | Čtečka čárového kódu pro načítání identifikace ze zkumavek a reagencií | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 28. | Identifikace vzorku, kdy kód vzorku na zkumavce je čten a kontrolován přímo v analyzátoru těsně před aspirací – vyloučení záměny | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 29. | Software pro interní kontrolu kvality (L-J grafy, XB analýza, Westgardova statistika) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 30, | Statistika opakovatelnosti (v čase, v sérii, nastavení parametrů) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 31. | Jednoduchá výměna šarže kontrolních materiálů, tisk statistik a grafů pro kontrolní materiály, jejich záloha | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 32. | Uživatelská příručka k analyzátoru v českém jazyce – tištěná i elektronická forma (ve formátu pdf) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 33. | Bezplatné zapojení, instalace, kalibrace + instalační protokol, bezplatné zaškolení obsluhy + protokol o zaškolení obsluhy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 34. | Zajištění připojení funkční komunikace mezi nabízeným analyzátorem a LIS | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 35. | Certifikát pro analyzátor i reagencie v rozsahu: Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů v českém jazyce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 36. | Ceny vyšetření budou uvedeny včetně promývacích a proplachovacích cyklů stanovených výrobcem, do ceny budou dále zahrnuty náklady na reagencie, spotřební materiál a kontrolní materiály (3 hladiny denně KO+DIF, NRBC, RET) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 37. | Požadované měřící rozsahy pro vybrané parametry vyšetření: WBC: min. do 250,0 x 109 / l RBC: min. do 8,0 x 1012 / l HGB: min. do 240 g / l PLT: min. do 2000,0 x 109 / l | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení