## Část 1
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje II.
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
1 | Bodypletysmograf
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Modulární celotělový pletysmograf (1ks) |  |  | X
Přístroj určený k obsáhlému vyšetření plicních funkcí pro měření statické a dynamické bodypletysmografie a spirometrie |  |  | X
Základní funkce (statická spirometrie, dynamická spirometrie - křivka průtok/objem, intrathorakální objemy, proudové odpory Raw)
schopnost měřit výdech déle než 15 sekund a objem větší než 8 litrů s přesností ± 3 % nebo ± 0,05 litru v rozmezí průtoku 0 - 14 l/s
celkový odpor proudění vzduchu při průtoku 14 l/s menší než 1,5 cm H2O/I/s (0,15 kPa/l/s)
Malý mrtvý prostor snímače průtoku (max. 25 ml)
Kalibrační pumpa 3l |  |  | X
Prostorná kabina pro snadný přístup a posazení jak dětí, tak dospělých pacientů, nosnost židle min. 140 kg
Výsuvná židle z prostoru kabiny |  |  | X
Elektronické ovládání výšky stativu bodypletysmografu |  |  | X
Elektromagnetické uzavírání dveří kabiny bodypletysmografu |  |  | X
Možnost otevření dveří kabiny bodypletysmografu zevnitř pacientem |  |  | X
Nouzové otevření dveří při výpadku elektrického proudu |  |  | X
Skleněná výplň kabiny bodypletysmografu (tvrzené nerozbitné sklo) |  |  | X
Nízká nástupová hrana kabiny (max. výška 10 cm)
Odolnost konstrukce bodypletysmografu vůči fyzikálním vlivům i chemickým (dezinfekčním) látkám |  |  | X
Modul pro vyšetření difuze plicní (DLCO) metodou single-breath |  |  | X
Methan nebo hélium jako transportní plyn pro vyšetření DLCO
Pouze 1 láhev s plyny pro vyšetření DLCO a bodypletysmografie |  |  | X
Ovládání kabiny (dveře, stativ) bodypletysmografu bez použití vyšetřovacího plynu |  |  | X
On-line vzorkování plynu pro vyšetření DLCO (bez nutnosti vaku) |  |  | X
Možnost off-line doplnění hodnoty Hb, Pa02, COHb a přepočítání výsledků DLCO |  |  | X
Automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek (BTPS modul) a jejich zařazení do přepočtu ATPS/BTPS |  |  | X
Přenos dat z nemocničního systému do přístroje a zpět pomoci standardu GDT/BDT včetně přenosů protokolů ve formátu *.pdf pomocí standardu GDT/BDT |  |  | X
Pre/post analýza opakovaného vyšetření |  |  | X
Plná kontrola ATS/ERS kritérií jak při měření, tak při vyšetření |  |  | X
Možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření |  |  | X
Možnost dodatečné editace Vtg (TGW) a odporů |  |  | X
Možnost exportu pacientských dat a výsledků (včetně grafů) pro potřeby dalšího zpracování a prezentování minimálně ve formátech *.xls (nebo *.xlsx), *.csv a *.pdf
Přístroj splňuje kritéria ATS/ERS |  |  | X
Balení jednorázových bakteriálních a virových filtrů pro zprovoznění přístroje (tj. startovací balíček pro min. 300 vyšetření) |  |  | X
Medicínský vozík pro PC sestavu a analyzátor s oddělovacím transformátorem |  |  | X
PC (1 ks)
provedení Micro |  |  | X
CPU s hodnotou min. 5580 bodů benchmark testu Passmark CPU Mark (dostupné na http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)
min. 8 GB RAM
min. 500 GB HDD
porty min. 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0
další rozhraní min. Wifi a Bluetooth
operační systém Windows 10 Professional 64 bit (z důvodu nutné kompatibility s aplikací, která bude na PC instalována a užívána) |  |  | X
LED monitor s úhlopříčkou min. 27"
Laserová tiskárna, A4, oboustraný tisk
Modul měření spirometrie (1ks) |  |  | X
velmi nízký mrtvý prostor umožňující trendovou analýzu
softwarová kompatibilita s bodypletysmografem v českém jazyce |  |  | X
společná databáze pacientů pro spirometrii a bodypletysmografii |  |  | X
možnost zobrazení individuálních trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření |  |  | X
integrace měření FeNO do programu a možnost srovnání hodnot FeNO s např. FEV1 v jednom grafu
automatické sledování hodnot mikroklimatických podmínek (BTPS modul) |  |  | X
plná kontrola ATS/ERS kritérií jak při měření, tak při vyšetření |  |  | X
pre/post analýza opakovaného vyšetření |  |  | X
kalibrační pumpa 3l |  |  | X
export databáze pacientů a výsledků vyšetřených pacientů do uživatelských SW pro další zpracování a prezentace (minimálně formáty.xls/.xlsx a .pdf) a export grafů do formátu .pdf |  |  | X
spirometr bez nutnosti kalibrace |  |  | X
Elektronická váha s výškoměrem (1ks) |  |  | X
medicínsky ověřená a kalibrovatelná váha (M) |  |  | X
třída přesnosti váhy III |  |  | X
nosnost min. 300 kg
rozsah výškoměru min. 30 - 220 cm
velký čitelný LED displej |  |  | X
citlivá 50 g stupnice |  |  | X
měření výšky za pomoci pevné hlavice stadiometru |  |  | X
měřené funkce minimálně: TARE, pre-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-BMI, BFR, CLEAR, auto-CLEAR, měření výšky

## Část 2
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje II.
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
2 | Vrtací systémy |  |  | 0
Předmět plnění |  | počet ks | cena za 1 ks v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
Bateriová vrtačka pro operační sály s užitím v ortopedii a traumatologii |  | 3 | 0 | 0
Baterie Pack |  | 6 | 0 | 0
Nástavec oscilační pily |  | 3 | 0 | 0
Nástavec reciproční pily |  | 3 | 0 | 0
Nástavec na frézování AO |  | 3 | 0 | 0
Nástavec na frézování Hudson |  | 3 | 0 | 0
Nástavec - Univerzální vrtací sklíčidlo Jacobs |  | 3 | 0 | 0
Rychlospojka vrtací "small" AO Adapter |  | 3 | 0 | 0
Zavaděč K-drátů kanylace 1,0 – 4,0 mm |  | 3 | 0 | 0
Nabíječka akumulátorů 230V/50Hz |  | 2 | 0 | 0
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení bateriové vrtačky nabízené dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH
Bateriová vrtačka pro operační sály s užitím v ortopedii a traumatologii |  |  | X
Pohonná modulární akumulátorová jednotka |  |  | X
Výkon jednotky s baterií min. 300 W
Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění |  |  | X
Kanylace (průměr kanálu) min. 4 mm
Jedna společná rukojeť pro pilu i frézu |  |  | X
Nástavce lze aretovat v rukojeti po 30° nebo 45°
Baterie Pack |  |  | X
2 ks baterií ke každé pohonné jednotce |  |  | X
Lithiové (Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) nebo Li-Ion) – bez paměťového efektu a nutnosti úplného vybití, s možností okamžitého opětovného nabíjení
Výkon min. 16,5V DC/20A
Kapacita min. 1,1 Ah
Pracovní čas plně nabité baterie nejméně 15 min.
Doba nabití vybité baterie cca 60 minut (tj. max do 90 v závislosti na kapacitě baterie a stavu nabití)
Obal na sterilizaci
Nástavce a příslušenství (ke každé pohonné jednotce)
Nástavec oscilační pily |  |  | X
Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění |  |  | X
Rozsah 0 až min. 12 000 oscilací/min.
Počet poloh nastavení hlavice 12 (změna pozice po 30°) |  |  | X
Rozkmit listu max. 4°
Nástavec reciproční pily |  |  | X
Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění |  |  | X
Rozsah 0 až min. 12 000 recip./min.
12 poloh nastavení hlavice (změna pozice po 30°) |  |  | X
Nástavec na frézování AO |  |  | X
Nejméně 350 otáček/min. při frézování
Krouticí moment při frézování min. 9,0 Nm
Nástavec na frézování Hudson |  |  | X
Nejméně 350 otáček/min. při frézování
Krouticí moment při frézování min. 9,0 Nm
Nástavec - univerzální vrtací sklíčidlo Jacobs |  |  | X
Nejméně 1000 otáček/min. při vrtání (s tolerancí +/- 10%)
Krouticí moment při vrtání min. 4,0 Nm
Kanylace 0 - 6,5 mm |  |  | X
Rychlospojka vrtací "small" AO Adapter |  |  | X
Nejméně 1000 otáček/min. při vrtání
Krouticí moment při vrtání min. 4,0 Nm
Zavaděč K-drátů kanylace 1,0 - 4,0 mm |  |  | X
Nejméně 1000 otáček/min. při vrtání
Krouticí moment při vrtání min. 4,0 Nm
Nabíječka akumulátorů 230V/50Hz |  |  | X
4 porty baterií |  |  | X
LED indikátory režimu (baterie se nabíjí, baterie je nabita a připravena k použití) |  |  | X
Automatický standby režim pro úsporu elektrické energie |  |  | X

## Část 3
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje II.
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
3 | Přístroje pro rehabilitaci |  |  | 0
Předmět plnění |  | počet ks | cena za 1 ks v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
A. Parafínová lázeň (ohřívač nosičů tepla) |  | 1 |  | 0
B. Čtyřkomorová galvanická lázeň |  | 1 |  | 0
C. Terapeutické lehátko |  | 7 |  | 0
D. Přístroj pro lokální kryoterapii |  | 1 |  | 0
E. Kombinovaný elektroterapeutický přístroj |  | 3 |  | 0
F. Magnetoterapeutický přístroj |  | 2 |  | 0
G. Infrazářič |  | 4 |  | 0
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
A. Parafínová lázeň (ohřívač nosičů tepla)
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Nerezové provedení |  |  |  | X
Vodní lázeň o min. objemu 24 l
Parafínová lázeň o min. objemu 20 l
Digitální regulátor teploty 30 - 90 °C |  |  |  | X
Nerezový podstavec s kolečky |  |  |  | X
Výpustný ventil |  |  |  | X
B. Čtyřkomorová galvanická lázeň
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Mikroprocesorem ovládaná čtyřkomorová lázeň |  |  |  | X
Řádkový LED displej pro zobrazení proudu a napětí |  |  |  | X
Individuální výběr polarity elektrod a druhu terapie |  |  |  | X
Min. 4 pulzní proudy: monofáze, pravoúhlý proud 140 Hz, 2 pravoúhlé proudy: 50 Hz s 0,5 Hz nebo 2 Hz se sinusovou modulací
Membránová klávesnice |  |  |  | X
Možnost nastavení délky procedury |  |  |  | X
Oplachová sprcha |  |  |  | X
Výškově stavitelná židle |  |  |  | X
C. Terapeutická lehátka
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Dvoudílné elektricky polohovatelné rehabilitační lehátko |  |  |  | X
Rozsah zdvihu: spodní hranice zdvihu min. 50 cm, horní hranice zdvihu min. 88 cm
Výška nastavitelná pomocí nožního ovládání - pedálu |  |  |  | X
Obličejový otvor s krytem |  |  |  | X
Rozměr lehátka min. 195 x 70 cm
Polohovatelný podhlavník pomocí plynové vzpěry |  |  |  | X
Nosnost min. 170 kg
Držák papírových rolí |  |  |  | X
D. Přístroj pro lokální kryoterapii
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Přístroj s technologií chlazení vzduchem o teplotě min. -30oC
Průtok vzduchu v rozsahu nejméně 1000 l/min.
Displej zobrazující všechny parametry |  |  |  | X
Nastavitelné kloubové rameno pro možnost bezobslužné aplikace |  |  |  | X
Regulovatelná rychlost proudícího vzduchu min. v 9 stupních
Výškově stavitelná židle |  |  |  | X
E. Kombinovaný elektroterapeutický přístroj
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
2 nezávislé kanály pro elektroterapii |  |  |  | X
Barevný dotykový displej |  |  |  | X
Možnost upgradu přístroje pomocí USB |  |  |  | X
Přednastavené léčebné protokoly a terapeutická encyklopedie |  |  |  | X
Možnost ukládání vlastních terapií |  |  |  | X
Široká škála elektroléčebných proudů: např. dvou- a čtyřpólová interference, izoplanární a vektorové pole, proudy TENS, ruská stimulace, faradické proudy, diadynamické proudy, pravoúhlé a šikmé pulzy, galvanický proud, mikroproudy, vysokonapěťová terapie, spastické stimulace dle Hufschmidta a Jantsche
Automatická synchronizace kanálů elektroléčby |  |  |  | X
Vakuová jednotka pro připojení k přístroji |  |  |  | X
Kontinuální i pulzní režim |  |  |  | X
Možnost nastavení intenzity přisátí |  |  |  | X
Součástí dodávky přístroje je jeho příslušenství, a to v rozsahu:
vakuová jednotka (1 ks) |  |  |  | X
kabely k elektrodám (4 ks) |  |  |  | X
vakuové elektrody Ø 60 mm (4 ks) |  |  |  | X
houbičky pro vakuové elektrody Ø 60 mm (4 ks) |  |  |  | X
návleky na gumové elektrody 5 x 7 cm (4 ks) |  |  |  | X
návleky na gumové elektrody 8 x 12 cm (4 ks) |  |  |  | X
gumové elektrody 8 x 12 cm (4 ks) |  |  |  | X
gumové elektrody 5 x 7 cm (4 ks) |  |  |  | X
bodová elektroda včetně držáku (1 ks) |  |  |  | X
přístrojový vozík (1 ks) |  |  |  | X
F. Magnetoterapeutický přístroj
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Barevný dotykový displej |  |  |  | X
4 samostatné výstupy pro terapii až 4 pacientů současně |  |  |  | X
Přednastavené léčebné protokoly a terapeutická encyklopedie |  |  |  | X
Možnost ukládání vlastních terapií |  |  |  | X
Databáze pacientů a anatomická navigace |  |  |  | X
Indikace připojených aplikátorů |  |  |  | X
Pulzní magnetické pole - obdélníkové, exponenciální, sinusové a trojúhelníkové pulzy |  |  |  | X
Uživatelem definované série magnetických pulzů |  |  |  | X
Nastavitelný frekvenční rozsah min. 0 - 160 Hz
Součástí dodávky každého přístroje jsou aplikátory kompatibilní s nabízeným přístrojem, a to v rozsahu:
plochý aplikátor na lokální aplikace (1 ks) |  |  |  | X
velký kruhový aplikátor Ø 60 cm nebo 70 cm (1 ks)
kruhový aplikátor Ø 30 cm (1 ks) |  |  |  | X
aplikátor na páteř a záda (1 ks) |  |  |  | X
Součástí dodávky každého přístroje je přístrojový vozík pro dodávaný přístroj |  |  |  | X
G. Infrazářič
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Elektronický ovládací panel |  |  |  | X
Stabilní brzditelný stojan s kolečky |  |  |  | X
Min. 2 hlavy zářičů na stojanu
Ovládání hlav zářičů na stojanu přístroje |  |  |  | X
Možnost polohování hlav zářičů |  |  |  | X
Celkový výkon hlav zářičů na stojanu min. 500 W
Regulace výkonu i v průběhu terapie |  |  |  | X
Nastavení časového spínače v rozmezí nejméně 1 - 30 min.
Nastavitelná výška infrazářiče pomocí vzpěry |  |  |  | X